## SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

fax 86 47 33 210          tel. centr. 86 47 33 900 wew. 268

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                         www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZT-SZP-226/01/73/2017 	          						                        29.12.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- zwana dalej „SIWZ”

na

zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ sródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa

dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

# TERMIN SKŁADANIA  OFERT: do dnia 9.02.2018 r. do godz. 10.00     
TERMIN OTWARCIA  OFERT:   w dniu 9.02.2018 r. o godz. 10.30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i dokumentów w języku obcym.

# I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: 		Szpital  Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

Kontakt: 		Tel.  86 47 33 314

Fax.  86 47 33 210

e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl

Strona internetowa:	www.szpital-lomza.pl

Udostępnienie SIWZ w wersji elektronicznej:	 www.szpital-lomza.pl

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 209.000,00 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą PZP.

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

3. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych 
i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w ilościach, asortymencie 
i o parametrach technicznych i wymaganych określonych w Załączniku nr 4 i Załączniku 5 do SIWZ.

Ilość pakietów – 5 pakietów:

PAKIET 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO ORAZ IMPLANTY ZESPALAJĄCE SZYJKĘ KOŚCI UDOWEJ

PAKIET 2 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

PAKIET 3 – GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE ORAZ IMPLANTY DO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ

PAKIET 4 – IMPLANTY DO LECZENIA OPERACYJNEGO SCHORZEŃ URAZOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH KRĘGOSŁUPA

PAKIET 5 – STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY DUŻY – 1 SZT.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego) i w załączniku nr 5 do SIWZ (Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące sprzętu  medycznego będącego przedmiotem  zamówienia). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień:

33.18.31.00 - 7  Implanty ortopedyczne

33.18.32.00 – 8  Protezy ortopedyczne

33.18.33.00 – 9 Urządzenia do osteosyntezy

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę na pojedynczy pakiet. Oferta może zawierać jeden, kilka lub wszystkie pakiety. Pakiet jest niepodzielny. Oferta, w której pakiet nie będzie wyceniony w całości zostanie odrzucona. Wyceny należy dokonać w cenach brutto.

5. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia (pakietów), którą można udzielić jednemu Wykonawcy.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z zestawieniem asortymentowo-ilościowym (załącznik nr 4 do SIWZ).

8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ.

9. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

10. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, 
że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Oznaczenie i nazwy własne, materiałów i produktów służą wyłącznie do opisywania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty, wskazaniu standardu jakości.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny 
w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na wykonawcy składającym ofertę.

11.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe informacje Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym.

12. Okoliczności zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz sposób ich dokonania zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

16. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

18. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

19. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej montażu i uruchomienia aparatury medycznej i sprzętu medycznego.

20. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

##### IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: dwa lata od daty zawarcia umowy dotyczy wszystkich pakietów.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie 
      z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie określa warunku.

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie określa warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w poszczególnych pakietach, o wartości:

a) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 1 – na kwotę brutto minimum 30.000 zł;

b) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 2 – na kwotę brutto minimum 6.500,00 zł;

c) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 3 – na kwotę brutto minimum 386.000 zł;

d) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 4 – na kwotę brutto minimum 500.000,00 zł;

e) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 5 – na kwotę brutto minimum 20.400,00 zł;

2. Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych 
w art. 23 ustawy PZP.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

A. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą  następujących dokumentów i oświadczeń:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w część IV JEDZ i nie musi wypełniać pozostałych informacji w części IV JEDZ.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument JEDZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Niezbędne informacje dotyczące dokumentu JEDZ znajdują się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: http: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia.

5. Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ),

2) Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanego sprzętu medycznego ( wg załącznika nr 4 do SIWZ),

3) Formularz „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” (wg załącznika nr 5 do SIWZ)

B. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

C. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona  do złożenia w wyznaczonym,  nie krótszym niż 10 dni,  terminie, aktualnych na dzień  złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP dotyczących:

1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP), tj.:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

g) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu ( art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), tj.:

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy ( wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ) - dotyczy wszystkich pakietów;

3) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP), tj.:

a) opisy producenta produktów (np.: prospekty, foldery, karty katalogowe) i fotografie, zawierające opis oferowanego produktu w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski - potwierdzające spełnianie wymogów określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Autentyczność załączonych dokumentów musi zostać poświadczona przez Wykonawcę - dotyczy wszystkich pakietów.

Wykonawcy powinni oznaczyć, którego pakietu ww. dotyczy. Jeżeli w prospektach brak opisu danego wymogu, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w których Zamawiający będzie 
w stanie zweryfikować zgodność opisu danego wymogu.

Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały określone 
w załączniku nr 4 do SIWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

b) dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu 
i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20.05.2010 r. o  wyrobach medycznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) – w  przypadku składania oferty na wyrób medyczny- dotyczy wszystkich pakietów.

c) Deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE na wszystkie zaoferowane wyroby będące i nie będące wyrobami medycznymi - dotyczy wszystkich pakietów.

Uwaga!

jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia, że oferowany przedmiotowym postępowaniem produkt .... ( należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem i podać uzasadnienie tego faktu oraz podstawę prawną - załączyć do oferty.

Na ww. dokumentach należy umieścić adnotację, którego pakietu dotyczą.

d) Certyfikaty, instrukcje obsługi w jęz. polskim /dopuszczone na nośniku elektronicznym/dla oferowanej/go aparatury medycznej/ sprzętu medycznego ( zaleca się zastosowanie czcionki min 10) - dotyczy wszystkich pakietów.

e) Oświadczenie Wykonawcy, że instrukcje obsługi  w jęz. polskim /dopuszczone na nośniku elektronicznym/dla oferowanej/go aparatury medycznej/ sprzętu medycznego oraz paszport techniczny i licencje na oprogramowanie* dostarczy wraz z dostawą  sprzętu  - dotyczy wszystkich pakietów.

h) Oświadczenie producenta o częstotliwości wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji i po okresie gwarancji - dotyczy wszystkich pakietów.

i)  certyfikat o autoryzacji serwisowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ - dotyczy wszystkich pakietów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ (również złożonych w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

Adres do korespondencji Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 – 404 Łomża

godziny pracy kancelarii Zamawiającego (pok. 235): od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05

nr faxu Zamawiającego: 86 47 33 210

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@szpital-lomza.pl

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Anna Mudel – Chojnowska, Krzysztof Gołaszewski.

2. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinien posługiwać się numerem sprawy: 
ZT-SZP-226/01/73/2017.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane 
za skutecznie złożone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych teleadresowych.

5. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl, zgodnie z przepisami ustawy PZP.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa  
pkt 6 powyżej.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

10. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości określonej w poniższej tabeli dla poszczególnych pakietów:

| pakiet 1 | 1.128,00 zł |
| --- | --- |
| pakiet 2 | 242,00 zł |
| pakiet 3 | 14.307,80 zł |
| pakiet 4 | 19.568,00 zł |
| pakiet 5 | 757,68 zł |

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 36.003,48 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzy złote 48/100 złotych).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.:

Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy – nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030

6. Wadium wniesione w pieniądzu musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie nr sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017 oraz oznaczenie pakietu.

7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5 powyżej, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert).

8. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć 
w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert 
(tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert).

9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

10. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium została dołączona 
do oferty.

11. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy PZP.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ. Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ.

2.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, mając na uwadze art. 82 ust. 1 ustawy PZP.

3. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT podaną cyfrowo i słownie.

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym.

5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były kolejno ponumerowane.

6. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub trwale połączona w inny sposób.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9.  Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza ofertowego, oświadczeń, zestawień) przygotowanych przez Zamawiającego i stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. Złożone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ.

10. Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała tylko zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące pakietu/ pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

11. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu umocowanie do złożenia (podpisania) oferty.

12. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zasobach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

15. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

16. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:

Szpital  Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11

18 – 404 Łomża

oraz opisanej w następujący sposób:

#### ,,Oferta na zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa 
dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

17.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty, wniosek 
o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być złożone w formie pisemnej przez Wykonawcę. Koperta zawierająca zmianę oferty powinna być opisana w sposób podany w pkt 16 powyżej z oznaczeniem „ZMIANA OFERTY”. Wniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przedstawiając pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty /opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

19. Zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

20. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierających informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w odrębnej zamkniętej wewnętrznej kopercie oznaczonej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) odrębnie od jawnej części oferty.

21. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X  SIWZ oraz złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża 
do dnia 9 lutego 2018r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.

2. Decydujące znaczenie dla ważności zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego (data i godzina wpływu oferty potwierdzona przez kancelarię Zamawiającego).

3. Oferta złożona po terminie składania ofert określonym w pkt 1 powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 9 lutego 2018r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej 
(pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie odrębnie dla każdego pakietu, w którym Wykonawca składa ofertę.

2. Cena pakietu zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Wartość netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto.

4.  Wartość brutto pozycji w pakiecie jest sumą wartości netto i podatku VAT.

5. Wartość netto całego pakietu jest sumą wartości netto wszystkich pozycji w pakiecie.

6. Wartość brutto całego pakietu jest sumą wartości brutto wszystkich pozycji w pakiecie.

7.  Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

8. Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

11. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

12. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest dokonać wyceny całego pakietu. Pakiet jest niepodzielny. Oferta, w której Wykonawca nie wyceni całego pakietu zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

13. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

UWAGA - Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Zamawiający oceni oferty w pakietach 1 i 2 w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 pkt |
| Termin sterylności | 20% | 20 pkt |
| Termin uzupełnienia banku implantów | 20% | 20 pkt |

1.2. W kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt – otrzyma oferta z najniższą ceną brutto w danym pakiecie, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty =  najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie  / cena brutto oferty ocenianej  x  100  x  60%

1.3. W zakresie kryterium „Termin sterylności” - maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt – otrzyma oferta 
z najdłuższym terminem sterylności, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

- termin sterylności oferty badanej w danym pakiecie

- ilość punktów =      -----------------------------------------------------------------------------------------------   x 100 x 20%

- najdłuższy  termin sterylności spośród wszystkich ofert podlegających

- ocenie w danym pakiecie

Ocena wg kryterium „Termin sterylności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany termin sterylności oferowanego asortymentu - min. 24 miesiące od daty dostawy (dot. pakietu 1 i 2).

1.4. W zakresie kryterium „Termin uzupełnienia banku implantów” - maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt – otrzyma oferta z najkrótszym terminem uzupełnienia banku implantów, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

- najkrótszy termin uzupełnienia banku implantów spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie

- ilość punktów =      -----------------------------------------------------------------------------------------------   x 100 x 20%

- termin uzupełnienia banku implantów oferty badanej w danym pakiecie

Ocena wg kryterium „Termin uzupełnienia banku implantów” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany termin uzupełnienia banku implantów oferowanego asortymentu - max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania (dot. pakietu 1 i 2).

1.5. Za najkorzystniejszą w danym pakiecie zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów według kryterium oceny ofert określonego w punkcie 1.

2. Zamawiający oceni oferty w pakietach 3, 4, w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 pkt |
| Termin uzupełnienia banku implantów | 40% | 40 pkt |

2.1. W kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt – otrzyma oferta z najniższą ceną brutto w danym pakiecie, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty =  najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie / cena brutto oferty ocenianej  x  100  x  60%

2.2 W zakresie kryterium „Termin uzupełnienia banku implantów” - maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt – otrzyma oferta z najkrótszym terminem uzupełnienia banku implantów, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

- najkrótszy termin uzupełnienia banku implantów spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie

- ilość punktów =      -----------------------------------------------------------------------------------------------   x 100 x 40%

- termin uzupełnienia banku implantów oferty badanej w danym pakiecie

Ocena wg kryterium „Termin uzupełnienia banku implantów” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany termin uzupełnienia banku implantów oferowanego asortymentu - max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania (dot. pakietu 3 i 4).

2.3. Za najkorzystniejszą w danym pakiecie zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów według kryterium oceny ofert określonego w punkcie 2.

3. Zamawiający oceni oferty w pakietach 5 w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena | 60% | 60 pkt |
| Termin dostawy | 40% | 40 pkt |

3.1. W kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt – otrzyma oferta z najniższą ceną brutto w danym pakiecie, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty =  najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie / cena brutto oferty ocenianej  x  100  x  60%

3.3 W zakresie kryterium „TERMIN DOSTAWY” - maksymalną ilość punktów w danym pakiecie tj. 40 pkt – otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty = najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym pakiecie/termin dostawy oferty badanej w danym Pakiecie x 100 x 40%.

W zakresie kryterium „termin dostawy” - maksymalny termin dostawy wynosi 72 godziny.

Ocena wg kryterium ,,Termin dostawy” dokonana  zostanie w oparciu o informacje zawartą w ,, Formularzu oferty” złożonym przez Wykonawcę.

3.4 Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym informacji o oferowanym terminie dostawy (np. nie uzupełni, nie wpisze danych w Formularzu ofertowym), Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wymagany termin dostawy, tj. 72 h i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium „ TERMIN DOSTAWY”.

3.5 Ocena końcowa oferty: Jest to suma  punktów uzyskana w danym pakiecie za kryterium wymienione w części XIII ust. 1 SIWZ. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt  w danym pakiecie.

3.6. Za najkorzystniejszą w danym pakiecie zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów według kryterium oceny ofert określonego w punkcie 3.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy.

3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1) Poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.

3) Umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana ( jeśli dotyczy).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej  ocenioną  spośród pozostałych ofert.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

13. Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy PZP.

XIX. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty.

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Załącznik nr 3 do SIWZ -  wykaz dostaw wykonanych.

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego.

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

6. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

7. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór  protokołu zdawczo – odbiorczego.

8. Załącznik nr 8 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

TREŚĆ SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZATWIERDZAM

Pełnomocnik Dyrektora ds. administracyjno – inwestycyjnych mgr Aneta Gomółka - Siembora

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..………………………………………………………

###### Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

###### REGON ………………………………………………………………………………………….…

###### NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

###### Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

###### FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………

e-mail: ......................................................…………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………

FORMULARZ OFERTY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017, składamy niniejszą ofertę na cenę brutto oraz oferujemy następujący termin dostawy:

PAKIET 1 – Endoprotezy stawu biodrowego oraz implanty zespalające szyjkę kości udowej.

Cena brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

II. Termin sterylności oferowanego asortymentu -....................... miesiące **(min. 24 miesiące od daty dostawy).

III. Termin uzupełnienia banku implantów - ……………..dni**(max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania).

PAKIET 2 – Endoprotezy stawu kolanowego:

Cena brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

II. Termin sterylności oferowanego asortymentu -....................... miesiące **(min. 24 miesiące od daty dostawy).

III. Termin uzupełnienia banku implantów -……………. dni**(max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania).

PAKIET 3 – Gwoździe śródszpikowe i implanty do zespolenia złamań:

Cena brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

II. Termin uzupełnienia banku implantów - ……………….dni**(max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania).

PAKIET 4 – Implanty do schorzeń kręgosłupa:

Cena brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

II. Termin uzupełnienia banku implantów - ……………….dni**(max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania).

PAKIET 5 – Stabilizatory zewnętrzne – 1 szt.:

Cena brutto : ……………………zł**

słownie:………………………………………………………………………………………………… zł**

II. TERMIN DOSTAWY ** …...................................(max. 72 godziny).

Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała tylko zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Zamawiający dopuszcza, aby ,,Formularz oferty” zawierał tylko te pakiety, na które Wykonawca składa ofertę.

II. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji: ………….** miesięcy na zaoferowany asortyment 
zgodnie z załączonym do oferty ,,Załącznikiem nr 5 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia”.

III.   PŁATNOŚĆ w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy, której faktura dotyczy.

IV. OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem dostaw 
i przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  przez  okres 60  dni  od upływu terminu składania ofert. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy, której faktura dotyczy.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

8.*Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp i  wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawców, którzy są w danym momencie już  znani wykonawcy:

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Firmy podwykonawców (dotyczy podwykonawców, którzy są w danym momencie już znani wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

9*. Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a  ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu  w następującym zakresie:....................................................................................................................

Uwaga! Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić w oryginale.

10*. Oświadczamy, że nie  polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w  art. 22a  ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

12. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

13. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu OC 
do umowy.

14. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

15. Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny jest kompletny/a, nowy/a /rok produkcji 2017r., nieużywany/a i gotowy/a do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

16. Wadium w kwocie ....................  zł zostało wniesione dnia .................... r.  w formie ...........................................  (wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto bankowe Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….……………

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert 
(tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert).

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy zwrócić na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………

Na ..............** kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..................................................................................                                                                                                                                                               data  i podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

** -  wypełnić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego , wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w części V pkt 14 .

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017

Oświadczamy,

że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego,

- należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:*

1...........................................................

2.......................................................

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- nie należymy do grupy kapitałowej *

…….........................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* -  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

- Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw wykonanych

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017, przedstawiamy,

WYKAZ DOSTAW

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizował dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w poszczególnych pakietach, o wartości:

a) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 1 – na kwotę brutto minimum 30.000 zł;

b) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 2 – na kwotę brutto minimum 6.500,00 zł;

c) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 3 – na kwotę brutto minimum 386.000 zł;

d) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 4 – na kwotę brutto minimum 500.000,00 zł;

e) co najmniej 1 dostawy z Pakietu 5 – na kwotę brutto minimum 20.400,00 zł;

| Lp. | Przedmiot (rodzaj dostaw) | Wartość dostaw brutto | Daty wykonania dostaw (m-c rok do m-c rok | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączyć dowody, określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako TAK są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017

## OFERUJEMY:

PAKIET 1 - Endoprotezy stawu biodrowego implanty zespalające szyjkę kości udowej

| L.p. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa/ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoprotezy Austin – Moore tytanowe | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoprotezy bezcementowe metal - polietylen | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoprotezy bezcementowe przynasadowe ceramika - ceramika | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoprotezy bezcementowe przynasadowe metal - polietylen | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoprotezy cementowe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Endoprotezy cementowe bipolarne | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do kanału | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cement kostny 60g | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cement kostny 40g z miseczką | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza biodrowe 65 mm | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | śrubopłytka do złamań szyjki kości udowej | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | trzpień rewizyjny bezcementowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | augment panewkowy | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | panewka antyluksacyjna bezcementowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | panewka antyluksacyjna cementowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Czasowa proteza (spacer) stawu biodrowego z gentamycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czasowa proteza (spacer) stawu biodrowego z gentamycyną i wankomycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cement kostny 60g z gentamycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cement kostny 60g z gentamycyna i wankomycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego dysplastyczna. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU (DO OCENY) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu  zamówienia.

Poz. 1. Endoprotezy Austin – Moore’a tytanowe, sterylne o rozmiarach głowy od 39 mm do 56 mm.

Poz. 2. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, spełniające wymagania:

a) Trzpień  prosty bezkołnierzowy w  min 11 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w 11 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia.

b) tytanowy w 1/ 3 pokryty plazmą tytanową,

c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi (2 poboczne i 1 krętarzowa),

d) eurostożek 12/14,

e) główka metalowa Ø 28 mm i 32 mm w 5 długościach szyjki ( S, M, L, XL, XXL),

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem, co 2mm, pokryta plazmą tytanową, bezotworowa, oraz panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana, z gwintem na całej wysokości czaszy, w rozmiarach od 44 – 68 mm.

g) wkład polietylenowy Ø 28 mm i 32 mm o podwyższonej odporności na ścieranie, symetryczny, asymetryczny i z nadbudowa tylnej sciany (kompatybilne z panewką sferyczną tytanową press fit i panewką sferyczną tytanową wkręcaną).

Poz. 3. Endoprotezy bezcementowe przynasadowe, stawu biodrowego, spełniające wymagania:

a) trzpień prosty bezkołnierzowy  w min 13 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w 13 rozmiarach, ze zwiększonym offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

b) tytanowy w 1/2 pokryty plazmą tytanową,

c) wygiety ze skrzydełkami derotacyjnymi ( 2 poboczne ),

d) eurostożek 12/14,

e) główka ceramiczna Biolox Delta  Ø 28mm i 32 mm w 4 długościach szyjki (S, M, L, XL),

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta plazmą tytanową , bezotworowa, oraz  panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana w rozmiarach od 44 – 68 mm,

g) wkład ceramiczny Biolox Delta  Ø 28 i Ø 32 mm symetryczny.

Poz. 4. Endoprotezy bezcementowe, przynasadowe, stawu biodrowego spełniające wymagania:

- a) trzpień krótki, prosty, bezkołnierzowy w  min 7 rozmiarach, 3 wersjach kata szyjkowo-trzonowego.

- b) tytanowy w 2/ 3 pokryty plazmą tytanową i frakcją hydroksyapatytu (CaP),

- c) eurostożek 12/14,

d) główka metalowa Ø 28 mm i 32 mm w 5 długościach szyjki ( S, M, L, XL, XXL),

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem, co 2mm, pokryta plazmą tytanową, bezotworowa, oraz na życzenie , ( na czas zabiegu) otworowa.

- g) Wkład polietylenowy z witaminą E, Ø 28 mm i 32 mm o najwyższej odporności na ścieranie, symetryczny, asymetryczny i z nadbudowa tylnej sciany  .

Poz.5. Endoprotezy cementowe stawu biodrowego spełniające wymagania:

- a) trzpień prosty, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w  5 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

- b) chromowo – kobaltowy,

- c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi,

- d) eurostożek 12/14,

- e) główka metalowa Ø 28 mm i 32 mm w 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL),

- f) panewka hemisferyczna polietylenowa z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 42 do 62 mm,

- g) nakładany centralizer zgodny z rozmiarem trzpienia,

- h) korek kaniulowany wchłanialny (z mieszaniny żelatynowo – glicerynowo – wodnej) zgodny z rozmiarem trzpienia.

Poz. 6. Endoprotezy cementowe stawu biodrowego spełniające wymagania:

- a) trzpień prosty, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w  5 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

- b) chromowo – kobaltowy,

- c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi,

- d) eurostożek 12/14,

- e) główka metalowa Ø 28 mm  w 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL),

- f) głowa bipolarna w rozmiarze min 43-55mm

- g) nakładany centralizer zgodny z rozmiarem trzpienia,

- h) korek kaniulowany wchłanialny (z mieszaniny żelatynowo – glicerynowo – wodnej) zgodny z rozmiarem trzpienia.

Poz. 7. Zestaw do kanału składający się z jednorazowej szczotki do czyszczenia kanału i gąbki – absorbenta do osuszania lub jednorazowego zestawu mycia pulsacyjnego z własnym zasilaniem.

Poz. 8. Cement kostny niskotemperaturowy zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem) – opakowanie 60g.

Poz. 9. Cement kostny niskotemperaturowy w komplecie z miseczką i szpatułką – opakowanie 40g.

Poz. 10. Ostrza do systemu napędowego Acculan.

Poz. 11. Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie odłamu bliższego, przy pomocy śrub teleskpowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce).Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej. Komplet: 3 śruby teleskopowe, 1 płytka, 2 śruby ryglujące.

Poz.12. Trzpień rewizyjny bezcementowy typu monoblok, w częci bliższej napylony plazmą cementową, w dalszej porowaty. W min. 9 rozmiarach, w wersji  prostej i anatomicznej. W komplecie 2 śruby.

Poz.13.  Augment panewkowy bezcementowy.  System porowatych augmentów panewkowych, ze stopu tytanu. Augmenty o takim samym nominalnym rozmiarze na zewnątrz jak i wewnątrz dostępne w 6 rozmiarach i 5 wysokościach dla każdego z rozmiarów. Wysokości od 12 do 30 mm włącznie. Mocowanie dwoma lub trzema śrubami. Śruby mocujące ze stopu tytanu o średnicy 6,5 mm i długościach od 16 do 68 mm włącznie. System musi umożliwiać zastosowanie zarówno z press-fitowymi panewkami bezcementowymi jak i cementowymi. W komplecie 3 śruby mocujące.

Poz.14. Panewka antyluksacyjna bezcementowa.  Czasza zewnętrzna pokryta plazmą tytanową, o średnicy od 46 do 68mm. Dodatkowe mocowanie śrubami i pinami. W komplecie 3 śruby. Czasza wewnętrzna  polietylenowa ruchoma w pełnym zakresie, do główek 28mm.

Poz.15. Panewka antyluksacyjna cementowa.  Czasza zewnętrzna z równikowymi łożami do mocowania cementowego, o średnicy od 46 do 68mm. Czasza wewnętrzna  polietylenowa ruchoma w pełnym zakresie, do główek 28mm.

Poz.16. Czasowa proteza ( spacer) stawu biodrowego  z gentamycyną w min 3 rozmiarach każda. Wersje standard i wąskie.

Poz.17. Czasowa proteza ( spacer) stawu biodrowego z gentamycyną i wankomycyną  w min 3 rozmiarach każda. Wersje standard i wąskie.

Poz.18. Cement kostny z gentamycyną  60g zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem).

Poz.19. Cement kostny z gentamycyną i wankomycyną 60g.

Poz.20. Endoproteza stawu biodrowego dysplastyczna , spełniające wymagania:

a) Trzpień  prosty dysplastyczny, bezkołnierzowy w  min 8 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, dysplastyczny do bardzo wąskiego kanału udowego, bezkołnierzowy w 8 rozmiarach z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

b) tytanowy w 1/ 3 pokryty plazmą tytanową,

c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi (2 poboczne i 1 krętarzowa),

d) eurostożek 12/14 oraz stożek 8/10

e) główka metalowa Ø 22,2 i 28 mm w min 2 długościach szyjki

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 40 do 44 mm ze skokiem, co 2mm, pokryta plazmą tytanową, bezotworowa, oraz otworowa

g) wkład polietylenowy Ø 22,2 i 28 mm o podwyższonej odporności na ścieranie, symetryczny, asymetryczny i z nadbudowa tylnej ściany.

Poz.21. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna, spełniające wymagania:

a) Trzpień tytanowy modularny. Część proksymalna pokryta plazmą tytanową z CaP w 9 wielkościach z ustawieniem antetorsji i antywersji;

b) część dystalna trzpienia w 28 rozmiarach (dł 240-400mm i śr. 12-24mm ze skokiem co 2mm;

c) śruby blokujące obwodowe, blokujące o śr. 5mm w rozmiarach 28-56mm ze skokiem co 4mm. w ilości 2 szt na trzpień;

d) Głowa metalowa w 5 rozmiarach ( S, M, L, XL, XXL) ø 28mm, stop chromowo- kobaltowy;

e) Panewka polietylenowa z dwoma pierścieniami metalowymi do orientacji przestrzennej rtg, o rozmiarze 42 – 64mm ze skokiem, co 2mm oraz na życzenie głęboka                                           zatrzaskowa panewka polietylenowa z dwoma pierścieniami metalowymi do orientacji przestrzennej rtg;

f) Kosz tytanowy do rekonstrukcji panewki z 2 gietkimi ramionami i 1 ostrogą, wielootworowy (min. 11) anatomiczny (prawy i lewy);

g) śruby tytanowe do mocowania kosza w rozmiarze 16-64mm w ilości 6szt na kosz

h) Panewka rewizyjna hemisferyczna tytanowa press-fit o strukturze wyspowej (3D) pokryta plazmą tytanową, wielootworowa , średnica zewnętrzna panewki od 44 do 70 mm, ze skokiem, co 2 mm;

i) wkład polietylenowy do panewki rewizyjnej asymetryczny i z nadbudową tylnej scuany

i) śruby do panewki rewizyjnej w ilości 7 sztna panewkę.

Endoprotezy w poz. 2, 5 i 6  mają wspólne instrumentarium do trzpienia celem śródoperacyjnego wyboru.

Endoprotezy w poz. 2, 3 i 4 mają wspólne instrumentarium do panewki.

Elementy waz z instrumentarium w poz. 11-21 dostarczane na czas zabiegu w ciągu 7 dni.

W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy w/w endoprotezy Sprzedający użyczy  – nieodpłatnie w użytkowanie na rzecz Kupującego komplet pełnego instrumentarium do oferowanych endoprotez na czas trwania umowy.

Sprzedający zapewni nieodpłatny serwis narzędzi służących do zakładania protez przez okres trwania umowy.

Protokół nieodpłatnego przekazania z wykazem narzędzi zostanie dostarczony Kupującemu  w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia każdego elementu endoprotez wg średniej krzywej zużycia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Przekazane endoprotezy Kupujący  zatrzyma w bezpłatny depozyt na czas trwania umowy. Z chwilą zużycia endoprotezy Kupujący poinformuje pisemnie, niezwłocznie Sprzedającego o tym fakcie, co będzie podstawą do wystawienia przez Sprzedającego faktury oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za zużytą endoprotezę, a jednocześnie zobowiązuje Sprzedającego do dostarczenia kolejnej endoprotezy.

Kupujący zastrzega sobie prawo ostatecznego ustalenia ilości konkretnych rozmiarów implantów w ramach rozmiarów wymienionych w ofercie oraz możliwość wymiany implantów pod względem wymiarów - po uzgodnieniach przez obie strony.

Skład zestawu Sprzedający winien przed dostawą uzgodnić z Kupującym.

W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z elementów instrumentarium Sprzedający zobowiązany jest do jego wymiany w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia na element bezusterkowy.

PAKIET 2 - Endoprotezy stawu kolanowego

| L.p. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoprotezy cementowe kolana | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoprotezy cementowe hipoalergiczne kolana | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Element rzepkowy | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Element przedłużający | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Element augmentacyjny | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Element dodatkowy | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement kostny 60g | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cement kostny 60g z antybiotykiem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza biodrowe 90 mm | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw ssąco płuczący | 120 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU (DO OCENY) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu   zamówienia.

Poz.1. Endoprotezy cementowe kolana. Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w 2 wersjach z otwartą i zamkniętą klatką Insalla. Na życzenie dodatkowo (oprócz standardowych) wąskie rozmiary elementu udowego w min. 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo chromowego modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową), przynajmniej w 9 rozmiarach. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Wkładka polietylenowa realizująca trójstopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w 4 grubościach (10mm, 12mm, 14mm oraz 16mm), przynajmniej w pięciu rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, na całym obwodzie elementu piszczelowego. Wkładki w wersjach bez wycinania PCL oraz z wycinaniem: pogłębione (DD), wkładki pogłębione o podwyższonej zwartości z przednio-tylnym nawisem ( UC), wkładki rotacyjne ( RP) oraz ze stabilizacją tylną ( PS). W wersji ze stabilizacją tylną dodatkowe mocowanie śrubą do części piszczelowej.

Poz. 2. Endoprotezy cementowe hipoalergiczne kolana:

Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo-chromomowego, pokrytego wielowarstwową okładziną ZrN,  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, w 2 wersjach z otwartą i zamkniętą klatką Insalla. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromomowego, pokrytego wielowarstwową okładziną ZrN, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową), przynajmniej w 9 rozmiarach. Wkładka polietylenowa realizująca trójstopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach: 10mm, 12mm, 14mm oraz 16mm, przynajmniej w pięciu rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, na całym obwodzie elementu piszczelowego. Wkładki  w wersjach: bez wycinania PCL oraz z wycinaniem: pogłębione ( DD), wkładki pogłębione o podwyższonej zwartości z przednim nawisem ( UC), wkładki rotacyjne ( RP) oraz ze stabilizacją tylną (PS). W wersji ze stabilizacją tylną dodatkowe mocowanie śrubą do części piszczelowej.

Poz. 3. Element rzepkowy. Implant rzepki w min 4 rozmiarach mocowany cementowo.

Poz. 4. Element przedłużający. Element przedłużający piszczel w min 2 długościach.

Poz.5. Element augmentacyjny. Podkładka pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm i 8mm.

Poz. 6. Element dodatkowy. Śruba zamykająca piszczel.

Poz.7. Cement kostny niskotemperaturowy zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem).

Poz. 8. Cement kostny niskotemperaturowy z gentamycyną zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem).

Poz. 9. Ostrza do systemu napędowego Acculan.

Poz.10. Zestaw ssąco-płuczący. Zestaw jednorazowego użytku do  mycia pulsacyjnego z własnym integralnym zasilaniem bateryjnym.

Pakiet 3

Gwoździe śródszpikowe oraz implanty do zespolenia złamań

| Lp | Asortyment | Jed. miary | Ilość | cena jednostkowa za sztukę | Wartość netto | VAT |  |  |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szt/ kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu LFN – tytanowy, kaniulowany z proksymalnym ugięciem umożliwiającym założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, Ø 10 – 12 mm, dł. 180 – 200 lub 340 – 440 mm, w komplecie ze śrubami. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Kąt zagięcia przynasady bliżej gwoździa około 10° Długość L=290-390mm, średnica d=8-11mm, w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, wsteczny - tytanowy. Długość L= 180 - 300mm. Średnica Ø10 - 12mm. | kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany, tytanowy w wersji krótkiej -150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. W komplecie wkręty blokujące samogwintujące, tytanowe Ø 3,0; 4,0; 4,5 mm oraz śruba zaślepiająca M6 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy stalowy, blokowany lub rekonstrukcyjny do kości ramiennej, Ø 8-9 mm, dł. 200-320 mm. W komplecie wkręty blokujące Ø 4,5 mm oraz śruba zaślepiająca M7 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź udowy krętarzowy - typu Gamma - tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm, blokowany w części bliższej śrubą zespalającą doszyjkową, kaniulowaną z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy i pinem antyrotacyjnym. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba zespalająca kaniulowana , tytanowa Ø 11 i Ø 6,5 mm, L= 70 – 120 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba zaślepiająca tytanowa M8 i M12 lub kompresyjna | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręt blokujący dalszy, tytanowy Ø 4,5 mm, L= 35 – 70 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 12, lub kłykciowa (DCS) od 6 do 16 otworów | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruba DHS/DCS Ø 12,5 mm lub Ø 16 mm, dł. 70 – 120 mm, o dł. gwintu 18 mm lub 27 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytka blokowana, tytanowa, anatomiczna do bliższej i dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa lub grzbietowa – prosta, kształtowa L, ukośna L lub T | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa lub trzonowa Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4 mm, L=10-30mm | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręt blokowany kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką średnica 2,4x 8-30 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks Ø 2,7 mm, L=10 -30mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Płytka prosta , rekonstrukcyjna, blokowana. Od 5 do 10 otworów blokowanych z gwintem walcowym i po 2 otwory kompresyjne. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Płytka blokowana do obojczyka z hakiem 12 lub 15mm i anatomiczna ,,S’. Wersja prawa/ lewa. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka tytanowa do pięty. Otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytka wąska prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów blokowanych z gwintem walcowym z możliwością dwukierunkowej kompresji | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa, wąska ”L”, do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 6 otworów. W części nasadowej min. 9 otworów blokowanych z gwintem walcowym. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 otworów. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Płytka kształtowa , blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej lub przednio – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Płytka kształtowa , blokowana , tytanowa do dalszej nasady kości strzałowej na stronę boczną kości. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych lub płytka anatomiczna, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 2 do 8 otworów blokowanych. Zakończenie płytki z kolcem do stabilizacji wyrostka łokciowego. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø3,5 mm ,L= 12 - 70 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 3,5 mm ,L= 16 - 40 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Płytka anatomiczna, blokowana, tytanowa, do bliższej i dalszej nasady kości udowej lub do bliższej nasady kości piszczeloewej. W części trzonowej od 4 do 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka szeroka prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 6 do 14 otworów blokowanych. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wkręt korowy blokowany, tytanowy kaniulowany z gniazdem typu torks Ø 7,3mm , L= 70 – 100 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø 5,0 mm, L= 16-80 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 4,5 mm, L= 20-60mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Wersja lewa/prawa. Minimum 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale od 5,0 do 15,0mm. Otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. W komplecie 2 wkręty korowe i 2 wkręty gąbczaste z gwintem walcowym na główce. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 4,5 mm, dł. 30-60mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5 mm, | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 3,5 - 7,0 mm, stalowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 3,5 - 7,0 mm, tytanowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm, gwint pełny i niepełny, L=40 – 100 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm, gwint pełny i niepełny - tytanowy, L=40 – 100 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | System mikropłytek tytanowych pod wkręty 1,5 i 2,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Mikrowkręty tytanowe do w/w płytek - Ø1,5; 1,8; 2,0 i 2,3mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbet z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec- Ø 1,0- 3,0 mm L= 150 – 310 mm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Gwóźdź Kirschnera, gwintowany- Ø 2,0- 3,0 mm, L= 150 – 250 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Druty Kirschnera - tytanowy o średnicy 2,0mm L= 310mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec z oliwką Ø 1,5- 2,5 mm L= 380 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Gwóźdź Rusha, Ø 2,4 – 4,8 mm, L= 100 – 280 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Grot Steinmana Ø 4,0 -5,0mm L= 150-200mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Podkładka dwuotworowa owalna 15/9/2,2mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Podkładka do więzadeł czterootworowa Ø 6,5 i 8,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Płytka do więzadeł czterootworowa 4,0x12,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Wkręt tytanowy kotwiczący stożkowy Ø 3,5 - 6,5mm; L= 12 - 16mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Wkrętak do kotwic stożkowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Podkładka z kolcami Ø 14,0 i 18,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Wkręt korowy Ø 4,5 lub gąbczasty Ø 6,5 niskoprofilowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Wkrętak do wkrętów niskoprofilowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Podkładka pod w/w wkręty | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Wkrętak do w/w wkrętów | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Wiertło Ø 1,8 – 4,5 mm, L= 100 – 300 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Wiertło kaniulowane Ø 1,5 – 5,0 mm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Drut miękki do wiązania odłamów Ø 0,5 – 1,5 mm, L= 10mb | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Rozwiertak śródszpikowy giętki Ø 6 – 15 mm. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU (DO OCENY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Zamawiający wymaga oddania w nieodpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ, płytek blokowanych, DSB/DSK, wkrętów Herberta i mikrosystemu w kontenerze do sterylizacji z filtrem jednorazowym lub Prim Line na czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Protokół nieodpłatnego przekazania implantów i instrumentarium zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Zamawiający wymaga banku implantów (płytki blokowane, gwoździe śródszpikowe, DHS/DCS i elementy zespalające) w asortymencie wymiarowym i ilościowym uzgodnionym przez obie strony. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Oferowane płytki i wkręty blokowane winny być tytanowe i oznakowane w sposób umożliwiający rozpoznanie systemów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET 4 Implanty do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.; Asortyment; Ilość; Cena jedn. netto za 1 kpl/szt; Wartość netto; VAT %; Wartość brutto. 1.; Klatka międzytrzonowa odcinka szyjnego, PEEK (sterylne). Komplet: 1 klatka + 1 wiertło do przygotowania przestrzeni pod implant; 10 kpl. 2.; Klatka międzytrzonowa do stabilizacji odcinka szyjnego, stabilizacja Stand Alone. Komplet: 1 klatka +2 śruby; 10 kpl. klatka; 1. śruby; 2. 3.; Płyta tytanowa Komplet: 1 płyta + 4 śruby blokujące; 10 kpl. pyta; 1. śruba; 4. 4.; System stabilizacji potyliczno – szyjnej kręgosłupa z możliwością przedłużenia na odcinek piersiowo lędźwiowy. Komplet: składa się z 6 śrub szyjnych, 6 nakrętek do śrub szyjnych, 2 nakrętki potyliczne, 4 nakrętki mocujące płytę potyliczną, 2 pręty, 1 płytka potyliczna, 1 poprzeczka/łącznik; 20 kpl. śruba; 6. nakrętka blokująca; 6. pręt; 2. płytka potyliczna; 1. Sr. potyliczne; 4. nakrętka Akson; 2. poprzeczka; 1. 5.; Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK oraz Tytan – Sterylny). komlpet: 1 klatka; 10 kpl. 6.; Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan). komlpet: 1 klatka; 10 kpl. 7.; System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa Komplet: 4 śrub, 4 blokery, 2 pręty lub jeden do docięcia, 1 poprzeczka, 2 śruby perforowane, 2 kaniule do podawania cementu.; 30 kpl. śruba; 4. bloker; 4. pręt; 2. poprzeczka; 1. śruby perforowane; 2. kaniule do podawania cementu; 2. 8.; System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowym. Komplet: 4 śrub, 4 blokery, 2 pręty, 2 igły do nakłucia trzonu, 2 śruby perforowane, 2 kaniule do podawania cementu, 6 drutów prowadzących; 50 kpl. śruba; 4. nakrętka; 4. pręt; 2. śruba perforowana; 2. igła do nakłucia trzonu; 2. drut ostry; 6. igła do podawania cementu; 2. 9.; Stabilizacja kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego stosowana przy urazach. Komplet: 4 śruby, 4 klemy, 2 pręty; 1 kpl. śruby; 4. klemy; 4. pręty; 2. 10.; Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa; 20 szt.. ZESTAW BEZIGŁOWY; 1. IGŁA; 2. 11; Proteza trzonu szyjnego Komplet: 1 proteza, 1 klips zabezpieczający; 2. Proteza; 1. Klips; 1. 12; Proteza trzonu piersiowo - lędźwiowego Komplet: 1 proteza; 2. 13; Klatka owalna do bocznych dostepów lędźwiowa; 2 kpl. 14; Substytut kości – biomateriał, granule; 20 opakowań. WARTOŚĆ NETTO. WARTOŚĆ BRUTTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane Pakiet 4 Implanty do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych

| L.p. | Parametry określone przez Zamawiającego | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Nr stron oferty potwierdzające spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odcinek potyliczno – szyjny oraz szyjno - piersiowy |  |  |  |  |
| I. | Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK (sterylne |  |  |  |
| 1. | Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-trójfosforan wapnia. | Tak |  |  |
| 2. | W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. | Tak |  |  |
| 3. | Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm. | Tak |  |  |
| 4. | Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. | Tak |  |  |
| 5. | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. | Tak |  |  |
| II. | Klatka międzytrzonowa do stabilizacji odcinka szyjnego, stabilizacja Stand Alone |  |  |  |
| 1. | wykonane z PEEK przezierne , implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C2-C7) połączone z tytanowym przodem umożliwiającym przekręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów. | Tak |  |  |
| 2. | Klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty. | Tak |  |  |
| 3. | Obecność znaczników radiologicznych. | Tak |  |  |
| 4. | Wysokość klatki 5 mm – 12 mm. | Tak |  |  |
| 5. | klatka dostępna w jednej wielkości. | Tak |  |  |
| 6. | Otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny. | Tak |  |  |
| 7. | jedna średnica śrub 3.7mm długości 14 mm i 16mm (samowiercące) oraz 16mm (samogwintujące). | Tak |  |  |
| 8. | Blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą śrubokręta. | Tak |  |  |
| 9. | Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia. | Tak |  |  |
| 10. | Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu. | Tak |  |  |
| 11. | Celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub. | Tak |  |  |
| 12. | W zestawie wymagany rozwieracz trzonów typu CASPAR łamany osiowo (dostępne min. 2 długości pinów) | Tak |  |  |
| 13. | Zamykany pojemnik na implanty, metalowy pojemnik na narzędzia, niezbędne min 1 instrumentarium | Tak |  |  |
| III. | Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną. |  |  |  |
| 1. | Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych .Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm. | Tak |  |  |
| 2. | Śruby samowwiercające. | Tak |  |  |
| 3. | Długość śrub 12 i 18 mm+/- 1mm, średnica 4,0 i 4,5 +/- 0,2mm | Tak |  |  |
| 4. | Ustawienie wielokątowe śrub min.20 stopni. W otworach płytki pierścienie sferyczne. | Tak |  |  |
| 5. | Dla pacjentów o niższej wytrzymałości tkanki kostnej, opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące dwukorowe o dł. 18 -26 mm (stopniowanie co 1mm)średnica śrub 4,0 mm oraz 4,5mm. | Tak |  |  |
| 6. | Płytki niskoprofilowe - wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie może przekraczać 2,5mm +/- 0,1mm | Tak |  |  |
| 7. | Samoczynna blokada śruby w płytce wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). | Tak |  |  |
| 8. | Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. | Tak |  |  |
| 9. | Płytki wstępnie dogięte z możliwością doginania. | Tak |  |  |
| 10. | Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). | Tak |  |  |
| 11. | W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka rolkowa). | Tak |  |  |
| IV. | System stabilizacji potyliczno – szyjnej kręgosłupa z możliwością przedłużenia na odcinek piersiowo lędźwiowy. |  |  |  |
| 1. | Śruby szyjne tulipanowe, wieloosiowe do masywów bocznych kręgów szyjnych dostępne w długościach od 8mm do 50 mm, o trzech średnicach trzonu śruby 3,5 mm, 4,0 mm oraz 4,5mm. | Tak |  |  |
| 2. | Mocowanie pręta do śruby jednym elementem od góry. | Tak |  |  |
| 3. | Możliwość zastosowania elementu pozwalającego również na boczne zamocowanie pręta do śruby. | Tak |  |  |
| 4. | Dostępne śruby wieloosiowe o minimum 7 mm gładkiej powierzchni trzonu śruby pomiędzy głową śruby a gwintem, zapewniające ochronę delikatnym strukturom. | Tak |  |  |
| 5. | Śruby potyliczne o co najmniej dwóch średnicach od 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm i długościach od 4 mm do 18 mm. | Tak |  |  |
| 6. | Wymagane płytki potyliczne dostępne w dwóch kształtach: ,,T’’ oraz oczkowe łączone bezpośrednio z prętem do wyboru, o niskim profilu, pracujące na pręcie 3.5mm orz 4.0mm. | Tak |  |  |
| 7. | Opcjonalnie dostępne również pręty przejściowe o różnej średnicy (3,5/5,0 mm; 3,5/6,0mm), dł. 300-500 mm. | Tak |  |  |
| Implanty do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym oraz krzyżowym |  |  |  |  |
| V. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK oraz Tytan – Sterylny) |  |  |  |
| 1. | Implant zbudowany z materiału syntetycznego PEEK oraz stopu tytanu w kształcie nerki. | Tak |  |  |
| 2. | Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadający specjalne znaczniki radiologiczne. | Tak |  |  |
| 3. | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. | Tak |  |  |
| 4. | Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. | Tak |  |  |
| 5. | W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne oraz dystraktor międzykolczysty. | Tak |  |  |
| 6. | Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. | Tak |  |  |
| 7. | Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm. | Tak |  |  |
| 8. | W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych | Tak |  |  |
| 9. | Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. | Tak |  |  |
| 10. | Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie. | Tak |  |  |
| VI. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan) |  |  |  |
| 1. | Klatki anatomiczne, umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa. | Tak |  |  |
| 2. | Materiał: specjalna odmiana PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan. | Tak |  |  |
| 3. | Duża powierzchnia styku implantu z sąsiadującymi trzonami kręgów. | Tak |  |  |
| 4. | Implanty zaopatrzone w dodatkowy system kotwiczenia w przestrzeni międzykręgowej (karbowana powierzchnia górna i dolna). | Tak |  |  |
| 5. | Implanty zaopatrzone w nieprzezierne dla promieni RTG znaczniki radiologiczne. Wysokość implantów w zakresie 7-13mm (skok co 1 mm). | Tak |  |  |
| VII. | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa |  |  |  |
| 1. | do wyboru tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. | Tak |  |  |
| 2. | średnice śrub od 4.35 mm do 7 mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 55mm (dopuszczalne długości 25mm – 50mm dla śrub o średnicy 4,35mm – 5mm). | Tak |  |  |
| 3. | Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane. | Tak |  |  |
| 4. | Na trzonie śruby perforowanej 9 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º. | Tak |  |  |
| 5. | średnice śrub perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm. | Tak |  |  |
| 6. | wysokość głowy śruby nie może przekraczać 14mm. | Tak |  |  |
| 7. | wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4mm. | Tak |  |  |
| 8. | prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej. | Tak |  |  |
| 9. | stabilizatory poprzeczne mocowane od góry. | Tak |  |  |
| 10. | pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. | Tak |  |  |
| 11. | pręty o długości 400mm do docięcia w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej obcinarki do pręta). | Tak |  |  |
| 12. | opcjonalnie dostępne pręty wstępnie wygięte długości 30 – 95mm. | Tak |  |  |
| 13. | Zestaw wyposażony w kaniulę o średnicy 1,7mm do wprowadzania cementu do śruby. | Tak |  |  |
| 14. | w zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. | Tak |  |  |
| VIII. | System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowym. |  |  |  |
| 1. | materiał tytan (stop). | Tak |  |  |
| 2. | śruby transpedikularne poliaksjalne kaniulowane, tulipanowe. | Tak |  |  |
| 3. | Śruby dostępne w średnicach 5mm, 6mm i 7mm i długościach od 35mm do 60mm ze skokiem co 5mm. | Tak |  |  |
| 4. | Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane. | Tak |  |  |
| 5. | Na trzonie śruby perforowanej 9 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º. | Tak |  |  |
| 6. | średnice śrub perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm. | Tak |  |  |
| 7. | na trzonach śrub wymagany gwint prowadzony podwójnie (obustronnie) - dzięki czemu implantacja przebiega znacząco szybciej. | Tak |  |  |
| 8. | prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt. | Tak |  |  |
| 9. | zastaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku. | Tak |  |  |
| 10. | mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora. | Tak |  |  |
| 11. | w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta. | Tak |  |  |
| 12. | implantacja śrub po drucie kirschnera. | Tak |  |  |
| 13. | Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm, lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm, kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm, Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. | Tak |  |  |
| 14. | Zestaw wyposażony w kaniulę o średnicy 1,7mm do wprowadzania cementu do śruby. | Tak |  |  |
| IX. | Stabilizacja kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego stosowana przy urazach |  |  |  |
| 1. | System zawierający śruby transpedikularne (typu Schanz’a) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki. | Tak |  |  |
| 2. | Śruby standardowe dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwukorowe. | Tak |  |  |
| 3. | Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku. | Tak |  |  |
| 4. | Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/-15O: boczne i przednie. | Tak |  |  |
| 5. | Średnica śrub 5-7 mm; Pręty długości 50-200 mm. | Tak |  |  |
| 6. | Blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora). | Tak |  |  |
| 7. | możliwość przeprowadzenie korekcji kręgosłupa (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja). | Tak |  |  |
| 8. | Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej). | Tak |  |  |
| 9. | W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów oraz giętarki pręta” in situ”. | Tak |  |  |
| 10. | zestawie specjalne, długie klucze do repozycji i blokady stabilizacji. | Tak |  |  |
| 11. | W zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania „in situ” szablonu pod pręt właściwy. | Tak |  |  |
| 12. | Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi „in situ” (w ranie operacyjnej). | Tak |  |  |
| 13. | Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. | Tak |  |  |
| X. | Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa |  |  |  |
| 1. | cement PMMA, czas zastygania cementu - 8 min. | Tak |  |  |
| 2. | Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny, cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru). | Tak |  |  |
| 3. | zestaw sterylny jednorazowy. | Tak |  |  |
| 4. | zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). | Tak |  |  |
| 5. | Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. | Tak |  |  |
| XI. | Proteza trzonu szyjnego. |  |  |  |
| 1. | materiał PEEK | Tak |  |  |
| 2. | Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny | Tak |  |  |
| 3. | W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji | Tak |  |  |
| 4. | Wysokości implantu 17-70 mm. | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. | Tak |  |  |
| 7. | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym | Tak |  |  |
| 8. | Komplet składa się z 1 protezy oraz 1 mechanizmu zabezpieczającego/blokady | Tak |  |  |
| XII | Proteza trzonu piersiowo - lędźwiowego |  |  |  |
| 1. | implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu, | Tak |  |  |
| 2. | wysokości implantu 23-73mm, dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa),różne kąty nachylenia płytek granicznych (min.3 kąty), | Tak |  |  |
| 3. | możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych, | Tak |  |  |
| 4. | możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy), samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących, | Tak |  |  |
| 5. | płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni, | Tak |  |  |
| 6. | w płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych, | Tak |  |  |
| 7. | możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym, | Tak |  |  |
| 8. | w instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu | Tak |  |  |
| XIII | Klatka owalna do bocznych dostępów |  |  |  |
| 1. | Implant międzytrzonowy do zakładania z dostępu bocznego z materiału PEEK posiadający znaczniki radiologiczne | Tak |  |  |
| 2. | Implant o wysokościach co najmniej 9 – 17mm (ze skokiem 2mm) i długości co najmniej 40 – 55mm Implant dostępny w dwóch profilach w płaszczyźnie strzałkowej 0 stopni i lordotycznej | Tak |  |  |
| 3. | Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów | Tak |  |  |
| 4. | System znajdujący się kontenerze/kontenerach przeznaczonym do sterylizacji oraz przechowywania | Tak |  |  |
| 5. | System haków / rozwieraczy do operacji z dostępu przez brzuch. | Tak |  |  |
| XIV | Substytut kości – biomateriał, granule |  |  |  |
| 1. | Substytut kości w granulkach: materiał syntetyczny nadający się do formowania i umieszczania wewnątrz klatek międzytrzonowych szyjnych oraz koszyków szyjnych – protez trzonów. | Tak |  |  |
| 2. | trójfosforan wapnia w postaci granulek ; możliwość mieszania ze szpikiem kostnym w celu przyspieszenia procesu przerastania kością. | Tak |  |  |
| 3. | 10 opakowań o pojemności 5 cm³, 10 opakowań o pojemności 10 cm³ występujące w dwóch rozmiarach granuli o wartościach zbliżonych bądź równych 1,5-3,0mm oraz 3,0-6,0mm. | Tak |  |  |

Do I, II części - zapewnienie rozwieraczy skórnych oraz rozwieracza tyu Caspar wraz z narzędziami dostępowymi tj. punch oraz kerrison w 3 rozmiarach, łyżki oraz rozwiertaki.

Do V, VI części - zapewnienie narzędzi przygotowujących przestrzeń do implantacji tj.: kerrisony, punch w przynajmniej dwóch rozmiarach, łyżki proste oraz zagięte, łyżki okienkowe, raszple do blaszki prawe oraz lewe.

PAKIET 5

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Ortopedyczno - Urazowy - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator zewnętrzny duży – zestaw standardowy. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane Pakiet 5 poz. 1 – 1. Stabilizator zewnętrzny duży – zestaw standardowy.

| Lp. | Opis Parametru | Ilość | Parametr Wymagany | Parametr Oferowany Podać str. oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2017. |  | Tak |  |
| 2 | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 11 mm. |  | Tak |  |
| 3 | Klamry pojedyncze dwu funkcyjne ( grot-grot, grot-pręt, pręt-pręt ) | 14 szt | Tak. |  |
| 4 | Pręty węglowe o długości 100mm do 400 mm i średnicy 11 mm | 10 szt | Tak |  |
| 5 | Pręty przegubowy stawowy ( sterylny ) | 1 szt | Tak |  |
| 6 | Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm dł. 100-250 mm | 10 szt | Tak |  |
| 7 | Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm 100-190 mm | 10 szt | Tak |  |
| 8 | Aparat do naciągania otwarty ( możliwość robienia kompresji ) | 2 szt | Tak |  |
| 9 | Kompletny zestaw do zakładania stabilizatora – zestaw narzędzi do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce oraz pojemnik / kontener/ na przechowywanie |  | Tak |  |
| 10 | Tuleja wiertarska 6,0/5,0 krótka z gwintem | 1 szt | Tak |  |
| 11 | Tuleja wiertarska 5,0/3,5 krótka | 1 szt | Tak |  |
| 12 | Trokar 3,5 mm | 1 szt | Tak |  |
| 13 | Tuleja wiertarska 6,0/5,0 długa z gwintem | 1 szt | Tak |  |
| 14 | Tuleja wiertarska 5,0/3,5 długa | 1 szt | Tak |  |
| 15 | Trokar 3,5 mm długi | 1 szt | Tak |  |
| 16 | Rękojeść do tuleji wiertarskiej | 1 szt | Tak |  |
| 17 | Równoległa prowadnica wiertła, 6 pozycji | 1 szt | Tak |  |
| 18 | Klucz kombinowany 11,00 mm | 1 szt | Tak |  |
| 19 | Adaptor na grotowkrety Schanza 5,0 mm | 1 szt | Tak |  |
| 20 | Adaptor na grotowkrety Schanza 6,0 mm | 1 szt | Tak |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia - dotyczy wszystkich pakietów.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017

oferujemy:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | min. 36 miesięcy |  |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 4. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |  |
| 6. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 7. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach: -w okresie gwarancji -po terminie gwarancji | Cały okres gwarancji, a w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. Min 6 m-cy, podać |  |  |
| 8. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) Podać zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) |  |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej | TAK Podać dołączyć |  |  |
| 10. | Szacunkowy roczny koszt obsługi serwisowej po okresie gwarancji (umowa serwisowa) pełna z częściami bez części zamiennych | Podać Podać |  |  |
| 11. | Szacunkowy koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) cena 1 roboczogodziny koszt dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego - ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanego sprzętu w skali 1 roku | Podać Podać podać |  |  |
| 12. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |  |
| 13. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
| 14. | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat | Min 5 lat, podać |  |  |
| 15. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji, | TAK |  |  |
| 16. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
| 17. | Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy dostawie. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty na wezwanie i przy dostawie. *- jeśli dotyczy | TAK |  |  |
| 18. | Przy dostawie - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |  |

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy*

* - Dotyczy Pakietu 1, 2, 4, 5.

UMOWA do Pakietu 1*/ Pakietu  2*/ Pakietu  4*/ Pakietu 5

Nr….../ZT-SZP-226/01/73/2017

zawarta w dniu ……………… r. w Łomży,

pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, przy Al. Piłsudskiego 11, NIP: 718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

mgr inż. Romana Eugeniusza Nojszewskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

adres: …………………………………………………………..

wpisanym(ą) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez ……………………………………. pod numerem …………………………..

posiadającym(ą) NIP ………………………………….

reprezentowanym przez:

........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ) zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego art. 39.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa endoprotez stawu biodrowego* oraz implantów zespalających szyjkę kości udowej i/lub endoprotez stawu kolanowego,* i/lub stabilizatorów zewnętrznych*, i/lub implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych* dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, na podstawie złożonej oferty, która była najkorzystniejsza w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro  opublikowanego  w Dz. Urz. UE p.n.: ,, Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, zgodnie asortymentowo i cenowo z załącznikiem nr 1 do umowy ( załącznik ten jest odpowiednikiem załącznika nr 1 do SIWZ)/ pakiet nr** ......  stanowiącym integralną część umowy, za okres 2 lat od daty zawarcia umowy na cenę brutto................zł.**

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do Magazynu Zamawiającego 
w odpowiednich opakowaniach transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

2. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie według potrzeb Zamawiającego  na podstawie złożonego telefonicznie bądź pisemnego zamówienia przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). Dostawy nadzwyczajne w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy to dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Wielkość każdorazowej dostawy i ilość zostaną uzgodnione przez strony w trakcie realizacji zamówienia.

4. Wyroby medyczne będące przedmiotem umowy posiadają aktualne dokumenty wprowadzenia  do obrotu i stosowania na terenie Polski i wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy ww. dokumenty. Termin sterylności oferowanego asortymentu -.......................**(min. 24 miesiące od daty dostawy).

5.Termin uzupełnienia banku implantów oferowanego asortymentu (dotyczy pakietów: 1,2,4) - .......................** (max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania).

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości Wykonawca, w ciągu 5 dni dokona jego wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a gdy tego nie wykona, Zamawiający uzna reklamację za uwzględnioną i nie zapłaci za tę partię towaru.

7*.  Wykonawca  poświadcza  kompatybilność oferowanego asortymentu z posiadanym przez Zamawiającego systemem napędowym Acculan – w przypadku  ofert równoważnych: dotyczy  Pakietu 1 poz. 10 i Pakietu 2 poz. 9.

* - jeśli dotyczy

§ 3

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar cenę podaną w załączniku nr 1 do umowy (załącznik ten jest odpowiednikiem załącznika nr 1 do SIWZ).

2. Zapłata nastąpi w złotych polskich.

3. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i otrzymania zamówionej całości dostawy cząstkowej. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przekazana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy o nr ....................................................................................................**.

4. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2016 poz.1638 ze zm.).

5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
6*. Wykonawca pokryje pełny koszt ewentualnej wymiany endoprotez w przypadku konieczności ich wymiany z powodu wady ukrytej endoprotezy oraz przyjmie skutki ewentualnej odpowiedzialności w następstwie przeprowadzenia ponownego zabiegu – dotyczy Pakietu  1* i Pakietu  2*.

7*. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia po 3 komplety każdego rodzaju produkowanych endoprotez w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Przekazane endoprotezy Zamawiający zatrzyma w bezpłatny depozyt na czas trwania umowy. Z chwilą zużycia endoprotezy Zamawiający poinformuje pisemnie, niezwłocznie Wykonawcę o tym fakcie, co będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za zużytą endoprotezę a jednocześnie zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia kolejnej endoprotezy – dotyczy Pakietu  1* i Pakietu  2*.

8*. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia kompletu pełnego instrumentarium do oferowanych endoprotez na czas trwania umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy – dotyczy Pakietu  1* i Pakietu  2* ( pakiet 1 Endoprotezy stawu biodrowego oraz implanty zespalające szyjkę kości udowej ) oraz (pakiet 2 Endoprotezy stawu kolanowego).

9*. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis narzędzi służących do zakładania protez przez okres trwania umowy – dotyczy Pakietu 1* i Pakietu 2*.

10*. Protokół nieodpłatnego przekazania z wykazem narzędzi zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy – dotyczy Pakietu 1* i Pakietu 2*.

11. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych) z wyjątkiem:

- obniżenia cen towaru o  procent zmiany ceny;

- zmiany towaru na inny pod inną nazwą spełniający wszystkie parametry towaru zamówionego 
o ile dotychczasowy przestał być wytwarzany;

- zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeśli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

- zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie za zgodą Zamawiającego.

- zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku  niewyczerpania całości zamówienia.

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w  art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy do 20% .

- 14. Zamawiający w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub braku reakcji, opieszałości w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Wykonawca.

§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę:

a) w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 1% wartości nie dostarczonych towarów za każdy   dzień zwłoki;

b) w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 1% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki;

c)* w przypadku nie dostarczenia kompletu pełnego instrumentarium do oferowanych endoprotez w terminie określonym w § 3 ust 8 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki - dotyczy Pakietu 1* i Pakietu 2*.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§  5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- 2 – krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji przedmiotu dostawy,

- jednorazowe opóźnienie w dostawie lub reklamacji przedmiotu dostawy – przekraczające 4 dni,

- 2 – krotna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia,

- rozwiązanie lub likwidacja Sprzedającego,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego,

- innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa.

3. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

1*. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu  umowy.

1*. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres dostaw :
.........................................................................................

2*. Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę.

3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania za podwykonawców jak za swoje.

§ 7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla Siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 2 lat od daty podpisania umowy.

§ 8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- WYKONAWCA  			    	         	      ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Zestawienie asortymentowo – ilościowe i zestawienie parametrów wymaganych.

2. Umowa konsorcjum - jeśli dotyczy ***

* - Niepotrzebne wykreślić.

**   - Należy wpisać.

*** - dotyczy Wykonawców składających ofertę w ramach konsorcjum

UMOWA do Pakietu 3

Nr............./ZT-SZP-226/01/73/2017

zawarta w dniu ……………… r. w Łomży,

pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, przy Al. Piłsudskiego

11, NIP: 718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

mgr inż. Romana Eugeniusza Nojszewskiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

adres: …………………………………………………………..

wpisanym(ą) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez ……………………………………. pod numerem …………………………..

posiadającym(ą) NIP ………………………………….

reprezentowanym przez:

........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz. 1638 ze zm. ) zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”  w trybie przetargu nieograniczonego art. 39.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa gwoździ śródszpikowych oraz implantów do zespolenia złamań dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, na podstawie złożonej oferty, która była najkorzystniejsza w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro  opublikowanego  w Dz. Urz. UE p.n.: ,, Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” zgodnie asortymentowo i cenowo z załącznikiem nr 1 do umowy ( załącznik ten jest odpowiednikiem załącznika nr 1 do SIWZ)/ Pakiet nr 3 stanowiącym integralną część umowy, za okres 2 lat od daty zawarcia umowy na cenę brutto..................................zł.**

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do Magazynu Zamawiającego w odpowiednich opakowaniach transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

2. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie według potrzeb Zamawiającego  na podstawie złożonego telefonicznie bądź pisemnego zamówienia przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). Dostawy nadzwyczajne w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy to dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Wielkość każdorazowej dostawy i ilość zostaną uzgodnione przez strony w trakcie realizacji zamówienia.

4. Wyroby medyczne będące przedmiotem umowy posiadają aktualne dokumenty wprowadzenia  do obrotu i stosowania na terenie Polski i wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy ww. dokumenty.

5.Termin uzupełnienia banku implantów oferowanego asortymentu - .......................** (max. 7 dni od daty złożenia zapotrzebowania).

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości Wykonawca, w ciągu 5 dni dokona jego wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a gdy tego nie wykona, Zamawiający uzna reklamację za uwzględnioną i nie zapłaci za tę partię towaru.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar cenę podaną w załączniku nr 1 do umowy (załącznik ten jest odpowiednikiem załącznika nr 1 do SIWZ).

2. Zapłata nastąpi w złotych polskich.

3. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i otrzymania zamówionej całości dostawy cząstkowej. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przekazana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy o nr ....................................................................................................**.

4. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2016 poz.1638 ze zm.).

5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w asortymencie wymiarowym i ilościowym poszczególnego asortymentu uzgodnionego z Zamawiającym z Pakietu 3, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.  Przekazane implanty Zamawiający  zatrzyma w bezpłatny depozyt na czas trwania umowy. Z chwilą zużycia implantu Zamawiający poinformuje pisemnie, niezwłocznie Wykonawcę o tym fakcie, co będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za zużyty implant, a jednocześnie zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia kolejnego implantu. Wymóg utworzenia depozytu odnosi się wyłącznie do implantów do których Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium, tj. gwoździ śródszpikowych, płyt blokowanych, DHS/DCS i elementów zespalających - dotyczy Pakietu 3.

7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia kompletu pełnego instrumentarium do oferowanych gwoździ, płytek blokowanych i DSB/DSK w kontenerze do sterylizacji z filtrem jednorazowym lub Prim Line na okres trwania umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy - dotyczy Pakietu 3.

8. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy - dotyczy Pakietu  3.

8.1. Czas reakcji serwisu – 2 dni robocze. Jeżeli naprawa instrumentarium będzie dłuższa niż 5 dni, Wykonawca udostępni  inne  sprawne instrumentarium zapewniające przeprowadzenie zabiegów operacyjnych.

9. Protokół nieodpłatnego przekazania implantów i instrumentarium zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty  podpisania umowy - dotyczy Pakietu  3.

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w depozyt pełny asortyment rozmiarowy  gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych, DSB/DSK, wkrętów Herberta 
i mikrosystemu w kontenerze do sterylizacji z filtrem na czas trwania umowy. Z chwilą zużycia danych rozmiarów gwoździ Zamawiający poinformuje pisemnie, niezwłocznie Wykonawcę o tym fakcie, co będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za zużyte gwoździe, a jednocześnie zobowiązuje Wykonawcę  do dostarczenia kolejnych rozmiarów gwoździ - dotyczy Pakietu 3.

11. Oferowane płytki i wkręty blokowane powinny być tytanowe i oznakowane w sposób umożliwiający rozpoznanie systemów.

12. Wykonawca po czasie realizacji umowy użyczy każdorazowo instrumentarium od dnia zgłoszenia w ciągu 7 dni. Czas użyczenia 2 lata po realizacji umowy wg ceny za jednorazowe użyczenie, która została określona w ofercie. Użyczone instrumentarium zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po wykonaniu zabiegu - dotyczy Pakietu 3.

13. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych) z wyjątkiem:

- obniżenia cen towaru o  procent zmiany ceny;

- zmiany towaru na inny pod inną nazwą spełniający wszystkie parametry towaru zamówionego  o ile dotychczasowy przestał być wytwarzany;

- zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeśli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

- zamiany asortymentu lub zmiany producenta produktu jaki wykazał w złożonej ofercie za zgodą Zamawiającego.

- zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku   niewyczerpania całości zamówienia.

14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w  art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy do 20% .

16. Zamawiający w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub braku reakcji, opieszałości w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Wykonawca.

§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę:

a) w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 1% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki;

b) w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 1% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki;

c) w przypadku nie dostarczenia kompletu pełnego instrumentarium do oferowanych gwoździ, płytek blokowanych i  DSB/DSK, w terminie określonym w  § 3 ust 7 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;

d) w przypadku nie dostarczenia kompletu pełnego instrumentarium po zakończeniu umowy  zgodnie z § 3 ust. 12 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§  5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- 2- krotne opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji przedmiotu dostawy,

- jednorazowe opóźnienie w dostawie lub reklamacji przedmiotu dostawy – przekraczające 4 dni,

- 2 – krotna reklamacja jakości przedmiotu zamówienia,

- rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa.

3. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

1*. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu  umowy.

1*. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres dostaw :
.........................................................................................

2*. Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającym umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę.

3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania za podwykonawców jak za swoje.

§ 7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla Siedziby Zamawiającego.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 2 lat od daty podpisania umowy.

§ 8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- WYKONAWCA 					               ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Zestawienie asortymentowo – ilościowe i zestawienie parametrów wymaganych.

2. Umowa konsorcjum - jeśli dotyczy ***

* - Niepotrzebne wykreślić.

**   - Należy wpisać.

*** - dotyczy Wykonawców składających ofertę w ramach konsorcjum

Załącznik do umowy - Oświadczenie podwykonawcy  *

*-  jeżeli dotyczy

Zadanie

.....................................................................................

wykonane zgodnie z umową: .................................... z dnia .............................

Nazwa podwykonawcy ........................................................................................

Oświadczenie podwykonawcy , który uczestniczył w wykonaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia zadania do .............................

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonanych zadań | Nr faktury | Wartość faktury brutto/PLN/ | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono/nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że

do dnia ...................................... otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane

w ramach przedmiotowego zadania  co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Zamawiającego **

............................................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub

osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy

**- Uwaga:

Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór  protokołu zdawczo - odbiorczego

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia ……………… r.

do Umowy Nr………/ZT-SZP-226/01/73/2017 z dnia ………………r.

dotyczącej ,,Zakupu i dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Bezpośredni Odbiorca/Użytkownik :

…………………………………………………………………………………………………….…..

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym Bezpośredni Odbiorca potwierdza przyjęcie do eksploatacji od Wykonawcy następującego sprzętu medycznego/ aparatury medycznej :

1. producent …………………………………………………………

2. nazwa ……………………………………………………………..

3.typ …………………………………………………………….…

4. rok produkcji …………………………………………………….

5. numer seryjny/numer katalogowy ………………………….…….

6. ilość szt. / kpl.* ……………………………………………………………….

Uwaga !

W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie poszczególne elementy zestawu/kompletu z informacjami określonymi w pkt 1-6 powyżej lub dołączyć w formie załącznika do protokołu.

Bezpośredni Odbiorca potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym sprzętem  medycznym/aparaturą medyczną następujące dokumenty zgodnie z § 2 ust. 6 umowy i zapisami SIWZ, tj. :

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3………………………………………………………….

Okres gwarancji na ww. sprzęt medyczny/aparaturę medyczną wynosi : …………… miesięcy. *

Szkolenie :

w dniu ………………r.  przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi, podstaw eksploatacji i konserwacji dostarczonego sprzętu medycznego/aparatury medycznej. *

Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu stanowi załącznik do protokołu. *

Uwagi/ Zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Bezpośredni Odbiorca i 1 egzemplarz Sprzedający.

Bezpośredni Odbiorca:							Sprzedający:

Załącznik nr 8 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 205-422639

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11 18 – 404 Łomża |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | ,,Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZT-SZP-226/01/73/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | - Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:α   Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja  ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.