Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (np. katalogi, opisy, foldery, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta oferowanej aparatury /sprzętu medycznego) potwierdzających posiadanie przez zaoferowaną aparaturę /sprzęt medyczny oferowanych parametrów punktowanych.

…………………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG cyfrowego kostno-płucnego, dwustanowiskowego, z wyposażeniem, stacją opisową i podłączeniem z RIS/PACS wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/9/2021

OFERUJEMY:

| Lp. | Asortyment | Ilość | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG cyfrowy, kostno-płucny, dwustanowiskowy, z wyposażeniem, stacją opisową i podłączeniem z RIS/PACS | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Adaptacja pomieszczeń zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym | xxxxxxxxxx |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXX |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| Lp. | Wymagane parametry i warunki – OPIS PARAMETRU |  | Parametr wymagany |  |  | Parametr punktowany |  | Parametr oferowany – należy podać Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności na oferowany aparat rentgenowski w całości jako wyrób medyczny |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Aparat z 2 detektorami cyfrowymi - jeden detektor w stole i jeden detektor w stojaku do zdjęć odległościowych |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Jeden producent elementów składowych aparatu takich jak stół, stojak, sufitowe zawieszenie lampy rentgenowskiej i generator |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie projektu budowlano-instalacyjnego w zakresie niezbędnym do instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych przed promieniowaniem RTG dla oferowanego aparatu i uzgodnienie projektu osłon z PSSE Białystok |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 65kW |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kVz, krok co 1 kV |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2ms |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥6000 ms |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres miliamperów min. 10 – 600mA |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Zakres miliamperosekund min. 0,25 – 500mAs |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zasilanie 400V/ 3 fazowe, 50Hz |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Moc małego ogniska ≥ 25kW |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3mm |  | TAK, podać |  |  | ≤ 1,2 – 5 pkt >1,2 – 0 pkt |  |  |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 75kW |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300kHU |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1250kHU |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Nominalne obroty anody ≥ 9500obr./ min |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem. Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kolimacja manualna i automatyczna |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Filtracja manualna i automatyczna |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy w % |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±45° |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-5 pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Dotykowy panel LCD min 6” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dotykowy panel LCD z możliwością pionowego odczytu w momencie, kiedy lampa z kołpakiem obrócona jest o 90° np. zdjęcia z użyciem statywu płucnego |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie przy każdym kącie położenia lampy |  | TAK / NIE, Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Wyświetlanie na panelu LCD na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji, gdy znajduje się poza statywem płucnym |  | TAK / NIE, Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Miarka centymetrowa |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy centrowania |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dodatkowe filtry utwardzające wiązkę promieniowania; filtry wbudowane w kolimator, nie przesłaniające pola ekspozycji minimum 0,1mm Cu, 0,2mm Cu |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wyboru/ zmiany filtrów na na panelu LCD na kołpaku lampy. |  | TAK / NIE, Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| ZAWIESZONA SUFITOWO KOLUMNA LAMPY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kolumna lampy zawieszona na suficie |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 300cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥200cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥150cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) min. ±120° |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-5pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej (od pozycji środkowej) min. ±135° |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Funkcja autocentrowania lampy do detektora po naciśnięciu przycisku na pilocie lub urządzeniu |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Funkcja autopozycjonowania lampy do detektora co najmniej w stole i w statywie |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
| STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji AEC min. trzypolowa |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Szerokość blatu ≥80cm |  | TAK, podać |  |  | < 90 cm – 0 pkt ≥ 90 cm - 5 pkt |  |  |
|  | Długość blatu ≥210cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 20cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥75cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥25cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Najniższa odległość blatu stołu od podłogi ≤57cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej długości blatu ≥270kg |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ręczne (bez użycia narzędzi) wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,4 mm Al |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w stole |  | Tak |  |  | Bez oceny |  |  |
|  | Możliwość przekręcania detektora w uchwycie wzdłuż/ w poprzek do długiej osi stołu bez wyjmowania z uchwytu. |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Uchwyt bądź statyw do zdjęć promieniem poziomym |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Badanie kości długich w trybie automatycznym na stole; |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH ZMOTORYZOWANY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≤ 35cm do podłogi |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Najwyższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≥170cm od podłogi |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego detektora ≥130cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez narzędzi |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu ≤ 1,0 mm Al. |  | TAK, podać |  |  | Wartość min.-5pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Motorowy ruch Bucky góra-dół |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Badanie kości długich w trybie automatycznym; zmotoryzowany obrót lampy zsynchronizowany ze zmotoryzowanym ruchem Bucky stojaka |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Stojak dla pacjenta do ekspozycji kości długich |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model detektora |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu), DQE ≥ 65% |  | TAK |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor do wykonywania badań w stole i poza nim. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Detektor cyfrowy z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm ± 1cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 6,0mln |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150µm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 3,3 lp/mm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 150 kg |  | Tak, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Szuflada stołu wyposażona w złącze do ładowania detektora. Automatyczne włączanie ładowania detektora po jego wsunięciu do szuflady w stole. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ilość ekspozycji na jednym naładowaniu akumulatora ≥200 po wyjęciu detektora z szuflady |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX4 |  | TAK, podać |  |  | < IPX6 – 0 pkt ≥ IPX6 –10 pkt |  |  |
|  | Waga detektora <3,5kg |  | TAK |  |  | Wartość min.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196 nakładana na etapie produkcji przez producenta detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Ładowarka min. 1 szt. i baterie do detektorów min. 2 szt |  | Tak, podać |  |  | Bez oceny |  |  |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR DO PRACY W STATYWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model detektora |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu), DQE ≥ 60% |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Detektor zabudowany na stałe w statywie lub mobilny do pracy poza statywem |  | TAK, podać |  |  | Detektor zabudowany – 0 pkt Detektora mobilny – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w statywie dla detektora mobilnego |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Praca detektora w trybie przewodowym lub bezprzewodowym |  | TAK, podać |  |  | Tylko przewodowy – 0 pkt przewodowy i bezprzewodowy- 5 pkt |  |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 43 x 43cm ± 1cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 8,0mln, podać |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150 µm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,3 lp/mm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 3s |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 150 kg |  | Tak, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX4 |  | TAK, podać |  |  | < IPX6 – 0 pkt ≥ IPX6 –10 pkt |  |  |
|  | Waga detektora < 3,5kg (w przypadku zaoferowania mobilnego) |  | TAK/NIE |  |  | Wartość min.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196 nakładana na etapie produkcji przez producenta detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |  |  |
| KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Monitor min. 23" LCD (dotykowy) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pomiary długości, kątów |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie lub odpowiednio dopasowane programy anatomiczne do wizualizacji odmy płucnej |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie lub odpowiednio dopasowane programy anatomiczne do wizualizacji rur i cewników |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
|  | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując przy tym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| Stacja diagnostyczna lekarska z oprogramowaniem diagnostycznym DICOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja diagnostyczna do radiografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Stacja opisowa – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa typu Tower. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.30GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 2133MHz. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Pamięć RAM co najmniej DDR4 2x8GB 2133 MHz ECC niebuforowane, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Porty co najmniej: Z przodu obudowy: - 2 porty USB 2.0 Type-A - 1 port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji z funkcją PowerShare - 1 port USB 3.2 Type-C drugiej generacji z funkcją PowerShare Z tyłu obudowy: - 2 porty DisplayPort 1.4 - 2 porty PS2 (do starszych klawiatur i myszy) - 2 porty USB 2.0 Type-A z funkcją SmartPower - 1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s - 2 porty USB 3.2 Type-A drugiej generacji - 2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji - 1 wyjście liniowe audio z możliwością przełączenia na wejście liniowe | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Dysk twardy: Min. 2 x 400GB SSD Min.4 x port SATA 6Gb/s | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Porty rozszerzeń: - 1 gniazdo blokady Kensington - 1 pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16 Gen 3 - 1 pełnowymiarowe gniazdo PCI-32 - 1 pełnowymiarowe gniazdo PCIe x4 - 1 gniazdo M.2 2230 na kartę Wi-Fi i Bluetooth - 2 gniazda M.2 2280 na dyski SSD - 4 gniazda SATA na dyski twarde 3,5"/2,5" i napęd optyczny | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD +/- RW DL | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub wyżej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Zasilacz 460W o sprawności minimum 90% . | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: - Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera - Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów karta medyczna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 4 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 3 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Monitor medyczny min. 21” – 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x Medyczny LCD monitor kolorowy min. 21” o rozdzielczości 1600x1200 i jasności 800 cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Matryca 10-bitowa | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM dla każdego trybu pracy (jak wyżej). | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagane złącza: - 1x DVI-D, - 1x DisplayPort, - 1x USB upstream, - 2 x USB downstream. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.: CT, CR. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy IPS z podświetleniem LED. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Monitor LCD min. 21” – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD min.21” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | UPS – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową; w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka diagnostyczna 2D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwe jest przeszukiwanie kilku źródeł jednocześnie, system może przeszukiwać w tej samej chwili system archiwizacji, system PACS (niezbędna jest integracja z lokalnym systemem PACS) oraz dane z systemu HIS uprzednio uzyskane przez system archiwizacji. Wyniki prezentowane są na jednej spójnej liście. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna obsługuje SSO, przechodzenie pomiędzy stronami nie wymaga ponownego logowania | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna pozwala na wyszukanie pacjenta po podaniu jego nr PESEL, imienia nazwiska, daty urodzenia. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna pozwala na wyświetle-nie badań RTG o następujących funkcjach: - badania w układzie 1 x 1 , 2 x 1 , 2 x 2, inne - pozwala na zmianę okna windowlvl - pozwala na powiększenie, pomniejszenie obrazu - pozwala na przesuwanie obrazu - pozwala na podstawowe pomiary odcinek liniowy, kąt, elipsa, koło, prostokąt - pozwala na wyświetlenie obrazów mammograficznych w układach CC, MLO, LM, CC - pozwala na wyświetlenie obrazów tomograficznych w trybie MPR, , MIP, MinIP, AveIP | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna - pozwala na wyświetlenie ekranu kontrolnego TG19 lub równoważnego | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna posiada funkcję MIP MIP (Maximum Intensity Projection) - projekcja największej wartości natężenia MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja: wątroby, naczyń w wątrobie. Automatyczny podział naczyń na naczynia wątrobowe i wrotne. Automatyczny podział na segmenty (8 i 9 segmentów). Pomiar objętości względnej i bezwzględnej wątroby. Pomiar objętości względnej i bezwzględne płata prawego i lewego wątroby. Wirtualna resekcja segmentów, generowanie raportu na potrzeby resekcji segmentów | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja płuc | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja oskrzeli | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja tchawicy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja nerek | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja śledziony | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja jelita grubego | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja serca | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja mózgu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja żeber | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja jamy nosowej | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Segmentacja woreczka żółciowego | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Numerowanie żeber | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Śledzenie progresji zmian nowotworowych w oparciu o obrazy różnych modalności System umożliwi system śledzenia przebiegu zmian nowotworowych używając modalności: PET/CT, SPECT/CT, MR, CT. System powinien umożliwić wyświetlenie na jednym oknie minimum czterech badań. System śledzenia zmian nowotworowych powinien zawierać automatyczne pomiary progresji zmiany, które automatycznie dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami: - Recist 1.0 - Recist 1.1 - WHO - Choi - Percist - mRecist - mPercist Aplikacja obsługuje wyniki przyrostowe: można załadować uprzednio zapisane wyniki pacjenta i wykorzystać je w ramach nowego badania. Funkcja śledzenia zmian nowotworowych powinna automatycznie dokonać fuzji zmian Ustawienia wstępne w aplikacji określają sposób obliczania i wyświetlania wyników segmentacji i śledzenia. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć ustawienia wstępne dla własnego użytku; użytkownicy mają także uprawnienia do tworzenia ustawień wstępnych w celu udostępniania ich wszystkim użytkownikom. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Fuzja i rejestracja obrazów następujących modalności: - CT/CT - MR/MR - NM/CT (SPECT/CT and PET/CT) - CT/MR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Funkcjonalność oceny perfuzji mózgowej, jak również w ocenie całościowej lub miejscowej perfuzji wątroby. Funkcjonalność dostępna na badaniach CT i MR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wyznaczenie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b dla badań MR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wyświetlanie map parametrycznych kodowanych kolorem w obrazach dyfuzyjnych wraz z możliwością dostosowania map kolorów dla badań MR: - wash-out rate - wash-in rate - maksymalne wzmocnienie - relatywne maksymalne wzmocnienie - brevity of enhancement[A3] | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać przeszukanie kilku serwerów systemu PACS jednocześnie prezentując spójne wyniki na ekranie z zaznaczeniem źródła pochodzenia badania, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Lista badań historycznych na serwerze PACS | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Miniatury dla powyższych badań historycznych. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar odległości kątowy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi obsługiwać hanging protocols | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać udostępnianie badań wewnątrz i na zewnątrz szpitala dla użytkowników systemu. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi udostępniać osobną aplikację do testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - konieczną do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows - umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu i wygenerowania centralnego okresowego raportu z testów dotyczącego wszystkich testowanych monitorów. Raport powinien zawierać dane osoby wykonującej test (imię, nazwisko, stanowisko) oraz wyszczególnione testy podstawowe zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 884 z informacją czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka diagnostyczna w przypadku braku lub niepowodzenia testów, powinna wyświetlać odpowiednią informację na monitorze diagnostycznym. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie 3D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Musi udostępniać tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) z najwyższą jakością | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi automatycznie wykrywać ilość podłączonych monitorów i ustawiać odpowiedni tryb wyświetlania aplikacji: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | ekran diagnostyczny, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | ekran wyszukiwania badań. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać ustawienie trybu autoryzacji do systemu dystrybucji obrazów: - Bez autoryzacji - Autoryzacja wymagana - Autoryzacja opcjonalna | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi udostępniać tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Obrazy przetwarzane po stronie klienta bazując na pełnych obrazach DICOM, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Obrazy przetwarzanie po stronie serwera, komunikacja z klientem w formie zrekonstruowanych plików obrazowych, musi umożliwiać przetwarzanie danych po stronie serwera, do klienta wysyłany jest jedynie ostateczny wynik przetwarzania danych, klient nie pracuje na obrazach DICOM tak więc załadowanie np.: 1000 obrazów CT i wykonanie na nich rekonstrukcji nie powoduje potrzeby pobrania 1000 obrazów do oprogramowania klienckiego, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | W trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera do pracy niezbędny jest udostępniony tylko jeden port tcp 443 lub 80, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | W trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera , aplikacja nie może zapisywać jakichkolwiek danych obrazowych na stacji użytkownika, za wyjątkiem sytuacji gdy użytkownik jawnie tego zażąda, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić podłączenie więcej niż jednego serwera PACS. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać przeszukanie serwera PACS w zakresie: - imię i nazwisko w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej (wyszukiwanie wyświetlanie z polskimi znakami diaktrycznymi), - id pacjenta albo nr pesel pacjenta, - daty wykonania badania, - nazwy badania, - modalności badania. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wyszukanie badań z ostatnich X godzin. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić zapisanie filtru wyszukiwania tak by można go było szybko wywołać w dowolnym momencie | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Po załadowaniu badania, musi wyświetlać użytkownikowi listę dostępnych historycznych badań dostępnych na serwerze PACS, wraz z miniaturami badań | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu do pełnego rozmiaru obszaru roboczego monitora i powrót do poprzednich ustawień i poprzedniej konfiguracji layoutu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić zaznaczenie wybranych obrazów i oznaczenie ich do: - wysłania do wskazanego zewnętrznego systemu PACS, - wysłanie do wydrukowania na drukarce DICOM, - wykonanie anonimizacji badania. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać ustawienie wydruku DICOM w zakresie: - dodanie obrazu do listy drukowanych obrazów, wyświetlane są miniatury drukowanych obrazów, - na wyświetlonych miniaturach do drukowania możliwe jest zmiana zoom, zmiana windowlvl, - ustawienie layoutu do wydruku. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać połączenie kilku serii w jedną serię. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi obsługiwać hanging protocols | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Minimalny układ layoutów 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x4, 4x5, 4x6 | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Możliwe jest przypisanie hanging protocol do określonego typu badania bazując na danych zawartych w tagach DICOM np.: badanie o modalność „CT” z study description „bone*”, tak że dla badanie bone załaduje domyślnie ustalony layout włączając od razu MPR dla tomografii komputerowej i ładując ostatnie badanie porównawczo, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Użytkownik może ustawić automatyczne porównawcze ładowanie badań historycznych jeśli są dostępne w systemie PACS, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać jednoczesne otwarcie kilku badań różnych pacjentów w formie okien lub zakładek, pozwoli to radiologowi opracowującym konkretne badanie na przerwanie pracy nad wskazanym badaniem i skonsultowanie badania innego pacjenta, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać otwarcie i porównanie kilku badań tego samego pacjenta, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać załadowanie konkretnej wskazanej serii. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać włączenie filtrów na obrazie min wyostrzenie, wygładzenie | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zmianę jasności obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zmianę kontrastu obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać powiększenie kierunkowe (zoom in, zoom out), powiększanie musi być płynne nie może być skokowe | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić powiększenie obrazu w skali 1:1 | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać obrót obrazu o dowolny kąt | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać odbicie obrazu w pionie i w poziomie | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać inwersję kolorów obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać nakreślenie rejonu zainteresowania i zasłonięcie wszystkiego poza rejonem zainteresowania (blendowanie) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru odległości w linii prostej | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru w linii krzywej wolnej oraz w linii krzywej łamanej | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru sercowo-płucnego i obliczenie wskaźnika | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar gęstości punktowy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar kąta w tym kąta cobba | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar pola powierzchni, obwodu w formie: - okręgu, - elipsy, - kwadratu, - prostokąta. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiary dotyczące gęstości minimalnej, średniej, maksymalnej oraz odchylenia standardowego na zaznaczonym obszarze: - okręgu, - elipsy, - kwadratu, - prostokąta. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wywołanie lupy i powiększenie fragmentu obrazu. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MPR (MultiPlanar Reconstruction) w płaszczyznach (osiowej, czołowej, strzałkowej), | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR na wszystkich powyższych płaszczyznach musi zaznaczyć linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać dodanie strzałki z podpisem dla dowolnego obrazu w ramach badania | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR – wykonanie zmiany orientacji reformatów MPR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR - wykonanie pomiaru w linii prostej w 3D | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR – wykonania pomiaru po linii krzywej łamanej w 3D, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zapisanie wykonanych pomiarów, ustawień dotyczących jasności i kontrastu tak że przy ponownym wywołaniu tego obrazu oprogramowanie automatycznie odtworzy ostatnio zapisane ustawienia dotyczące obrazów i pomiarów, funkcja ta musi być realizowana automatycznie (bez ingerencji użytkownika), dla każdego oglądanego badania, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać ukrycie adnotacji widocznych na obrazie, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać synchronizację poniższych operacji pomiędzy oknami w ramach layoutu, synchronizować można minimalnie w następujący sposób: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja pomiędzy zaznaczonymi oknami, użytkownik zaznacza okna które należy synchronizować, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja zmiany jasności obrazu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja zmiany kontrastu obrazu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja powiększenia, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja przesuwania obrazu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacji serii pomiędzy sobą tak by przewijanie jednej serii np. T1 przewijało serie połączone np. T2, jeśli seria nr 1 ma inną grubość niż seria nr 2 aplikacja automatycznie dopasuje linie referencyjnie i wyświetli je na odpowiadającym sobie poziomie, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja przewijania obrazu na podstawie (zdjęcie w zdjęcie, grubość ramki w grubość ramki, ręczne ustawienie synchronizacji), | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja przewijania obrazu umożliwia ustawienia ręcznej synchronizacji dla różnych badań MR i CT tego samego pacjenta w trybie porównawczym, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja lupy, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja widoku MPR, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak by obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać 3D, VRT | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zdefiniowanie, edycję mapy kolorów CLUT dla rekonstrukcji 3D | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi pozwalać na określenie grubości warstwy rekonstrukcji, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MIP (Min / Max intensity project) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać synchronizacja widoku 3D, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak, aby obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi posiadać narzędzie lokalizacji, wskazany przez użytkownika punkt na obrazie pojawi się na pozostałych płaszczyznach rzutu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR stretched, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR straightened, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | CPR na wszystkich wygenerowanych płaszczyznach musi zaznaczać linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi posiadać specjalizowany moduł do obsługi mammografii tak by możliwe było wyświetlenie obrazów w układzie: R-CC, L-CC, R-MLO, L-MLO, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie musi wyświetlać porównawczo dwa badania mammograficznych w układzie dwóch paneli mammograficznych (obecne na dole, poprzednie na górze), | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie/wyłączenie narzędzia „Hanging Protocol” - automatycznego rozpoznawania badania mammograficznego (na podstawie „Modality”) celem uruchomienia widoku mammograficznego, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie musi wykorzystywać klawiaturę specjalizowaną dla stacji mammograficznych, tak by wywołanie jednego przycisku na klawiaturze mammograficznej wykonywało: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie hanging protocols, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Otworzenie badania historycznego i załadowanie go w ustalonym hanging protocol. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Integracja stacji z systemem szpitalnym RIS PACS firmy CGM | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS na podstawie licencji pozyskanej przez wykonawcę |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Szafa medyczna dwudrzwiowa: - Korpus wykonany z blachy gr min. 0,8mm - Drzwi przeszklone - Min. 4 półki wykonane ze szkła - Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w min. 2 punktach - Elementy stalowe lakierowane proszkowo - Wymiary min. 800x400x1800 [mm] (szerokość x głębokość x wysokość) - 1półfartuch w rozmiarze L o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm Pb - 2 półfartuchy o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm - 2 fartuchy standard o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,35mm - 1 fartuch dziecięcy o współczynniku osłabienia promieniowania 1mm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Stolik: - 1xblat z szufladą oraz 1xpółka - Dowolna regulacja półki - Wymiary min. 800x480x890 mm [mm] |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Krzesło: - Siedzisko z oparciem - Bez obręczy pod nogi - Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję - Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną - Średnica siedziska 350mm - Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 550-670 mm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Biurko technika w sterowni wymiar 70x200cm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Adaptacja pomieszczenia zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | 1 półfartuch w rozmiarze L o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm Pb 2 półfartuchy o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm 2 fartuchy standard o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,35mm 1 fartuch dziecięcy o współczynniku osłabienia promieniowania 1mm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Deinstalacja i utylizacja obecnego aparatu rtg |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
| OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA POZIOMU DAWEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne dla systemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System pomiaru dawki, przeznaczony jest do archiwizacji i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego, który zintegrowany jest z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS, w celu automatycznego pobierania informacji o dawce z wykonanych w obrębie placówki badań diagnostycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, zgodnie ze standardami HL7 i DICOM. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System służy do gromadzenia, raportowania i analizy danych o dawkach pochłoniętych przez pacjenta pochodzącej z dowolnej modalności: DX/CR, CT, MG, XA, RF w trakcie procedury radiologicznej na poziomie zakładu medycyny. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Producent systemu posiada wdrożone systemy ISO 13485, 9001, 27001. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System do monitorowania i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego korzysta z serwera autoryzacji i autentykacji użytkowników w standardzie OAuth 2.0. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Użytkowanie systemu do monitorowania i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego możliwe jest poprzez zaktualizowaną do najwyższej wersji przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox na każdym komputerze podłączonym do sieci po wprowadzeniu odpowiedniego loginu i hasła przez użytkownika. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System dostępny jest w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System informacje o dawce promieniowania rentgenowskiego pozyskuje z tagów DICOM i/lub plików SR (Structured Report). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Część systemu, która instalowana jest po stronie placówki (kliencka) łączy się do serwera PACS, wykonując zapytania na serwerze PACS, pozyskuje dane obrazowe DICOM i wysyła do części centralnej. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Część centralna systemu - zarządza podłączonymi klientami (placówkami), odbierając i gromadząc dane z serwerów PACS w formacie DICOM. Pozwala udostępnić informacje w formie wykazów, agregatów i statystyk w ramach instytucji jak i poszczególnych jednostek instytucji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System odbiera informacje o aktualizacji danych pacjentów za pomocą komunikatów HL7 ADT oraz aktualizacji danych badań za pomocą natywnych mechanizmów PACSowych (instance update notification). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwe jest określenie praw dostępu do określonych jednostek w ramach instytucji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System przewiduje zapisywanie informacji o dawce w ujednoliconym systemie metrycznym: - wartość dawki dla badań DX/CR oraz RF/XA prezentowana jako wartość DAP [mGy*cm^2]; - wartość dawki dla badań CT prezentowana jako wartość CTDIvol [mGy] oraz DLP [mGy*cm]; - wartość dawki dla badań MG prezentowana jako MGD [mGy]; - współczynniki konwersji zapisane w postaci: [mSv/Gy*cm^2] dla DX/CR, [mSv/mGy*cm] dla CT oraz [mSv/mGy] dla MG. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System na podstawie znajomości wartości DAP/DLP/MGD, wieku pacjenta oraz badanego regionu anatomicznego oraz na podstawie wprowadzonych współczynników konwersji automatycznie oblicza wartość dawki efektywnej [mSv]. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość dostępu do danych badań radiologicznych dla jednej lub wielu organizacji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Aplikacja systemu instalowalna i w pełni konfigurowalna przez użytkownika końcowego. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcjonalności systemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego, pozwala na monitorowanie oraz przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: - pacjentów, - regiony anatomiczne, - badania, - modalności, - rodzaje badań RTG / modalność badania obrazowania, - osobę przeprowadzającą badanie (np. technika), - urządzenie (stację), na którym wykonano badanie, - zakład diagnostyczny. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System obsługuje poziomy referencyjne (DRL) co najmniej dla DAP oraz CTDI/DLP. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala definiować współczynniki konwersji dla dawek: DLP oraz DAP/MGD. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wyświetlanie dawki DLP lub CTDI vol. jaka została pochłonięta w czasie badania. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System zarządzania i monitorowania dawki promieniowania rentgenowskiego pochłoniętej przez pacjenta pozwala na automatyczne zbieranie kompletnej informacji o dawkach, jakie zostały zarejestrowane w systemie w czasie wykonywania procedur (badań) oraz przetwarzanie/raportowanie tych informacji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala na zbieranie i archiwizowanie informacji o dawce promieniowania z różnych placówek |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie widoczne wszystkie badania radiologiczne danej modalności wykonane pacjentowi w wybranej placówce (historia pacjenta). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System zawiera moduł listy pacjentów przyjętych w obrębie placówki wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką otrzymał pacjent oraz ilością wykonanych procedur (badań). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dostęp do listy pacjentów: - dostęp do historii pacjenta przed badaniem, - wirtualny podgląd docelowych wartości referencyjnych dawki. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł zawierający listę techników wykonujących badania w wybranej placówce wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką podali oni pacjentom oraz ilością wykonanych badań. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia zapisywanie sumarycznej dawki, jaką technik podał we wszystkich wykonanych przez niego procedurach (badaniach) z podziałem na modalności. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie wszystkich wykonanych przez technika badań radiologicznych z uwzględnieniem modalności. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia zbieranie informacji o: - dostępnych technikach, - ilości badań wykonanych przez techników, - technikach, którzy otrzymali najwięcej alarmów przekroczenia dawki. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł zawierający listę organizacji wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką podano pacjentom oraz ilością wykonanych procedur (badań) w wybranej placówce. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł, który wyświetla informację o sumarycznej dawce promieniowania ze wszystkich wykonanych badań z rozróżnieniem na: - pacjenta, - technika, - organizację/placówkę, - urządzenie. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System podsumowuje wartości dawki, dawki efektywnej, kVp, ilości badań i ilości zdarzeń na badanie dla wybranego pacjenta oraz porównawczo dla pozostałych pacjentów. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń o przekroczeniu określonych poziomów referencyjnych dawki promieniowania dla poszczególnych badań. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza zapisywanego w systemie (możliwość komentowania badań). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na zdefiniowanie poziomów alarmów dla wskaźnika - poziom DAP (mGy*cm^2) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie dostępne są następujące typy alertów: - przekroczono dawkę, - brak dawki, - badanie nieznormalizowane, - dawka prawidłowa. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System do monitorowania dawki podświetla badanie: - na czerwono, jeśli poziom dawki został przekroczony, - na zielono, jeśli poziom dawki nie został przekroczony, - na szaro, jeśli nie ma wystarczających danych. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala na automatyczne powiadomienie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek (zdefiniowanych w systemie). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość oceny jakości danych o zdarzeniach radiacyjnych z podziałem na rodzaje dawek: DAP, MGD, DLP. Ocenie poddać można: - ocenę badania (skala 1-5); - ocenę dawki; - ocenę techniczną. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia dodanie komentarza do wybranego przez użytkownika badania. Następnie komentarz można edytować i/lub usunąć, przeglądać historię dodanych do badania komentarzy. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia dodanie opisu tekstowego do wprowadzonej oceny. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość wprowadzenia w placówce następujących słowników: - procedur wykonywanych; - pozycji ułożenia pacjenta do badania; - ujednoliconych nazw placówek (w przypadku, kiedy system służy do monitorowania i zarządzania więcej niż jedną placówką); - przypisania części (regionów) ciała do wykonywanych procedur. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie konfigurowane są następujące słowniki: - części ciała, - pozycji, - przeliczników dla dawek DLP, DAP i MGD, - poziomów referencyjnych CTDI i DRL. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie listy procedur referencyjnych wraz z odpowiednim poziomem referencyjnym z podziałem na modalność i przedział wiekowy. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość edycji lub dodania nowych poziomów referencyjnych DRL oraz CTDI krajowych/regionalnych/lokalnych według: - modalności, - pozycji ciała, - części ciała znormalizowanej, - grupy wiekowej (dzieci/młodzież/dorośli). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość zdefiniowania lokalnych poziomów referencyjnych, obowiązujących wewnątrz placówki (lokalnie). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość standaryzacji nazwy badań poprzez wprowadzenie mapowania do słownika procedur obowiązującego wewnątrz placówki. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala przeanalizować, które urządzenie naświetla pacjentów większymi dawkami, jakie są trendy dawek i czy urządzenie z biegiem czasu nie emituje większych dawek. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość utworzenia wykresu dawki zdarzenia radiacyjnego na tle innych podobnych badań. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wczytywania i prezentowania różnych typów wykresów: słupkowych, kołowych, kropkowych, wykresów trendu (liniowych). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Na wykresach kropkowych możliwe jest: - przybliżenie/oddalanie wykresu; - wyświetlanie etykiety po najechaniu na punkt na wykresie; - przejścia do szczegółów pacjenta/technika/urządzenia/organizacji z poziomu szczegółów zdarzenia; - wyświetlenie tożsamych badań dla wybranego zdarzenia radiacyjnego. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość filtrowania danych na wykresach po: - przedziale czasowym, - płci pacjenta, - operatorze, - nazwie protokołu, - znormalizowanej nazwie protokołu, - znormalizowanej części ciała, - urządzeniu/modelu/numerze seryjnym urządzenia/nazwie stacji, - nazwie instytucji, - nazwie departamentu/departamentu instytucji, - znormalizowanej nazwie instytucji, - lekarzu kierującym/wykonującym badanie, - statusie czy pacjentka w ciąży, - nazwie zleconej/wykonanej procedury, - statusie alarmów zdarzeń: zaalarmowane, niezaalarmowane, bez dawki, nieznormalizowane, wybrana seria badania. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania danych na wykresach dla określonego przedziału czasowego: dzisiaj, wczoraj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok, własny przedział czasowy. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia budowanie wykresów, które przedstawiają dane dla wybranych urządzeń (producentów i/lub konkretnych modeli). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala wyświetlać listy badań dla poszczególnych modalności: CT, DX, CR, RF, XA, MG. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia sortowanie (rosnąco-malejąco i/lub alfabetycznie A-Z Z-A) oraz filtrowanie danych zgromadzonych m.in.: wartości dawki, modelu urządzenia. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie możliwe jest filtrowanie listy badań po: - zadanym przedziale czasu poprzez zdefiniowanie daty początkowej i opcjonalnie daty końcowej; - wprowadzonej przez użytkownika frazie, - znormalizowanej nazwie protokołu, - statusie alarmu, - grupie wiekowej, - personaliach pacjenta, - operatorze (techniku), - nazwie placówki, - sumie dawki efektywnej, - wartości dawki, - ilości zdarzeń, - średniej wartości CTDI zdarzenia. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia porównywanie ze sobą od 2 do 4: - urządzeń; - badań względem modalności; - organizacji względem modalności; - pacjentów; - techników. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia porównywanie otrzymanych wyników dla poszczególnych badań z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi poziomami referencyjnymi. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie spersonalizowanej strony głównej (tzw. dashboardu) podzielonej na 4 okna, które prezentują następujące jakości danych (do wyboru): - łączna ilość dostępnych badań - ilość badań według dawek: DAP/MGD/DLP - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanego operatora (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanego protokołu (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanej instytucji, w której wykonano badanie (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma określonej dawki podanej pacjentowi podczas badania (podane dla DAP/MGD/DLP) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia indywidualną konfigurację do 3 wykresów wyświetlanych w panelu strony głównej (dashboardzie) dla zalogowanego użytkownika. Konfiguracja wykresów możliwa jest dla modalności: CT, DX, CR, RF, XA, MG. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia zapisanie wygenerowanych wykresów jako jeden z elementów strony głównej (dashboardu) aplikacji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość eksportu: - statystyk, - raportu pacjentów, - raportu techników, - raportu urządzeń, - raportu organizacji, - listy badań, do pliku PDF. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość zapisania sumarycznej dawki, jaką otrzymał pacjent ze wszystkich badań z danej modalności. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie statystyk, raportów i analizy poziomu dawki promieniowania z podziałem na: - pacjentów, - techników, - urządzenia, - organizacje, - rodzaj badania. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie pacjenta/technika/urządzenia/organizację: - z największą liczbą badań; - z największą liczbą alarmów. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalający na generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: - tygodniowych, - miesięcznych, - kwartalnych, - rocznych, - w zadanym okresie. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Oferowany system w ramach niniejszego postępowania musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) - dalej zwanym Rozporządzeniem. Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych. Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML, m.in. takich jak nagłówki czy listy wypunktowane. Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System jest zgodny z poniższymi wytycznymi WCAG 2.0: - możliwość zmiany rozmiaru czcionek: 13, 16, 20 px, - możliwość zmiany kontrastu do wyboru: motyw podstawowy (ciemne tło, białe czcionki), motyw z żółtą czcionką (ciemne tło), motyw z żółtym tłem (ciemna czcionka), motyw z białym tłem (ciemna czcionka). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zdalna aktualizacja oprogramowania min. 2-4 razy w roku |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Integracja z systemem PACS |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Instalacja oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego lub na dostarczonej fizycznej platformie sprzętowej o parametrach dedykowanych przez producenta |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane oprogramowanie min. 24 miesiące (gwarancja, rozumiana jako zapewnienie licencji i prawidłowego działania oferowanego rozwiązania i świadczenie usług serwisowych) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami oraz na wykonane prace adaptacyjne pomieszczeń zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym - 36 miesięcy |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po montażu aparatu RTG |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wymagane szkolenia - Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |

Maksymalna ilość punktów (jednostkowych), jaką może uzyskać oferta w oparciu o punktację określoną w kolumnie „Parametr punktowany” 
- 340 pkt