## Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Znak sprawy ZT-SZP-226/01/53/2022 OFERUJEMY:
PAKIET 1
Cewniki balonowe uwalniające lek cytostatyczny (DEB)
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki balonowe uwalniające lek cytostatyczny (DEB) | szt. | 20 (depozyt 8 szt)
1.1 | Substancja aktywna: Paclitaxel w ilości 3,0 μg/mm2
1.2 | Balon typu półpodatnego (semi-compliant)
1.3 | Cewnik wprowadzany w systemie monorail (RX)
1.4 | Długość robocza cewnika – co najmniej 135 cm
1.5 | Hydrofilne pokrycie cewnika
1.6 | Markery ułatwiające wprowadzanie (głębokość), 2 markery platynowo/irydowe
1.7 | Zakres średnic minimalnych balonu – od 2,0 mm do 4,0 mm
1.8 | Czas aplikacji leku – 40 sek.
1.9 | TLR<7%
1.10 | Profil wejścia cewnika – 0,016”
1.11 | Średnica szaftu proksymalnie – 1,8F
1.12 | Średnica szaftu dystalnie – 2,6F
1.13 | Tip profil: 0,55 mm
1.14 | Długość końcówki cewnika: 3,5 mm,
1.15 | Nośnik leku: kwas shellolic
1.16 | Materiał balonu: poliamid (Polyamide Blend) 3 foldowy
1.17 | Ciśnienie nominalne: 6 bar/atm
1.18 | Ciśnienie RBP: 16 bar/atm,
1.19 | Ciśnienie ABP: 22 bar/atm,
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 2
Koszulki do tętnicy udowej zbrojone
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Koszulki do tętnicy udowej zbrojone | szt. | 20
1.1 | koszulka z zastawką hemostatyczną, zbrojone na całej długości spiralnym metalowym oplotem
1.2 | pokrycie hydrofilne całym wewnątrznaczyniowym odcinku koszulki
1.3 | atraumatyczna, niezbrojona końcówka zabezpieczająca przed uszkodzeniem ściany naczynia
1.4 | rozszerzacz z zatrzaskowym mocowaniem na koszulce, z atraumatycznym przejściem między rozszerzaczem a koszulką
1.5 | port boczny z drenem zakończonym kranikiem – do przepłukiwania koszulki
1.6 | ucho do mocowania szwu chirurgicznego
1.7 | dostępne koszulki w średnicach 6F, 7F, 8F
1.8 | koszulki dostępne w długościach od 11 cm do co najmniej 65 cm,
1.9 | kompatybilność z prowadnikami o średnicy od 0,025” do 0,035”
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 3
Elektrody ablacyjne, elektrody diagnostyczne, elektrody referencyjne
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Elektroda ablacyjna jedno - i dwukierunkowa, współpracująca z oferowanym do dzierżawy systemem 3D | szt. | 15 (depozyt 4 szt)
1.1 | chłodzona w systemie otwartym solą fizjologiczną
1.2 | różne promienie krzywizny elektrody
1.3 | elektroda 4 polowa
2 | Kabel łączący z systemem elektroanatomicznym elektrodę z pozycji 1 | szt. | 5 (depozyt 2 szt)
3 | Elektroda ablacyjna jedno- i dwukierunkowa, chłodzona w systemie otwartym solą fizjologiczną, z oceną kontaktu elektroda-tkanka, współpracująca z oferowanym do dzierżawy systemem 3D | szt. | 60 (depozyt 8 szt)
3.1 | chłodzona w systemie otwartym solą fizjologiczną
3.2 | różne promienie krzywizny elektrody
3.3 | elektroda 4 polowa
3.4 | ocena kontaktu elektroda-tkanka (w systemie ciągłym, na żywo)
4. | Kabel łączący z systemem elektroanatomicznym elektrodę z pozycji 3 | szt. | 8 (depozyt 2 szt)
5 | Dren do pompy, współpracujący z elektrodami z pozycji 1 i 3, kompatybilny z oferowanym generatorem i pompą | szt. | 120 (depozyt 10 szt)
6 | Elektrody diagnostyczne do mapowania żył płucnych, nawigacyjne, współpracujące z oferowanym do dzierżawy systemem 3D | szt. | 30 (depozyt 4 szt)
6.1 | sterowalne
6.2 | współpracująca z oferowanym do dzierżawy systemem 3D
6.3 | możliwość wykonywania mapy anatomicznej przy pomocy okrężnej elektrody mapującej
6.4 | 10-polowe
6.5 | średnice pętli: 15mm – 25mm
7 | Dodatkowy łącznik do elektrody z pozycji 6 | szt. | 1 (bez depozytu)
8 | Łącznik do elektrod diagnostycznych do mapowania żył płucnych z pozycji 6 | szt. | 5 (depozyt 2 szt)
9 | Elektrody diagnostyczne do mapowania żył płucnych | szt. | 30 (depozyt 2 szt)
9.1 | sterowalne
9.2 | zmienna bądź stała średnica pętli mapującej
9.3 | 10-polowe
9.4 | średnice pętli: 15mm – 25mm
9.5 | długość: minimum 115 cm
9.6 | okrężna pętla mapująca ułożona prostopadle do elektrody
9.7 | współpracujące z oferowanym systemem elektroanatomicznym 3D (bezpośrednie podłączenie przy pomocy kabla o pojedynczej końcówce)
10 | Łącznik do elektrod diagnostycznych do mapowania żył płucnych z pozycji 9 | szt. | 5 (depozyt 2 szt)
11 | Elektroda ablacyjna jedno- i dwukierunkowa, chłodzona w systemie otwartym | szt. | 20 (depozyt 3 szt)
11.1 | elektroda 4 polowa
11.2 | różne promienie krzywizny elektrody
12 | Łącznik do elektrody z pozycji 11 | szt. | 5 (depozyt 2 szt)
13 | Dzierżawa systemu elektroanatomiczny 3D do Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży | M-c | 12
13.1 | odwzorowanie jam serca – możliwość tworzenia mapy punktowej i szybkiej mapy anatomicznej
13.2 | wizualizacja wielu elektrod
13.3 | gromadzenie punktów ablacyjnych – ręczne i automatyczne
13.4 | dostępność technologii oceny kontaktu elektrody z tkanką (zintegrowane w systemie)
13.5 | kontakt z tkanką – precyzyjna ocena kierunku kontaktu (jednoznaczne wskazanie za pomocą strzałki)
13.6 | pokazanie oczekiwanego kierunku przygięcia elektrody ablacyjnej, zakodowane kolorami na elektrodzie ablacyjnej
13.7 | system ułatwiający analizę częstoskurczów przedsionkowych - zintegrowany w systemie 3D
13.8 | generator i pompa – kompatybilne z oferowanym systemem 3D
14 | Elektrody referencyjne do oferowanego systemu elektroanatomicznego z pozycji 13 | szt. | 80 (depozyt 10 szt)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 4
Prowadnik Ekstra Sztywny
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Prowadnik Ekstra Sztywny | szt. | 20
1.1 | Stosowane w interwencjach sercowo- naczyniowych,
1.2 | Zwiększona średnica wewnętrznego zwoju prowadnika
1.3 | Elastyczności końcówki
1.4 | W części dystalnej stalowy, temperowany rdzeń, stalowy oplot pokryty teflonem
1.5 | Końcówka prowadnika połączona z drutem bezpieczeństwa
1.6 | Dostarczane jałowe, w opakowaniu typu papier- folia
1.7 | Przeznaczone do jednorazowego użytku
1.8 | Koncówka prosta lub zgięta
1.9 | Długość 80cm -300 cm
1.10 | Średnica 0.025 - 0,035
1.11 | Długość taperowego rdzenia 7 cm - 8cm
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 5
Elektroda diagnostyczna do zatoki wieńcowej, elektroda diagnostyczna do przedsionka, elektroda do ablacji prądem RF, elektroda ablacyjna irygowana, elektroda ablacyjna klasyczna
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Elektroda diagnostyczna do zatoki wieńcowej | szt. | 20 (depozyt 5 szt)
1.1 | 10 punktów rejestracji potencjałów
1.2 | sterowalna jednokierunkowa
1.3 | wielkość krzywizn do wyboru: S, L, XL
1.4 | Minimum trzy rodzaje odległości między pierścieniami do wyboru: 2/6/2; 2/8/2; 2/10/2
1.5 | Średnica 6F
1.6 | Długość do 110cm
2 | Przewód łączący do elektrody z poz. 1 | szt. | 3 (depozyt 1 szt)
3 | Elektroda diagnostyczna do przedsionka | szt. | 20 (depozyt 4 szt)
3.1 | Minimu 4 pierścienie
3.2 | Minimum dwa rodzaje odległości między pierścieniami, w tym co najmniej: 5/5/5 i 10/10/10
3.3 | sterowalna jednokierunkowa
3.4 | Długość do 110cm
4 | Przewód łączący do elektrody z poz. 3 | szt. | 3 (depozyt 1 szt)
5 | Elektroda do ablacji prądem RF | szt. | 20 (depozyt 6 szt)
5.2 | końcówka 4mm
5.3 | co najmniej 5 wielkości krzywizn obejmujących swym zasięgiem zakres min: od 48 do co najmniej 78mm
5.4 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni
5.5 | automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku
5.6 | Wszystkie bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej co najmniej 3W/cm Kelvin
5.7 | Długość do 110cm
6 | Elektroda ablacyjna irygowana | szt. | 5 (depozyt 1 szt)
6.1 | Końcówka 3,5mm
6.2 | Długość 110cm
6.3 | co najmniej 5 wielkości krzywizn obejmujących swym zasięgiem zakres min: od 48 do co najmniej 78mm
6.4 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni
6.5 | automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku
6.6 | Wszystkie bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej co najmniej 3W/cm Kelvin
6.7 | 12 otworów irygacyjnych, rozmieszczonych w co najmniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym końcówki elektrody
6.9 | dostępny irygowany cewnik dedykowany do zabiegów ablacji cieśni o długości 95cm, z dodatkowym zbrojeniem oraz wzmocnieniem poprawiającym stabilność
7 | Elektroda ablacyjna klasyczna z końcówką 8mm | szt. | 5(depozyt 1 szt)
7.1 | Końcówka 8mm
7.2 | Długość 110cm
7.3 | co najmniej 5 wielkości krzywizn obejmujących swym zasięgiem zakres min: od 48 do co najmniej 78mm
7.4 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni
7.5 | automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku
7.6 | Wszystkie bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej co najmniej 3W/cm Kelvin
7.7 | dostępny irygowany cewnik dedykowany do zabiegów ablacji cieśni o długości 95cm, z dodatkowym zbrojeniem oraz wzmocnieniem poprawiającym stabilność
8 | Przewód łączący do elektrod ablacyjnych | szt. | 2 (depozyt 1 szt)
9 | Elektroda diagnostyczna | szt. | 20 (depozyt 6 szt)
9.1 | 4 punkty rejestracji potencjałów
9.2 | Średnica 6F i 5F do wyboru
10 | Przewód łączący do elektrody z poz. 9 | szt. | 3 (depozyt 1 szt)
11 | Dreny dedykowane do oferowanych elektrod chłodzonych, kompatybilne z pompą Qiona | szt. | 5 ( 2 szt)
12 | Koszulka transseptalna sterowalna | szt. | 2
12.1 | Zgięcie symetryczne o 180 stopni
12.2 | Minimum 3 krzywizny do wyboru w zakresie 17-50mm
12.3 | Średnica 8.5F
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 6
Dzierżawa systemu do FFR/RFR/OCT wraz ze stentami wieńcowymi i sondami do OCT
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | System do FFR/RFR/OCT ( Dzierżawa) | m-c | 12
Urządzenia w wersji mobilnej lub stacjonarnej
Parametry OCT
Długości odcinków obrazowanych 54 mm - 75 mm w jednym pasażu
180 klatek/zdjęć na sekundę 180f/s
Prędkości Pullback‘ów 36 lub 18 mm/s
Gęstość klatek to 5 lub 10 na każdy mm, 5-10 f/mm
Liczba linii na klatkę 560 line/frame
Czas pullback‘ów 2.1-3 sec
Wystarczająca objętość kontrastu 10-14ml przy 4 ml/s
Automatyczny start sondy po wykryciu kontrastu, lub możliwość uruchomienia manualnego
Penetracja ściany naczynia do 2 mm
Możliwość obrazowania naczyń do Ø10mm
Możliwość powiększenia, oraz zmieniania układów wyświetlanych rzutów
Automatyczne śledzenie wymiarów naczynia
Automatyczne śledzenie stentu, bifurkacji, apozycji,
Automatyczne wymiarowanie
2 monitory w systemie mobilnym
Sonda wprawiana w ruch (obroty i pullback) przez moduł – DOC, może być uruchamiana przez operatora
Obrazy archiwizowane w systemie plików DICOM, AVI, PNG na DVD, USB i szpitalnych systemach archiwalnych PACS/PIXEL HAZON
System umożliwia wykonanie OCT, FFR i RFR
2 | Sondy do OCT | szt. | 100
Cewnik współpracujący z konsolą do OCT
Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr
Kompatybilny z prowadnikiem 0.014”
Długość użytkowa sondy 135 cm
Długość odcinka Rx 17-19 mm
Shaft 2.7 Fr
Dostępne długości pasażu 54 lub 75 mm
Sensor umieszczony 23-29 mm od wierzchołka dystalnego
Przepłukiwany kontrastem
Sonda pokryta warstwą hydrofilną
Znaczniki rentgenowskie (na końcu dystalnym, przy soczewce i opcjonalnie proksymalnie)
W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania.
Markery głębokości 90-100cm
3 | Stenty DES kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – przeznaczone do zmian krótkich lub o pośredniej długości | szt. | 100 (depozyt- 40 szt.)
stent ze stopu kobaltowo-chromowego
uwalniany lek antyproliferacyjny: sirolimus lub jego analog
lek uwalniany z biokompatybilnego polimeru
grubość przęsła stentu – nie większa niż 0.0032” dla wszystkich rozmiarów
szeroki zakres średnic stentów: od 2,0 mm do 4,0 mm (dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm)
oferowany zakres długości stentów od 8.0 mm, do 38 mm
stopień skrócenia stentu po rozprężeniu = 0% (przy ciśnieniu nominalnym)
profil przejścia dla stentu zamontowanego na baloniku o średnicy 3.0 mm i długości 18 mm - - nie większy niż 0.042”
ciśnienie RBP – co najmniej 16 atm., dla wszystkich średnic stentów
długość systemu dostarczającego – co najmniej 140 cm
możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm dla długości stentu do 38 mm
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 7
Wkład jednorazowy z szybkozłączem do kontrastu do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1. | Wkład jednorazowy z szybkozłączem do kontrastu do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena | szt. | 20
2. | Złącze wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena, złącze wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena - dł. 150 cm - wytrzymałość 1200PSI | szt. | 20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )