## Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów z dziedziny kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Znak sprawy ZT-SZP-226/01/84/2022 OFERUJEMY:
Dzierżawa systemu do FFR/RFR/OCT wraz ze stentami wieńcowymi i sondami do OCT
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | System do FFR/RFR/OCT ( Dzierżawa) | m-c | 12
Urządzenia w wersji mobilnej lub stacjonarnej
Parametry OCT
Długości odcinków obrazowanych 54 mm - 75 mm w jednym pasażu
180 klatek/zdjęć na sekundę 180f/s
Prędkości Pullback‘ów 36 lub 18 mm/s
Gęstość klatek to 5 lub 10 na każdy mm, 5-10 f/mm
Liczba linii na klatkę 560 line/frame
Czas pullback‘ów 2.1-3 sec
Wystarczająca objętość kontrastu 10-14ml przy 4 ml/s
Automatyczny start sondy po wykryciu kontrastu, lub możliwość uruchomienia manualnego
Penetracja ściany naczynia do 2 mm
Możliwość obrazowania naczyń do Ø10mm
Możliwość powiększenia, oraz zmieniania układów wyświetlanych rzutów
Automatyczne śledzenie wymiarów naczynia
Automatyczne śledzenie stentu, bifurkacji, apozycji,
Automatyczne wymiarowanie
2 monitory w systemie mobilnym
Sonda wprawiana w ruch (obroty i pullback) przez moduł – DOC, może być uruchamiana przez operatora
Obrazy archiwizowane w systemie plików DICOM, AVI, PNG na DVD, USB i szpitalnych systemach archiwalnych PACS/PIXEL HAZON
System umożliwia wykonanie OCT, FFR i RFR
2 | Sondy do OCT | szt. | 100
Cewnik współpracujący z konsolą do OCT
Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr
Kompatybilny z prowadnikiem 0.014”
Długość użytkowa sondy 135 cm
Długość odcinka Rx 17-19 mm
Shaft 2.7 Fr
Dostępne długości pasażu 54 lub 75 mm
Sensor umieszczony 23-29 mm od wierzchołka dystalnego
Przepłukiwany kontrastem
Sonda pokryta warstwą hydrofilną
Znaczniki rentgenowskie (na końcu dystalnym, przy soczewce i opcjonalnie proksymalnie)
W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania.
Markery głębokości 90-100cm
3 | Stenty DES kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – przeznaczone do zmian krótkich lub o pośredniej długości | szt. | 100 (depozyt- 40 szt.)
stent ze stopu kobaltowo-chromowego
uwalniany lek antyproliferacyjny: sirolimus lub jego analog
lek uwalniany z biokompatybilnego polimeru
grubość przęsła stentu – nie większa niż 0.0032” dla wszystkich rozmiarów
szeroki zakres średnic stentów: od 2,0 mm do 4,0 mm (dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm)
oferowany zakres długości stentów od 8.0 mm, do 38 mm
stopień skrócenia stentu po rozprężeniu = 0% (przy ciśnieniu nominalnym)
profil przejścia dla stentu zamontowanego na baloniku o średnicy 3.0 mm i długości 18 mm - - nie większy niż 0.042”
ciśnienie RBP – co najmniej 16 atm., dla wszystkich średnic stentów
długość systemu dostarczającego – co najmniej 140 cm
możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm dla długości stentu do 38 mm
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )