## Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Znak sprawy ZT-SZP-226/01/60/2020 OFERUJEMY:
PAKIET 1
Asortyment pomocniczy do wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Zestawy sterylne do przeprowadzania koronarografii lub innych zabiegów wewnątrzwieńcowych | zestaw | 1500
W skład sterylnie zapakowanego zestawu wchodzą
1.1 | serweta angiograficzna wykonana z włókniny sms o wymiarach 244 x 350 cm z 2 otworami na tętnice promieniowe 12x7,6 cm i jednym na tętnicę udową o średnicy 12 cm, z warstwą przezroczystą po obu stronach o szerokości co najmniej 55 cm i warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym o wymiarach co najmniej 150 x 120 cm;
1.2 | prześcieradło pod pacjenta, wykonane z min 2 warstwowej włókniny w rozmiarze 152 x 190 cm
1.3 | serweta absorbująca z nieprzemakalną warstwą spodnią 60 x 90 cm – 1 szt.
1.4 | podkład absorpcyjny pod pacjenta 20 x 40 cm – 1 szt.
1.5 | wysokochłonne serwetki do rąk 37 x 56 cm - 2 szt.;
1.6 | serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152 x 152 cm – 1 szt.
1.7 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu torba o wymiarach 85 x 90 cm – 1 szt.
1.8 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu czepek o wymiarach 110 x 110 cm – 1 szt.
1.9 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu czepek o wymiarach 45 x 60 cm – 1 szt.
1.10 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu czepek o wymiarach. 75 x 80 cm – 1 szt.
1.11 | fartuch chirurgiczny z włókniny sms - rozmiar XL
1.12 | fartuch chirurgiczny z włókniny sms - rozmiar L
1.13 | skalpel rozmiar 11, z rączką - 1 szt.
1.14 | dren męsko – męski o długości 150 cm do podawania kontrastu z zastawką bezzwrotną zabezpieczającą przed cofaniem kontrastu, będący połączeniem między kolcem do oszczędności kontrastu a rampą – 1 szt.
1.15 | rampa 3-kranikowa wysokociśnieniowa typu OFF z adapterem rotacyjnym – 1 szt.
1.16 | strzykawka 3-częściowa typu Luer Lock z gumowym tłokiem do podawania kontrastu o poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml - 1 szt.
1.17 | strzykawka 2-częściowa typu Luer z zielonym tłokiem oznaczona czerwoną etykietą z napisem NITRO o poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml - 1 szt.
1.18 | strzykawka 3-częściowa typu Luer z gumowym tłokiem oznaczona żółtą etykietą z napisem HEP o poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml - 1 szt.
1.19 | strzykawka 2-częściowa typu Luer z zielonym tłokiem o poj. 5 ml – 1 szt.
1.20 | strzykawka 2-częściowa typu Luer z zielonym tłokiem o poj. 20 ml – 2 szt.
1.21 | igła 0,8 x 50 mm z osłonką zabezpieczającą przed przypadkowym zakłuciem – 1 szt.
1.22 | igła 0.5 x 25 mm z osłonką zabezpieczającą przed przypadkowym zakłuciem – 1 szt.
1.23 | zestaw do pomiaru i monitorowania ciśnienia metodą krwawą z przetwornikiem jednorazowego użytku kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego monitorem
1.24 | prowadnik diagnostyczny, typ J, 0035” długość 200 cm
1.25 | gaziki (kompresy) 8 warstwowe, o wymiarach 10 x 10 cm - 40 szt.
1.26 | gaziki (kompresy) 6 warstwowe, o wymiarach 10 x 20 cm – 6 szt
1.27 | miska niebieska prostokątna o pojemności 3000 ml – 1 szt.
1.28 | miska przezroczysta o pojemności 250 ml – 1szt.
1.29 | miska przezroczysta o pojemności 500 ml – 1 szt.
1.30 | Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach – 1 szt.
1.31 | etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta – 1 szt.
2 | Kolec do oszczędzania objętości podanego kontrastu z zastawką | zestaw | 450
2.1 | stanowi połączenie pomiędzy butelką z kontrastem i drenem do oszczędności kontrastu
2.2 | kolec z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem do pojemników z kontrastem
2.3 | końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem
2.4 | dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia
2.5 | zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem
2.6 | możliwość zastosowania do kilku badań angiograficznych
3 | Rampy trójkranikowe w oddzielnym sterylnym opakowaniu | szt. | 100
3.1 | kraniki typu „OFF”
3.2 | obrotowa końcówka z połączeniem typu męskiego
3.3 | kraniki wysokociśnieniowe - utrzymujące szczelność przy ciśnieniu co najmniej 35 bar
3.4 | rampy pakowane sterylne, pojedynczo w oddzielnym opakowaniu
4 | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku | szt. | 100
W skład zestawu wchodzą
4.1 | przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym – szybkość płukania nie mniej niż 3 ml/h
4.2 | częstotliwość własna przetwornika – nie mniej niż 200Hz
4.3 | wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących
4.4 | połączenie z kablem interfejsowym typu PIN, wodoszczelne
4.5 | układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek
4.6 | konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty – o długości co najmniej 150 cm, 1 x linia płucząca
4.7 | możliwość zaoferowania zestawów jednoprzetwornikowych z możliwością przełączania z pomiaru ciśnienia tętniczego na pomiar żylny
5 | Y-konektor z otwieraną zastawką hemostatyczną | szt. | 250
5.1 | Y-konektor z adapterem rotacyjnym oraz podwójną zastawką hemostatyczną silikonową otwieraną przyciskiem
5.2 | uchwyt w ergonomicznym w kształcie typu „muszelka”, umożliwiający obsługę jedną ręką
5.3 | otwarcie i zamknięcie zastawki kontrolowane przyciskiem, dwie pozycje pracy: otwarcie - przycisk wciśnięty oraz zamknięcie – przycisk wyciśnięty
5.4 | możliwość pracy, manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce
5.5 | zintegrowany dren z kranikiem wysokociśnieniowym
5.6 | konstrukcja zastawki zapewniająca pełną szczelność dla sprzętu o średnicy 8F
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Uwaga do pozycji 4: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami
PAKIET 2
Asortyment do zakładania układów do stymulacji serca
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Sterylne zestawy operacyjne do przeprowadzania zabiegów implantacji układów elektrostymulujących serce lub zakładania elektrod czasowych. | zestaw | 60
1.1 | W skład sterylnie zapakowanego zestawu wchodzą:
1.2 | serweta angiograficzna z włókniny sms, miękka, dobrze układająca się, w rozmiarze 208 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 12 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 80 x 120 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70 x 330 cm. Otwory wypełniane taśmą przylepną o brzegach 2,5 cm, umieszczone 75 cm od krawędzi górnej serwety
1.3 | ręcznik wysokochłonny do rak 30 x 40 cm – 1 szt.
1.4 | fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności – 1 szt.
1.5 | serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 100 x 150 cm – 1 szt.
1.6 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu czepek o wymiarach. 75 x 80 cm – 2 szt.
1.7 | strzykawka 2-częściowa typu luer z zielonym tłokiem, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznym położeniu końcówki o poj. 10 ml – 1 szt.
1.8 | kleszczyki wykonane z wysokiej jakości polikarbonatu, proste o długości 20 cm – 1 szt.
1.9 | skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE
1.10 | kompresy 10 x 10 cm – 8 warstwowe – 20 sztuk
1.11 | Igła 0.8 x 40 mm, 21G – 1 szt.
1.12 | Igła 0,7 x 30 mm, 22 G – 1 szt.
1.13 | Miska 250 ml z podziałką, przezroczysta – 1 szt.
1.14 | etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta – 1 szt.
1.15 | Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zestawu
2 | Elektrody endokawitarne dwubiegunowe do czasowej stymulacji serca | szt. | 60
2.1 | Elektroda dwubiegunowa ze stali nierdzewnej w osłonce
2.2 | Długość użytkowa elektrod: nie mniej niż 110 cm i nie więcej niż 130 cm.
2.3 | Końcówki elektrody pokryte złotem
2.4 | Osłonka wykonana z poliamidu zapewniającej widoczność w skopii RTG
2.5 | Odległość miedzy biegunami elektrod – nie mniej niż 7 mm i nie więcej niż 10 mm
2.6 | Elektrody dostępne co najmniej w rozmiarze: 5F
2.7 | Elektrody dostępne w wersji prostej oraz krzywizną typu C
2.8 | Oporność nie większa niż 50 Ω
2.9 | Dobra manewrowalność i elastyczność elektrody
2.10 | Pakowane sterylnie
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 3
Zestaw operacyjny do przeprowadzania zabiegów ablacji i badania elektrofizjologicznego
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Zestaw operacyjny do przeprowadzania zabiegów ablacji i badania elektrofizjologicznego | zestaw | 100
W skład sterylnie zapakowanego zestawu wchodzą:
1.1 | serweta do ablacji wykonana z włókniny 3-warstwowej typu Spunbond o wymiarach 200 x 320 cm z dwoma przylepnymi otworami udowymi o średnicy 9 cm oddalonymi od siebie o 11 cm i położonymi 110 cm od górnego brzegu serwety; z prawej strony pacjenta przezroczysta folia do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego o szerokości 50 cm
1.2 | serweta absorbująca z wysoką absorpcją płynów i nieprzemakalną warstwą spodnią 60 x 90 cm
1.3 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna; zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności.
1.4 | Serwetki wysokochłonne do rąk 37 x 57 cm – 2 szt
1.5 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste dł. 20 cm – 1 szt.
1.6 | serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152 x 152 cm – 1 szt.
1.7 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu torba o wymiarach 110 x 80 cm – 1 szt.
1.8 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu czepek o wymiarach 75 x 80 cm – 1 szt.
1.9 | strzykawka 3-częściowa typu Luer z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznie położoną końcówką o poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml - 1 szt.
1.10 | strzykawka 3-częściowa typu Luer z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznie położoną końcówką o poj. 20 ml - 1 szt.
1.11 | strzykawka 3-częściowa typu Luer z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznie położoną końcówką o poj. 5 ml - 1 szt.
1.12 | skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE
1.13 | rękawiczki operacyjne, jałowe, bez pudrowe rozm. 7,5 – 1 para
1.14 | kompresy 10 x 10 cm – 8 warstwowe – 30 sztuk
1.15 | Igła 0.8 x 40 mm, 21G – 1 szt.
1.16 | Miska 250 ml z podziałką, przezroczysta oznaczona czerwoną etykietą z napisem kontrast – 1 szt.
1.17 | Miska 500 ml z podziałką, niebieska – 1 szt.
1.18 | etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta – 1 szt.
1.19 | Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zestawu
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 4
Prowadniki naczyniowe diagnostyczne długie
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Prowadniki naczyniowe diagnostyczne długie | szt. | 120
1.1 | Prowadniki dostępne długości co najmniej 250 cm
1.2 | Prowadniki pokryte PTFE na całej długości
1.3 | Dostępne prowadniki z dodatkową powłoką heparynową
1.4 | Dostępne co najmniej trzy średnice prowadników: 0,032”:0,035”:0,038”
1.5 | Dostępny kształt końcówki: prosty oraz typu J
1.6 | Konstrukcja z rdzeniem zwężanym
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 5
Zestaw do wprowadzania cewników przez tętnicę promieniową
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Zestaw do wprowadzania cewników przez tętnicę promieniową | zestaw | 800
Zestaw sterylnie pakowany, w skład którego wchodzą:
1.1 | koszulka-introduktor, rozszerzacz, prowadnik, igła
1.2 | prowadnik dostępny w co najmniej jednej średnicy 0.018”
1.3 | długość prowadnika – minimum 40 cm
1.4 | igła do nakłucia naczynia – rozmiar co najwyżej 21 G
1.5 | dostępne koszulki o długości 7 cm oraz 11 cm
1.6 | koszulki dostępne co najmniej w dwóch różnych średnicach wewnętrznych: 5F, 6F
1.7 | rozmiary kodowane kolorami
1.8 | prowadnik z miękką częścią dystalną
1.9 | atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
1.10 | koszulka wykonana ze śliskiego materiału i odporna na załamania
1.11 | rozszerzacz wyposażony w zatrzask
1.12 | szczelna zastawka hemostatyczna
1.13 | boczny dren zakończony kranikiem
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 6
Zestaw do nakłucia i wprowadzania cewników do tętnicy udowej
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Zestaw do nakłucia i wprowadzania cewników do tętnicy udowej | zestaw | 370
1.1 | Zestaw sterylnie pakowany, w skład którego wchodzą: koszulka, rozszerzacz, prowadnik
1.2 | najmniejsza długości koszulki naczyniowej – minimum 10 cm
1.3 | koszulki dostępne w średnicach wewnętrznych: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F
1.4 | zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu
1.5 | ramię boczne z kranikiem
1.6 | wysoka odporność na zagięcia i załamania
1.7 | możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej
1.8 | niezmienne światło na całej długości koszulki
1.9 | teleskopowy układ rozszerzający
1.10 | gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką
1.11 | atraumatyczna końcówka
1.12 | w skład zestawu z koszulką krótką powinna wchodzić również igła do nakłucia tętnicy udowej – w cenie kompletu
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 7
Igła długa, do nakłucia tętnicy lub żyły udowej
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Igła długa, do nakłucia tętnicy lub żyły udowej | szt. | 100
1.1 | średnica igły - 18 G lub większa
1.2 | długość igły – co najmniej 7 cm; co najwyżej 12 cm
1.3 | minimalna średnica kompatybilnego prowadnika- nie mniejsza niż 0,035”
1.4 | igła pakowana sterylnie, pojedynczo, w osłonce zabezpieczającej
1.5 | Igła dostępna w wersji z uchwytem skrzydełkowym lub bez skrzydełek, do wyboru
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 8
Jałowy opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia z miejsca po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Jałowy opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia z miejsca po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie | zestaw | 120
W skład zestawu powinny wchodzić:
1.1 | Sterylna gaza impregnowana kaolinem lub innym środkiem aktywującym hemostazę, oddziałującym na procesy kaskady krzepnięcia
1.2 | Transparentna folia mocująca, pakowana sterylnie
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 9
Urządzenie do tamowania krwawienia po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Urządzenie do tamowania krwawienia po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie | zestaw | 45
Zestaw złożony z:
1.1 | urządzenia do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej za pomocą polimerowej kotwicy lub dysku mocującego od strony światła naczynia i korkiem kolagenowym od zewnętrznej strony naczynia na bazie kolagenu i polimeru
1.2 | koszulki naczyniowej
1.3 | lokalizatora tętnicy
1.4 | prowadnika typu J
1.5 | Całkowita bioabsorpcja kotwicy polimerowej, korka kolagenowego oraz szwu chirurgicznego łączącego kotwicę z korkiem - w czasie nie dłuższym niż 90 dni
1.6 | Zestaw dostępny w wersji 6F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 5-6F) lub w wersji 8F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 7 – 8F)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 10
Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii z dostępu udowego lub odpromieniowego
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii z dostępu udowego lub odpromieniowego | szt. | 900
1.1 | co najmniej dwie dostępne średnice cewników: 5F, 6F
1.2 | światło wewnętrzne cewnika: dla 5F – minimum 0,045” dla 6F – minimum 0,056”
1.3 | cewnik ze zbrojonym trzonem, odpornym na załamania
1.4 | zapewnione utrzymanie sztywności światła (bez załamywania przy zagięciu cewnika o 60 stopni) w miejscu łączenia proksymalnej części trzonu cewnika z nasadką
1.5 | miękka, atraumatyczna dystalna końcówka cewnika
1.6 | wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku – co najmniej 1100 psi
1.7 | maksymalna dostępna długość cewników - co najmniej 110 cm
1.8 | dostępne różne typy krzywizny cewników, w tym koniecznie: Judkins prawy (3.5 - 5), Judkins lewy (3.5 - 6), Amplatz lewy (1 - 3), Amplatz prawy (1 i 2), Pigtail, LCB, RCB, IM, wielozadaniowy (multipurpose) , a także co najmniej jedna krzywizna dedykowana specjalnie do dostępu odpromieniowego
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 11
Y-Konektory do wprowadzania prowadników i cewników, z zastawką typu „klik”
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Y-Konektory do wprowadzania prowadników i cewników, z zastawką typu „klik” | szt. | 700
1.1 | Zastawka hemostatyczna pracująca w systemie typu „kilk” – z trzema pozycjami pracy: zamknięcie całkowite, otwarcie oraz pozycja pośrednia (półotwarta)
1.2 | System antyzaciskowy
1.3 | Możliwość obsługi jedna ręką
1.4 | Możliwość manipulowania prowadnikiem angioplastycznym przy zamkniętej zastawce
1.5 | Możliwość manipulowania cewnikiem balonowym przy zastawce ustawionej w pozycji półotwartej
1.6 | Światło wewnętrzne zastawki hemostatycznej: co najmniej 7.5 F
1.7 | Kompatybilność z prowadnikami od 0,014” do 0,038”
1.8 | Obrotowy adapter do połączenia z cewnikiem prowadzącym
1.9 | Y-konektory dostępne z drenem (wężykiem) zakończonym kranikiem trójdrożnym
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 12
Igła – introduktor do wprowadzania prowadników przez zastawkę hemostatyczną
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Igła – introduktor do wprowadzania prowadników przez zastawkę hemostatyczną | szt. | 400
1.1 | igła metalowa z tępą końcówką
1.2 | średnica światła igły: rozmiar średnicy nie mniej niż 22G (0,025 cala) nie więcej niż 17G (0,045 cala)
1.3 | długość igły: nie najmniej niż 5 cm i nie więcej niż 12 cm
1.4 | osłonka na igłę w komplecie
1.5 | zapakowana sterylnie
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 13
Urządzenie wspomagające manewrowanie prowadnikiem – torquer
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Urządzenie wspomagające manewrowanie prowadnikiem – torquer | szt. | 800
1.1 | minimalna średnica prowadnika, z którym może współpracować torquer: co najwyżej 0,012”
1.2 | sposób mocowania na prowadniku – zakręcanie
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 14
Zestaw do drenażu osierdzia
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Zestaw do drenażu osierdzia | zestaw | 20
W skład zestawu muszą wchodzić następujące elementy:
1.1 | Igła punkcyjna 18G - długości co najmniej 90 mm i co najwyżej 200 mm
1.2 | rozszerzacz i koszulka z zastawką hemostatyczną
1.3 | skalpel
1.4 | prowadnik 0.035'' z końcówką J
1.5 | wysokoprzepływowy cewnik z poliuretanu typu pigtail lub w kształcie C z bocznymi otworami - o długości co najmniej 40 cm i co najwyżej 80 cm
1.6 | strzykawka typu luer lock 10 ml
1.7 | strzykawka typu luer lock o pojemności 50 lub 60 ml
1.8 | Obłożenie absorbujące
1.9 | Obłożenie na pole operacyjne
1.10 | kranik
1.11 | dren
1.12 | worek na płyn ewakuowany z jamy osierdziowej
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 15
Cewnik balonowy nacinający, do restenoz oraz zmian zwapniałych
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewnik balonowy nacinający, do restenoz oraz zmian zwapniałych | szt. | 35
1.1 | System monorail, rapid exchange (RX)
1.2 | Element nacinający zbudowany z elastycznego ostrza lub drutu wbudowanego na zewnętrznej powierzchni balonu
1.3 | Profil przejścia balonu – nie większy niż 0,038”
1.4 | Najmniejsza oferowana średnica nominalna – nie więcej niż 2,25 mm
1.5 | Największa oferowana średnica nominalna – nie mniej niż 3,5 mm
1.6 | Ciśnienie RBP – co najmniej 12 atm.
1.7 | Kompatybilność z prowadnikami 0.014”
1.8 | Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F
1.9 | Możliwość zastosowania techniki kissing baloon w cewniku 7F
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 16
Cewniki balonowe uwalniające lek cytostatyczny (DEB)
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki balonowe uwalniające lek cytostatyczny (DEB) | szt. | 45 Depozyt ( 25 szt.)
1.1 | uwalniany lek cytostatyczny: paklitaksel (lub jego analog) albo sirolimus (lub jego analog)
1.2 | stężenie leku – co najmniej 1,25 µg/mm2
1.3 | utrata leku poza ścianę naczynia podczas rozprężenia – nie więcej niż
1.4 | balon typu półpodatnego (semi-compliant)
1.5 | cewnik wprowadzany w systemie monorail (RX)
1.6 | długość robocza cewnika – co najmniej 135 cm
1.7 | hydrofilne pokrycie cewnika
1.8 | zakres średnic minimalnych balonu – od 2,0 mm do 4,0 mm
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 17
Stenty o bardzo cienkim rusztowaniu uwalniające lek antyproliferacyjny (DES)
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Stenty o bardzo cienkim rusztowaniu uwalniające lek antyproliferacyjny (DES) | szt. | 170 Depozyt ( 45 szt.)
1.1 | Platforma stentu ze stopu kobaltowo-chromowego
1.2 | Stent montowany fabrycznie na cewniku z balonem, w systemie monorail (RX)
1.3 | Dostępne średnice nominalne stentów w zakresie od 2,0 mm, do co najmniej 4,0 mm
1.4 | Zakres długości stentów - dla wszystkich średnic nominalnych: od co najwyżej 9 mm, do co najmniej 48 mm
1.5 | Grubość przęsła stentu – nie większa niż 65 µm
1.6 | Uwalniany lek antyproliferacyjny - sirolimus lub jego analog
1.7 | Polimer biokompatybilny i biodegradowalny
1.8 | Skuteczność i bezpieczeństwo udokumentowane w randomizowanych badaniach klinicznych
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 18
Mikrocewniki do podparcia i wymiany prowadników wieńcowych oraz superselektywnej iniekcji kontrastu lub leków
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Mikrocewniki do podparcia i wymiany prowadników wieńcowych oraz superselektywnej iniekcji kontrastu lub leków | szt. | 30
1.1 | Mikrocewniki typu OTW
1.2 | Kompatybilność z prowadnikiem 0,014”
1.3 | Prosta, atraumatyczna i hydrofilna końcówka dystalna, z markerem umiejscowionym nie dalej niż 1,0 mm od końca dystalnego
1.4 | Zbrojenie ściany mikrocewnika – oplot
1.5 | Hydrofilne pokrycie zewnętrzne w dystalnej części mikrocewnika - na długości nie mniejszej niż 40 cm
1.6 | Zewnętrzna średnica w części dystalnej - nie większa niż 2,0 F (0,61 mm)
1.7 | Zewnętrzna średnica w części proksymalnej – nie większa niż 2,5 F (0,84 mm)
1.8 | Średnica światła w części dystalnej - nie mniejsza niż 0,017” (0,43 mm)
1.9 | Cewniki dostępne w dwóch wersjach długości – w tym w wersji krótszej nieprzekraczającej 130 cm
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 19
System dystalnej protekcji – zapobiegający embolizacji łożyska naczyniowego, w zestawie
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | System dystalnej protekcji – zapobiegający embolizacji łożyska naczyniowego, w zestawie | szt. | 10
Parametry techniczne zestawu:
1.1 | W zestawie obrotowy koszyczek zintegrowany z prowadnikiem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie
1.2 | Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F
1.3 | Długość systemu – nie mniejsza niż 180 cm i nie większa niż 220 cm
1.4 | Możliwość ręcznego formowania krzywizny końcówki prowadnika
1.5 | Wielkość oczek filtra – nie większa niż 120 mikrometrów
1.6 | Znaczniki widoczne w obrazie RTG: końcówka prowadnika 3 cm, pętla nitynolowa otwierającą koszyczek oraz marker proksymalny
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 20
Cewnik do manualnej trombektomii aspiracyjnej
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewnik do manualnej trombektomii aspiracyjnej | szt. | 55
1.1 | Cewnik do manualnej aspiracji skrzeplin wewnątrznaczyniowych, przeznaczony do stosowania w tętnicach wieńcowych oraz w żylnych pomostach aortalno-wieńcowych
1.2 | Możliwość selektywnego donaczyniowego podania kontrastu lub leku – przez kanał aspiracyjny cewnika
1.3 | Cewnik typu monorail - rapid exchange (RX)
1.4 | Kompatybilność z prowadnikiem angioplastycznym o średnicy 0,014”
1.5 | Średnica zewnętrzna cewnika wymiaru 6F nie przekraczająca 0,070”
1.6 | Pokrycie hydrofilne - na co najmniej 18 cm w odcinku dystalnym
1.7 | Konstrukcja zapewniająca dużą elastyczność cewnika oraz odporność na zagięcia i złamania
1.8 | Marker na dystalnym końcu cewnika, umożliwiający lokalizację końca prowadnika w RTG
1.9 | Pole powierzchni aspiracyjnej dla cewnika 6F– co najmniej 0,90 mm2
1.10 | W zestawie przynajmniej jedna strzykawka aspiracyjna typu Luer lock, o pojemności co najmniej 20 ml
1.11 | Długość cewnika - co najmniej 135 cm
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 21
Stentgrafty wieńcowe – przeznaczone do leczenia perforacji oraz malformacji naczyń
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Stentgrafty wieńcowe – przeznaczone do leczenia perforacji oraz malformacji naczyń | szt. | 10
1.1 | stent ze stopu kobaltowo-chromowego
1.2 | pokrycie (graft) biokompatybilną nieprzepuszczalną dla krwi powłoką
1.3 | pokrycie (graft) stentu nakładane metodą elektroprzędzenia
1.4 | grubość pokrycia stentu nie większa niż 95 µm
1.5 | stent montowany na balonie systemu monorail (Rx)
1.6 | oferowane średnice nominalne stentów mieszczące si e w zakresie od 2,5 mm do 4,5 mm
1.7 | możliwość doprężenia stentu o średnicy nominalnej 2,5 mm - do średnicy co najmniej 3,0 mm, zaś z stentu o średnicy nominalnej 4,5 mm - do średnicy co najmniej 5,5 mm, bez utraty integralności graftu
1.8 | możliwość miejscowego fenestrowania nieprzepuszczalnej powłoki w celu uzyskania dostępu do gałęzi bocznej
1.9 | co najmniej 24 miesięczny okres przydatności stentu do użycia
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 22
System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych, w zestawie
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych, w zestawie | szt. | 5
Zestaw zawierający:
1.1 | atraumatyczną nitinolową pętle, introduktor/rękaw podtrzymujący; torker
1.2 | zakres pracy w naczyniach o średnicy: od co najwyżej 2,5 mm do co najmniej – 30 mm, w zależności od rozmiaru pętli
1.3 | całkowita długość pętli – co najmniej 125 cm
1.4 | duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
1.5 | doskonałą widoczność w obrazie RTG
1.6 | W zależności od rozmiaru pętli: a) możliwość usuwania ciał obcych także z tętnicy wieńcowej b) możliwość repozycjonowanie cewników żylnych
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 23
Asortyment do wykonywania koronarografii z dostępu odpromieniowego w przypadkach o złożonej anatomii
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu od tętnicy promieniowej | szt. | 900
1.1 | Cewniki dostępne w średnicach: 4F, 5F, 6F
1.2 | Cewniki dostępne w co najmniej trzech długościach: 80 cm, 100 cm, 110 cm
1.3 | Dostępne cewniki z bocznymi otworami
1.4 | Cewnik zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1
1.5 | Duża odporność na zagięcia, cewnik zbrojony podwójnym stalowym oplotem, dystalne 2 cm cewnika - bez oplotu
1.6 | Miękka końcówka atraumatyczna widoczna w RTG
1.7 | Oferowane wszystkie standardowe krzywizny do cewnikowania tętnic wieńcowych, pomostów wieńcowych i wentrykulografii, w tym cewniki o krzywiźnie dedykowanej do dostępu od tętnicy promieniowej – i przynajmniej jeden typ cewnika umożliwiający kaniulację zarówno lewej, jak i prawej tętnicy wieńcowej.
2 | Zestaw z koszulką do nakłucia tętnicy promieniowej | zestaw | 800
2.1 | Zestaw składający się z koszulki naczyniowej, rozszerzacza, igły, prowadnika
2.2 | Dostępne średnice koszulki: 4F, 5F, 6F oraz 7F
2.3 | Najkrótsza dostępna długość koszulki – nie więcej niż 8 cm
2.4 | prowadnik prosty stalowy - dostępne średnice: 0,018”; oraz 0,021”
2.5 | Długość prowadnika – co najmniej 45 cm
2.6 | Igła metalowa kompatybilna z prowadnikiem, w zestawie.
2.7 | Koszulka wykonana z ETFE, odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną,
2.8 | szczelna zastawka hemostatyczna
2.9 | Atraumatyczne przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
2.10 | Rozszerzacz z połączeniem zatrzaskowym
2.11 | Boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie
2.12 | Rozmiary kodowane kolorami
3 | Koszulka promieniowa hydrofilna przeznaczona do zabiegów PCI ad hoc | zestaw | 100
3.1 | Koszulka przeznaczona do zabiegów PCI w trybie ad hoc i do drobnych, obkurczających się tętnic promieniowych
3.2 | Koszulka o danej średnicy kompatybilna z cewnikami prowadzącymi o średnicy o jeden F większej
3.3 | Dostępne długości koszulki 10 i 16 cm
3.4 | Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym - 0,021” lub 0,025”
3.5 | Długość prowadnika 45 cm
3.6 | Odpowiednia igła metalowa w zestawie
3.7 | Koszulka wykonana z ETFE, odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną,
3.8 | szczelna zastawka hemostatyczna
3.9 | atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
3.10 | rozszerzacz z połączeniem zatrzaskowym
3.11 | boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie
3.12 | Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo
4 | Pneumatyczna opaska uciskowa na tętnice promieniową – zapewniająca hemostazę po nakłuciu naczynia | zestaw | 1400
4.1 | opaska uciskowa napełniana powietrzem
4.2 | Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy utrzymujący ciśnienie ucisku ponad miejscem nakłucia, drugi balon podtrzymujący pierwszy we właściwej pozycji
4.3 | Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów
4.4 | Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem
4.5 | Zestaw nieblokujący odpływu krwi żylnej, nienarażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy
4.6 | Dostępne dwie długości opaski: 24 i 29 cm
4.7 | Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza
5 | Naczyniowy prowadnik hydrofilny | szt. | 70
5.1 | Prowadniki wykonane z nitynolu
5.2 | Pokrycie hydrofilne na całej długości prowadnika
5.3 | Rdzeń prowadnika pokryty osłonką z poliuretanu
5.4 | Co najmniej dwa typy sztywności: standard oraz sztywne
5.5 | Dostępne w co najmniej dwóch różnych długościach: 220 cm oraz 260 cm
5.6 | W wersji standard dostępne co najmniej trzy średnice: 0,025"; 0,032”; 0,035"
5.7 | Dostępne końcówki typu "J"
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 24
Asortyment pomocniczy do angioplastyki w zmianach na bifurkacjach naczyń
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Y-konektory z dwoma oddzielnymi portami do wprowadzania prowadników i cewników | szt. | 25
1.1 | wykonany z przezroczystego materiału
1.2 | przeznaczone do zabiegów w technice „kissing”
1.3 | światło wewnętrzne zastawki hemostatycznej: co najmniej 7,5 F
1.4 | zastawka silikonowa utrzymująca szczelność w czasie trwania całego zabiegu
1.5 | zakręcana zastawka typu Touhy-Borst
1.6 | obrotowy adapter do połączenia z cewnikiem prowadzącym
2 | Adapter do poszerzania zmian w bifurkacjach | szt. | 55
2.1 | Adapter w układzie kranik-dren
2.2 | Możliwość jednoczasowej inflacji dwóch balonów za pomocą jednego inflatora
2.3 | System wysokociśnieniowych kraników i drenów pozwalający na sekwencyjną inflację balonów
2.4 | Możliwość wykonywania wielokrotnych inflacji
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 25
Asortyment do angioplastyki zmian o złożonej anatomii, zlokalizowanych na bifurkacjach naczyń
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny przeznaczone do stentowania zmian kompleksowych na bifurkacjach naczyń | szt. | 150 Depozyt (50 szt.)
1.1 | Stent ze stopu kobaltowo-chromowego
1.2 | Architektura stentu o typie otwartokomórowym
1.3 | Grubość przęsła stentu - nie przekraczająca 80 µm
1.4 | Uwalniany lek antymitotyczny – sirolimus lub jego analog
1.5 | Zakres oferowanych nominalnych średnic stentów – od co najwyżej 2,25, do co najmniej 4,0 mm
1.6 | Zakres oferowanych długości stentów – od co najwyżej 9 do co najmniej 38 mm
1.7 | Dobry dostęp do bocznych gałęzi odchodzących od stentowanego odcinka – po rozprężeniu do średnicy 3,0 mm pole otwartej komórki stentu nie mniejsze niż 4,5 mm2
1.8 | Możliwość przeprężenia stentu o co najmniej 1 mm ponad średnicę nominalną, bez utraty integralności pokrycia
1.9 | Długość cewnika dostarczającego – co najmniej 140 cm
1.10 | Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F dla każdego rozmiaru średnicy nominalnej
1.11 | Ciśnienie RBP dla średnic nominalnych w przedziale 2,25 – 3,0 mm nie mniejsze niż 16 atm.
1.12 | Skuteczność i bezpieczeństwo udowodnione w randomizowanych badaniach klinicznych
2 | Cewnik balonowy do trudnych zmian, umożliwiający przejście do gałęzi bocznej przez oczko stentu rozprężonego w naczyniu głównym | szt. | 100 Depozyt ( 50 szt.)
2.1 | Cewnik w systemie RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
2.2 | Długość użytkowa - co najmniej 145 cm
2.3 | Balon typu semi compliant wykonany z Nylonu 12
2.4 | Hydrofilna powłoka w części dystalnej
2.5 | Ciśnienie RBP – co najmniej 14 atm.
2.6 | Dostępne długości w zakresie od 5 mm do 40 mm
2.7 | Średnice nominalne w zakresie od 1,00 mm – do 4,00 mm – co najmniej 10 średnic
2.8 | Profil wejścia (entry profile) dla średnic nominalnej 1,00 mm – co najwyżej 0,41 mm
2.9 | Profil przejścia (crossing profile) balonu dla średnicy nominalnej 1.00 mm - co najwyżej 0.59 mm
3 | Cewnik balonowy małopodatny, do doprężania stentu w bifurkacji za pomocą techniki POT | szt. | 80 Depozyt ( 20 szt.)
3.1 | Wysokociśnieniowy cewnik małopodatny (noncompliant)
3.2 | Zalecany do doprężania początkowej części bifurkacji za pomocą techniki POT
3.3 | Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F
3.4 | Możliwość zastosowania w technice kissing balloon w cewniku prowadzącym 6F
3.5 | Dostępny zakres średnic nominalnych od 2,0 do 5,0 mm
3.6 | Dostępność średnic nominalnych balonów w zakresie od 6 do 20 mm
3.7 | Długość robocza cewnika – 145 cm
3.8 | Średnica trzonu w części proksymalnej - nie większy niż 1,9 F
3.9 | Średnica trzonu w części dystalnej - dystalny nie większy niż 2,6 F
3.10 | Nominalne ciśnienie balonu – 12 atm.
3.11 | Ciśnienie RBP dla średnic nominalnych ≤ 4,0 mm – co najmniej 22 atm
3.12 | Trójwarstwowa budowa balonu
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 26
Asortyment do zabiegów angioplastyki wieńcowej, w tym także w naczyniach o bardzo dużym kalibrze
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki prowadzące do angioplastyki (PCI) z dostępu udowego lub odpromieniowego | szt. | 1000 Depozyt ( 120 szt.)
1.1 | średnice cewników dostępne w zakresie od 5F do 8F
1.2 | światło wewnętrzne dla cewnika 6F – co najmniej 0,071”, dla cewnika 7F – co najmniej 0,081”
1.3 | metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnętrzne na całej długości cewnika
1.4 | zachowana stabilność kształtu krzywizny w temperaturze 37C
1.5 | odporność na skręcenie i złamanie
1.6 | dobra manewrowalność cewnika
1.7 | wysoka trwałość cewnika
1.8 | miękka, atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w obrazie RTG
1.9 | pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – co najmniej 80 rodzajów dla każdej średnicy (w tym krzywizny: JR, JL, FR, FL, MP, AL, AR, SCR, RCB, LCB, IM; 3DR,
1.10 | dostępność cewników z otworami bocznymi („SH”)
1.11 | dla średnic 6F i 7F dostępność cewników krótszych, o niestandardowej długości nieprzekraczającej 90 cm
1.12 | dla średnic 6F i 7F dostępność cewników dłuższych, o niestandardowej długości co najmniej 110 cm
2 | Strzykawka - inflator ciśnieniowy, do rozprężania cewników balonowych i stentów | szt. | 600
2.1 | maksymalne ciśnienie na skali manometru - co najmniej 30 atm.
2.2 | pojemność strzykawki: - co najmniej 20 ml i co najwyżej 50 ml
2.3 | dren zintegrowany z korpusem inflatora i zakończony końcówką luer-lock typu męskiego
2.4 | przezroczysty korpus ułatwiający precyzyjne odpowietrzanie
2.5 | budowa zapewniająca precyzyjne zwiększanie ciśnienia
2.6 | budowa umożliwiająca szybką deflację
2.7 | mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowaną deflacją
2.8 | tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – zapewniająca dobrą widoczność w zaciemnionym pomieszczeniu
2.9 | ergonomiczna konstrukcja zapewniająca pewny uchwyt
2.10 | w komplecie kranik dokręcany do drenu
3 | Stenty wieńcowe uwalniające lek (DES) do naczyń o dużym kalibrze | szt. | 65 Depozyt ( 15 szt.)
3.1 | Stent o budowie otwartokomórkowej
3.2 | Stent ze stopu kobaltowo-chromowego z domieszką platynowo-irydową, poprawiającą widoczność w skopii rtg
3.3 | Pokrycie biokompatybilnym polimerem
3.4 | Lek uwalniany z polimeru: sirolimus lub jego pochodna
3.5 | Stenty dostępne w średnicach nominalnych: 4,0 mm; 4,5 mm oraz 5,0 mm:
3.6 | Ciśnienie RBP - co najmniej 16 atm.
3.7 | Możliwość bezpiecznego przeprężenia stentu ponad jego średnicę nominalną („przeprężenia”) – do średnicy co najmniej 5,5 mm w przypadku najwyższej dostępnej średnicy nominalnej stentu
3.8 | Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F dla każdego rozmiaru średnicy nominalnej
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 27
Asortyment do zabiegów angioplastyki o złożonej lub krętej anatomii
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe | szt. | 60 Depozyt ( 15 szt.)
1.1 | Cewnik umożliwiający wykonanie zabiegu angioplastyki wieńcowej bez zakładania koszulki naczyniowej
1.2 | Długość cewnika: minimum 100 cm
1.3 | Cewnik pokryty warstwą hydrofilną
1.4 | Kompatybilność z prowadnikiem 0.035”
1.5 | Dostępne co najmniej dwie średnice: 6.5F oraz 7.5F
1.6 | Światło wewnętrzne pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE)
1.7 | Dostępne różne krzywizny, w tym: JL, JL ST, JR, JR ST, AL, AL ST, HS, PB, SPB, MP
2 | Prowadniki do bardzo krętych naczyń lub do przechodzenia przez kolaterale | szt. | 50
2.1 | Średnica prowadnika 0,014”
2.2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L
2.3 | Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów
2.4 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
2.5 | Sztywność końcówki: 0,5 g lub 0,7 g
2.6 | Końcówka cieniująca 3 cm (platyna)
2.7 | Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz o krzywiźnie J
2.8 | Dostępne długości: 180 cm i 300cm
3 | Prowadniki do forsowania niedrożności w bardzo krętych lub zwapniałych odcinkach naczyń | szt. | 90
3.1 | średnica prowadnika: 0,014”
3.2 | prowadnik wykonany ze stali 316L
3.3 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
3.4 | dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów
3.5 | końcówka cieniująca o długości 3 cm, wykonana z platyny
3.6 | kształt końcówki dostępny w dwóch rodzajach: prostym (z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm) lub o krzywiźnie J
3.7 | pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm prowadnika
3.8 | płaszcz polimerowy na dystalnej 20 cm części prowadnika
4 | Prowadniki angioplastyczne do forsowania niedrożności bez widocznego kikuta światła w miejscu okluzji | szt. | 20
4.1 | prowadniki wykonany ze stali 316L
4.2 | średnica prowadnika w części proksymalnej: 0,014”
4.3 | wydłużona i ścięta końcówka dystalna (czubek prowadnika), ułatwiająca penetrację miejsca okluzji
4.4 | dostępne trzy rodzaje ściętej końcówki dystalnej (czubka prowadnika) o średnicach: 0,010” lub 0,011” lub 0,012”.
4.5 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
4.6 | dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów
4.7 | dostępne trzy rodzaje końcówek o sztywności/zdolności penetracyjnej czubka: 1,7 g lub 3,5 g lub 4,5 g
4.8 | końcówka cieniująca o długości 15 cm, wykonana z platyny
4.9 | kształt końcówki – o krzywiźnie J, na odcinku 1 mm
4.10 | pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm
4.11 | prowadniki dostępne w długości 190 cm
5 | Prowadniki angioplastyczne do eksternalizacji | szt. | 10
5.1 | Średnica prowadnika 0,010”
5.2 | Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L
5.3 | Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu
5.4 | Platynowa końcówka cieniująca – na długości 3 cm
5.5 | Pokrycie hydrofilne na długości co najwyżej 170 cm
5.6 | Pokrycie silikonem na długości co najmniej 160 cm
5.7 | Długość prowadnika – co najmniej 330 cm
6 | Cewniki prowadzące do zabiegów angioplastyki zapewniające szczególnie duże podparcie bierne | szt. | 30
6.1 | Trzy krzywizny na przebiegu cewnika, zapewniające optymalne podparcie
6.2 | Długość cewnika - minimum 100 cm
6.3 | Kompatybilność z prowadnikiem 0,035”
6.4 | Światło wewnętrzne pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE)
6.5 | Cewnik pokryty zewnętrzna warstwą hydrofilną
6.6 | Dostępne średnice: 6F, 7F oraz 8F
6.7 | Średnica wewnętrzna światła dla rozmiaru 6F – co najmniej 0,071”, dla rozmiaru 7F – co najmniej – 0,078”
6.8 | Elastyczna, atraumatyczna końcówka dystalna dobrze widoczna w skopii RTG
6.9 | Konstrukcja zapewniająca sztywność proksymalnej oraz elastyczność dystalnej części cewnika
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 28
Asortyment do ultrawysokociśnieniowego doprężania stentów
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki balonowe ultra-wysokociśnieniowe | szt. | 45 Depozyt (10 szt.)
1.1 | oferowane w zestawie obejmującym ultrawysokociśnieniowy cewnik balonowy oraz kompatybilny inflator
1.2 | mała podatność na przyrost średnicy (non-compliant)
1.3 | ciśnienie RBP - co najmniej 35 atm.
1.4 | dwuwarstwowa budowa balonu
1.5 | równomierne rozprężenie całego balonu - niewystępowanie efektu tzw. „dog boning”;
1.6 | dwa markery platynowe;
1.7 | profil wejścia balonu: co najwyżej 0,020”.
2 | Inflator ultra-wysokociśnieniowy | szt. | 45
2.1 | Inflator-strzykawka, o maksymalnej wartości ciśnienia na manometrze > 30 atm.
2.2 | Dokładność manometru inflatora: ± 1 atm.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 29
Cewniki ułatwiające dostęp do dystalnych lub niedrożnych odcinków naczyń
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewnik zwiększający zasięg cewnika prowadzącego, wprowadzany w systemie monorail | szt. | 70
1.1 | Cewnik do zastosowania w układzie teleskopowym typu „matka i dziecko”
1.2 | Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm lub większej
1.3 | Oferowane cewniki kompatybilne z cewnikiem prowadzącym od 5F do 7F
1.4 | Światło wewnętrzne: co najmniej 0,056" - dla cewnika kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz co najmniej 0,062” - dla cewnika kompatybilnego z 7F
1.5 | Długość użytkowa - nie mniej niż 150 cm
1.6 | Długość przedłużającego segmentu RX (monorail, rapid exchange): - nie więcej niż 30 cm
1.7 | Obecność półotwartej rynny wprowadzającej, pozbawionej elementu metalowego powyżej dystalnego roboczego końca cewnika
1.8 | Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika z dystalnym markerem dobrze widocznym w obrazie RTG
1.9 | Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym oplotem
2 | Mikrocewniki z wysmukłą końcówką przeznaczone do bardzo wąskich i krętych naczyń oraz do kolaterali wieńcowych | szt. | 10
2.1 | Mikrocewniki typu OTW
2.2 | Wysmukła, stożkowa, zawężająca się ku końcowi miękka i atraumatyczna końcówka dystalna
2.3 | Końcówka dystalna dobrze widoczna w promieniach RTG
2.4 | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014”
2.5 | Zbrojenie cewnika spiralnym stalowym oplotem
2.6 | Średnica zewnętrzna proksymalnej części trzonu – nie większa niż 2,9 F (0,97 mm)
2.7 | Średnica końca dystalnej części trzonu – nie większa niż 2,1 F
2.8 | Możliwość wybiórczego (superselektywnego) podawania kontrastu lub leków przez kanał do dystalnej części naczynia
2.9 | Pokrycie kanału wewnętrznego – PTFE
2.10 | Zewnętrzne polimerowe pokrycie hydrofilne w części dystalnej – na długości co najmniej 45 cm
2.11 | W ofercie dostępne mikrocewniki w dwóch długościach: krótszej – co najwyżej 135 cm oraz dłuższej – co najmniej 150 cm
3 | Mikrocewniki do przechodzenia przez zmiany bardzo trudne do sforsowania | szt. | 10
3.1 | Końcówka części dystalnej - gwintowana lub owinięta zewnętrzną spiralą
3.2 | Mikrocewnik typu OTW
3.3 | Zbrojenie cewnika podwójnie nawiniętym przeciwstawnym spiralnym oplotem
3.4 | Końcówka dystalna dobrze widoczna w promieniach RTG
3.5 | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014”
3.6 | Średnica zewnętrzna proksymalnej części trzonu – nie większa niż 2,9 F (0,97 mm)
3.7 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – nie większa niż 2,1 F (0,71 mm)
3.8 | Pokrycie kanału wewnętrznego – PTFE
3.9 | Zewnętrzne polimerowe pokrycie hydrofilne w części dystalnej – na długości co najmniej 45 cm
3.10 | W ofercie dostępne mikrocewniki w dwóch długościach: krótszej – co najwyżej 135 cm oraz dłuższej – co najmniej 150 cm
4 | Mikrocewniki z podwójnym światłem | szt. | 20
4.1 | Długość mikrocewnika – nie mniejsza niż 135 cm
4.2 | Dwa kanały dla prowadników: jeden kanał przez cała długość mikrocewnika (OTW) oraz drugi, w części dystalnej - umożliwiający wprowadzanie mikrocewnika do naczynia w systemie monorail (rapid exchange, Rx)
4.3 | Mikrocewnik dostępnych w co najmniej dwóch wersjach różniących się kątem wyjścia kanału OTW
4.4 | Kompatybilność obu kanałów z prowadnikami 0,014”
4.5 | Markery pozycjonujące w części dystalnej dobrze widoczne we fluoroskopii
4.6 | Zbrojenie trzonu mikrocewnika
4.7 | Hydrofilna powłoka zewnętrzna, obejmująca co najmniej 15 cm dystalnej części mikrocewnika
4.8 | Profil/średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – nie większa niż 2,1 F (0,71 mm)
4.9 | Kompatybilność mikrocewnika z cewnikiem prowadzącym 6F
5 | Koszulki do tętnicy udowej zbrojone | szt. | 100
5.1 | koszulka z zastawką hemostatyczną, zbrojone na całej długości spiralnym metalowym oplotem
5.2 | pokrycie hydrofilne całym wewnątrznaczyniowym odcinku koszulki
5.3 | atraumatyczna, niezbrojona końcówka zabezpieczająca przed uszkodzeniem ściany naczynia
5.4 | rozszerzacz z zatrzaskowym mocowaniem na koszulce, z atraumatycznym przejściem między rozszerzaczem a koszulką
5.5 | port boczny z drenem zakończonym kranikiem – do przepłukiwania koszulki
5.6 | ucho do mocowania szwu chirurgicznego
5.7 | dostępne koszulki w średnicach 6F, 7F, 8F
5.8 | koszulki dostępne w długościach od 11 cm do co najmniej 65 cm,
5.9 | kompatybilność z prowadnikami o średnicy od 0,025” do 0,035”
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 30
Asortyment do rutynowych zabiegów angioplastyki w zmianach o różnych stopniach trudności
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki balonowe z balonem półpodatnym | szt. | 800 Depozyt (90 szt.)
1.1 | Cewnik z balonem półpodatnym (typu semi-compliant)
1.2 | Hydrofilna powłoka balonu
1.3 | Cewniki w systemie monorail (RX rapid exchange), zaś przy średnicy nominalnej poniżej 2,75 mm cewniki dostępne także w systemie OTW (over-the-wire)
1.4 | Długość cewnika: co najmniej 140 cm
1.5 | Przedział dostępnych nominalnych średnic w systemie RX: najmniejsza średnica - co najwyżej 1,20 mm, największa średnica - co najmniej 4,5 mm
1.6 | Przedział dostępnych długości balonów w zakresie średnic 2,0 – 4,0 mm: najmniejsza długość - co najwyżej 6 mm, największa długość - co najmniej 25 mm
1.7 | Rozmiar dystalnej części trzonu: co najwyżej 2,7 F
1.8 | Rozmiar proksymalnej części trzonu: co najwyżej 2,1 F
1.9 | Profil wejścia do zmiany: co najwyżej 0,018”
1.10 | Profil przejścia nierozprężonego balonu o średnicy nominalnej 3,0 mm: co najwyżej 0,025”
1.11 | Ciśnienie RBP dal wszystkich rozmiarów: co najmniej 12 atm.
2 | Stenty DES kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – przeznaczone do zmian krótkich lub o pośredniej długości | szt. | 120 Depozyt (30 szt.)
2.1 | stent ze stopu kobaltowo-chromowego
2.2 | uwalniany lek antyproliferacyjny: sirolimus lub jego analog
2.3 | lek uwalniany z biokompatybilnego polimeru
2.4 | grubość przęsła stentu – nie większa niż 0.0032” dla wszystkich rozmiarów
2.5 | szeroki zakres średnic stentów: od 2,25 mm do 4,0 mm (dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm)
2.6 | oferowany zakres długości stentów od co najwyżej 8.0 mm, do co najmniej 28 mm
2.7 | stopień skrócenia stentu po rozprężeniu = 0% (przy ciśnieniu nominalnym)
2.8 | profil wejścia – nie większy niż 0,017”
2.9 | profil przejścia dla stentu zamontowanego na baloniku o średnicy 3.0 mm i długości 18 mm - - nie większy niż 0.042”
2.10 | ciśnienie RBP – co najmniej 16 atm., dla wszystkich średnic stentów
2.11 | siła radialna stentu – co najmniej 0,16 N/mm2, dla wszystkich dostępnych rozmiarów
2.12 | długość systemu dostarczającego – co najmniej 140 cm
3 | Prowadniki do angioplastyki wieńcowej, uniwersalne oraz do trudnej anatomii | szt. | 800
3.1 | co najmniej 20 różnych rodzajów prowadników specyficznie dostosowanych do charakteru zmian i anatomii naczyń wieńcowych
3.2 | dostępne prowadniki ze stopów metali oraz stalowe
3.3 | dostępne długość prowadników - podstawowe 190 cm, oferowane również w długości 300 cm
3.4 | ukształtowanie końcówki dystalnej: prosta lub o krzywiźnie „J”
3.5 | dostępne prowadniki zapewniające duże podparcie
3.6 | dostępne prowadniki z powłoką hydrofilną na całej długości
3.7 | średnica prowadnika – nie większa niż 0,014”
3.8 | dostępne prowadniki ze ściętym szpicem końcówki, o średnicy 0,009”
3.9 | oferowane prowadniki specjalnego przeznaczenia, umożliwiające udrożnianie zmian twardych
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 31
Asortyment do angioplastyki zmian w naczyniach krętych oraz o trudnej anatomii, w tym do zmian zwapniałych lub restenotycznych
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Małopodatne cewniki balonowe o niskiej średnicy przejścia przez zmianę | szt. | 50 Depozyt ( 10 szt.)
1.1 | Cewnik z balonem małopodatnym (typu non-compliant), wysokociśnieniowym
1.2 | Profil wejścia balonu do zmiany – nie większy niż 0,020”, a dla cewnika o nominalnej średnicy balonu 3.0 mm - maksymalnie 0,025”
1.3 | Średnica trzonu w części proksymalnej – nie większa niż 2,0 F
1.4 | Średnica trzonu w części dystalnej – nie większa niż 2.7 F
1.5 | Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5 F
1.6 | Materiał balonu: polimer semikrystaliczny
1.7 | Balon składany trójzakładkowo
1.8 | Bardzo krótkie „skrzydełka” balonu, ułatwiające pozycjonowanie
1.9 | Pokrycie hydrofilne - od proksymalnego końca balonu do ujścia prowadnika
1.10 | Pokrycie hydrofobowe - na balonie i na końcówce dystalnej.
1.11 | Długość cewnika – co najmniej 145 cm.
1.12 | Dostępne długości balonów – od co najwyżej 8 mm, do co najmniej 20 mm.
1.13 | Dostępne średnice balonów – od co najwyżej 2,25 mm, do co najmniej 4,5 mm
1.14 | Ciśnienie RBP – co najmniej 18 atm. dla wszystkich średnic nominalnych
1.15 | Ciśnienie MBP dla średnicy nominalnej 3.0 mm – co najmniej 24 atm.
1.16 | Przyrost średnicy rozprężanego balonu, od ciśnienia nominalnego do ciśnienia RBP – o nie więcej niż o 10%/atm.
2 | Stenty DES kobaltowo-chromowe, z cienkim rusztowaniem i konstrukcji ułatwiającej doprowadzalność do zmiany | szt. | 150 Depozyt (40 szt.)
2.1 | Stent montowany na balonie systemu monorail (RX)
2.2 | Stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego
2.3 | Konstrukcja ułatwiająca doprowadzalność stentu do zmiany – preferowany typ podwójnej spirali
2.4 | Uwalniany lek antymitotyczny - sirolimus lub jego analog
2.5 | Dostępne średnice stentu: minimalna co najwyżej 2,25 mm, zaś maksymalna – co najmniej 4,0 mm.
2.6 | Dostępne długości stentu: minimalna co najwyżej 9 mm, zaś maksymalna – co najmniej 26 mm.
2.7 | grubość przęsła (ściany) stentu oraz warstwy polimeru– nieprzekraczająca 71 µm - dla średnic w zakresie 2,5 - 3,0 mm
2.8 | profil przejścia dla stentu o nominalnej średnicy 3,0 mm – nie więcej niż 0,040‘’
2.9 | Dwukomponentowe pokrycie stentu: pasywne - substancją przyspieszającą gojenie naczynia i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ściany naczynia oraz aktywne – zapewniające kontrolowane uwalnianie leku przez około 15 tygodni.
2.10 | Pokrycie zawierające biodegradowalny polimer na bazie kwasu mlekowego (PLLA)
2.11 | Ciśnienie RBP - co najmniej 16 atm.
2.12 | Skracanie przy rozprężaniu - nie więcej niż o 5 %.
2.13 | Możliwość doprężenia stentu: do średnicy 3,5 mm - dla średnic nominalnych od 2,25 do 3,0 mm oraz do średnicy 4,6 mm – dla średnic nominalnych od 3,5 do 4,0 mm.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 32
Asortyment do wykonywania zabiegów angioplastyki metodą ADR
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Mikrocewniki z podwójnym światłem i dwoma wyjściami kanału OTW | szt. | 10
1.1 | Długość mikrocewnika – nie mniejsza niż 140 cm
1.2 | Cewnik z dwoma kanałami OTW dla prowadników
1.3 | Dwa różne miejsca wyjścia kanału OTW
1.4 | Kompatybilność obu kanałów z prowadnikami 0,014”
1.5 | Markery pozycjonujące w części dystalnej dobrze widoczne we fluoroskopii
1.6 | Zbrojenie trzonu mikrocewnika
1.7 | Hydrofilna powłoka zewnętrzna, obejmująca co najmniej 15 cm dystalnej części mikrocewnika
1.8 | Profil/średnica zewnętrzna w części dwukanałowej – nie większa niż 3,55 F
1.9 | Kompatybilność mikrocewnika z cewnikiem prowadzącym 6F
2 | Cewniki balonowe do modyfikacji zmian w przewlekłej niedrożności naczynia | szt. | 60
2.1 | Długość mikrocewnika – nie mniejsza niż 140 cm
2.2 | Zakres średnic nominalnych cewnika: od 1,0 mm do 4,0 mm
2.3 | Cewnik typu rapid exchange Rx (monorail)
2.4 | Kompatybilność obu kanałów z prowadnikami o średnicy końcówki 0,014” oraz 0,012”
2.5 | Hydrofilne pokrycie cewnika
2.6 | Profil wejścia do zmiany – nie większy niż 0,0185”
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 33
Asortyment do angioplastyki zmian małopodatnych
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewniki balonowe z balonem małopodatnym | szt. | 700 Depozyt (120 szt.)
1.1 | Cewnik z wysokociśnieniowym balonem małopodatnym (typ non-compliant),
1.2 | Znaczna niepodatność balonu - przyrost średnicy balonu ponad nominalną, w zakresie poniżej ciśnienia RBP - o nie więcej niż 4,5 %
1.3 | Przedział dostępnych nominalnych średnic balonów: najmniejsza średnica - 2,0 mm, największa średnica - 5,0 mm.
1.4 | Przedział dostępnych długości balonów: najmniejsza długość - co najwyżej 8 mm, największa długość - co najmniej 20 mm.
1.5 | Profil wejścia do zmiany - co najwyżej 0,018”
1.6 | Profil przejścia przez zmianę – dla balonu o średnicy nominalnej 3,0 mm: co najwyżej 0,034”
1.7 | Ciśnienie RBP - co najmniej 18 atm.
2 | Stenty DES uwalniające lek antyproliferacyjny, o dużej sile radialnej i możliwości rozprężenia znacznie ponad średnicę nominalną | szt. | 330 Depozyt ( 90 szt.)
2.1 | Stent wykonany ze stopu platynowo-chromowego, o zawartości platyny nie mniej niż 33%
2.2 | Uwalniany lek antymitotyczny – sirolimus lub jego analog
2.3 | Lek uwalniany z biokompatybilnego polimeru
2.4 | Dostępne nominalne średnice stentów: najmniejsza - 2,25 mm, największa - 4,0 mm
2.5 | Długości stentów w zakresie średnic nominalnych między 2,5 a 4,0 mm: minimalna - nie więcej niż 8 mm, maksymalna - nie mniej niż 35 mm.
2.6 | Profil przejścia dla stentu z balonem o średnicy nominalnej 3,0 mm - nie większy niż 0,041”
2.7 | Profil wejścia - nie więcej niż 0,020” dla wszystkich rozmiarów
2.8 | Siła radialna - co najmniej 0,24 N/mm2
2.9 | Wielkość elastycznego odbicia stentu (recoil) – nie więcej niż 4 %
2.10 | Długość odcinka balonu wystającego poza stent - nie więcej niż 0,4 mm
2.11 | Ciśnienie RBP balonu dostarczającego - co najmniej 16 atm
2.12 | Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną, w zakresie ciśnień do wartości RBP balonu dostarczającego - nie mniej niż o 5% (dla wszystkich rozmiarów)
2.13 | Możliwość dalszego rozprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia jego struktury – dla stentu o średnicy nominalnej 4,0 mm do średnicy co najmniej 5,0 mm
3 | Prowadniki wieńcowe do zabiegów kompleksowych | szt. | 120
3.1 | co najmniej 5 różnych rodzajów prowadników specyficznie dostosowanych do charakteru zmian i anatomii zmian w naczyniach wieńcowych
3.2 | konstrukcja prowadnika zapewniająca bardzo dobrą sterowalność
3.3 | oferowane także prowadniki z powłoką hydrofilną
3.4 | minimalna długość prowadnika – co najmniej 185 cm
3.5 | średnica prowadników – nie większa niż 0,014”
3.6 | w ofercie dostępne również prowadniki dedykowane do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 34
Asortyment do wykonywania aterektomii rotacyjnej (rotablacji)
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewnik do aterektomii rotacyjnej, wraz z łącznikiem | szt. | 25 Depozyt (4 szt.)
1.1 | zakres dostępnych średnic wierteł: minimalna - 1,25 mm, maksymalna – 2,50mm
1.2 | długość cewnika - minimum 135 cm
2 | Prowadnik wieńcowy do wprowadzania cewnika rotablacyjnego | szt. | 35
2.1 | długość prowadnika – co najmniej 330 cm
2.2 | średnica prowadnika – nie większa niż 0,009”
2.3 | dostępne prowadniki typu Floppy
2.4 | widoczna w skopii RTG końcówka - o średnicy 0.014” i długości co najmniej 20 mm
3 | Cewniki balonowe typu OTW (over the wire) | szt. | 60
3.1 | średnice balonów dostępne w długościach od 1,2 mm do 2,0 mm
3.2 | długość robocza cewnika – co najwyżej 155 cm
4 | Dzierżawa konsoli sterującej do rotablacji | M-c | 12
4.1 | możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę
4.2 | możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu minimum 6 atm.
4.3 | czytelny panel sterowania
4.4 | pełne sterowanie za pomocą przełączników na łączniku
4.5 | konsola elektroniczna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 35
Asortyment do wykonywania pomiarów cząstkowej oraz wieńcowej rezerwy przepływu
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) | szt. | 200
1.1 | Długość prowadnika – co najmniej 170 cm
1.2 | Prowadnik pomiarowy wieńcowy o średnicy nie przekraczającej 0,014”
1.3 | Powłoka z PTFE na części sztywnej prowadnika,
1.4 | Powłoka hydrofilna na części elastycznej – na odcinku co najmniej 30 cm
1.5 | Końcówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG, z możliwością manualnego kształtowania – o długości co najmniej 3 cm
1.6 | Hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu
1.7 | Możliwość zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”.
1.8 | Prowadnik wyposażony w sensor ciśnieniowy oraz termistor – umieszczone w części dystalnej
1.9 | Połączenie prowadnika z konsolą pomiarową – bezprzewodowe, ale w ofercie dostępne również prowadniki w opcji przewodowej (kabel łączący z wtyczką) - w zależności od wyboru zamawiającego.
2 | Dzierżawa aparatury (konsoli) do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu | M-c | 12
Parametry aparatu:
2.1 | Aparat z oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczanie zarówno wartości FFR, jaki i indeksu oceniającego rezerwę przepływu w spoczynku (bez konieczności wywoływania hiperemii)
2.2 | Bezprzewodowa, radiowa transmisja sygnału między prowadnikiem pomiarowym i konsolą
2.3 | Podstawowe parametry techniczne Zakres pomiarowy ciśnienia: od co najwyżej 30 do co najmniej 300 mmHg Dokładność pomiaru ciśnienia w zakresie od 50 mmHg do 300 mmHg - nie gorsza niż ±3% odczytu.
2.4 | Na ekranie monitora musi być wyświetlany: przebieg krzywych chwilowego i średniego ciśnienia z cewnika prowadzącego (ciśnienie proksymalnego) i z prowadnika pomiarowego (dystalnego) wartości: ciśnienia dystalnego (Pd), ciśnienia proksymalnego (Pa), FFR, spoczynkowego indeksu rezerwy przepływu
2.5 | Możliwość ręcznej korekty automatycznie wyznaczonego parametru FFR
2.6 | Kompatybilność z różnymi systemami monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą, poprzez dobór dedykowanych kabli połączeniowych (na żądanie oferent ma obowiązek dostarczenia odpowiednich kabli i przyłączy)
2.7 | Aparat wyposażony w złącze typu USB
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 36
Asortyment do wykonywania pomiarów FFR oraz ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) | szt. | 40
1.1 | Prowadniki wewnątrzwieńcowe do oceny istotności zwężeń tętnic wieńcowych za pomocą pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
1.2 | Długość prowadnika: 185 cm lub 300 cm
1.3 | Średnica prowadnika: 0,014”
1.4 | Końcówka dystalna o kształcie J lub prostym
1.5 | Giętka dystalna część prowadnika o długości 30 cm z pokryciem hydrofilnym,
1.6 | Dystalna część prowadnika dobrze widoczna w obrazie RTG
1.7 | Możliwość opcjonalnego dostarczenia (na żądanie) prowadników do jednoczesnego pomiaru FFR i parametrów przepływu wieńcowego metodą Dopplerowską.
2 | Cewniki do wykonywania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS | szt. | 70
2.1 | Cewniki przystosowane do wprowadzania do tętnic wieńcowych
2.2 | W ofercie dostępne cewniki z nieruchomą wieloelementową sondą elektroniczną oraz cewniki z ruchomą sondą mechaniczną
2.3 | Kompatybilność obu wymienionych typów cewników IVUS z prowadnikami wieńcowymi 0,014”
2.4 | Kompatybilność obu wymienionych typów cewników IVUS z cewnikami prowadzącymi o średnicy 6F
2.5 | Długość robocza cewników oby typów cewników – co najmniej 135 cm
2.6 | Cewniki w systemie elektronicznym oferowane z długą lub krótką końcówką dystalną (do wyboru)
2.7 | Częstotliwość sygnału ultrasonograficznego dla cewników wewnątrzwieńcowych: co najmniej 20 MHz - dla systemu elektronicznego lub co najmniej 45 MHz – dla systemu z sondą ruchomą.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 37
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Stymulator jednojamowy podstawowy | szt. | 60 (depozyt 8 szt.)
2 | Stymulator dwujamowy podstawowy | szt. | 80 (depozyt 6 szt.)
3 | Elektrody o pasywnej lub aktywnej fiksacji do stymulacji przedsionka i komory | szt. | 120 (depozyt 12 szt.)
4 | Akcesoria do wymian układów: zestaw nasadek izolujących, zatyczka DF-1 , IS-1, śrubokręt | szt. | 20 (depozyt 4 szt.)
5 | Kable śródoperacyjne | szt. | 7 (depozyt 2 szt.)
6 | Zestawy prowadników do elektrod przedsionkowych i komorowych, długość do wyboru wg katalogu producenta | szt. | 30 (depozyt 4 szt.)
7 | Papier do programatora | op. | 15 (depozyt 4 szt.)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Lp. | Wymagania techniczne – parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy podać parametr oferowanego asortymentu
| Stymulator podstawowy | tak
I. | Stymulator jednojamowy podstawowy | tak
1 | Waga max. 22g | tak
2 | Gniazda do elektrod IS -1 | tak
3 | Rodzaje stymulacji: VVI, VVT, VOO, AAI , AAT, AOO, OVO, OAO, VVIR, VOOR, AAIR, AOOR | tak
4 | Program nocny | tak
5 | Częstość stymulacji: 30-170 /minutę | tak
6 | Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V | tak
7 | Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms | tak
8 | Czułość przedsionkowa 0,25 - 4 mV | tak
9 | Czułość komorowa 1,0 - 10,0 mV | tak
10 | Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny | tak
11 | Polarność czułości: unipolarny, bipolarny | tak
12 | Automatyczny opis stanu baterii | tak
13 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – graficznie | tak
14 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak
15 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulatora bez użycia innych dodatkowych urządzeń | tak
16 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | tak
17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
18 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
19 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
II. | Stymulator dwujamowy podstawowy | tak
1 | Waga max. 28g | tak
2 | Gniazda do elektrod IS -1 | tak
3 | Rodzaje stymulacji: DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO | tak
4 | Program nocny | tak
5 | Częstość stymulacji: 30-170 /minutę | tak
6 | Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V | tak
7 | Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms | tak
8 | Czułość przedsionkowa 0,25 - 4 mV | tak
9 | Czułość komorowa 1,0 - 10,0 mV | tak
10 | Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny | tak
11 | Polarność czułości: unipolarny, bipolarny | tak
12 | Automatyczny opis stanu baterii | tak
13 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – graficznie | tak
14 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak
15 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulatora bez użycia innych dodatkowych urządzeń | tak
16 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | tak
17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | tak
18 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | tak
19 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | tak
III. | Elektrody o pasywnej lub aktywnej fiksacji do stymulacji przedsionka i komory | tak
1 | Dostępna elekroda stymulująca aktywna odporna na działanie MRI, co najmniej 4 długości do wyboru w przedziale od 35 do 85 cm | tak
IV. | Akcesoria do wymian układów: zestaw nasadek izolujących, zatyczka DF-1 , IS-1, śrubokręt | tak
V. | Kable śródoperacyjne | tak
VI. | Zestawy prowadników do elektrod przedsionkowych i komorowych, długość do wyboru wg katalogu producenta | tak
VII. | Papier do programatora | tak
VIII. | Inne wymagania
1 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy, 2 szt. programatorów niezbędnych do kontroli wszczepionych urządzeń z możliwością analizy śródoperacyjnej. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis i aktualizację oprogramowania. Koszty serwisu programatorów ponosi wykonawca. | tak
PAKIET 38
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Stymulator dwujamowy resynchronizujący komory CRT-P | szt. | 15 (depozyt 3 szt.)
2 | Elektrody przedsionkowe i komorowe | szt. | 30 (depozyt 6 szt.)
3 | Elektrody lewokomorowe | szt. | 15 (depozyt 4 szt.)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Lp. | Wymagania techniczne – parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy podać parametr oferowanego asortymentu
| Stymulator resynchronizujący komory CRT-P | tak
I. | Stymulator dwujamowy resynchronizujący komory CRT-P | tak
1 | Tryby stymulacji: DDDR, DDIR, DOOR, | tak
2 | Masa poniżej 27 g | tak
3 | Długość zapisu elektrogramu powyżej 12 min | tak
4 | Żywotność baterii pow. 7 lat | tak
5 | Możliwość wyboru urządzenia z 4 polową elektrodą LV | tak
6 | Możliwość zaprogramowania min 12 wektorów stymulacji w przypadku urządzenia z 4 polową elektrodą | tak
II. | Elektrody przedsionkowe i komorowe | tak
1 | Możliwość wyboru różnej długości elektrod | tak
2 | Elektrody bipolarne | tak
3 | Możliwość wyboru elktrod aktywnych i pasywnych | tak
III. | Elektrody lewokomorowe | tak
1 | Możliwość wyboru elektrody bipolarnej i 4- polowej | tak
2 | Dostępne różne długości elektrod | tak
3 | Dostępna elektroda o grubości 4 Fr końca dystalnego (lead tip) | tak
IV. | Inne wymagania
1 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy do 2 szt. programatorów niezbędnych do kontroli wszczepionych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis i aktualizację oprogramowania. Koszty serwisu programatorów ponosi wykonawca. | tak
PAKIET 39
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Stymulator dwujamowy z poszerzoną diagnostyką, z możliwością wykonania MRI | szt. | 20 (depozyt 2 szt.)
2 | Stymulator jednojamowy z możliwością wykonania MRI i funkcją telemonitoringu | szt. | 20 (depozyt 2 szt.)
3 | Elektrody stymulujące przedsionkowe i komorowe z możliwością wykonania MRI | szt. | 80 (depozyt 4 szt.)
4 | Śrubokręt | szt. | 20 (depozyt 2 szt.)
5 | Zaślepki wtykane | szt. | 20 (depozyt 2 szt.)
6 | Zaślepki kołpakowe na elektrody | szt. | 10 (depozyt 2 szt.)
7 | Stilet | szt. | 40 (depozyt 5 szt.)
8 | Papier do programatora | ryza | 30 (depozyt 5 szt.)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Lp. | Wymagania techniczne – parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy podać parametr oferowanego asortymentu
| Stymulator jednojamowy i dwujamowy z poszerzoną diagnostyką | tak
I. | Stymulator dwujamowy z poszerzoną diagnostyką, z możliwością wykonania MRI | tak
1 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych 12,4 lat | tak
2 | Waga stymulatora max. 23,2 g | tak
3 | Częstość stymulacji 30..(5)..200 ppm | tak
4 | Szerokość impulsu 0,1-1,5 ms | tak
5 | Pomiar załamków P i R | tak
6 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak
7 | Automatyczna zmiana wartości czułości w przedsionku i komorze | tak
8 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak
9 | Trzy dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu | tak
10 | Pojemność baterii ≥ 1,3 Ah | tak
11 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak
12 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała po wszczepieniu aparatem 1,5 T bez stref wykluczenia | tak
13 | Możliwość zaprogramowania stymulacji V00 w trybie MRI | tak
14 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj. MS,PMT Protection) | tak
15 | AV delay (ms) 20-350 | tak
II. | Stymulator jednojamowy z możliwością wykonania MRI i funkcją telemonitoringu | tak
1 | czas pracy przy nastawach nominalnych 16,1 lat | tak
2 | Waga stymulatora max. 20,8 g | tak
3 | Częstość stymulacji 30..(5)..200 ppm | tak
4 | Szerokość impulsu 0,1-1,5 ms | tak
5 | Pomiar amplitudy załamków P i R | tak
6 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak
7 | Automatyczna zmiana wartości czułości w przedsionku i komorze | tak
8 | Autosensing | tak
9 | Algorytm automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu do zmierzonego progu typu „beat to beat” z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | tak
10 | Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu | tak
11 | Możliwość zapisu arytmii | tak
12 | Pojemność baterii ≥ 1,3 Ah | tak
13 | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | tak
14 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego całego ciała po wszczepieniu aparatem 1,5 T bez stref wykluczenia | tak
15 | Możliwość zaprogramowania stymulacji V00 w trybie MRI | tak
16 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj. MS, PMT Protection) | tak
III. | Elektrody stymulujące przedsionkowe i komorowe pro MRI | tak
1 | Zakres długości elektrod 45cm - 60cm | tak
2 | Rodzaj izolacji elektrody-silikonowa | tak
3 | Bipolarna | tak
4 | Możliwość wykonania badania MRI | tak
5 | Dostępność elektrod aktywnych i pasywnych | tak
IV. | Śrubokręt | tak
V. | Zaślepki wtykane do złączy IS-1, DF-1 | tak
VI. | Zaślepki kołpakowe na elektrody | tak
VII. | Stylet – różna twardość | tak
VIII. | Papier do programatora | tak
IX. | Inne wymagania
1 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy do 2 szt. programatorów niezbędnych do kontroli wszczepionych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis i aktualizację oprogramowania. Koszty serwisu programatorów ponosi wykonawca. | tak
PAKIET 40
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Introducer z rozrywalną koszulką 6-11 Fr | szt. | 300 (depozyt 30 szt.)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Lp. | Wymagania techniczne – parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy podać parametr oferowanego asortymentu
| Zestawy z rozrywalną koszulką do implantacji elektrod przez nakłucie żyły | tak
I. | Introducer z rozrywalną koszulką 6-11 Fr. | tak
Zestaw powinien zawierać:
1 | Prowadnik drutowy 0.035” dł. 40 cm - wykonany ze stali nierdzewnej | tak
2 | Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm wykonana ze stali nierdzewnej łagodnie zwężające się przejście do łatwego wprowadzenia prowadnika drutowego | tak
3 | Rozszerzadło naczyniowe 190 mm wykonane z PE łagodnie zwężające się przejście do prowadnika, sprężyste, gwarantujące minimalne uszkodzenie naczynia | tak
4 | Koszulka introduktora 160 mm wykonana z FEP łagodnie zwężające się przejście do rozszerzacza naczyniowego | tak
5 | Strzykawka 10 ml | tak
6 | Zestaw będzie zapakowany podwójnie sterylnie | tak
PAKIET 41
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z rozszerzoną diagnostyką | szt. | 20 (depozyt 3 szt.)
2 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z rozszerzoną diagnostyką | szt. | 25 (depozyt 3 szt.)
3 | Elektroda defibrylująca | szt. | 50 (depozyt 6 szt.)
4 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) z możliwością wyboru czteropolowej elektrody lewokomorowej. | szt. | 15 (depozyt 3 szt.)
5 | Elektroda lewokomorowa | szt. | 15 (depozyt 3 szt.)
6 | Cewnik prowadzący zewnętrzny – rozcinany | szt. | 30 (depozyt 4 szt.)
7 | Cewnik wewnętrzny z zastawką hemostatyczną, rozcinany, zewnętrzna powłoka – hydrofilna | szt. | 30 (depozyt 5 szt.)
8 | Nożyk do rozcinania cewników | szt. | 30 (depozyt 5 szt.)
9 | Prowadnica z igłą | szt. | 30 (depozyt 5 szt.)
10 | Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej | szt. | 30 (depozyt 5 szt.)
11 | Prowadnik 0,014" | szt. | 50 (depozyt 10 szt.)
12 | Papier do drukarki | ryza | 150 (depozyt 10 szt.)
13 | Kable jednorazowe do kontroli śródoperacyjnej | szt. | 50 (depozyt 10 szt.)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Lp. | Wymagania techniczne – parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy podać parametr oferowanego asortymentu
| Kardiowertery z rozszerzoną diagnostyką oraz możliwością konfiguracji impulsu HV | tak
I. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z rozszerzoną diagnostyką | tak
1 | Energia dostarczona 40J | tak
2 | Możliwość dostarczenia przez wykonawcę urządzenia o mniejszej objętości i energii 36J dla osób o zmniejszonej masie ciała | tak
3 | Alarmy wibracyjne | tak
4 | Monitorowanie segmentu ST | tak
5 | Możliwość programowania czasu trwania 1 i 2 fazy impulsu defibrylujacego niezależnie | tak
6 | Funkcja indukcji migotania komór | tak
7 | Algorytm porównujący morfologię QRS w czasie arytmii z wyjściowym QRS | tak
8 | Monitorowanie impedancji tkanki płucnej | tak
9 | Funkcja automatycznego pomiaru progu w przedsionku | tak
10 | Dostępność urządzeń ze standardem DF-1 i DF-4 | tak
II. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z rozszerzoną diagnostyką | tak
1 | waga ≤ 80 gramów | tak
2 | dostarczona energia defibrylacji min. 40 J | tak
3 | żywotność min. 5lat | tak
4 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ | tak
5 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" | tak
6 | pamięć IEGM przynajmniej 45 minut | tak
7 | automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" | tak
8 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV - niezależnie, programowalny spadek napięcia | tak
9 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | tak
10 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | tak
11 | automatyczne alarmy pacjenta, sygnał wibracyjny lub dźwiękowy - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | tak
12 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: - stabilność rytmu; - nagły początek; - morfologia QRS bliskiego i dalekiego pola | tak
13 | monitorowanie zmienności odcinka ST | tak
14 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | tak
15 | Rozróżnianie szumów na elektrodzie prawokomorowej | tak
16 | Dostępność urządzeń ze standardem DF-1 i DF-4 | tak
III. | Elektroda defibrylująca | tak
1 | Dostępna elektroda defibrylująca jedno i dwukoilowa, średnica<7Fr | tak
2 | Dostępna elektroda defibrylująca w standardzie DF-1 oraz DF4 | tak
IV. | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) | tak
1 | Możliwość dostarczenia min 50% urządzeń z funkcją dwupunktowej stymulacji LV | tak
2 | Energia dostarczona 40J | tak
3 | Automatyczna optymalizacja opóźnień przedsionkowo-komorowych. | tak
4 | Możliwość wyboru urządzenia kompatybilnego z elektrodą lewokomorową czteropolową. | tak
5 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo-komorowego | tak
6 | Min. 40 minut zapisów IEGM | tak
7 | Dostępność urządzeń ze standardem DF-1 i DF-4 | tak
V. | Elektroda lewokomorowa | tak
1 | Dostępna elektroda bipolarna i czteropolowa, sterydowa | tak
2 | Dostępne długości 75 – 92cm | tak
3 | Wprowadzana przez koszulkę ≤5 Fr | tak
4 | Średnica końca dystalnego ≤ 4Fr | tak
VI. | Cewnik prowadzący zewnętrzny – rozcinany | tak
1 | Dostępne co najmniej dwie długości w zakresie 47-54 cm | tak
2 | Szeroki zakres krzywizn: co najmniej 6 | tak
3 | Średnica wewn. 7F / zewn. 9F | tak
4 | W zestawie dostępne: koszulka z zastawką hemostatyczną, dylatator i 2 przyrządy do wprowadzania elektrody przez zastawkę | tak
VII. | Cewnik wewnętrzny z zastawką hemostatyczną, rozcinany, zewnetrzna powłoka – hydrofilna | tak
1 | Dostępne co najmniej 2 długosci w zakresie 59-65cm | tak
2 | Szeroki zakres krzywizn: co najmniej 5 | tak
3 | Średnica wewn. 5F / zewn. 7F | tak
VIII. | Nożyk do rozcinania cewników | tak
IX. | Prowadnica z iglą | tak
X. | Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej | tak
XI. | Prowadnik 0,014" | tak
1 | Powłoka polimerowa, hydrofilna, materiał: stal nierdzewna, | tak
2 | Do wyboru prosty, zakrzywiony
3 | Cztery rodzaje: miękki, średni, twardy, ekstra twardy, | tak
4 | Długość 190-300 cm do wyboru | tak
XII. | Papier do drukarki | tak
XIII. | Kable jednorazowe do kontroli śródoperacyjnej | tak
XIV. | Inne wymagania
1 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy, w dzierżawę do 2 szt. programatorów niezbędnych do kontroli wszczepionych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis i aktualizację oprogramowania. Koszty serwisu programatorów ponosi wykonawca. | tak
PAKIET 42
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) z podwyższoną liczbą wyładowań i możliwością wykonania MRI | szt. | 12 (depozyt 2 szt.)
2 | Elektrody defibrylujące pro MRI | szt. | 12 (depozyt 3 szt.)
3 | Elektrody stymulujące pro MRI | szt. | 12 (depozyt 3 szt.)
4 | Elektrody lewokomorowe pro MRI IS 4 | szt. | 12 (depozyt 4 szt.)
5 | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej/selektywnego cewnikowania żył | szt. | 18 (depozyt 4 szt.)
6 | Zestaw do wprowadzania do zatoki wieńcowej | szt. | 12 (depozyt 3 szt.)
7 | Zestaw do wenografii | szt. | 12 (depozyt 2 szt.)
8 | Prowadnik angioplastyczny 0,014 cala | szt. | 30 (depozyt 5 szt.)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Lp. | Wymagania techniczne – parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy podać parametr oferowanego asortymentu
I. | Kardioweter-defibrylator resynchronizujący o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego wykrywania środowiska MRI | tak
1 | waga - 87g ,grubość - 11 mm | tak
2 | żywotność 6,6 lat | tak
3 | Rok produkcji – 2019r. lub później | tak
4 | Energia dostarczona defibrylacji minimum 37 [J] od pierwszej defibrylacji | tak
5 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | tak
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 3 | tak
7 | Szybka stymulacja dla wsparcia zabiegów TAVI | tak
8 | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | tak
9 | Algorytm do optymalizacji stymulacji LV | tak
10 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | tak
11 | zapis IEGM łacznie 168 min | tak
12 | rejestracja NST , PVC/h. lead monitoring | tak
13 | 12 wektorów stymulacji LV ( IS4) | tak
14 | automatyczny pomiar czasów opóźnienia po stymulacji RV | tak
15 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii,uzycie terapii niskonapięciowej ( ATP ) nie zmniejsza liczby dostępnych defibrylacji | tak
16 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej / zastosowania ostatniej skutecznej terapii ATP | tak
17 | Bezprzewodowa telemetria | tak
18 | Możliwość rozbudowy układu do CRT-D z użyciem elektrody defibrylującej z wyczuwaniem przedsionkowym | tak
19 | Możliwość stymulacji ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | tak
20 | Pomiar oporności klatki piersiowej | tak
21 | Automatyczna zmiana polarności wyładowań w jednej interwencji | tak
22 | Negatywna histereza opóźnienia AV | tak
23 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanałach A, RV, LV oraz samoaduptująca się amplituda impulsu we wszystkich kanałach | tak
II. | Elektrody defibrylujące pro MR | tak
1 | Dostępna elektroda defibrylująca jedno i dwukoilowa z budową heliksową w co najmniej 2 odcinkach | tak
2 | Dostępna elektroda defibrylująca w standardzie DF-1 oraz DF4 | tak
3 | Możliwość wykonania badania MRI | tak
III. | Elektrody stymulujące pro MRI | tak
1 | Elektroda przedsionkowa aktywna, pasywna | tak
2 | Elektroda przedsionkowa o długości w zakresie 45-53 cm. | tak
3 | bipolar | tak
4 | osłona silikonowa | tak
5 | Możliwość wykonania badania MRI | tak
IV. | Elektrody lewokomorowe pro MRI | tak
1 | Elektroda lewokomorowa sterydowa | tak
2 | Możliwość wykonania badania MRI | tak
3 | Elektrody lewokomorowe do wyboru w standardzie IS-4 i IS-1 | tak
V. | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej/selektywnego cewnikowania żył | tak
1 | Dostępność co najmniej 6 krzywizn. | tak
2 | Różne długości | tak
3 | Co najmniej 2 krzywizny cewników subselektywnych | tak
VI. | Zestaw do wprowadzania do zatoki wieńcowej | tak
VII. | Zestaw do wenografii | tak
VIII. | Prowadnik angioplastyczny 0,014 cala | tak
IX. | Inne wymagania | tak
1 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy 2 programatory niezbędne do kontroli wszczepionych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis i aktualizację oprogramowania. Koszty serwisu programatora ponosi wykonawca. | tak
PAKIET 43
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Elektroda ablacyjna jedno - i dwukierunkowa, współpracująca z oferowanym do dzierżawy systemem 3D | szt. | 30 (depozyt 2 szt)
1.1 | chłodzona w systemie otwartym solą fizjologiczną
1.2 | różne promienie krzywizny elektrody
1.3 | elektroda 4 polowa
2 | Kabel łączący z systemem elektroanatomicznym elektrodę z pozycji 1 | szt. | 5 (depozyt 1szt)
4 | Elektroda ablacyjna jedno- i dwukierunkowa, chłodzona w systemie otwartym solą fizjologiczną, z oceną kontaktu elektroda-tkanka, współpracująca z oferowanym do dzierżawy systemem 3D | szt. | 60 (depozyt 4szt)
4.1 | chłodzona w systemie otwartym solą fizjologiczną
4.2 | różne promienie krzywizny elektrody
4.3 | elektroda 4 polowa
4.4 | ocena kontaktu elektroda-tkanka (w systemie ciągłym, na żywo)
5 | Kabel łączący z systemem elektroanatomicznym elektrodę z pozycji 4 | szt. | 8 (depozyt 1szt)
6 | Dren do pompy, współpracujący z elektrodami z pozycji 1 i 4, kompatybilny z oferowanym generatorem i pompą | szt. | 120 (depozyt 10szt)
7 | Elektrody diagnostyczne do mapowania żył płucnych, nawigacyjne | szt. | 30 (depozyt 2szt)
7.1 | sterowalne
7.2 | współpracująca z oferowanym do dzierżawy systemem 3D
7.3 | możliwość wykonywania mapy anatomicznej przy pomocy okrężnej elektrody mapującej
7.4 | 10-polowe
7.5 | średnice pętli: 15mm – 25mm
8 | Dodatkowy łącznik do elektrody z pozycji 7 | szt. | 1 (bez depozytu)
9 | Łącznik do elektrod diagnostycznych do mapowania żył płucnych z pozycji 7 | szt. | 5 (depozyt 1szt)
10 | Elektrody diagnostyczne do mapowania żył płucnych | szt. | 30 (depozyt 1szt)
10.1 | sterowalne
10.2 | zmienna bądź stała średnica pętli mapującej
10.3 | 10-polowe
10.4 | średnice pętli: 15mm – 25mm
10.5 | długość: minimum 115 cm
10.6 | okrężna pętla mapująca ułożona prostopadle do elektrody
10.7 | współpracujące z oferowanym systemem elektroanatomicznym 3D (bezpośrednie podłączenie przy pomocy kabla o pojedynczej końcówce)
11 | Łącznik do elektrod diagnostycznych do mapowania żył płucnych z pozycji 10 | szt. | 5 (depozyt 1szt)
12 | Elektroda ablacyjna jedno- i dwukierunkowa, chłodzona w systemie otwartym | szt. | 30 (depozyt 3szt)
12.1 | elektroda 4 polowa
12.2 | różne promienie krzywizny elektrody
13 | Łącznik do elektrody z pozycji 12 | szt. | 5 (depozyt 1szt)
14 | Dzierżawa systemu elektroanatomiczny 3D do Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży | M-c | 12
14.1 | odwzorowanie jam serca – możliwość tworzenia mapy punktowej i szybkiej mapy anatomicznej
14.2 | wizualizacja wielu elektrod
14.3 | gromadzenie punktów ablacyjnych – ręczne i automatyczne
14.4 | dostępność technologii oceny kontaktu elektrody z tkanką (zintegrowane w systemie)
14.5 | kontakt z tkanką – precyzyjna ocena kierunku kontaktu
14.6 | pokazanie oczekiwanego kierunku przygięcia elektrody ablacyjnej
14.7 | generator i pompa – kompatybilne z oferowanym systemem 3D
15 | Elektrody referencyjne do oferowanego systemu elektroanatomicznego z pozycji 14 | szt. | 90 (depozyt 10szt)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 44
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Koszulki transseptalne | szt. | 120 (depozyt 6szt)
1.1 | średnica wewnętrzna 8,5F
1.2 | dostępne różne krzywizny
1.3 | długość 63cm i 81cm
2 | Igły transseptalne | szt. | 60 (depozyt 3szt)
2.1 | Co najmniej 3 rodzaje krzywizny, dostępna igła o zwiększonej ostrości
2.2 | Kompatybilne z koszulkami z pozycji 1
2.3 | 3 różne długości
3 | Koszulki transseptalne sterowalne | szt. | 10 (depozyt 1szt)
3.1 | średnica wewnętrzna 8,5F
3.2 | długość 40-71cm
3.3 | sterowalne (asymetryczne przygięcie-wyprostowanie w obydwie strony)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 45
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Elektroda diagnostyczna 10 polowa sterowalna | szt. | 50 (depozyt 3szt)
1.1 | 10 punktów rejestracji potencjałów
1.2 | sterowalna (przygięcie-wyprostowanie)
2 | Przewód łączący do elektrody | szt. | 3 (depozyt 1szt)
3 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa sterowalna | szt. | 50 (depozyt 2szt)
3.1 | 4 punkty rejestracji potencjałów
3.2 | sterowalna (przygięcie-wyprostowanie)
4 | Przewód łączący do elektrody | szt. | 2 (depozyt 1szt)
5 | Elektroda ablacyjna | szt. | 50 (depozyt 4szt)
5.1 | do ablacji prądem o częstotliwości radiowej
5.2 | końcówka 4mm
5.3 | sterowalna (przygięcie-wyprostowanie)
5.4 | bieguny cewnika wykonane ze stopu złota
6 | Przewód łączący do elektrody | szt. | 3 (depozyt 1szt)
7 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa niesterowalna | szt. | 50 (depozyt 4szt)
7.1 | 4 punkty rejestracji potencjałów
7.2 | dostępne różne krzywizny
8 | Przewód łączący do elektrody | szt. | 3 (depozyt 1szt)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
PAKIET 46
Zestaw do implantacji stymulatorów
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Zestaw do implantacji stymulatorów |  | 300
W skład sterylnie zapakowanego zestawu wchodzą:
1.1 | serweta do stymulatorów, miękka, dobrze układająca się, wykonana z włókniny 3-warstwowej typu Spunbond w rozmiarze 240 x 335 cm z 2 otworami w rozmiarze 20 x 20 cm, wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Otwory umieszczone na wysokości 115 cm od górnego brzegu serwety. Krawędż przezroczysta z dwóch stron serwety o szerokości 70 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego
1.2 | prześcieradło pod pacjenta, wykonane z min 2 warstwowej włókniny w rozmiarze 152 x 190 cm, wzmocnione po całości – 1 szt.
1.3 | serweta absorbująca z wysoką absorpcją płynów i nieprzemakalną warstwą spodnią 60 x 90 cm – 1 szt.
1.4 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL wykonany z włókniny SMS, na przedniej części i na całej długości rękawów dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna; zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności.
1.5 | Kieszeń samoprzylepna 35x40cm, jednokomorowa, przezroczysta z paskiem klejącym o szerokości 7 cm na dłuższym boku
1.6 | serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152 x 152 cm – 1 szt.
1.7 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu torba o wymiarach 85 x 90 cm – 1 szt.
1.8 | przezroczysta osłona ochronna z gumką, typu czepek o wymiarach 110 x 110 cm – 1 szt.
1.9 | strzykawka 3-częściowa typu Luer z gumowym tłokiem oznaczona o poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml - 1 szt.
1.10 | skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 10 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE
1.11 | rękawiczki operacyjne, jałowe, bezpudrowe rozm. 7,5 – 1 para
1.12 | rękawiczki operacyjne, jałowe, bezlateksowe, hypoalergiczne, wykonane z poliizoprenu rozm. 8 – 1 para
1.13 | opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 9 x 15 cm – 1 szt.
1.14 | kompresy 10 x 10 cm – 8 warstwowe z nitka rtg – 40 sztuk
1.15 | Igła 0.8 x 40 mm, 21G – 1 szt.
1.16 | Miska 250 ml z podziałką, przezroczysta – 1 szt.
1.17 | Miska 150 ml z podziałką, przezroczysta, oznaczona czerwoną etykietą z napisem XYLOCAINE 2%
1.18 | etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta – 1 szt.
1.19 | Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zestawu
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )