Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

PO ZMIANIE

(dotyczy Pakietu 3 – LAPAROSKOP Z TOREM WIZYJNYM I OSPRZĘTEM)

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Dotyczy wszystkich Pakietów:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/25/2019

OFERUJEMY:

PAKIET 3 – LAPAROSKOP Z TOREM WIZYJNYM I OSPRZĘTEM

Miejsce montażu i uruchomienia: Blok Operacyjny Sala Urologiczna Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laparoskop z torem wizyjnym i osprzętem | 1 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor operacyjny 4K | TAK |  |  |
| 2 | Przekątna ekran min. 31" | TAK |  |  |
| 3 | Rozdzielczość monitora min. 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |  |
| 4 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 1x DP (DisplayPort), 1 x DVI- D | TAK |  |  |
| 5 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1 x DVI- D | TAK |  |  |
| 6 | Mocowanie VESA | TAK |  |  |
| 7 | Sterownik kamery do głowicy kamery 4K |  |  |  |
| 8 | Sterownik kamery współpracujący z głowicą kamery 4K | TAK |  |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo DP (DisplayPort) przysyłające sygnał wideo w formacie3840 x 2160p, 50/60Hz | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w wyjście wideo 12G-SDI lub wyjścia wideo 4x3G-SDI przysyłające sygnał wideo w formacie3840 x 2160p, 50/60Hz | TAK |  |  |
| 11 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D przysyłające sygnał wideo w formacie1920 x 1080p, 50/60Hz | TAK |  |  |
| 12 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła LED i insuflatorem | TAK |  |  |
| 13 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB, do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki | TAK |  |  |
| 14 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in. do podłączenia pamięci PenDrive | TAK | Ilość gniazd USB na panelu przednim: = 1 - 0 pkt Wartość największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 15 | Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowych ikon | TAK |  |  |
| 16 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze strefy sterylnej sali operacyjnej poprzez przyciski głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków oferowanej głowicy kamery 4K (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |  |
| 18 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze strefy "brudnej" sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę, bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |  |
| 19 | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła LED przez sterownik kamery | TAK |  |  |
| 20 | Funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła LED poprzez przyciski głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 21 | Funkcja zmiany ustawień przepływu i ciśnienia CO2 przez użytkownika w oferowanym insuflatorze CO2 poprzez przyciski głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 22 | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |  |
| 23 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 24 | Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |  |
| 25 | Wykorzystanie trybów wizualizacji niezależne od wykorzystywanego źródła światła | TAK |  |  |
| 26 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 27 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności | TAK |  |  |
| 27 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 6 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |  |
| 29 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |  |
| 30 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 (rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli) | TAK |  |  |
| 31 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG (rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli) | TAK |  |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery 4K | TAK |  |  |
| 33 | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
| 34 | Funkcja wyświetlania aktualnego cieśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
| 35 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |
| 36 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |  |
| 37 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 38 | Głowica kamery 4K - 1 szt. |  |  |  |
| 39 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie min. 4K UHD 3840 × 2160 pikseli, 50/60 Hz, progressive scan | TAK |  |  |
| 40 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | TAK |  |  |
| 41 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |  |
| 42 | Masa głowicy kamery nie większa niż 220 g | TAK |  |  |
| 43 | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |
| 44 | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  |  |
| 45 | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  |  |
| 46 | Temperatura barwowa z zakresu 6000K - 6500K | TAK |  |  |
| 47 | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | TAK |  |  |
| 48 | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez ekran dotykowy lub przyciski | TAK |  |  |
| 49 | Źródło światła wyposażone we wskaźnik paskowy lub numeryczny wskazujący ustawiony poziom intensywność światła | TAK |  |  |
| 50 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |
| 51 | Optyki laparoskopowe i światłowody | TAK |  |  |
| 52 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, długość 30-31 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |  |
| 53 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, długość 30-31 cm, autoklawowalna, oznakowana nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz posiadająca oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK |  |  |
| 54 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 - 5,0 mm, długość 300 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 55 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 2 szt. | TAK |  |  |
| 56 | Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania – 1 zestaw | TAK |  |  |
| 57 | Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK |  |  |
| 58 | Zintegrowany funkcja podgrzewania gazu z wykorzystaniem dedykowanych jednorazowych drenów | TAK |  |  |
| 59 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. | TAK |  |  |
| 60 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min., przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min. możliwość regulacji z krokiem co 0,1 l/min. | TAK |  |  |
| 61 | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym | TAK |  |  |
| 62 | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |  |
| 63 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |  |
| 64 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |  |
| 65 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |  |
| 66 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK | =20 profili - 0 pkt Wartość największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
| 67 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |
| 68 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 69 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 70 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny pakowany po 10 szt. - 3 op. | TAK |  |  |
| 71 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 72 | Filtr CO2 op. 25 szt. - 1 op. | TAK |  |  |
| 73 | Diatermia - 1 zestaw | TAK |  |  |
| 74 | Obsługa diatermii, wyświetlanie oraz regulacja parametrów pracy poprzez kolorowy ekran dotykowy, przekątna ekranu min. 9" | TAK |  |  |
| 75 | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda monopolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch standardów wtyczek przewodów wysokiej częstotliwości (w. cz.) | TAK |  |  |
| 76 | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda bipolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch standardów wtyczek przewodów wysokiej częstotliwości (w. cz.) | TAK |  |  |
| 77 | Maksymalne ograniczenie mocy cięcia monopolarnego min. 400 W | TAK |  |  |
| 78 | Maksymalne ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej min. 120 W | TAK |  |  |
| 79 | Maksymalne ograniczenie mocy cięcia bipolarnego min. 400 W | TAK |  |  |
| 80 | Maksymalne ograniczenie mocy koagulacji bipolarnej min. 350 W | TAK |  |  |
| 81 | Urządzenie wyposażone w funkcję identyfikacji RFID | TAK |  |  |
| 82 | Tryb autostart z regulacją czasu opóźnienia | TAK |  |  |
| 83 | Możliwość zapamiętania min. 299 programów użytkowników | TAK |  |  |
| 84 | Funkcja automatycznej blokady ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 85 | Włącznik nożny z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym - 1 szt. | TAK |  |  |
| 86 | Płytka neutralna jednorazowa, op. 50 szt. | TAK |  |  |
| 87 | Przewód do płytki neutralnej - 2 szt. | TAK |  |  |
| 88 | Wózek aparaturowy - 1 zestaw | TAK |  |  |
| 89 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |  |
| 90 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |  |
| 91 | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK |  |  |
| 92 | Uchwyt butli CO2 | TAK |  |  |
| 93 | Wysięgnik na płyny | TAK |  |  |
| 94 | Instrumenty laparoskopowe | TAK |  |  |
| 95 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 96 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 2 szt. | TAK |  |  |
| 97 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 2 szt. | TAK |  |  |
| 98 | Stożek użebrowany, do uszczelnienia miejsca wprowadzenia trokara, wyposażony w dwa mocowania szwów, kompatybilny z kaniulą trokara o śr. 10 - 11 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 99 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 100 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, zagięte pod kątem prostym, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 101 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typu "nos delfina", obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 102 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu BABCOCK, atraumatyczne, okienkowe, wieloząbkowe, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 103 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem w. cz., bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze do chwytania jelita, okienkowe, długie, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |  |
| 104 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, bipolarne, bransze typu Kelly; rozbieralne - 1 szt. | TAK |  |  |
| 105 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, bipolarne, bransze okienkowe; rozbieralne - 1 szt. | TAK |  |  |
| 106 | Nożyczki laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm, obrotowe 360°, bipolarne, ostrza zakrzywione; rozbieralne - 1 szt. | TAK |  |  |
| 107 | Przewód w. cz. do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 108 | Imadło laparoskopowe, uchwyt pistoletowy z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 32 - 34 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 109 | Imadło laparoskopowe, uchwyt pistoletowy z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę na górze; śr. 5 mm, dł. 32 - 34 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 110 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 35 - 37 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 111 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, śr. 5 mm , dł. 35 - 37 cm– 1 szt. | TAK |  |  |
| 112 | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania min. 18 instrumentów laparoskopowych – 1 szt. | TAK |  |  |
| 113 | Kontener bezobsługowy. Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium, posiadająca uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni, wymiarem dostosowana do narzędzi. Tabliczki identyfikacyjne w kolorze fioletowym umieszczone po obu stronach kontenera. Pokrywa kontenera w kolorze fioletowym, wycinana z jednolitego płata blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm, z filtrem przeznaczonym na min. 5 000 cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana została ze stopu stali. Kosz do kontenera wycinany z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej z obłymi nóżkami stabilizacyjnymi oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach , perforacja kosza w kształcie kwadratów w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego; wymiarem dostosowany do wanny kontenera. | TAK |  |  |
| 114 | Nóż ultradźwiękowy | TAK |  |  |
| 115 | Generator ultradźwiękowy działający na zasadzie ruchów torsyjnych (oscylacyjnych) | TAK |  |  |
| 116 | Częstotliwość pracy aparatu nie większa niż 40kHz | TAK |  |  |
| 117 | Moc wyjściowa aparatu nie większa niż 80W | TAK |  |  |
| 118 | Panel czołowy aparatu z ekranem LED pozbawionym przycisków i pokręteł, łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |  |
| 119 | Możliwość podłączenia wielorazowego przetwornika do gniazda zlokalizowanego na panelu czołowym aparatu | TAK |  |  |
| 120 | Możliwość odczytu stopnia zużycia wielorazowego przetwornika z wyświetlacza na aparacie (w %) | TAK |  |  |
| 121 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna nastawionych parametrów i dokonywanych zmian | TAK |  |  |
| 122 | Wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń na ekranie aparatu | TAK |  |  |
| 123 | Możliwość zmiany poziomu głośności dźwięków | TAK |  |  |
| 124 | Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy: HIGH (wysoki), LOW (niski), ULTRA LOW (ultra niski) | TAK |  |  |
| 125 | Możliwość przełączania pomiędzy trybem HIGH a LOW lub HIGH a ULTRA LOW z uchwytu i włącznika nożnego | TAK |  |  |
| 126 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego modelu przetwornika i dobieranie parametrów jego pracy | TAK |  |  |
| 127 | Wyposażenie |  |  |  |
| 128 | Przetwornik wielorazowego użytku autoklawowalny w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii, dł. 400mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 minut ciągłej aktywacji, współpracujący z jednorazowym uchwytem z tubą 5mm z zagiętą końcówką o dł. 350 mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu pracy– 2 szt., | TAK |  |  |
| 129 | Jednorazowy uchwyt z tubą 5 mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii; dł. 350mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu pracy, kompatybilny z przetwornikiem wielorazowego użytku do laparoskopii, dł. 400mm, – 5 opakowań (1 opak. 10 szt.) | TAK |  |  |
| 130 | Kosze przeznaczone do mycia, dezynfekcji, sterylizacji i transportu noża ultradźwiękowego z wyposażeniem – min. 2 szt. | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane 
w Pakiecie 3 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 70 pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.