Załącznik nr 1

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanego asortymentu

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako TAK są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017

- OFERUJEMY:

PAKIET 1 - Endoprotezy stawu biodrowego implanty zespalające szyjkę kości udowej

| L.p. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa/ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoprotezy Austin – Moore tytanowe | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoprotezy bezcementowe metal - polietylen | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoprotezy bezcementowe przynasadowe ceramika - ceramika | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoprotezy bezcementowe przynasadowe metal - polietylen | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoprotezy cementowe | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Endoprotezy cementowe bipolarne | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do kanału | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cement kostny 60g | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cement kostny 40g z miseczką | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza biodrowe 65 mm | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | śrubopłytka do złamań szyjki kości udowej | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | trzpień rewizyjny bezcementowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | augment panewkowy | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | panewka antyluksacyjna bezcementowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | panewka antyluksacyjna cementowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Czasowa proteza (spacer) stawu biodrowego z gentamycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czasowa proteza (spacer) stawu biodrowego z gentamycyną i wankomycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cement kostny 60g z gentamycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cement kostny 60g z gentamycyna i wankomycyną | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego dysplastyczna. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU (DO OCENY) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu  zamówienia.

Poz. 1. Endoprotezy Austin – Moore’a tytanowe, sterylne o rozmiarach głowy od 39 mm do 56 mm.

Poz. 2. Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, spełniające wymagania:

a) Trzpień  prosty bezkołnierzowy w  min 11 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w 11 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia.

b) tytanowy w 1/ 3 pokryty plazmą tytanową,

c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi (2 poboczne i 1 krętarzowa),

d) eurostożek 12/14,

e) główka metalowa Ø 28 mm i 32 mm w 5 długościach szyjki ( S, M, L, XL, XXL),

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem, co 2mm, pokryta plazmą tytanową, bezotworowa, oraz panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana, z gwintem na całej wysokości czaszy, w rozmiarach od 44 – 68 mm.

g) wkład polietylenowy Ø 28 mm i 32 mm o podwyższonej odporności na ścieranie, symetryczny, asymetryczny i z nadbudowa tylnej sciany (kompatybilne z panewką sferyczną tytanową press fit i panewką sferyczną tytanową wkręcaną).

Poz. 3. Endoprotezy bezcementowe przynasadowe, stawu biodrowego, spełniające wymagania:

a) trzpień prosty bezkołnierzowy  w min 13 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w 13 rozmiarach, ze zwiększonym offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

b) tytanowy w 1/2 pokryty plazmą tytanową,

c) wygiety ze skrzydełkami derotacyjnymi ( 2 poboczne ),

d) eurostożek 12/14,

e) główka ceramiczna Biolox Delta  Ø 28mm i 32 mm w 4 długościach szyjki (S, M, L, XL),

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta plazmą tytanową , bezotworowa, oraz  panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana w rozmiarach od 44 – 68 mm,

g) wkład ceramiczny Biolox Delta  Ø 28 i Ø 32 mm symetryczny.

Poz. 4. Endoprotezy bezcementowe, przynasadowe, stawu biodrowego spełniające wymagania:

- a) trzpień krótki, prosty, bezkołnierzowy w  min 7 rozmiarach, 3 wersjach kata szyjkowo-trzonowego.

- b) tytanowy w 2/ 3 pokryty plazmą tytanową i frakcją hydroksyapatytu (CaP),

- c) eurostożek 12/14,

d) główka metalowa Ø 28 mm i 32 mm w 5 długościach szyjki ( S, M, L, XL, XXL),

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem, co 2mm, pokryta plazmą tytanową, bezotworowa, oraz na życzenie , ( na czas zabiegu) otworowa.

- g) Wkład polietylenowy z witaminą E, Ø 28 mm i 32 mm o najwyższej odporności na ścieranie, symetryczny, asymetryczny i z nadbudowa tylnej sciany  .

Poz.5. Endoprotezy cementowe stawu biodrowego spełniające wymagania:

- a) trzpień prosty, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w  5 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

- b) chromowo – kobaltowy,

- c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi,

- d) eurostożek 12/14,

- e) główka metalowa Ø 28 mm i 32 mm w 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL),

- f) panewka hemisferyczna polietylenowa z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 42 do 62 mm,

- g) nakładany centralizer zgodny z rozmiarem trzpienia,

- h) korek kaniulowany wchłanialny (z mieszaniny żelatynowo – glicerynowo – wodnej) zgodny z rozmiarem trzpienia.

Poz. 6. Endoprotezy cementowe stawu biodrowego spełniające wymagania:

- a) trzpień prosty, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w  5 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

- b) chromowo – kobaltowy,

- c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi,

- d) eurostożek 12/14,

- e) główka metalowa Ø 28 mm  w 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL),

- f) głowa bipolarna w rozmiarze min 43-55mm

- g) nakładany centralizer zgodny z rozmiarem trzpienia,

- h) korek kaniulowany wchłanialny (z mieszaniny żelatynowo – glicerynowo – wodnej) zgodny z rozmiarem trzpienia.

Poz. 7. Zestaw do kanału składający się z jednorazowej szczotki do czyszczenia kanału i gąbki – absorbenta do osuszania lub jednorazowego zestawu mycia pulsacyjnego z własnym zasilaniem.

Poz. 8. Cement kostny niskotemperaturowy zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem) – opakowanie 60g.

Poz. 9. Cement kostny niskotemperaturowy w komplecie z miseczką i szpatułką – opakowanie 40g.

Poz. 10. Ostrza do systemu napędowego Acculan.

Poz. 11. Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie odłamu bliższego, przy pomocy śrub teleskpowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce).Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej. Komplet: 3 śruby teleskopowe, 1 płytka, 2 śruby ryglujące.

Poz.12. Trzpień rewizyjny bezcementowy typu monoblok, w częci bliższej napylony plazmą cementową, w dalszej porowaty. W min. 9 rozmiarach, w wersji  prostej i anatomicznej. W komplecie 2 śruby.

Poz.13.  Augment panewkowy bezcementowy.  System porowatych augmentów panewkowych, ze stopu tytanu. Augmenty o takim samym nominalnym rozmiarze na zewnątrz jak i wewnątrz dostępne w 6 rozmiarach i 5 wysokościach dla każdego z rozmiarów. Wysokości od 12 do 30 mm włącznie. Mocowanie dwoma lub trzema śrubami. Śruby mocujące ze stopu tytanu o średnicy 6,5 mm i długościach od 16 do 68 mm włącznie. System musi umożliwiać zastosowanie zarówno z press-fitowymi panewkami bezcementowymi jak i cementowymi. W komplecie 3 śruby mocujące.

Poz.14. Panewka antyluksacyjna bezcementowa.  Czasza zewnętrzna pokryta plazmą tytanową, o średnicy od 46 do 68mm. Dodatkowe mocowanie śrubami i pinami. W komplecie 3 śruby. Czasza wewnętrzna  polietylenowa ruchoma w pełnym zakresie, do główek 28mm.

Poz.15. Panewka antyluksacyjna cementowa.  Czasza zewnętrzna z równikowymi łożami do mocowania cementowego, o średnicy od 46 do 68mm. Czasza wewnętrzna  polietylenowa ruchoma w pełnym zakresie, do główek 28mm.

Poz.16. Czasowa proteza ( spacer) stawu biodrowego  z gentamycyną w min 3 rozmiarach każda. Wersje standard i wąskie.

Poz.17. Czasowa proteza ( spacer) stawu biodrowego z gentamycyną i wankomycyną  w min 3 rozmiarach każda. Wersje standard i wąskie.

Poz.18. Cement kostny z gentamycyną  60g zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem).

Poz.19. Cement kostny z gentamycyną i wankomycyną 60g.

Poz.20. Endoproteza stawu biodrowego dysplastyczna , spełniające wymagania:

a) Trzpień  prosty dysplastyczny, bezkołnierzowy w  min 8 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, dysplastyczny do bardzo wąskiego kanału udowego, bezkołnierzowy w 8 rozmiarach z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia,

b) tytanowy w 1/ 3 pokryty plazmą tytanową,

c) prosty ze skrzydełkami derotacyjnymi (2 poboczne i 1 krętarzowa),

d) eurostożek 12/14 oraz stożek 8/10

e) główka metalowa Ø 22,2 i 28 mm w min 2 długościach szyjki

f) panewka hemisferyczna tytanowa press – fit o średnicach zewnętrznych od 40 do 44 mm ze skokiem, co 2mm, pokryta plazmą tytanową, bezotworowa, oraz otworowa

g) wkład polietylenowy Ø 22,2 i 28 mm o podwyższonej odporności na ścieranie, symetryczny, asymetryczny i z nadbudowa tylnej ściany.

Poz.21. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna, spełniające wymagania:

a) Trzpień tytanowy modularny. Część proksymalna pokryta plazmą tytanową z CaP w 9 wielkościach z ustawieniem antetorsji i antywersji;

b) część dystalna trzpienia w 28 rozmiarach (dł 240-400mm i śr. 12-24mm ze skokiem co 2mm;

c) śruby blokujące obwodowe, blokujące o śr. 5mm w rozmiarach 28-56mm ze skokiem co 4mm. w ilości 2 szt na trzpień;

d) Głowa metalowa w 5 rozmiarach ( S, M, L, XL, XXL) ø 28mm, stop chromowo- kobaltowy;

e) Panewka polietylenowa z dwoma pierścieniami metalowymi do orientacji przestrzennej rtg, o rozmiarze 42 – 64mm ze skokiem, co 2mm oraz na życzenie głęboka                                           zatrzaskowa panewka polietylenowa z dwoma pierścieniami metalowymi do orientacji przestrzennej rtg;

f) Kosz tytanowy do rekonstrukcji panewki z 2 gietkimi ramionami i 1 ostrogą, wielootworowy (min. 11) anatomiczny (prawy i lewy);

g) śruby tytanowe do mocowania kosza w rozmiarze 16-64mm w ilości 6szt na kosz

h) Panewka rewizyjna hemisferyczna tytanowa press-fit o strukturze wyspowej (3D) pokryta plazmą tytanową, wielootworowa , średnica zewnętrzna panewki od 44 do 70 mm, ze skokiem, co 2 mm;

i) wkład polietylenowy do panewki rewizyjnej asymetryczny i z nadbudową tylnej scuany

i) śruby do panewki rewizyjnej w ilości 7 sztna panewkę.

Endoprotezy w poz. 2, 5 i 6  mają wspólne instrumentarium do trzpienia celem śródoperacyjnego wyboru.

Endoprotezy w poz. 2, 3 i 4 mają wspólne instrumentarium do panewki.

Elementy waz z instrumentarium w poz. 11-21 dostarczane na czas zabiegu w ciągu 7 dni.

W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy w/w endoprotezy Sprzedający użyczy  – nieodpłatnie w użytkowanie na rzecz Kupującego komplet pełnego instrumentarium do oferowanych endoprotez na czas trwania umowy.

Sprzedający zapewni nieodpłatny serwis narzędzi służących do zakładania protez przez okres trwania umowy.

Protokół nieodpłatnego przekazania z wykazem narzędzi zostanie dostarczony Kupującemu  w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia każdego elementu endoprotez wg średniej krzywej zużycia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Przekazane endoprotezy Kupujący  zatrzyma w bezpłatny depozyt na czas trwania umowy. Z chwilą zużycia endoprotezy Kupujący poinformuje pisemnie, niezwłocznie Sprzedającego o tym fakcie, co będzie podstawą do wystawienia przez Sprzedającego faktury oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za zużytą endoprotezę, a jednocześnie zobowiązuje Sprzedającego do dostarczenia kolejnej endoprotezy.

Kupujący zastrzega sobie prawo ostatecznego ustalenia ilości konkretnych rozmiarów implantów w ramach rozmiarów wymienionych w ofercie oraz możliwość wymiany implantów pod względem wymiarów - po uzgodnieniach przez obie strony.

Skład zestawu Sprzedający winien przed dostawą uzgodnić z Kupującym.

W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z elementów instrumentarium Sprzedający zobowiązany jest do jego wymiany w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia na element bezusterkowy.

PAKIET 2 - Endoprotezy stawu kolanowego

| L.p. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nazwa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoprotezy cementowe kolana | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoprotezy cementowe hipoalergiczne kolana | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Element rzepkowy | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Element przedłużający | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Element augmentacyjny | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Element dodatkowy | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement kostny 60g | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cement kostny 60g z antybiotykiem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza biodrowe 90 mm | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw ssąco płuczący | 120 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU (DO OCENY) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu   zamówienia.

Poz.1. Endoprotezy cementowe kolana. Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w 2 wersjach z otwartą i zamkniętą klatką Insalla. Na życzenie dodatkowo (oprócz standardowych) wąskie rozmiary elementu udowego w min. 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo chromowego modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową), przynajmniej w 9 rozmiarach. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Wkładka polietylenowa realizująca trójstopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w 4 grubościach (10mm, 12mm, 14mm oraz 16mm), przynajmniej w pięciu rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, na całym obwodzie elementu piszczelowego. Wkładki w wersjach bez wycinania PCL oraz z wycinaniem: pogłębione (DD), wkładki pogłębione o podwyższonej zwartości z przednio-tylnym nawisem ( UC), wkładki rotacyjne ( RP) oraz ze stabilizacją tylną ( PS). W wersji ze stabilizacją tylną dodatkowe mocowanie śrubą do części piszczelowej.

Poz. 2. Endoprotezy cementowe hipoalergiczne kolana:

Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo-chromomowego, pokrytego wielowarstwową okładziną ZrN,  przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, w 2 wersjach z otwartą i zamkniętą klatką Insalla. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromomowego, pokrytego wielowarstwową okładziną ZrN, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową), przynajmniej w 9 rozmiarach. Wkładka polietylenowa realizująca trójstopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach: 10mm, 12mm, 14mm oraz 16mm, przynajmniej w pięciu rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej, na całym obwodzie elementu piszczelowego. Wkładki  w wersjach: bez wycinania PCL oraz z wycinaniem: pogłębione ( DD), wkładki pogłębione o podwyższonej zwartości z przednim nawisem ( UC), wkładki rotacyjne ( RP) oraz ze stabilizacją tylną (PS). W wersji ze stabilizacją tylną dodatkowe mocowanie śrubą do części piszczelowej.

Poz. 3. Element rzepkowy. Implant rzepki w min 4 rozmiarach mocowany cementowo.

Poz. 4. Element przedłużający. Element przedłużający piszczel w min 2 długościach.

Poz.5. Element augmentacyjny. Podkładka pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm i 8mm.

Poz. 6. Element dodatkowy. Śruba zamykająca piszczel.

Poz.7. Cement kostny niskotemperaturowy zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem).

Poz. 8. Cement kostny niskotemperaturowy z gentamycyną zamknięty w próżniowej strzykawce – aplikatorze (będącej integralnym ręcznym mieszalnikiem).

Poz. 9. Ostrza do systemu napędowego Acculan.

Poz.10. Zestaw ssąco-płuczący. Zestaw jednorazowego użytku do  mycia pulsacyjnego z własnym integralnym zasilaniem bateryjnym.

Pakiet 3

Gwoździe śródszpikowe oraz implanty do zespolenia złamań

| Lp | Asortyment | Jed. miary | Ilość | cena jednostkowa za sztukę | Wartość netto | VAT |  |  |  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szt/ kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu LFN – tytanowy, kaniulowany z proksymalnym ugięciem umożliwiającym założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, Ø 10 – 12 mm, dł. 180 – 200 lub 340 – 440 mm, w komplecie ze śrubami. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Kąt zagięcia przynasady bliżej gwoździa około 10° Długość L=290-390mm, średnica d=8-11mm, w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, wsteczny - tytanowy. Długość L= 180 - 300mm. Średnica Ø10 - 12mm. | kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany, tytanowy w wersji krótkiej -150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. W komplecie wkręty blokujące samogwintujące, tytanowe Ø 3,0; 4,0; 4,5 mm oraz śruba zaślepiająca M6 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy stalowy, blokowany lub rekonstrukcyjny do kości ramiennej, Ø 8-9 mm, dł. 200-320 mm. W komplecie wkręty blokujące Ø 4,5 mm oraz śruba zaślepiająca M7 | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź udowy krętarzowy - typu Gamma - tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm, blokowany w części bliższej śrubą zespalającą doszyjkową, kaniulowaną z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy i pinem antyrotacyjnym. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba zespalająca kaniulowana , tytanowa Ø 11 i Ø 6,5 mm, L= 70 – 120 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba zaślepiająca tytanowa M8 i M12 lub kompresyjna | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręt blokujący dalszy, tytanowy Ø 4,5 mm, L= 35 – 70 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 12, lub kłykciowa (DCS) od 6 do 16 otworów | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruba DHS/DCS Ø 12,5 mm lub Ø 16 mm, dł. 70 – 120 mm, o dł. gwintu 18 mm lub 27 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytka blokowana, tytanowa, anatomiczna do bliższej i dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa lub grzbietowa – prosta, kształtowa L, ukośna L lub T | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa lub trzonowa Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4 mm, L=10-30mm | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręt blokowany kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką średnica 2,4x 8-30 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks Ø 2,7 mm, L=10 -30mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Płytka prosta , rekonstrukcyjna, blokowana. Od 5 do 10 otworów blokowanych z gwintem walcowym i po 2 otwory kompresyjne. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Płytka blokowana do obojczyka z hakiem 12 lub 15mm i anatomiczna ,,S’. Wersja prawa/ lewa. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka tytanowa do pięty. Otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytka wąska prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów blokowanych z gwintem walcowym z możliwością dwukierunkowej kompresji | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa, wąska ”L”, do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 6 otworów. W części nasadowej min. 9 otworów blokowanych z gwintem walcowym. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 otworów. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Płytka kształtowa , blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej lub przednio – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Płytka kształtowa , blokowana , tytanowa do dalszej nasady kości strzałowej na stronę boczną kości. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych lub płytka anatomiczna, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 2 do 8 otworów blokowanych. Zakończenie płytki z kolcem do stabilizacji wyrostka łokciowego. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø3,5 mm ,L= 12 - 70 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 3,5 mm ,L= 16 - 40 mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Płytka anatomiczna, blokowana, tytanowa, do bliższej i dalszej nasady kości udowej lub do bliższej nasady kości piszczeloewej. W części trzonowej od 4 do 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka szeroka prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 6 do 14 otworów blokowanych. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wkręt korowy blokowany, tytanowy kaniulowany z gniazdem typu torks Ø 7,3mm , L= 70 – 100 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø 5,0 mm, L= 16-80 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 4,5 mm, L= 20-60mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Wersja lewa/prawa. Minimum 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale od 5,0 do 15,0mm. Otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. W komplecie 2 wkręty korowe i 2 wkręty gąbczaste z gwintem walcowym na główce. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 4,5 mm, dł. 30-60mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5 mm, | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 3,5 - 7,0 mm, stalowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 3,5 - 7,0 mm, tytanowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm, gwint pełny i niepełny, L=40 – 100 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Wkręt gąbczasty Ø 6,5 mm, gwint pełny i niepełny - tytanowy, L=40 – 100 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | System mikropłytek tytanowych pod wkręty 1,5 i 2,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Mikrowkręty tytanowe do w/w płytek - Ø1,5; 1,8; 2,0 i 2,3mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbet z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec- Ø 1,0- 3,0 mm L= 150 – 310 mm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Gwóźdź Kirschnera, gwintowany- Ø 2,0- 3,0 mm, L= 150 – 250 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Druty Kirschnera - tytanowy o średnicy 2,0mm L= 310mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec z oliwką Ø 1,5- 2,5 mm L= 380 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Gwóźdź Rusha, Ø 2,4 – 4,8 mm, L= 100 – 280 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Grot Steinmana Ø 4,0 -5,0mm L= 150-200mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Podkładka dwuotworowa owalna 15/9/2,2mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Podkładka do więzadeł czterootworowa Ø 6,5 i 8,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Płytka do więzadeł czterootworowa 4,0x12,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Wkręt tytanowy kotwiczący stożkowy Ø 3,5 - 6,5mm; L= 12 - 16mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Wkrętak do kotwic stożkowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Podkładka z kolcami Ø 14,0 i 18,0mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Wkręt korowy Ø 4,5 lub gąbczasty Ø 6,5 niskoprofilowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Wkrętak do wkrętów niskoprofilowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Podkładka pod w/w wkręty | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Wkrętak do w/w wkrętów | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Wiertło Ø 1,8 – 4,5 mm, L= 100 – 300 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Wiertło kaniulowane Ø 1,5 – 5,0 mm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Drut miękki do wiązania odłamów Ø 0,5 – 1,5 mm, L= 10mb | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Rozwiertak śródszpikowy giętki Ø 6 – 15 mm. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU (DO OCENY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie parametrów wymaganych dotyczące przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Zamawiający wymaga oddania w nieodpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ, płytek blokowanych, DSB/DSK, wkrętów Herberta i mikrosystemu w kontenerze do sterylizacji z filtrem jednorazowym lub Prim Line na czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Protokół nieodpłatnego przekazania implantów i instrumentarium zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Zamawiający wymaga banku implantów (płytki blokowane, gwoździe śródszpikowe, DHS/DCS i elementy zespalające) w asortymencie wymiarowym i ilościowym uzgodnionym przez obie strony. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Oferowane płytki i wkręty blokowane winny być tytanowe i oznakowane w sposób umożliwiający rozpoznanie systemów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET 4 Implanty do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp.; Asortyment; Ilość; Cena jedn. netto za 1 kpl/szt; Wartość netto; VAT %; Wartość brutto. 1.; Klatka międzytrzonowa odcinka szyjnego, PEEK (sterylne). Komplet: 1 klatka + 1 wiertło do przygotowania przestrzeni pod implant; 10 kpl. 2.; Klatka międzytrzonowa do stabilizacji odcinka szyjnego, stabilizacja Stand Alone. Komplet: 1 klatka +2 śruby; 10 kpl. klatka; 1. śruby; 2. 3.; Płyta tytanowa Komplet: 1 płyta + 4 śruby blokujące; 10 kpl. pyta; 1. śruba; 4. 4.; System stabilizacji potyliczno – szyjnej kręgosłupa z możliwością przedłużenia na odcinek piersiowo lędźwiowy. Komplet: składa się z 6 śrub szyjnych, 6 nakrętek do śrub szyjnych, 2 nakrętki potyliczne, 4 nakrętki mocujące płytę potyliczną, 2 pręty, 1 płytka potyliczna, 1 poprzeczka/łącznik; 20 kpl. śruba; 6. nakrętka blokująca; 6. pręt; 2. płytka potyliczna; 1. Sr. potyliczne; 4. nakrętka Akson; 2. poprzeczka; 1. 5.; Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK oraz Tytan – Sterylny). komlpet: 1 klatka; 10 kpl. 6.; Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan). komlpet: 1 klatka; 10 kpl. 7.; System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa Komplet: 4 śrub, 4 blokery, 2 pręty lub jeden do docięcia, 1 poprzeczka, 2 śruby perforowane, 2 kaniule do podawania cementu.; 30 kpl. śruba; 4. bloker; 4. pręt; 2. poprzeczka; 1. śruby perforowane; 2. kaniule do podawania cementu; 2. 8.; System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowym. Komplet: 4 śrub, 4 blokery, 2 pręty, 2 igły do nakłucia trzonu, 2 śruby perforowane, 2 kaniule do podawania cementu, 6 drutów prowadzących; 50 kpl. śruba; 4. nakrętka; 4. pręt; 2. śruba perforowana; 2. igła do nakłucia trzonu; 2. drut ostry; 6. igła do podawania cementu; 2. 9.; Stabilizacja kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego stosowana przy urazach. Komplet: 4 śruby, 4 klemy, 2 pręty; 1 kpl. śruby; 4. klemy; 4. pręty; 2. 10.; Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa; 20 szt.. ZESTAW BEZIGŁOWY; 1. IGŁA; 2. 11; Proteza trzonu szyjnego Komplet: 1 proteza, 1 klips zabezpieczający; 2. Proteza; 1. Klips; 1. 12; Proteza trzonu piersiowo - lędźwiowego Komplet: 1 proteza; 2. 13; Klatka owalna do bocznych dostepów lędźwiowa; 2 kpl. 14; Substytut kości – biomateriał, granule; 20 opakowań. WARTOŚĆ NETTO. WARTOŚĆ BRUTTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane Pakiet 4 Implanty do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych

| L.p. | Parametry określone przez Zamawiającego | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Nr stron oferty potwierdzające spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odcinek potyliczno – szyjny oraz szyjno - piersiowy |  |  |  |  |
| I. | Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK (sterylne |  |  |  |
| 1. | Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-trójfosforan wapnia. | Tak |  |  |
| 2. | W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. | Tak |  |  |
| 3. | Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm. | Tak |  |  |
| 4. | Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. | Tak |  |  |
| 5. | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. | Tak |  |  |
| II. | Klatka międzytrzonowa do stabilizacji odcinka szyjnego, stabilizacja Stand Alone |  |  |  |
| 1. | wykonane z PEEK przezierne , implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C2-C7) połączone z tytanowym przodem umożliwiającym przekręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów. | Tak |  |  |
| 2. | Klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty. | Tak |  |  |
| 3. | Obecność znaczników radiologicznych. | Tak |  |  |
| 4. | Wysokość klatki 5 mm – 12 mm. | Tak |  |  |
| 5. | klatka dostępna w jednej wielkości. | Tak |  |  |
| 6. | Otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny. | Tak |  |  |
| 7. | jedna średnica śrub 3.7mm długości 14 mm i 16mm (samowiercące) oraz 16mm (samogwintujące). | Tak |  |  |
| 8. | Blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą śrubokręta. | Tak |  |  |
| 9. | Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia. | Tak |  |  |
| 10. | Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu. | Tak |  |  |
| 11. | Celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub. | Tak |  |  |
| 12. | W zestawie wymagany rozwieracz trzonów typu CASPAR łamany osiowo (dostępne min. 2 długości pinów) | Tak |  |  |
| 13. | Zamykany pojemnik na implanty, metalowy pojemnik na narzędzia, niezbędne min 1 instrumentarium | Tak |  |  |
| III. | Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną. |  |  |  |
| 1. | Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych .Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm. | Tak |  |  |
| 2. | Śruby samowwiercające. | Tak |  |  |
| 3. | Długość śrub 12 i 18 mm+/- 1mm, średnica 4,0 i 4,5 +/- 0,2mm | Tak |  |  |
| 4. | Ustawienie wielokątowe śrub min.20 stopni. W otworach płytki pierścienie sferyczne. | Tak |  |  |
| 5. | Dla pacjentów o niższej wytrzymałości tkanki kostnej, opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące dwukorowe o dł. 18 -26 mm (stopniowanie co 1mm)średnica śrub 4,0 mm oraz 4,5mm. | Tak |  |  |
| 6. | Płytki niskoprofilowe - wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie może przekraczać 2,5mm +/- 0,1mm | Tak |  |  |
| 7. | Samoczynna blokada śruby w płytce wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). | Tak |  |  |
| 8. | Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. | Tak |  |  |
| 9. | Płytki wstępnie dogięte z możliwością doginania. | Tak |  |  |
| 10. | Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). | Tak |  |  |
| 11. | W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka rolkowa). | Tak |  |  |
| IV. | System stabilizacji potyliczno – szyjnej kręgosłupa z możliwością przedłużenia na odcinek piersiowo lędźwiowy. |  |  |  |
| 1. | Śruby szyjne tulipanowe, wieloosiowe do masywów bocznych kręgów szyjnych dostępne w długościach od 8mm do 50 mm, o trzech średnicach trzonu śruby 3,5 mm, 4,0 mm oraz 4,5mm. | Tak |  |  |
| 2. | Mocowanie pręta do śruby jednym elementem od góry. | Tak |  |  |
| 3. | Możliwość zastosowania elementu pozwalającego również na boczne zamocowanie pręta do śruby. | Tak |  |  |
| 4. | Dostępne śruby wieloosiowe o minimum 7 mm gładkiej powierzchni trzonu śruby pomiędzy głową śruby a gwintem, zapewniające ochronę delikatnym strukturom. | Tak |  |  |
| 5. | Śruby potyliczne o co najmniej dwóch średnicach od 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm i długościach od 4 mm do 18 mm. | Tak |  |  |
| 6. | Wymagane płytki potyliczne dostępne w dwóch kształtach: ,,T’’ oraz oczkowe łączone bezpośrednio z prętem do wyboru, o niskim profilu, pracujące na pręcie 3.5mm orz 4.0mm. | Tak |  |  |
| 7. | Opcjonalnie dostępne również pręty przejściowe o różnej średnicy (3,5/5,0 mm; 3,5/6,0mm), dł. 300-500 mm. | Tak |  |  |
| Implanty do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym oraz krzyżowym |  |  |  |  |
| V. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK oraz Tytan – Sterylny) |  |  |  |
| 1. | Implant zbudowany z materiału syntetycznego PEEK oraz stopu tytanu w kształcie nerki. | Tak |  |  |
| 2. | Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadający specjalne znaczniki radiologiczne. | Tak |  |  |
| 3. | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. | Tak |  |  |
| 4. | Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. | Tak |  |  |
| 5. | W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne oraz dystraktor międzykolczysty. | Tak |  |  |
| 6. | Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. | Tak |  |  |
| 7. | Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm. | Tak |  |  |
| 8. | W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych | Tak |  |  |
| 9. | Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. | Tak |  |  |
| 10. | Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie. | Tak |  |  |
| VI. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan) |  |  |  |
| 1. | Klatki anatomiczne, umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa. | Tak |  |  |
| 2. | Materiał: specjalna odmiana PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan. | Tak |  |  |
| 3. | Duża powierzchnia styku implantu z sąsiadującymi trzonami kręgów. | Tak |  |  |
| 4. | Implanty zaopatrzone w dodatkowy system kotwiczenia w przestrzeni międzykręgowej (karbowana powierzchnia górna i dolna). | Tak |  |  |
| 5. | Implanty zaopatrzone w nieprzezierne dla promieni RTG znaczniki radiologiczne. Wysokość implantów w zakresie 7-13mm (skok co 1 mm). | Tak |  |  |
| VII. | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa |  |  |  |
| 1. | do wyboru tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. | Tak |  |  |
| 2. | średnice śrub od 4.35 mm do 7 mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 55mm (dopuszczalne długości 25mm – 50mm dla śrub o średnicy 4,35mm – 5mm). | Tak |  |  |
| 3. | Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane. | Tak |  |  |
| 4. | Na trzonie śruby perforowanej 9 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º. | Tak |  |  |
| 5. | średnice śrub perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm. | Tak |  |  |
| 6. | wysokość głowy śruby nie może przekraczać 14mm. | Tak |  |  |
| 7. | wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4mm. | Tak |  |  |
| 8. | prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej. | Tak |  |  |
| 9. | stabilizatory poprzeczne mocowane od góry. | Tak |  |  |
| 10. | pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. | Tak |  |  |
| 11. | pręty o długości 400mm do docięcia w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej obcinarki do pręta). | Tak |  |  |
| 12. | opcjonalnie dostępne pręty wstępnie wygięte długości 30 – 95mm. | Tak |  |  |
| 13. | Zestaw wyposażony w kaniulę o średnicy 1,7mm do wprowadzania cementu do śruby. | Tak |  |  |
| 14. | w zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. | Tak |  |  |
| VIII. | System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowym. |  |  |  |
| 1. | materiał tytan (stop). | Tak |  |  |
| 2. | śruby transpedikularne poliaksjalne kaniulowane, tulipanowe. | Tak |  |  |
| 3. | Śruby dostępne w średnicach 5mm, 6mm i 7mm i długościach od 35mm do 60mm ze skokiem co 5mm. | Tak |  |  |
| 4. | Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane. | Tak |  |  |
| 5. | Na trzonie śruby perforowanej 9 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º. | Tak |  |  |
| 6. | średnice śrub perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm. | Tak |  |  |
| 7. | na trzonach śrub wymagany gwint prowadzony podwójnie (obustronnie) - dzięki czemu implantacja przebiega znacząco szybciej. | Tak |  |  |
| 8. | prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt. | Tak |  |  |
| 9. | zastaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku. | Tak |  |  |
| 10. | mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora. | Tak |  |  |
| 11. | w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta. | Tak |  |  |
| 12. | implantacja śrub po drucie kirschnera. | Tak |  |  |
| 13. | Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm, lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm, kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm, Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. | Tak |  |  |
| 14. | Zestaw wyposażony w kaniulę o średnicy 1,7mm do wprowadzania cementu do śruby. | Tak |  |  |
| IX. | Stabilizacja kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego stosowana przy urazach |  |  |  |
| 1. | System zawierający śruby transpedikularne (typu Schanz’a) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki. | Tak |  |  |
| 2. | Śruby standardowe dwukorowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwukorowe. | Tak |  |  |
| 3. | Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku. | Tak |  |  |
| 4. | Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/-15O: boczne i przednie. | Tak |  |  |
| 5. | Średnica śrub 5-7 mm; Pręty długości 50-200 mm. | Tak |  |  |
| 6. | Blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora). | Tak |  |  |
| 7. | możliwość przeprowadzenie korekcji kręgosłupa (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja). | Tak |  |  |
| 8. | Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej). | Tak |  |  |
| 9. | W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów oraz giętarki pręta” in situ”. | Tak |  |  |
| 10. | zestawie specjalne, długie klucze do repozycji i blokady stabilizacji. | Tak |  |  |
| 11. | W zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania „in situ” szablonu pod pręt właściwy. | Tak |  |  |
| 12. | Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi „in situ” (w ranie operacyjnej). | Tak |  |  |
| 13. | Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. | Tak |  |  |
| X. | Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa |  |  |  |
| 1. | cement PMMA, czas zastygania cementu - 8 min. | Tak |  |  |
| 2. | Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny, cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru). | Tak |  |  |
| 3. | zestaw sterylny jednorazowy. | Tak |  |  |
| 4. | zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). | Tak |  |  |
| 5. | Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. | Tak |  |  |
| XI. | Proteza trzonu szyjnego. |  |  |  |
| 1. | materiał PEEK | Tak |  |  |
| 2. | Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny | Tak |  |  |
| 3. | W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji | Tak |  |  |
| 4. | Wysokości implantu 17-70 mm. | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. | Tak |  |  |
| 7. | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym | Tak |  |  |
| 8. | Komplet składa się z 1 protezy oraz 1 mechanizmu zabezpieczającego/blokady | Tak |  |  |
| XII | Proteza trzonu piersiowo - lędźwiowego |  |  |  |
| 1. | implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu, | Tak |  |  |
| 2. | wysokości implantu 23-73mm, dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa),różne kąty nachylenia płytek granicznych (min.3 kąty), | Tak |  |  |
| 3. | możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych, | Tak |  |  |
| 4. | możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy), samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących, | Tak |  |  |
| 5. | płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni, | Tak |  |  |
| 6. | w płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych, | Tak |  |  |
| 7. | możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym, | Tak |  |  |
| 8. | w instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu | Tak |  |  |
| XIII | Klatka owalna do bocznych dostępów |  |  |  |
| 1. | Implant międzytrzonowy do zakładania z dostępu bocznego z materiału PEEK posiadający znaczniki radiologiczne | Tak |  |  |
| 2. | Implant o wysokościach co najmniej 9 – 17mm (ze skokiem 2mm) i długości co najmniej 40 – 55mm Implant dostępny w dwóch profilach w płaszczyźnie strzałkowej 0 stopni i lordotycznej | Tak |  |  |
| 3. | Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów | Tak |  |  |
| 4. | System znajdujący się kontenerze/kontenerach przeznaczonym do sterylizacji oraz przechowywania | Tak |  |  |
| 5. | System haków / rozwieraczy do operacji z dostępu przez brzuch. | Tak |  |  |
| XIV | Substytut kości – biomateriał, granule |  |  |  |
| 1. | Substytut kości w granulkach: materiał syntetyczny nadający się do formowania i umieszczania wewnątrz klatek międzytrzonowych szyjnych oraz koszyków szyjnych – protez trzonów. | Tak |  |  |
| 2. | trójfosforan wapnia w postaci granulek ; możliwość mieszania ze szpikiem kostnym w celu przyspieszenia procesu przerastania kością. | Tak |  |  |
| 3. | 10 opakowań o pojemności 5 cm³, 10 opakowań o pojemności 10 cm³ występujące w dwóch rozmiarach granuli o wartościach zbliżonych bądź równych 1,5-3,0mm oraz 3,0-6,0mm. | Tak |  |  |

Do I, II części - zapewnienie rozwieraczy skórnych oraz rozwieracza tyu Caspar wraz z narzędziami dostępowymi tj. punch oraz kerrison w 3 rozmiarach, łyżki oraz rozwiertaki.

Do V, VI części - zapewnienie narzędzi przygotowujących przestrzeń do implantacji tj.: kerrisony, punch w przynajmniej dwóch rozmiarach, łyżki proste oraz zagięte, łyżki okienkowe, raszple do blaszki prawe oraz lewe.

PAKIET 5

Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia:

- Oddział Ortopedyczno - Urazowy - 1 szt.;

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator zewnętrzny duży – zestaw standardowy. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane Pakiet 5 poz. 1 – 1. Stabilizator zewnętrzny duży – zestaw standardowy.

| Lp. | Opis Parametru | Ilość | Parametr Wymagany | Parametr Oferowany Podać str. oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2017. |  | Tak |  |
| 2 | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 11 mm. |  | Tak |  |
| 3 | Klamry pojedyncze dwu funkcyjne ( grot-grot, grot-pręt, pręt-pręt ) | 14 szt | Tak. |  |
| 4 | Pręty węglowe o długości 100mm do 400 mm i średnicy 11 mm | 10 szt | Tak |  |
| 5 | Pręty przegubowy stawowy ( sterylny ) | 1 szt | Tak |  |
| 6 | Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm dł. 100-250 mm | 10 szt | Tak |  |
| 7 | Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm 100-190 mm | 10 szt | Tak |  |
| 8 | Aparat do naciągania otwarty ( możliwość robienia kompresji ) | 2 szt | Tak |  |
| 9 | Kompletny zestaw do zakładania stabilizatora – zestaw narzędzi do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce oraz pojemnik / kontener/ na przechowywanie |  | Tak |  |
| 10 | Tuleja wiertarska 6,0/5,0 krótka z gwintem | 1 szt | Tak |  |
| 11 | Tuleja wiertarska 5,0/3,5 krótka | 1 szt | Tak |  |
| 12 | Trokar 3,5 mm | 1 szt | Tak |  |
| 13 | Tuleja wiertarska 6,0/5,0 długa z gwintem | 1 szt | Tak |  |
| 14 | Tuleja wiertarska 5,0/3,5 długa | 1 szt | Tak |  |
| 15 | Trokar 3,5 mm długi | 1 szt | Tak |  |
| 16 | Rękojeść do tuleji wiertarskiej | 1 szt | Tak |  |
| 17 | Równoległa prowadnica wiertła, 6 pozycji | 1 szt | Tak |  |
| 18 | Klucz kombinowany 11,00 mm | 1 szt | Tak |  |
| 19 | Adaptor na grotowkrety Schanza 5,0 mm | 1 szt | Tak |  |
| 20 | Adaptor na grotowkrety Schanza 6,0 mm | 1 szt | Tak |  |

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia - dotyczy Pakietu nr 5.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ śródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2017

oferujemy:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | min. 36 miesięcy |  |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 4. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |  |
| 6. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 7. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach: -w okresie gwarancji -po terminie gwarancji | Cały okres gwarancji, a w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. Min 6 m-cy, podać |  |  |
| 8. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) Podać zgodnie z zaleceniami producenta ( załączyć oświadczenie producenta) |  |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej | TAK Podać dołączyć |  |  |
| 10. | Szacunkowy roczny koszt obsługi serwisowej po okresie gwarancji (umowa serwisowa) pełna z częściami bez części zamiennych | Podać Podać |  |  |
| 11. | Szacunkowy koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) cena 1 roboczogodziny koszt dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego - ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanego sprzętu w skali 1 roku | Podać Podać podać |  |  |
| 12. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |  |
| 13. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
| 14. | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat | Min 5 lat, podać |  |  |
| 15. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji, | TAK |  |  |
| 16. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
| 17. | Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy dostawie. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty na wezwanie i przy dostawie. *- jeśli dotyczy | TAK |  |  |
| 18. | Przy dostawie - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |  |

................................						........................................................

data							      pieczątka i podpis Wykonawcy