Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

PO ZMIANIE – dotyczy Pakietu 2

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroentorologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/42/2019,

OFERUJEMY:

PAKIET 2 – Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów

Miejsce montażu i uruchomienia: Pracownia Endoskopii Gastroentorologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZAFA DO PRZECHOWYWANIA I SUSZENIA ENDOSKOPÓW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚC OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Drzwi przeszklone. | TAK |  |  |
| 2. | Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg | TAK / NIE | TAK – 15 PKT NIE - 0 PKT |  |
| 3. | Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. | TAK |  |  |
| 4. | Podtrzymywanie czystości mikrobiologicznej przez min. 7 dni (min. 168h) potwierdzone badaniami/certyfikatem instytutu mikrobiologii | TAK |  |  |
| 5. | Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie minimum 8 endoskopów , po minimum 4 w każdej komorze. | TAK |  |  |
| 6. | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. | TAK /NIE | TAK – 15 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 7. | Drzwi szafy przeszklone z automatyczną blokadą po zamknięciu skrzydła. | TAK |  |  |
| 8. | Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu sterującym i z intuicyjnym interfejsem użytkownika. | TAK |  |  |
| 9. | Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala (zasilanie zewnętrzne) | TAK |  |  |
| 10. | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. | TAK |  |  |
| 11. | Identyfikacja każdego z Użytkowników za pomocą czytników RFID oraz indywidualnych kodów PIN oraz identyfikacja endoskopów za pomocą numerów seryjnych. | TAK |  |  |
| 12. | Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotności oraz temperatury powietrza (niezależnie w każdej komorze) z podtrzymaniem bateryjnym. | TAK |  |  |
| 13. | Kontrola warunków przechowywania endoskopów w tym min. temperatura , ciśnienie wewnątrz komory endoskopu , ciśnienie w kanałach endoskopu, czas przechowywania endoskopu , kontrola czasu otwarcia drzwi | TAK |  |  |
| 14. | Pomiar przepływu powietrza niezależnie w każdej komorze | TAK |  |  |
| 15. | Dwustopniowe filtry typu HEPA o wysokiej klasie czystości (min. klasy HEPA 13) filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów | TAK |  |  |
| 16. | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 40 mᶾ/h, zapewniający 80-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny. | TAK |  |  |
| 17. | Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 µm - 99,95% Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 µm - 99,995% | TAK |  |  |
| 18. | Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu. | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość podłączenia i archiwizacji raportów w zewnętrznym systemie do archiwizacji badań | TAK / NIE |  |  |
| 20. | Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. | TAK |  |  |
| 21. | Max prąd 1,7A , Max moc: 400W | TAK |  |  |
| 22. | Waga max: 220kg | TAK |  |  |
| 23. | Wymiary max. (szer. x głeb. x wys.): 1400 x 540 x 2200 mm | TAK |  |  |
| 24. | Wyrób medyczny | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy