Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

PO ZMIANIE

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (np. katalogi, opisy, foldery, instrukcje obsługi lub inne dokumenty producenta oferowanej aparatury /sprzętu medycznego) potwierdzających posiadanie przez zaoferowaną aparaturę /sprzęt medyczny oferowanych parametrów punktowanych.

…………………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG cyfrowego kostno-płucnego, dwustanowiskowego, z wyposażeniem, stacją opisową i podłączeniem z RIS/PACS wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/9/2021

OFERUJEMY:

| Lp. | Asortyment | Ilość | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG cyfrowy, kostno-płucny, dwustanowiskowy, z wyposażeniem, stacją opisową i podłączeniem z RIS/PACS | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Adaptacja pomieszczeń zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym | xxxxxxxxxx |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXX |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| Lp. | Wymagane parametry i warunki – OPIS PARAMETRU |  | Parametr wymagany |  |  | Parametr punktowany |  | Parametr oferowany – należy podać Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności na oferowany aparat rentgenowski w całości jako wyrób medyczny |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Aparat z 2 detektorami cyfrowymi - jeden detektor w stole i jeden detektor w stojaku do zdjęć odległościowych |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Jeden producent elementów składowych aparatu takich jak stół, stojak, sufitowe zawieszenie lampy rentgenowskiej i generator Jeden producent elementów składowych aparatu takich jak stół, stojak, sufitowe zawieszenie lampy rentgenowskiej i generator oraz detektorów |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie projektu budowlano-instalacyjnego w zakresie niezbędnym do instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych przed promieniowaniem RTG dla oferowanego aparatu i uzgodnienie projektu osłon z PSSE Białystok |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 65kW |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0 pkt, pozostałe proporcjonalne |  |  |
| 10a | Generator wysokiej częstotliwości min. 50kHz |  | TAK, podać |  |  | <100 kHz – 0 pkt ≥ 100 kHz – 10 pkt |  |  |
|  | Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kVz, krok co 1 kV Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kV, krok co 1 kV |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2ms |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥6000 ms |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres miliamperów min. 10 – 600mA |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Zakres miliamperosekund min. 0,25 – 500mAs |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zasilanie 400V/ 3 fazowe, 50Hz |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Moc małego ogniska ≥ 25kW |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3mm |  | TAK, podać |  |  | ≤ 1,2 – 5 pkt >1,2 – 0 pkt |  |  |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 75kW |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300kHU |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1250kHU |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Nominalne obroty anody ≥ 9500obr./ min |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem. Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kolimacja manualna i automatyczna |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Filtracja manualna i automatyczna |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy w % |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±45° |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-5 pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Dotykowy panel LCD min 6” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów ≥ 10” – 5 pkt, <10” – 0 pkt |  |  |
|  | Dotykowy panel LCD z możliwością pionowego odczytu w momencie, kiedy lampa z kołpakiem obrócona jest o 90° np. zdjęcia z użyciem statywu płucnego |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie przy każdym kącie położenia lampy |  | TAK / NIE, Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Wyświetlanie na panelu LCD na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji, gdy znajduje się poza statywem płucnym poza statywem płucnym lub stołem |  | TAK / NIE, Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Miarka centymetrowa |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy centrowania |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dodatkowe filtry utwardzające wiązkę promieniowania; filtry wbudowane w kolimator, nie przesłaniające pola ekspozycji pola świetlnego kolimacji minimum 0,1mm Cu, 0,2mm Cu |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wyboru/ zmiany filtrów na panelu LCD na kołpaku lampy Możliwość wyboru/ zmiany filtrów na panelu LCD na kołpaku lampy lub panelu kolimatora |  | TAK / NIE, Podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| ZAWIESZONA SUFITOWO KOLUMNA LAMPY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kolumna lampy zawieszona na suficie |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 300cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥200cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥150cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) min. ±120° |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-5pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej (od pozycji środkowej) min. ±135° |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Funkcja autocentrowania lampy do detektora po naciśnięciu przycisku na pilocie lub urządzeniu |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Funkcja autopozycjonowania lampy do detektora co najmniej w stole i w statywie |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
| STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji AEC min. trzypolowa |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Szerokość blatu ≥80cm |  | TAK, podać |  |  | < 90 cm – 0 pkt ≥ 90 cm - 5 pkt Wartość max -5 pkt, wartość graniczna -0 pkt pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Długość blatu ≥210cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 20cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥75cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥25cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Najniższa odległość blatu stołu od podłogi ≤57cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej długości blatu ≥270kg |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ręczne (bez użycia narzędzi) wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,4 mm Al |  | TAK |  |  | Bez punktów > 1,2 mmAl – 0 pkt; ≤ 1,2 mmAl – 5 pkt |  |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w stole |  | Tak |  |  | Bez oceny |  |  |
|  | Możliwość przekręcania detektora w uchwycie wzdłuż/ w poprzek do długiej osi stołu bez wyjmowania z uchwytu. |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Uchwyt bądź statyw do zdjęć promieniem poziomym |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Badanie kości długich w trybie automatycznym na stole; |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH ZMOTORYZOWANY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≤ 35cm do podłogi |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Najwyższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≥170cm od podłogi |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego detektora ≥130cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez narzędzi |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu ≤ 1,0 mm Al. |  | TAK, podać |  |  | Wartość min.-5pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Motorowy ruch Bucky góra-dół |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Badanie kości długich w trybie automatycznym; zmotoryzowany obrót lampy zsynchronizowany ze zmotoryzowanym ruchem Bucky stojaka |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Stojak dla pacjenta do ekspozycji kości długich |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model detektora |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu), DQE ≥ 65% |  | TAK |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor do wykonywania badań w stole i poza nim. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Detektor cyfrowy z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm ± 1cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 6,0mln |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150µm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów Wartość min. -10 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 3,3 lp/mm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 150 kg |  | Tak, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Szuflada stołu wyposażona w złącze do ładowania detektora. Automatyczne włączanie ładowania detektora po jego wsunięciu do szuflady w stole. |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ilość ekspozycji na jednym naładowaniu akumulatora ≥200 po wyjęciu detektora z szuflady |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX4 |  | TAK, podać |  |  | < IPX6 – 0 pkt ≥ IPX6 –10 pkt |  |  |
|  | Waga detektora <3,5kg |  | TAK |  |  | Wartość min.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196 nakładana na etapie produkcji przez producenta detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Ładowarka min. 1 szt. i baterie do detektorów min. 2 szt |  | Tak, podać |  |  | Bez oceny |  |  |
| CYFROWY PŁASKI DETEKTOR DO PRACY W STATYWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model detektora |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu), DQE ≥ 60% |  | TAK, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Detektor zabudowany na stałe w statywie lub mobilny do pracy poza statywem |  | TAK, podać |  |  | Detektor zabudowany – 0 pkt Detektora mobilny – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w statywie dla detektora mobilnego Dla detektora w statywie: szuflada wyposażona w złącze do ładowania detektora. Automatyczne włączanie ładowania detektora po jego umieszczeniu w statywie |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Praca detektora w trybie przewodowym lub bezprzewodowym |  | TAK, podać |  |  | Tylko przewodowy – 0 pkt przewodowy i bezprzewodowy- 5 pkt |  |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 43 x 43cm ± 1cm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 8,0mln, podać |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150 µm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów Wartość min. -10 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalne |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,3 lp/mm |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 3s |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 150 kg |  | Tak, podać |  |  | Wartość max.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne Bez punktów |  |  |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX4 |  | TAK, podać |  |  | < IPX6 – 0 pkt ≥ IPX6 –10 pkt Bez punktów |  |  |
|  | Waga detektora < 3,5kg (w przypadku zaoferowania mobilnego) Waga detektora mobilnego wraz z akumulatorem/akumulatorami ≤ 3,8 kg |  | TAK/NIE |  |  | Wartość min.-10pkt. ,wartość graniczna -0pkt.,pozostałe proporcjonalne Bez punktów |  |  |
|  | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196 nakładana na etapie produkcji przez producenta detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt Bez punktów |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt Bez punktów |  |  |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG |  | Tak/Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt Bez punktów |  |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt, Tak – 10 pkt |  |  |
| KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, typ, model |  | Podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Monitor min. 23" LCD (dotykowy) Monitor min. 19" LCD (dotykowy) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Pomiary długości, kątów |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie lub odpowiednio dopasowane programy anatomiczne do wizualizacji odmy płucnej |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie lub odpowiednio dopasowane programy anatomiczne do wizualizacji rur i cewników |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
|  | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania |  | TAK/NIE, podać |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując przy tym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) |  | TAK/NIE |  |  | Nie – 0 pkt Tak - 10 pkt |  |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie |  | TAK TAK/NIE |  |  | Bez punktów TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
| Stacja diagnostyczna lekarska z oprogramowaniem diagnostycznym DICOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja diagnostyczna do radiografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Stacja opisowa – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa typu Tower. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.30GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 2133MHz. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Pamięć RAM co najmniej DDR4 2x8GB 2133 MHz ECC niebuforowane, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Porty co najmniej: Z przodu obudowy: - 2 porty USB 2.0 Type-A - 1 port USB 3.2 Type-A pierwszej generacji z funkcją PowerShare - 1 port USB 3.2 Type-C drugiej generacji z funkcją PowerShare Z tyłu obudowy: - 2 porty DisplayPort 1.4 - 2 porty PS2 (do starszych klawiatur i myszy) - 2 porty USB 2.0 Type-A z funkcją SmartPower - 1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s - 2 porty USB 3.2 Type-A drugiej generacji - 2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji - 1 wyjście liniowe audio z możliwością przełączenia na wejście liniowe | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Dysk twardy: Min. 2 x 400GB SSD Min.4 x port SATA 6Gb/s | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Porty rozszerzeń: - 1 gniazdo blokady Kensington - 1 pełnowymiarowe gniazdo PCIe x16 Gen 3 - 1 pełnowymiarowe gniazdo PCI-32 - 1 pełnowymiarowe gniazdo PCIe x4 - 1 gniazdo M.2 2230 na kartę Wi-Fi i Bluetooth - 2 gniazda M.2 2280 na dyski SSD - 4 gniazda SATA na dyski twarde 3,5"/2,5" i napęd optyczny | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD +/- RW DL | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub wyżej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Zasilacz 460W o sprawności minimum 90% . | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: - Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera - Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów karta medyczna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 4 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 3 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Monitor medyczny min. 21” – 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x Medyczny LCD monitor kolorowy min. 21” o rozdzielczości 1600x1200 i jasności 800 cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Matryca 10-bitowa | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM dla każdego trybu pracy (jak wyżej). | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagane złącza: - 1x DVI-D, - 1x DisplayPort, - 1x USB upstream, - 2 x USB downstream. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.: CT, CR. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy IPS z podświetleniem LED. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Monitor LCD min. 21” – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD min.21” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | UPS – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową; w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania. | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka diagnostyczna 2D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwe jest przeszukiwanie kilku źródeł jednocześnie, system może przeszukiwać w tej samej chwili system archiwizacji, system PACS (niezbędna jest integracja z lokalnym systemem PACS) oraz dane z systemu HIS uprzednio uzyskane przez system archiwizacji. Wyniki prezentowane są na jednej spójnej liście. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna obsługuje SSO, przechodzenie pomiędzy stronami nie wymaga ponownego logowania | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna pozwala na wyszukanie pacjenta po podaniu jego nr PESEL, imienia nazwiska, daty urodzenia. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna pozwala na wyświetle-nie badań RTG o następujących funkcjach: - badania w układzie 1 x 1 , 2 x 1 , 2 x 2, inne - pozwala na zmianę okna windowlvl - pozwala na powiększenie, pomniejszenie obrazu - pozwala na przesuwanie obrazu - pozwala na podstawowe pomiary odcinek liniowy, kąt, elipsa, koło, prostokąt - pozwala na wyświetlenie obrazów mammograficznych w układach CC, MLO, LM, CC - pozwala na wyświetlenie obrazów tomograficznych w trybie MPR, , MIP, MinIP, AveIP | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna - pozwala na wyświetlenie ekranu kontrolnego TG19 lub równoważnego | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna posiada funkcję MIP MIP (Maximum Intensity Projection) - projekcja największej wartości natężenia MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja: wątroby, naczyń w wątrobie. Automatyczny podział naczyń na naczynia wątrobowe i wrotne. Automatyczny podział na segmenty (8 i 9 segmentów). Pomiar objętości względnej i bezwzględnej wątroby. Pomiar objętości względnej i bezwzględne płata prawego i lewego wątroby. Wirtualna resekcja segmentów, generowanie raportu na potrzeby resekcji segmentów | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja płuc | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja oskrzeli | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja tchawicy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja nerek | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja śledziony | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja jelita grubego | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja serca | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja mózgu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja żeber | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja jamy nosowej | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Segmentacja woreczka żółciowego | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Numerowanie żeber | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Śledzenie progresji zmian nowotworowych w oparciu o obrazy różnych modalności System umożliwi system śledzenia przebiegu zmian nowotworowych używając modalności: PET/CT, SPECT/CT, MR, CT. System powinien umożliwić wyświetlenie na jednym oknie minimum czterech badań. System śledzenia zmian nowotworowych powinien zawierać automatyczne pomiary progresji zmiany, które automatycznie dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami: - Recist 1.0 - Recist 1.1 - WHO - Choi - Percist - mRecist - mPercist Aplikacja obsługuje wyniki przyrostowe: można załadować uprzednio zapisane wyniki pacjenta i wykorzystać je w ramach nowego badania. Funkcja śledzenia zmian nowotworowych powinna automatycznie dokonać fuzji zmian Ustawienia wstępne w aplikacji określają sposób obliczania i wyświetlania wyników segmentacji i śledzenia. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć ustawienia wstępne dla własnego użytku; użytkownicy mają także uprawnienia do tworzenia ustawień wstępnych w celu udostępniania ich wszystkim użytkownikom. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Fuzja i rejestracja obrazów następujących modalności: - CT/CT - MR/MR - NM/CT (SPECT/CT and PET/CT) - CT/MR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Funkcjonalność oceny perfuzji mózgowej, jak również w ocenie całościowej lub miejscowej perfuzji wątroby. Funkcjonalność dostępna na badaniach CT i MR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wyznaczenie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b dla badań MR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Wyświetlanie map parametrycznych kodowanych kolorem w obrazach dyfuzyjnych wraz z możliwością dostosowania map kolorów dla badań MR: - wash-out rate - wash-in rate - maksymalne wzmocnienie - relatywne maksymalne wzmocnienie - brevity of enhancement[A3] | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać przeszukanie kilku serwerów systemu PACS jednocześnie prezentując spójne wyniki na ekranie z zaznaczeniem źródła pochodzenia badania, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Lista badań historycznych na serwerze PACS | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Miniatury dla powyższych badań historycznych. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar odległości kątowy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi obsługiwać hanging protocols | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać udostępnianie badań wewnątrz i na zewnątrz szpitala dla użytkowników systemu. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi udostępniać osobną aplikację do testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - konieczną do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows - umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu i wygenerowania centralnego okresowego raportu z testów dotyczącego wszystkich testowanych monitorów. Raport powinien zawierać dane osoby wykonującej test (imię, nazwisko, stanowisko) oraz wyszczególnione testy podstawowe zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 884 z informacją czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Przeglądarka diagnostyczna w przypadku braku lub niepowodzenia testów, powinna wyświetlać odpowiednią informację na monitorze diagnostycznym. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie 3D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Musi udostępniać tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) z najwyższą jakością | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi automatycznie wykrywać ilość podłączonych monitorów i ustawiać odpowiedni tryb wyświetlania aplikacji: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | ekran diagnostyczny, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | ekran wyszukiwania badań. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać ustawienie trybu autoryzacji do systemu dystrybucji obrazów: - Bez autoryzacji - Autoryzacja wymagana - Autoryzacja opcjonalna | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi udostępniać tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Obrazy przetwarzane po stronie klienta bazując na pełnych obrazach DICOM, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Obrazy przetwarzanie po stronie serwera, komunikacja z klientem w formie zrekonstruowanych plików obrazowych, musi umożliwiać przetwarzanie danych po stronie serwera, do klienta wysyłany jest jedynie ostateczny wynik przetwarzania danych, klient nie pracuje na obrazach DICOM tak więc załadowanie np.: 1000 obrazów CT i wykonanie na nich rekonstrukcji nie powoduje potrzeby pobrania 1000 obrazów do oprogramowania klienckiego, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | W trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera do pracy niezbędny jest udostępniony tylko jeden port tcp 443 lub 80, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | W trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera , aplikacja nie może zapisywać jakichkolwiek danych obrazowych na stacji użytkownika, za wyjątkiem sytuacji gdy użytkownik jawnie tego zażąda, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić podłączenie więcej niż jednego serwera PACS. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać przeszukanie serwera PACS w zakresie: - imię i nazwisko w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej (wyszukiwanie wyświetlanie z polskimi znakami diaktrycznymi), - id pacjenta albo nr pesel pacjenta, - daty wykonania badania, - nazwy badania, - modalności badania. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wyszukanie badań z ostatnich X godzin. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić zapisanie filtru wyszukiwania tak by można go było szybko wywołać w dowolnym momencie | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Po załadowaniu badania, musi wyświetlać użytkownikowi listę dostępnych historycznych badań dostępnych na serwerze PACS, wraz z miniaturami badań | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu do pełnego rozmiaru obszaru roboczego monitora i powrót do poprzednich ustawień i poprzedniej konfiguracji layoutu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić zaznaczenie wybranych obrazów i oznaczenie ich do: - wysłania do wskazanego zewnętrznego systemu PACS, - wysłanie do wydrukowania na drukarce DICOM, - wykonanie anonimizacji badania. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać ustawienie wydruku DICOM w zakresie: - dodanie obrazu do listy drukowanych obrazów, wyświetlane są miniatury drukowanych obrazów, - na wyświetlonych miniaturach do drukowania możliwe jest zmiana zoom, zmiana windowlvl, - ustawienie layoutu do wydruku. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać połączenie kilku serii w jedną serię. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi obsługiwać hanging protocols | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Minimalny układ layoutów 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x4, 4x5, 4x6 | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Możliwe jest przypisanie hanging protocol do określonego typu badania bazując na danych zawartych w tagach DICOM np.: badanie o modalność „CT” z study description „bone*”, tak że dla badanie bone załaduje domyślnie ustalony layout włączając od razu MPR dla tomografii komputerowej i ładując ostatnie badanie porównawczo, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Użytkownik może ustawić automatyczne porównawcze ładowanie badań historycznych jeśli są dostępne w systemie PACS, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać jednoczesne otwarcie kilku badań różnych pacjentów w formie okien lub zakładek, pozwoli to radiologowi opracowującym konkretne badanie na przerwanie pracy nad wskazanym badaniem i skonsultowanie badania innego pacjenta, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać otwarcie i porównanie kilku badań tego samego pacjenta, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać załadowanie konkretnej wskazanej serii. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać włączenie filtrów na obrazie min wyostrzenie, wygładzenie | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zmianę jasności obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zmianę kontrastu obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać powiększenie kierunkowe (zoom in, zoom out), powiększanie musi być płynne nie może być skokowe | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić powiększenie obrazu w skali 1:1 | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwić przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać obrót obrazu o dowolny kąt | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać odbicie obrazu w pionie i w poziomie | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać inwersję kolorów obrazu | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać nakreślenie rejonu zainteresowania i zasłonięcie wszystkiego poza rejonem zainteresowania (blendowanie) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru odległości w linii prostej | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru w linii krzywej wolnej oraz w linii krzywej łamanej | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru sercowo-płucnego i obliczenie wskaźnika | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar gęstości punktowy | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar kąta w tym kąta cobba | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiar pola powierzchni, obwodu w formie: - okręgu, - elipsy, - kwadratu, - prostokąta. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać pomiary dotyczące gęstości minimalnej, średniej, maksymalnej oraz odchylenia standardowego na zaznaczonym obszarze: - okręgu, - elipsy, - kwadratu, - prostokąta. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wywołanie lupy i powiększenie fragmentu obrazu. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MPR (MultiPlanar Reconstruction) w płaszczyznach (osiowej, czołowej, strzałkowej), | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR na wszystkich powyższych płaszczyznach musi zaznaczyć linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać dodanie strzałki z podpisem dla dowolnego obrazu w ramach badania | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR – wykonanie zmiany orientacji reformatów MPR | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR - wykonanie pomiaru w linii prostej w 3D | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać MPR – wykonania pomiaru po linii krzywej łamanej w 3D, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zapisanie wykonanych pomiarów, ustawień dotyczących jasności i kontrastu tak że przy ponownym wywołaniu tego obrazu oprogramowanie automatycznie odtworzy ostatnio zapisane ustawienia dotyczące obrazów i pomiarów, funkcja ta musi być realizowana automatycznie (bez ingerencji użytkownika), dla każdego oglądanego badania, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać ukrycie adnotacji widocznych na obrazie, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać synchronizację poniższych operacji pomiędzy oknami w ramach layoutu, synchronizować można minimalnie w następujący sposób: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja pomiędzy zaznaczonymi oknami, użytkownik zaznacza okna które należy synchronizować, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja zmiany jasności obrazu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja zmiany kontrastu obrazu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja powiększenia, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja przesuwania obrazu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacji serii pomiędzy sobą tak by przewijanie jednej serii np. T1 przewijało serie połączone np. T2, jeśli seria nr 1 ma inną grubość niż seria nr 2 aplikacja automatycznie dopasuje linie referencyjnie i wyświetli je na odpowiadającym sobie poziomie, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja przewijania obrazu na podstawie (zdjęcie w zdjęcie, grubość ramki w grubość ramki, ręczne ustawienie synchronizacji), | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja przewijania obrazu umożliwia ustawienia ręcznej synchronizacji dla różnych badań MR i CT tego samego pacjenta w trybie porównawczym, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja lupy, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Synchronizacja widoku MPR, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak by obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać 3D, VRT | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać zdefiniowanie, edycję mapy kolorów CLUT dla rekonstrukcji 3D | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi pozwalać na określenie grubości warstwy rekonstrukcji, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MIP (Min / Max intensity project) | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać synchronizacja widoku 3D, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak, aby obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi posiadać narzędzie lokalizacji, wskazany przez użytkownika punkt na obrazie pojawi się na pozostałych płaszczyznach rzutu, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR stretched, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR straightened, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | CPR na wszystkich wygenerowanych płaszczyznach musi zaznaczać linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Musi posiadać specjalizowany moduł do obsługi mammografii tak by możliwe było wyświetlenie obrazów w układzie: R-CC, L-CC, R-MLO, L-MLO, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie musi wyświetlać porównawczo dwa badania mammograficznych w układzie dwóch paneli mammograficznych (obecne na dole, poprzednie na górze), | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie/wyłączenie narzędzia „Hanging Protocol” - automatycznego rozpoznawania badania mammograficznego (na podstawie „Modality”) celem uruchomienia widoku mammograficznego, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie musi wykorzystywać klawiaturę specjalizowaną dla stacji mammograficznych, tak by wywołanie jednego przycisku na klawiaturze mammograficznej wykonywało: | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie hanging protocols, | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Otworzenie badania historycznego i załadowanie go w ustalonym hanging protocol. | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
|  | Integracja stacji z systemem szpitalnym RIS PACS firmy CGM | Tak |  |  | Bez punktów |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS na podstawie licencji pozyskanej przez wykonawcę |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Szafa medyczna dwudrzwiowa: - Korpus wykonany z blachy gr min. 0,8mm - Drzwi przeszklone - Min. 4 półki wykonane ze szkła - Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w min. 2 punktach - Elementy stalowe lakierowane proszkowo - Wymiary min. 800x400x1800 [mm] (szerokość x głębokość x wysokość) - 1półfartuch w rozmiarze L o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm Pb - 2 półfartuchy o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm - 2 fartuchy standard o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,35mm - 1 fartuch dziecięcy o współczynniku osłabienia promieniowania 1mm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Stolik: - 1xblat z szufladą oraz 1xpółka - Dowolna regulacja półki - Wymiary min. 800x480x890 mm [mm] |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Krzesło: - Siedzisko z oparciem - Bez obręczy pod nogi - Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję - Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną - Średnica siedziska 350mm - Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 550-670 mm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Biurko technika w sterowni wymiar 70x200cm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Adaptacja pomieszczenia zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | 1 półfartuch w rozmiarze L o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm Pb 2 półfartuchy o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,5mm 2 fartuchy standard o rozmiarze M o współczynniku osłabienia promieniowania 0,35mm 1 fartuch dziecięcy o współczynniku osłabienia promieniowania 1mm |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
|  | Deinstalacja i utylizacja obecnego aparatu rtg |  |  | TAK, podać |  | Bez punktów |  |  |
| OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA POZIOMU DAWEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne dla systemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System pomiaru dawki, przeznaczony jest do archiwizacji i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego, który zintegrowany jest z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS, w celu automatycznego pobierania informacji o dawce z wykonanych w obrębie placówki badań diagnostycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, zgodnie ze standardami HL7 i DICOM. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System służy do gromadzenia, raportowania i analizy danych o dawkach pochłoniętych przez pacjenta pochodzącej z dowolnej modalności: DX/CR, CT, MG, XA, RF w trakcie procedury radiologicznej na poziomie zakładu medycyny. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Producent systemu posiada wdrożone systemy ISO 13485, 9001, 27001. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System do monitorowania i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego korzysta z serwera autoryzacji i autentykacji użytkowników w standardzie OAuth 2.0. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Użytkowanie systemu do monitorowania i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego możliwe jest poprzez zaktualizowaną do najwyższej wersji przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox na każdym komputerze podłączonym do sieci po wprowadzeniu odpowiedniego loginu i hasła przez użytkownika. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System dostępny jest w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System informacje o dawce promieniowania rentgenowskiego pozyskuje z tagów DICOM i/lub plików SR (Structured Report). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Część systemu, która instalowana jest po stronie placówki (kliencka) łączy się do serwera PACS, wykonując zapytania na serwerze PACS, pozyskuje dane obrazowe DICOM i wysyła do części centralnej. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Część centralna systemu - zarządza podłączonymi klientami (placówkami), odbierając i gromadząc dane z serwerów PACS w formacie DICOM. Pozwala udostępnić informacje w formie wykazów, agregatów i statystyk w ramach instytucji jak i poszczególnych jednostek instytucji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System odbiera informacje o aktualizacji danych pacjentów za pomocą komunikatów HL7 ADT oraz aktualizacji danych badań za pomocą natywnych mechanizmów PACSowych (instance update notification). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwe jest określenie praw dostępu do określonych jednostek w ramach instytucji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System przewiduje zapisywanie informacji o dawce w ujednoliconym systemie metrycznym: - wartość dawki dla badań DX/CR oraz RF/XA prezentowana jako wartość DAP [mGy*cm^2]; - wartość dawki dla badań CT prezentowana jako wartość CTDIvol [mGy] oraz DLP [mGy*cm]; - wartość dawki dla badań MG prezentowana jako MGD [mGy]; - współczynniki konwersji zapisane w postaci: [mSv/Gy*cm^2] dla DX/CR, [mSv/mGy*cm] dla CT oraz [mSv/mGy] dla MG. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System na podstawie znajomości wartości DAP/DLP/MGD, wieku pacjenta oraz badanego regionu anatomicznego oraz na podstawie wprowadzonych współczynników konwersji automatycznie oblicza wartość dawki efektywnej [mSv]. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość dostępu do danych badań radiologicznych dla jednej lub wielu organizacji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Aplikacja systemu instalowalna i w pełni konfigurowalna przez użytkownika końcowego. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcjonalności systemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego, pozwala na monitorowanie oraz przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: - pacjentów, - regiony anatomiczne, - badania, - modalności, - rodzaje badań RTG / modalność badania obrazowania, - osobę przeprowadzającą badanie (np. technika), - urządzenie (stację), na którym wykonano badanie, - zakład diagnostyczny. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System obsługuje poziomy referencyjne (DRL) co najmniej dla DAP oraz CTDI/DLP. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala definiować współczynniki konwersji dla dawek: DLP oraz DAP/MGD. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wyświetlanie dawki DLP lub CTDI vol. jaka została pochłonięta w czasie badania. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System zarządzania i monitorowania dawki promieniowania rentgenowskiego pochłoniętej przez pacjenta pozwala na automatyczne zbieranie kompletnej informacji o dawkach, jakie zostały zarejestrowane w systemie w czasie wykonywania procedur (badań) oraz przetwarzanie/raportowanie tych informacji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala na zbieranie i archiwizowanie informacji o dawce promieniowania z różnych placówek |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie widoczne wszystkie badania radiologiczne danej modalności wykonane pacjentowi w wybranej placówce (historia pacjenta). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System zawiera moduł listy pacjentów przyjętych w obrębie placówki wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką otrzymał pacjent oraz ilością wykonanych procedur (badań). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Dostęp do listy pacjentów: - dostęp do historii pacjenta przed badaniem, - wirtualny podgląd docelowych wartości referencyjnych dawki. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł zawierający listę techników wykonujących badania w wybranej placówce wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką podali oni pacjentom oraz ilością wykonanych badań. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia zapisywanie sumarycznej dawki, jaką technik podał we wszystkich wykonanych przez niego procedurach (badaniach) z podziałem na modalności. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie wszystkich wykonanych przez technika badań radiologicznych z uwzględnieniem modalności. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia zbieranie informacji o: - dostępnych technikach, - ilości badań wykonanych przez techników, - technikach, którzy otrzymali najwięcej alarmów przekroczenia dawki. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł zawierający listę organizacji wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką podano pacjentom oraz ilością wykonanych procedur (badań) w wybranej placówce. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł, który wyświetla informację o sumarycznej dawce promieniowania ze wszystkich wykonanych badań z rozróżnieniem na: - pacjenta, - technika, - organizację/placówkę, - urządzenie. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System podsumowuje wartości dawki, dawki efektywnej, kVp, ilości badań i ilości zdarzeń na badanie dla wybranego pacjenta oraz porównawczo dla pozostałych pacjentów. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń o przekroczeniu określonych poziomów referencyjnych dawki promieniowania dla poszczególnych badań. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza zapisywanego w systemie (możliwość komentowania badań). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na zdefiniowanie poziomów alarmów dla wskaźnika - poziom DAP (mGy*cm^2) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie dostępne są następujące typy alertów: - przekroczono dawkę, - brak dawki, - badanie nieznormalizowane, - dawka prawidłowa. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System do monitorowania dawki podświetla badanie: - na czerwono, jeśli poziom dawki został przekroczony, - na zielono, jeśli poziom dawki nie został przekroczony, - na szaro, jeśli nie ma wystarczających danych. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala na automatyczne powiadomienie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek (zdefiniowanych w systemie). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość oceny jakości danych o zdarzeniach radiacyjnych z podziałem na rodzaje dawek: DAP, MGD, DLP. Ocenie poddać można: - ocenę badania (skala 1-5); - ocenę dawki; - ocenę techniczną. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia dodanie komentarza do wybranego przez użytkownika badania. Następnie komentarz można edytować i/lub usunąć, przeglądać historię dodanych do badania komentarzy. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia dodanie opisu tekstowego do wprowadzonej oceny. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość wprowadzenia w placówce następujących słowników: - procedur wykonywanych; - pozycji ułożenia pacjenta do badania; - ujednoliconych nazw placówek (w przypadku, kiedy system służy do monitorowania i zarządzania więcej niż jedną placówką); - przypisania części (regionów) ciała do wykonywanych procedur. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie konfigurowane są następujące słowniki: - części ciała, - pozycji, - przeliczników dla dawek DLP, DAP i MGD, - poziomów referencyjnych CTDI i DRL. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie listy procedur referencyjnych wraz z odpowiednim poziomem referencyjnym z podziałem na modalność i przedział wiekowy. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość edycji lub dodania nowych poziomów referencyjnych DRL oraz CTDI krajowych/regionalnych/lokalnych według: - modalności, - pozycji ciała, - części ciała znormalizowanej, - grupy wiekowej (dzieci/młodzież/dorośli). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość zdefiniowania lokalnych poziomów referencyjnych, obowiązujących wewnątrz placówki (lokalnie). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie istnieje możliwość standaryzacji nazwy badań poprzez wprowadzenie mapowania do słownika procedur obowiązującego wewnątrz placówki. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala przeanalizować, które urządzenie naświetla pacjentów większymi dawkami, jakie są trendy dawek i czy urządzenie z biegiem czasu nie emituje większych dawek. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość utworzenia wykresu dawki zdarzenia radiacyjnego na tle innych podobnych badań. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wczytywania i prezentowania różnych typów wykresów: słupkowych, kołowych, kropkowych, wykresów trendu (liniowych). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Na wykresach kropkowych możliwe jest: - przybliżenie/oddalanie wykresu; - wyświetlanie etykiety po najechaniu na punkt na wykresie; - przejścia do szczegółów pacjenta/technika/urządzenia/organizacji z poziomu szczegółów zdarzenia; - wyświetlenie tożsamych badań dla wybranego zdarzenia radiacyjnego. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość filtrowania danych na wykresach po: - przedziale czasowym, - płci pacjenta, - operatorze, - nazwie protokołu, - znormalizowanej nazwie protokołu, - znormalizowanej części ciała, - urządzeniu/modelu/numerze seryjnym urządzenia/nazwie stacji, - nazwie instytucji, - nazwie departamentu/departamentu instytucji, - znormalizowanej nazwie instytucji, - lekarzu kierującym/wykonującym badanie, - statusie czy pacjentka w ciąży, - nazwie zleconej/wykonanej procedury, - statusie alarmów zdarzeń: zaalarmowane, niezaalarmowane, bez dawki, nieznormalizowane, wybrana seria badania. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania danych na wykresach dla określonego przedziału czasowego: dzisiaj, wczoraj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok, własny przedział czasowy. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia budowanie wykresów, które przedstawiają dane dla wybranych urządzeń (producentów i/lub konkretnych modeli). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System pozwala wyświetlać listy badań dla poszczególnych modalności: CT, DX, CR, RF, XA, MG. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia sortowanie (rosnąco-malejąco i/lub alfabetycznie A-Z Z-A) oraz filtrowanie danych zgromadzonych m.in.: wartości dawki, modelu urządzenia. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | W systemie możliwe jest filtrowanie listy badań po: - zadanym przedziale czasu poprzez zdefiniowanie daty początkowej i opcjonalnie daty końcowej; - wprowadzonej przez użytkownika frazie, - znormalizowanej nazwie protokołu, - statusie alarmu, - grupie wiekowej, - personaliach pacjenta, - operatorze (techniku), - nazwie placówki, - sumie dawki efektywnej, - wartości dawki, - ilości zdarzeń, - średniej wartości CTDI zdarzenia. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia porównywanie ze sobą od 2 do 4: - urządzeń; - badań względem modalności; - organizacji względem modalności; - pacjentów; - techników. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia porównywanie otrzymanych wyników dla poszczególnych badań z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi poziomami referencyjnymi. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie spersonalizowanej strony głównej (tzw. dashboardu) podzielonej na 4 okna, które prezentują następujące jakości danych (do wyboru): - łączna ilość dostępnych badań - ilość badań według dawek: DAP/MGD/DLP - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanego operatora (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanego protokołu (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanej instytucji, w której wykonano badanie (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma określonej dawki podanej pacjentowi podczas badania (podane dla DAP/MGD/DLP) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia indywidualną konfigurację do 3 wykresów wyświetlanych w panelu strony głównej (dashboardzie) dla zalogowanego użytkownika. Konfiguracja wykresów możliwa jest dla modalności: CT, DX, CR, RF, XA, MG. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia zapisanie wygenerowanych wykresów jako jeden z elementów strony głównej (dashboardu) aplikacji. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość eksportu: - statystyk, - raportu pacjentów, - raportu techników, - raportu urządzeń, - raportu organizacji, - listy badań, do pliku PDF. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System daje możliwość zapisania sumarycznej dawki, jaką otrzymał pacjent ze wszystkich badań z danej modalności. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie statystyk, raportów i analizy poziomu dawki promieniowania z podziałem na: - pacjentów, - techników, - urządzenia, - organizacje, - rodzaj badania. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie pacjenta/technika/urządzenia/organizację: - z największą liczbą badań; - z największą liczbą alarmów. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalający na generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: - tygodniowych, - miesięcznych, - kwartalnych, - rocznych, - w zadanym okresie. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Oferowany system w ramach niniejszego postępowania musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) - dalej zwanym Rozporządzeniem. Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych. Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML, m.in. takich jak nagłówki czy listy wypunktowane. Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów. |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | System jest zgodny z poniższymi wytycznymi WCAG 2.0: - możliwość zmiany rozmiaru czcionek: 13, 16, 20 px, - możliwość zmiany kontrastu do wyboru: motyw podstawowy (ciemne tło, białe czcionki), motyw z żółtą czcionką (ciemne tło), motyw z żółtym tłem (ciemna czcionka), motyw z białym tłem (ciemna czcionka). |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Zdalna aktualizacja oprogramowania min. 2-4 razy w roku |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Integracja z systemem PACS |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Instalacja oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego lub na dostarczonej fizycznej platformie sprzętowej o parametrach dedykowanych przez producenta |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane oprogramowanie min. 24 miesiące (gwarancja, rozumiana jako zapewnienie licencji i prawidłowego działania oferowanego rozwiązania i świadczenie usług serwisowych) |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami oraz na wykonane prace adaptacyjne pomieszczeń zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym - 36 miesięcy |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat z wyłączeniem sprzętu komputerowego |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po montażu aparatu RTG |  | TAK |  |  | Bez punktów |  |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wymagane szkolenia - Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ |  | TAK, podać |  |  | Bez punktów |  |  |

Maksymalna ilość punktów (jednostkowych), jaką może uzyskać oferta w oparciu o punktację określoną w kolumnie „Parametr punktowany” 
- 340 pkt

Maksymalna ilość punktów (jednostkowych), jaką może uzyskać oferta w oparciu o punktację określoną w kolumnie „Parametr punktowany” 
- 305 pkt