Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że opisane w tabeli parametry są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury 
i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/46/2022,

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | Oferowany model/ nazwa oraz producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko z wagą | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko rehabilitacyjne z osprzętem i materacem | 19 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko do OAIT | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łóżko ortopedyczne elektryczne z osprzętem | 22 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

MIEJSCE DOSTAWY i MONTAŻU:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Miejsce dostawy i montażu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko z wagą | 6 | Oddział Neurologiczny - 4 szt. Oddział Chorób Wewnętrznych – 1 szt. Oddział Nefrologiczny – 1 szt. |
| 2 | Łóżko rehabilitacyjne z osprzętem i materacem | 19 | - Oddział Rehabilitacyjny – 7 szt. - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 9 szt. - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – 3 szt. |
| 3 | Łóżko do OAIT | 1 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 4 | Łóżko ortopedyczne elektryczne z osprzętem | 22 | - Oddział Ortopedyczno-Urazowy |

o następujących parametrach:

- ŁÓŻKO Z WAGĄ – 6 szt.

| - Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr oferowany (należy wpisać): |
| --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko ICU wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm |  |
|  | Całkowita długość łóżka: 2170 mm ±10 mm |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o min 300 mm |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 440 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 760 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40º |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o |  |
|  | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - przechyłów wzdłużnych leża Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji |  |
|  | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |  |
|  | Poręcze z systemem opuszczania odpowiadającym za ich ciche opadanie. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką. |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami. |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w min. dwóch narożach ramy podwozia łóżka |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg |  |
|  | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. |  |
|  | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z dodatkowego panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. |  |
|  | Dane techniczne systemu ważącego: - działka odczytowa: 0,1 kg, - dokładność pomiaru: 0,1 kg, - maksymalne obciążenie: 250,0 kg, - Klasa dokładności: III |  |
|  | Funkcje sytemu ważącego: - tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, - wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, - przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, - funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, - wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, - wskaźnik stabilności pomiaru masy, - wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, - wskazanie przeciążenia wagi, - zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - wieszak kroplówki - wysięgnik z uchwytem do ręki - uchwyty w formie haczyków po 4 szt z każdej strony łóżka na drobne akcesoria np. worek z moczem - materac opisany poniżej |  |
|  | Materac o parametrach: - dwuwarstwowy, pasywny materac przeciwodleżynowy, - stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP), - zastosowanie dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach, - pokrowiec wykonany z oddychającej tkaniny poliestrowo-poliuretanowej, - pokrowiec wodoodporny, z zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w temp. Do 950C, - wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża łóżka, - grubość min 140 mm. |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |

- Łóżko rehabilitacyjne z osprzętem i materacem – 19 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr oferowany (należy wpisać): |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) lub innej technologii zapewniającej antybakteryjność - fabrycznie nowe. |  |
| 2 | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 370VA / 230 V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Przewód zasilający skręcany |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm ± 10 mm |  |
| 4 | Całkowita długość łóżka 2170 mm ± 20 mm |  |
| 5 | Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) min 1950 mm |  |
| 6 | Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) min. 850 mm |  |
| 7 | Wydłużenie leża min 200 mm |  |
| 8 | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur |  |
| 9 | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji |  |
| 10 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |  |
| 11 | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej |  |
| 12 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |
| 13 | Leże bez ramy zewnętrznej |  |
| 14 | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |
| 15 | Minimalna wysokość leża od podłogi 380mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |
| 16 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |
| 17 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70° ± 3° |  |
| 18 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 16º ± 3°. |  |
| 19 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 17º ± 3°. |  |
| 20 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70º ± 3° oraz segmentu uda do 40º ± 3° |  |
| 21 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do 40º ± 3° |  |
| 22 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg |  |
| 23 | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu |  |
| 23a | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu) |  |
| 24 | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża |  |
| 25 | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych |  |
| 26 | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji |  |
| 27 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego |  |
| 28 | Poręcze boczne tworzywowe podwójne wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |  |
| 29 | Zwalnianie i opuszczanie każdej poręczy dokonywane jedną ręką |  |
| 29a | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  |
| 30 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  |
| 31 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra lub innego lakieru z technologią antybakteryjną powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru |  |
| 32 | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG |  |
| 33 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. |  |
| 34 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) |  |
| 35 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta |  |
| 36 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  |
| 37 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego |  |
| 38 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra lub w innej technologii antybakteryjnej powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Możliwość wyboru koloru szczytu łóżka. |  |
| 39 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg |  |
| 40 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |
| 41 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg |  |
| 42 | Elementy wyposażenia każdego łóżka : 1) materac jednoczęściowy o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. 2) materac wypełniający przedłużenie leża – 1 szt. 3) poręcze boczne – 1 kpl. 4) rama wyciągowa wyposażona w 2 uchwyty ręki i 2 wieszaki kroplówek – 1 kpl. 5) kratka rehabilitacyjna montowana na górną część ramy wyciągowej – 2 szt. |  |
| 43 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
| 44 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 45 | Deklaracja zgodności , Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych |  |

- Łóżko do OAIT – 1 szt.

| - Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr oferowany (należy wpisać): |
| --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. |  |
|  | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm |  |
|  | Długość łóżka max. 2300 mm |  |
|  | Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 880 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 70o |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda |  |
|  | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 5. Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 25(-1o) |  |
|  | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm |  |
|  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. |  |
|  | Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. |  |
|  | Ekran dotykowy z trzema menu: - menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne), - menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur) - menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań. |  |
|  | W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem |  |
|  | Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. Natężenie podświetlenia (kontrastowość przycisków i ekranu dotykowego) dostosowujące się do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu łóżka. |  |
|  | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - pozycja „krzesła kardiologicznego” - pozycja CPR - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera |  |
|  | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. |  |
|  | Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. |  |
|  | Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. |  |
|  | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). |  |
|  | Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. |  |
|  | Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High. |  |
|  | Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: - stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka - stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) - stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego. |  |
|  | Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. |  |
|  | Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących: - włącz/wyłącz, - CPR, - pozycja antyszokowa, - krzesło kardiologiczne. |  |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). |  |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: - pozycja CPR - pozycja antyszokowa - pozycja „krzesła kardiologicznego” |  |
|  | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. |  |
|  | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur |  |
|  | Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego. |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji |  |
|  | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego |  |
|  | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG |  |
|  | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg |  |
|  | Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy min. 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem |  |
|  | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża |  |
|  | Rama leża wyposażona w poziomicę |  |
|  | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |
|  | Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża |  |
|  | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. |  |
|  | Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel |  |
|  | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. |  |
|  | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. |  |
|  | Dane techniczne systemu ważącego: - działka odczytowa: 0,1 kg, - dokładność pomiaru: 0,1 kg, - maksymalne obciążenie: 250,0 kg, - Klasa dokładności: III |  |
|  | Funkcje sytemu ważącego: - tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, - wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, - przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, - funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, - wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, - wskaźnik stabilności pomiaru masy, - wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, - wskazanie przeciążenia wagi, - zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia |  |
|  | Udźwig łóżka min. 250 kg |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - wieszak kroplówki - wysięgnik z uchwytem do ręki - materac opisany poniżej |  |
|  | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |

Parametry materaca:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr oferowany (należy wpisać): |
| --- | --- | --- |
|  | Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, trzysekcyjny, składający się z 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm |  |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka |  |
|  | Rozmiar materaca 85x200 cm |  |
|  | Wysokość 16 cm |  |
|  | Maksymalna waga materaca 14 kg |  |
|  | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego |  |
|  | Wskaźnik odłączenia zaworu CPR na panelu pompy |  |
|  | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczych komór |  |
|  | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania |  |
|  | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn. |  |
|  | Minimum 4 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali – tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. |  |
|  | Komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) |  |
|  | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min |  |
|  | Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy |  |
|  | Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji o maksymalnych wymiarach 120x300x200 mm |  |
|  | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010) |  |
|  | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia |  |
|  | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 |  |
|  | Maksymalna waga pompy 3 kg |  |
|  | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230V-240V 50Hz |  |
|  | Wbudowany filtr powietrza |  |
|  | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji |  |
|  | Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania |  |
|  | Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem |  |
|  | Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień |  |
|  | System recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii. |  |
|  | W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza |  |
|  | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. |  |
|  | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie |  |
|  | Możliwość opcjonalnego stosowania z pompą materaca w formie nakładki o wysokości komór 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg - pompa automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączanego materaca i automatycznie dobiera parametry pracy |  |

- Łóżko ortopedyczne elektryczne z osprzętem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr oferowany (należy wpisać): |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) lub innej technologii zapewniającej antybakteryjność - fabrycznie nowe. |  |
| 2 | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 370VA / 230 V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Przewód zasilający skręcany |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm ± 10 mm |  |
| 4 | Całkowita długość łóżka 2170 mm ± 20 mm |  |
| 5 | Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) min 1950 mm |  |
| 6 | Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) min. 850 mm |  |
| 7 | Wydłużenie leża min 200 mm |  |
| 8 | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur |  |
| 9 | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji |  |
| 10 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |  |
| 11 | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej |  |
| 12 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |
| 13 | Leże bez ramy zewnętrznej |  |
| 14 | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |
| 15 | Minimalna wysokość leża od podłogi 380mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |
| 16 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |
| 17 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70° ± 3° |  |
| 18 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 16º ± 3°. |  |
| 19 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 17º ± 3°. |  |
| 20 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70º ± 3° oraz segmentu uda do 40º ± 3° |  |
| 21 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do 40º ± 3° |  |
| 22 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg |  |
| 23 | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu |  |
| 23a | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu) |  |
| 24 | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża |  |
| 25 | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych |  |
| 26 | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji |  |
| 27 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego |  |
| 28 | Poręcze boczne tworzywowe podwójne wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |  |
| 29 | Zwalnianie i opuszczanie każdej poręczy dokonywane jedną ręką |  |
| 29a | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  |
| 30 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  |
| 31 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra lub innego lakieru z technologią antybakteryjną powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru |  |
| 32 | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG |  |
| 33 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. |  |
| 34 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) |  |
| 35 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta |  |
| 36 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  |
| 37 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego |  |
| 38 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra lub w innej technologii antybakteryjnej powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Możliwość wyboru koloru szczytu łóżka. |  |
| 39 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg |  |
| 40 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |
| 41 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg |  |
| 42 | Elementy wyposażenia łóżek: - Podwójna rama ortopedyczna z uchwytami ręki, kroplówki i krążkami wyciągowymi - komplet ciężarków z linkami – do uzgodnienia z Użytkownikiem (dotyczy max 5 sztuk łóżek) - Materac opisany poniżej. |  |
| 43 | Materac na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - wkład - pianka - grubość materaca min. 10 cm - pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem - materiał pokryty powłoką odporną na przenikanie mikroorganizmów, - odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - pranie pokrowca w temp. do 95°C |  |
| 44 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
| 45 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 46 | Deklaracja zgodności , Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych |  |

PAKIET 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | Oferowany model/ nazwa oraz producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem | 54 |  |  |  |  |  |

MIEJSCE DOSTAWY i MONTAŻU:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Miejsce dostawy i montażu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem | 54 | Oddział Neurologiczny – 10 szt. Oddział Ginekologiczno - Położniczy - 20 szt. Oddział Urologiczny - 9 szt. Oddział Okulistyczny -15 szt. |

o następujących parametrach:

| LP. | Opis parametrów wymaganych | Parametr oferowany (należy wpisać): |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie |  |
|  | Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) |  |
|  | Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) |  |
|  | Wysokość blatu: 850 mm (± 20 mm) |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia |  |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (± 20 mm) |  |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ |  |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm |  |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. |  |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) |  |
|  | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |