Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 48 /2022

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) |  | Wartość brutto (PLN |  | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do chemioterapii | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | xxx |

PAKIET 1 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii – 7 szt.

Poradnia Onkologiczna – 2 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 1

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulacja sterowana pilotem: wysokości, segmentu pleców, siedziska, podudzia, Trendelenburga, pozycja fotelowa oraz podparcia stóp, Całkowita długość leża – 2030 mm (+/- 50 mm) Całkowita szerokość leża – 900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 2 | Niezależna regulacja jednocześnie oparcia pleców oraz segmentu nóg | TAK |  |
| 3 | Możliwość zabezpieczenia pilota poprzez dedykowany klucz | TAK |  |
| 4 | Segment pleców w części barkowej profilowany i poszerzany | TAK |  |
| 5 | Materac 3-sekcyjny, odpinany – w celu zapewnienia dostępu do powierzchni leża oraz spodniej części materaca podczas mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 6 | Tapicerka wykonana z tworzywa o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych dostępna w 10 kolorach, do uzgodnienia z zamawiającym na etapie postępowania | TAK |  |
| 7 | Podstawa jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy nie mniej niż 100 mm w tym 2 z centralną blokadą | TAK |  |
| 8 | Zabudowana podstawa fotela osłoną z tworzywa ABS lub równoważne | TAK |  |
| 9 | Pod siedziskiem siłowniki sterujące zabezpieczone osłoną z tworzywa ABS lub równoważne | TAK |  |
| 10 | Dwa wielofunkcyjne, tapicerowane podłokietniki, zdejmowane, z regulacją: - wysokości oraz kąta nachylenia w pionie w zakresie +/- 150 - kata nachylenia w poziomie w zakresie +/- 900 - odchylane do góry o kąt 850 - zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej przy jednoczesnej regulacji segmentem pleców | TAK |  |
| 11 | Materiały z których wykonany jest fotel umożliwiają stosowanie do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 12 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 235 kg. | TAK |  |
| 13 | Rok produkcji – 2022 | TAK |  |

PAKIET 2

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko specjalistyczne | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek do przewozu chorych w pozycji siedzącej | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafka przyłóżkowa | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

PAKIET 2 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii

- Łóżko szpitalne – 14 szt.

- Łóżko specjalistyczne – 2 szt.

- Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

- Wózek do przewozu chorych w pozycji siedzącej – 3 szt.

- Szafka przyłóżkowa – 16 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 2

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łóżko szpitalne |  |  |
| 1 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 2 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża | TAK |  |
| 3 | Długość całkowita: max. 2200 mm Szerokość całkowita max. 1040 mm, Powierzchnia materaca min. 2000x870 mm | TAK |  |
| 4 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi, wjazd do dźwigów osobowych oraz podjazd podnośnikami dla chorego. | TAK |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
| 6 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | TAK |  |
| 7 | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami z polipropylenu (bez konieczności użycia narzędzi) z otworami na pasy do unieruchomienia pacjenta. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania – CPR – dźwignie umieszczone pod oparciem pleców od strony głowy pacjenta, poruszające się wraz z segmentem. | TAK |  |
| 8 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 10 cm | TAK |  |
| 9 | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 10 | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta: umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga. Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. Panel centralny z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga, pozycja pielęgnacyjna (tzw. egzaminacyjna), Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. Informacja wizualna stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 360 mm do 830 mm (+/- 30 mm) - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) | TAK |  |
| 12 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 13 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu | TAK |  |
| 14 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych ma być możliwe za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
| 15 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  |
| 16 | Koła o średnicy min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | TAK |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne 220/230 V Rama leża wyposażona w element przyłączeniowy do wyrównania potencjałów- zgodnie wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), jak również w zakresie zachowania dozwolonych wartości roboczych prądu. | TAK |  |
| 18 | Elementy wyposażenia łóżek: - uchwyt ręki - statyw na kroplówkę - materac | TAK |  |
| 19 | Przewód zasilający spiralny wyposażony w uchwyt do mocowania na szczycie – w celu zabezpieczenia go przed przejechaniem, zmiażdżeniem lub zerwaniem w czasie przemieszczania łóżka | TAK |  |
| 20 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 225 kg. | TAK |  |
| 21 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 22 | - Deklaracja Zgodności, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, | TAK |  |
| 23 | Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości min. 32 kg/m sześcienny. Wysokość – 12 cm, dopasowany rozmiarem powierzchni do wielkości łóżka. Wyposażony w pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego pokrytego poliuretanem, nie przepuszczający płynów. Odporny na przemakanie oraz zanieczyszczenia. Zapinany na zamek ( zapięcie z dwóch stron). Możliwość dezynfekcji oraz prania – odporny na środki chemiczne oraz wysokie temperatury, nie zmieniający swych właściwości pod wpływem środków chemicznych oraz wysokiej temperatury. Wyrób medyczny. | TAK |  |
| II. | Łóżko specjalistyczne |  |  |
| 1 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 2 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. | TAK |  |
| 3 | Długość całkowita: 2200 mm +/- 30 mm Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 30 mm Powierzchnia materaca min. 2000x870 mm | TAK |  |
| 4 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
| 6 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | TAK |  |
| 7 | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. | TAK |  |
| 8 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | TAK |  |
| 9 | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 10 | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD sygnalizującym uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy. Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą odrębnych przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Dodatkowo pilot przewodowy (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (na 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel centralny chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK |  |
| 11 | Elektryczne regulacje: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK |  |
| 12 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 13 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu | TAK |  |
| 14 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych ma być możliwe za pomocą jednej ręki, wspomagane ( sprężyną gazową) Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczających pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Barierki mają zapewnić możliwość powieszenia na uchwytach drenażu lub worków urologicznych, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości leża. | TAK |  |
| 15 | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | TAK |  |
| 16 | Przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu przedłużania leża umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK |  |
| 17 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  |
| 18 | Koła o średnicy nie mniejszej niż 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Użycie każdej z dźwigni powinno blokować wszystkie koła | TAK |  |
| 19 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 225 kg. | TAK |  |
| 20 | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 | TAK |  |
| 21 | Zasilanie elektryczne 220/230 V Rama leża wyposażona w element przyłączeniowy do wyrównania potencjałów- zgodnie wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), jak również w zakresie zachowania dozwolonych wartości roboczych prądu. | TAK |  |
| 22 | Elementy wyposażenia łóżek: - Wieszak kroplówki - Wysięgnik z uchwytem do ręki - Materac - Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta. Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501 . Cechy szczególne: Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie wyświetlacz kolorowy. Możliwość ustawienia menu w języku polskim Wymagana autokompensacja – pozwalająca na późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia Dokładność ważenia: nie większa niż 200 g Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi sygnalizowana optycznie lub akustycznie. Możliwość ustawienia cykli alarmu od 10sek do 60min. | TAK |  |
| 23 | Przewód zasilający spiralny wyposażony w uchwyt do mocowania na szczycie – w celu zabezpieczenia go przed przejechaniem, zmiażdżeniem lub zerwaniem w czasie przemieszczania łóżka | TAK |  |
| 24 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 25 | - Deklaracja Zgodności, - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 26 | Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości min. 32 kg/m sześcienny. Wysokość – 12 cm, dopasowany rozmiarem powierzchni do wielkości łóżka. Wyposażony w pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego pokrytego poliuretanem, nie przepuszczający płynów. Odporny na przemakanie oraz zanieczyszczenia. Zapinany na zamek ( zapięcie z dwóch stron). Możliwość dezynfekcji oraz prania – odporny na środki chemiczne oraz wysokie temperatury, nie zmieniający swych właściwości pod wpływem środków chemicznych oraz wysokiej temperatury. Wyrób medyczny. | TAK |  |
| III | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej |  |  |
| 1 | Szerokość całkowita: 850 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 2 | Długość całkowita: 2150 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 3 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 830 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 4 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą od 00 do 150 (+/- 50) – regulacja płynna | TAK |  |
| 5 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 00 do 150 (+/- 50) – regulacja płynna | TAK |  |
| 6 | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 8 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 9 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK |  |
| 10 | Pod leżem listwa nierdzewna wyposażona w przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 11 | Ruchomy segment oparcia pleców | TAK |  |
| 12 | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-75° (+/- 5°) - regulacja płynna | TAK |  |
| 13 | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku . | TAK |  |
| 14 | Rama wyposażona w min. 4 dwuosiowe krążki odbojowe | TAK |  |
| 15 | Wózek wyposażony w listwy odbojowe | TAK |  |
| 16 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  |
| 17 | Wózek wyposażony w: - barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża, - wieszak kroplówki, - materac, - kosz na butlę z tlenem | TAK |  |
| 18 | Cztery koła jezdne blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 19 | Średnica kół min. 150 mm | TAK |  |
| 20 | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. | TAK |  |
| 21 | Dźwignia blokady dostępna przy każdym kole | TAK |  |
| 22 | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 75cm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. | TAK |  |
| 23 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 225 kg. | TAK |  |
| 24 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 25 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| IV | Wózek do przewozu chorych w pozycji siedzącej |  |  |
| 1 | Szerokość całkowita 700 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 2 | Głębokość całkowita 1050 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 3 | Wysokość całkowita: 1250 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 4 | Regulowane odchylenie oparcia pleców w zakresie od 00 do 450 (+/- 30) – regulacja płynna dokonywana przy pomocy sprężyny gazowej, dźwignia regulacji umieszczona za oparciem pleców. | TAK |  |
| 5 | Oparcie pleców wyposażone w zagłówek z możliwością regulacji wysokości. | TAK |  |
| 6 | Na tylnej stronie oparcia pleców kieszeń na dokumentację medyczną min. 280 x 350 mm | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 8 | Pod siedziskiem wysuwana podpora pod stopy. | TAK |  |
| 9 | Podpórka podudzia unoszona jednocześnie wraz ze zmiana regulacji kąta oparcia pleców | TAK |  |
| 10 | Podłokietniki z regulacją wysokości | TAK |  |
| 11 | Wyposażony w uchwyty wieszaka kroplówki po lewej i prawej stronie wózka. | TAK |  |
| 12 | Cztery koła jezdne o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół. Dwa tylne koła skrętne, przednie służące do jazdy na wprost. | TAK |  |
| 13 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg | TAK |  |
| 14 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 15 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| V | Szafka przyłóżkowa |  |  |
| 1 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 2 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający haczyk na ręcznik oraz uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | TAK |  |
| 3 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o prześwicie wysokości min. 160 mm. dostęp do półki od frontu szafki. | TAK |  |
| 4 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK |  |
| 5 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 20 mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 20 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK |  |
| 7 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK |  |
| 8 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK |  |
| 9 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | TAK |  |
| 10 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | TAK |  |
| 11 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Nie dopuszcza się rozkładania blatu polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK |  |
| 12 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 13 | Szafka wyposażona w 4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK |  |
| 14 | Materiały z których wykonana jest szafka umożliwiają stosowanie do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK |  |
| 16 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 17 | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, | TAK |  |

PAKIET 3

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ssak medyczny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dermatoskop | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

PAKIET 3 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii

- Aparat EKG – 1 szt.

- Ssak medyczny – 2 szt.

Poradnia Onkologiczna

- Dermatoskop – 1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 3

| Lp. | Opis parametru |  | Parametr wymagany |  | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat EKG |  |  |  |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 | TAK |  |  |  |
| 2 | Aparat przenośny. Kompaktowa obudowa. | TAK |  |  |  |
| 3 | Wyświetlacz graficzny LCD wysokiej rozdzielczości. Wyświetlacz do podglądu bieżącego 12-odprowadzeniowego EKG, a po rejestracji do jego przeglądania. | TAK |  |  |  |
| 4 | Analiza Spoczynkowego EKG przez algorytm interpretacji spoczynkowego EKG osoby dorosłej i dziecka; . | TAK |  |  |  |
| 5 | Możliwość wyboru bezprzewodowego modułu akwizycji sygnału EKG lub przewodowego. Moduły muszą posiadać wymienne kable, przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu. | TAK |  |  |  |
| 6 | Automatyczna selekcja z pełnego zapisu takiego fragmentu o długości nie mniejszy niż 10 sek, który najlepiej odzwierciedla stan zdrowia i jego prezentacja Aparat automatycznie wybiera i wyświetla 10 najlepszych sekund z pełnego 5 minutowego ciągłego zapisu EKG, | TAK |  |  |  |
| 7 | Pełna Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta oraz klawisze funkcyjne do zapisu EKG w trybie automatycznym i ręcznym oraz inicjowania dwukierunkowej transmisji danych. | TAK |  |  |  |
| 8 | Interfejs wymiany Informacji: Dwukierunkowa transmisja danych przez modem wewnętrzny, sieć LAN, sieć bezprzewodowa˛ WLAN, lub innych np.: EMR, HIS i systemów PACS poprzez XML, PDF, UNIPRO32, oraz DICOM32®. | TAK |  |  |  |
| 9 | Elektrokardiograf min. 12-kanałowy | TAK |  |  |  |
| 10 | STANDARD ODPROWADZEN´ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK |  |  |  |
| 11 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy LCD 1/4 VGA o rozdzielczości miń 320 x 240 pikseli, prezentacja grupy 3, 4+4 lub 6+6 kanałów jednocześnie Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 12 | IIMPEDANCJA WEJŚCIOWA; DYNAMIKA WEJŚCIOWA; NAPIĘCIE NIEZRÓWNOWAŻENIA CMR Spełniają lub przewyższają wymagania normy ANSI/AAMI EC11 | TAK |  |  |  |
| 13 | Prąd upływu pacjenta, prąd upływu obudowy spełnia lub przewyższa wymagania normy ANSI/AAMI ES1 | TAK |  |  |  |
| 14 | RODZAJ PAPIERU: Papier termiczny szerokości miń108 mm | TAK |  |  |  |
| 15 | DRUKARKA TERMICZNA Sterowana komputerowo matryca miń 8pkt/mm | TAK |  |  |  |
| 16 | PRZESUW PAPIERU 5, 10, 25 lub 50 mm/s | TAK |  |  |  |
| 17 | CZUŁOŚĆ: 5, 10 lub 20 mm/mV | TAK |  |  |  |
| 18 | FORMATY WYDRUKU Standardowy lub Cabrera; 3, 3+1, 3+3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |  |  |
| 19 | WYDRUKI W TRYBIE RĘCZNYM 3 lub 6 kanałów z konfigurowalna˛ grupa˛ odprowadzeń | TAK |  |  |  |
| 20 | PASMO PRZENOSZENIA 0.05 do 300 Hz | TAK |  |  |  |
| 21 | FILTRY Wysokiej jakości filtr linii izoelektrycznej, filtr sieciowy 50/60 Hz, filtry dolnoprzepustowe 40 Hz, 150 Hz lub 300 Hz | TAK |  |  |  |
| 22 | PRZETWARZANIE A/C 20 bitów (1.17 uV LSB) | TAK |  |  |  |
| 23 | KLASA URZĄDZENIA Klasa I, Typ CF – urządzenie odporne na defibrylacje | TAK |  |  |  |
| 24 | PAMIĘĆ ZAPISÓW EKG min. 100 | TAK |  |  |  |
| 25 | WAGA z baterią maks. 3,5 kg (bez papieru) | TAK |  |  |  |
| 26 | WYMIARY 292 x 305 x 102 mm (± 10 mm) | TAK |  |  |  |
| 27 | ZASILANIE 100-240 VAC / 50/60 Hz; akumulator wewnętrzny bezobsługowy | TAK |  |  |  |
| 28 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |  |  |
| II | Ssak medyczny |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie 230 VAC/50 Hz | TAK |  |  |  |
| 2 | Podciśnienie max. - 90 kPa (675 mmHg) regulacja płynna | TAK |  |  |  |
| 3 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) 30 l/min. | TAK |  |  |  |
| 4 | Wbudowany manometr na pulpicie do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |  |  |
| 5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |  |  |
| 6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |  |
| 7 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |  |  |
| 8 | Trwała, gładka, jednoczęściowa obudowa z tworzywa w technologii Clean Touch ,odporna na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |  |  |
| 9 | Cicha praca (do 37 dB). | TAK |  |  |  |
| 10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający minimum 0,25 litra oraz zawory w pokrywach zbiorników na wydzieliny | TAK |  |  |  |
| 11 | 1x Zbiornik minimum 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK |  |  |  |
| 12 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |  |  |
| 13 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |  |  |
| 14 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK |  |  |  |
| 15 | Dren silikonowy do pacjenta min. 2 m | TAK |  |  |  |
| 16 | Waga urządzenia z wózkiem max 20 kg | TAK |  |  |  |
| 17 | Klasa IIa, CE (93/42/EEC), | TAK |  |  |  |
| 18 | Pobór mocy max 75 W | TAK |  |  |  |
| 19 | Wymiary : 985 x 510 x 470 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |  |  |
| 20 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |  |  |
| III | Dermatoskop |  |  |  |  |
| 1 | Rękojeść typu C | TAK |  |  |  |
| 2 | Oświetlenie LED | TAK |  |  |  |
| 3 | Minimum 10 krotne powiększenie | TAK |  |  |  |
| 4 | Wybór pomiędzy 3.5 V LED ledowym światłem lub 2.5 V XL światłem halogenowym | TAK |  |  |  |
| 5 | Zasilanie bateryjno - akumulatorowe | TAK |  |  |  |
| 6 | szybkozłączka dla połączenia głowicy z rękojeścią, | TAK |  |  |  |
| 7 | łatwa wymiana żarówki oświetlającej znajdującej się w dolnej części głowicy | TAK |  |  |  |
| 8 | autoklawowalny okular do kontaktu ze skórą ze skalą od 0 – 10 mm | TAK |  |  |  |
| 9 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |  |  |
| 10 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |  |  |

PAKIET 4

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga medyczna | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Waga krzesełkowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

PAKIET 4 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii

- Waga medyczna – 2 szt.

- Waga krzesełkowa - 1 szt.

Poradnia Onkologiczna

- Waga medyczna – 1 szt.

- Waga krzesełkowa - 1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 4

| Lp. | Opis parametru |  | Parametr wymagany |  | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Waga medyczna |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie maksymalne [Max] 60 / 150 kg | TAK |  |  |  |
| 2 | Dokładność odczytu [d] 20 / 50 g | TAK |  |  |  |
| 3 | Zakres tary -150 kg | TAK |  |  |  |
| 4 | Klasa dokładności OIML III | TAK |  |  |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | TAK |  |  |  |
| 6 | Interfejs RS232 | TAK |  |  |  |
| 7 | Zasilanie 100-240 V AC 50/60 Hz + akumulator | TAK |  |  |  |
| 8 | Maksymalny pobór mocy 5 W | TAK |  |  |  |
| 9 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin | TAK |  |  |  |
| 10 | Temperatura pracy 0 ÷ +40 °C | TAK |  |  |  |
| 11 | Wilgotność względna powietrza 10% ÷ 85% RH bez kondensacji | TAK |  |  |  |
| 12 | Rok produkcji -2022 | TAK |  |  |  |
| 13 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |  |  |
| II | Waga krzesełkowa |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie maksymalne [Max] 250 kg | TAK |  |  |  |
| 2 | Dokładność odczytu [d] 100 g | TAK |  |  |  |
| 3 | Zakres tary -250 kg | TAK |  |  |  |
| 4 | Klasa dokładności OIML III | TAK |  |  |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | TAK |  |  |  |
| 6 | Interfejs RS232 | TAK |  |  |  |
| 7 | Zasilanie 100-240 V AC 50/60 Hz + akumulator | TAK |  |  |  |
| 8 | Maksymalny pobór mocy 5 W | TAK |  |  |  |
| 9 | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin | TAK |  |  |  |
| 10 | Temperatura pracy 0 ÷ +40 °C | TAK |  |  |  |
| 11 | Wilgotność względna powietrza 10% ÷ 85% RH bez kondensacji | TAK |  |  |  |
| 12 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |  |  |
| 13 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |  |  |

PAKIET 5

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) |  | Wartość brutto (PLN |  | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | xxx |

PAKIET 5 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii – 1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 5

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z panelu sterowania/konsoli. . | TAK |  |
| 2 | Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 8,000,000 kanałów procesowych | TAK |  |
| 3 | Rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 4 | Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 30 sekund | TAK |  |
| 5 | Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, | TAK |  |
| 6 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania centralnym hamulcem. | TAK |  |
| 7 | Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 23″, kąt patrzenia minimum 175 stopni | TAK |  |
| 8 | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Panel dotykowy min 15”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości 1920*1080 | TAK |  |
| 10 | Panel sterowania/konsola z możliwością obrotu, przesunięcia do przodu, do tyłu w lewo i w prawo – pływający, płynnie regulowany we wszystkich płaszczyznach. | TAK |  |
| 11 | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm, przód – tył min 330 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni) | TAK |  |
| 12 | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. | TAK |  |
| 13 | Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice, z możliwością dowolnej konfiguracji dodatkowego uchwytu na głowicę i podgrzewacza żelu – z lewej lub prawej strony. Min.5 | TAK |  |
| 14 | Aparat wyposażony w min. 2 porty USB dostępne na panelu sterowania. | TAK |  |
| 15 | Wyjście obrazowe HDMI, Port USB do archiwizacji danych. | TAK |  |
| 16 | Regulacja TGC - Suwaki fizyczne lub na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 17 | Regulacja LGC - Suwaki fizyczne lub na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 18 | Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic max. 1,2 MHz | TAK |  |
| 19 | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic min. 23 MHz | TAK |  |
| 20 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych. Porty z podświetleniem aktualnie używanego portu lub sygnalizacją świetlną wskazującą ten port na obudowie. Min. 5 portów aktywnych | TAK |  |
| 21 | Technologia głowic bezpinowych | TAK |  |
| 22 | Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE min. 60000 ramek B-Mode | TAK |  |
| 23 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym min. 1 TB | TAK |  |
| 24 | System pracujący na nowoczesnym, szybkim dysku typu SSD min 125 GB | TAK |  |
| 25 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli | TAK |  |
| 26 | Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi | TAK |  |
| II | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
| 1 | Tryb B | TAK |  |
| 2 | Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm. | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie quasi-convex (trapez) | TAK |  |
| 4 | Obrazowanie rombowe - Możliwość zmiany kąta obrazowania w trybie B | TAK |  |
| 5 | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | TAK |  |
| 6 | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie min. wartość ≤ 30 dB max. wartość ≥ 260 dB | TAK |  |
| 7 | Maksymalny frame Rate obrazu B - Min 1700 Hz | TAK |  |
| 8 | Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika. | TAK |  |
| 9 | Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki | TAK |  |
| 10 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
| 11 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 13 | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. | TAK |  |
| 14 | Tryb M | TAK |  |
| 15 | Doppler kolorowy | TAK |  |
| 16 | Ugięcie wiązki Dopplera min. +/- 30st. | TAK |  |
| 17 | Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego Min. 520 Hz | TAK |  |
| 18 | Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego Min 12,5 kHz | TAK |  |
| 19 | Doppler mocy | TAK |  |
| 20 | Kierunkowy Doppler mocy | TAK |  |
| 21 | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | TAK |  |
| 22 | Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana Min 0,5 mm -30 mm | TAK |  |
| 23 | Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. 23 kHz | TAK |  |
| 24 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 25 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |
| 27 | Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent) | TAK |  |
| 28 | Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie. | TAK |  |
| 29 | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru IMT z obrazu 2D | TAK |  |
| 30 | Oprogramowanie automatycznie ustawiające położenie i kąt bramki Dopplera kolorowego w trakcie badania. Bramka automatycznie podążająca za naczyniem. | TAK |  |
| 31 | Elastografia fali poprzecznej (tzw Shear Wave) dostępna na głowicach liniowych i convex wraz z kwantyfikacją – pomiarem elastyczności w zadanej przez użytkownika bramce, z wykresem wartości elastyczności w czasie. | TAK |  |
| 32 | Elastografia fali poprzecznej (tzw Shear Wave) dostępna na głowicach liniowych i convex wyświetlająca kolorową wizualizację elastyczności tkanek wraz z kwantyfikacją i możliwością pomiaru elastyczności w wybranym obszarze po zamrożeniu obrazu. | TAK |  |
| 33 | Tryb obrazowania o podwyższonej szybkości budowania obrazów Elastografii fali poprzecznej (tzw Shear Wave) wyświetlająca kolorową wizualizację elastyczności tkanek | TAK |  |
| 34 | Elastografia fali podłużnej tzw. uciskowa. | TAK |  |
| 35 | Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist | TAK |  |
| III | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 1 | Badania radiologiczne | TAK |  |
| 2 | Badania małych narządów | TAK |  |
| 3 | Badania naczyniowe | TAK |  |
| 4 | Badania położnicze | TAK |  |
| 5 | Badania ginekologiczne | TAK |  |
| 6 | Badania kardiologiczne | TAK |  |
| 7 | Badania pediatryczne | TAK |  |
| 8 | Badania urologiczne | TAK |  |
| IV | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
| 1 | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | TAK |  |
| 2 | Głowica Convex - | TAK |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz | TAK |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 6 MHz | TAK |  |
| c) | Kąt widzenia głowicy - Min. 72 stopni | TAK |  |
| d) | Ilość elementów - Min. 192 | TAK |  |
| e) | Głowica wykonana w technologii Single Crystal lub równoważnej | TAK |  |
| 3 | Głowica Liniowa | TAK |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy - Max. 3 MHz | TAK |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 14 MHz | TAK |  |
| c) | Szerokość skanu 51mm +/- 1,5mm | TAK |  |
| d) | Ilość elementów - Min. 256 | TAK |  |
| V | POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Videoprinter B/W | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Możliwość sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi | TAK |  |
| 4 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| VI | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 22 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi) | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS) | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego liczenia pęcherzyków ciążowych Auto FLC | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o: głowicę Endowaginalną wolumetryczną. | TAK |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości, pracującą do min 23MHz | TAK |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o: Obsługa komend głosowych | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów automatycznych (min. BPD, HC, AC, FL, NT) | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania TCP, TTP, MSP i TVP z obrazu 3D i wykonywania automatycznych pomiarów HC, BPD, CM, TCD i LVW | TAK |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o: Tryb realistycznego wizualizowania płodu w 3/4D z możliwością podświetlania płodu z wyborem miejsca źródła światła | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o: Tryb bardzo czułego automatycznego pomiaru intima media w obrazie “na żywo” z wykorzystaniem RF Data. | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o: Tryb bardzo czułej, automatycznej analizy elastyczności ścian naczynia krwionośnego w obrazie “na żywo” z wykorzystaniem RF Data. | TAK |  |

PAKIET 6

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek zabiegowy | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek anestezjologiczny | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek do pielęgnacji chorych oraz transportu czystej i brudnej bielizny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stół do badań | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kozetka lekarska | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stół zabiegowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx |

PAKIET 6 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii

- Wózek zabiegowy – 2 szt.

- Wózek anestezjologiczny – 2 szt.

- Wózek do pielęgnacji chorych oraz transportu czystej i brudnej bielizny – 1 szt.

- Stół do badań – 1 szt.

- Kozetka lekarska – 1 szt.

Poradnia Onkologiczna

- Wózek zabiegowy – 2 szt.

- Wózek anestezjologiczny – 2 szt.

- Kozetka lekarska – 2 szt.

- Stół zabiegowy- 1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 6

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek zabiegowy |  |  |
| 1 | Stelaż ze stali kwasoodpornej, wykonany z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm, zapewniającego stabilność wózka | TAK |  |
| 2 | Stolik wyposażony w: - 1xblat z szufladą, blat i szuflada wykonane ze stali kwasoodpornej , w formie wyjmowanej tacy - 2x półka w formie wyjmowanej tacy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
| 3 | Uchwyt szuflady bez ostrych krawędzi, ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 5 | Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika kwadratowego o przekroju 20x20 mm (+/- 5 mm) umieszczony na krótszym boku | TAK |  |
| 6 | Wymiary powierzchni użytkowej górnej i dolnej tacy: - długość: 610 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 360 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 17 mm (+/-10 mm) | TAK |  |
| 7 | Wymiar szuflady: - długość: 655 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 385mm (+/- 10 mm) - wysokość: 155 mm (+/-10 mm) | TAK |  |
| 8 | Wymiary pow. użytkowej szuflady: - długość: 580 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 345 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 125 mm (+/-10 mm) | TAK |  |
| 9 | Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: - długość: 810 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 480 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 890 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 10 | Akcesoria dodatkowe: - 3x szyna instrumentalna ze stali kwasoodpornej o wym. 10x25 zintegrowana z stelażem wózka - 1x kosz kolanowy o poj. 8l, z tworzywa - 1x uchwyt ze stali kwasoodpornej z poj. na zużyte igły, możliwość dostosowania uchwytu do wym. pojemników Zamawiającego - 1x pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej, o wym. 135x85x230 mm (+/- 10 mm) - 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, o wymiarach 290x96x90 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 11 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach 54x40 mm (+/- 5 mm) [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK |  |
| 12 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 13 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 14 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 | TAK |  |
| II | Wózek anestezjologiczny |  |  |
| 1 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 2 | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 3 | Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm (+/- 5 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 4 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 2x97mm: 525x440x82 mm (+/- 5 mm) - przy wysokości frontów 1x156mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm) - przy wysokości frontów 2x175mm: 525x440x150 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 5 | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | TAK |  |
| 6 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 4 kolory do wyboru | TAK |  |
| 7 | Blat szafki z pogłębieniem wykonany ze stali kwasoodpornej wyposażony w bandy zabezpieczające przedmioty przed zsuwaniem, wysokość band: 50 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 8 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 4 kolory do wyboru | TAK |  |
| 9 | Podstawa stalowa, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| 10 | Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | TAK |  |
| 11 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 3 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej - 1x ażurowy kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej wym. 115x115x500 mm (+/-5 mm) - 1x uchwyt z pojemnikiem na narzędzia o wymiarach 325x175x40mm (+/- 5mm) wykonany ze stali kwasoodpornej - 1x kosz kolanowy o pojemności min. 8 litrów - 1x zamek centralny do szuflad - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej lub stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 4 kolory do wyboru | TAK |  |
| 12 | Dodatkowe akcesoria, z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie instrumentalnej Eurostandard | TAK |  |
| 13 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 14 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| III | Wózek do pielęgnacji chorych oraz transportu czystej i brudnej bielizny |  |  |
| 1 | Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Szafka zabudowana z trzema szufladami jednakowego rozmiaru. Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | TAK |  |
| 3 | Uchwyt szuflady bez ostrych krawędzi ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem wykonanym ze stali kwasoodpornej, reling o średnicy min. 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia | TAK |  |
| 5 | Podstawa jezdna wykonana z kształtowników zamkniętych o przekroju min. 50 x 30 x 1,5 mm, podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu | TAK |  |
| 6 | Podstawa wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, w tym dwa z blokadą jazdy | TAK |  |
| 7 | Gumowe odboje na narożach podstawy nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik | TAK |  |
| 8 | Obręcze do worka na odpady wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej otwierane za pomocą pedału nożnego | TAK |  |
| 9 | Wymiary szafki: - szerokość: 540 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 520 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 910 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 10 | Wymiary całkowite wózka: - szerokość: 1050 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość 1080 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 11 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 12 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 13 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 | TAK |  |
| IV | Stół do badań |  |  |
| 1 | Stół z regulacją elektryczną wysokości za pomocą siłownika elektrycznego | TAK |  |
| 2 | Stół do badań dwuczęściowy z otworami w podgłówku oraz w leżu. | TAK |  |
| 3 | Wysokość regulowana elektrycznie przy pomocy pilota ręcznego oraz nożnego | TAK |  |
| 4 | Blat dwuczęściowy | TAK |  |
| 5 | Otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu | TAK |  |
| 6 | Podgłówek regulowany sprężyną gazową | TAK |  |
| 7 | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża | TAK |  |
| 8 | 4 regulowane stopki | TAK |  |
| 9 | Długość: 200 cm (+/- 5%) | TAK |  |
| 10 | Szerokość: 69 cm (+/- 5%) | TAK |  |
| 11 | Wysokość: 57 - 81 cm | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: -60° / + 45° (+/- 5%) | TAK |  |
| 13 | Waga: 90 kg (+/- 5%) | TAK |  |
| 14 | Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg ) | TAK |  |
| 15 | Materiałami skóropodobnymi o wysokich parametrach wytrzymałościowych | TAK |  |
| 16 | Kolory tapicerki do wyboru min. 6 kolorów | TAK |  |
| 17 | Rok produkcji – 2022 | TAK |  |
| 18 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| V | Kozetka lekarska |  |  |
| 1 | Kozetka lekarska z regulacją segmentu zagłówka | TAK |  |
| 2 | Regulacja zagłówka mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 3 | Regulowany podgłówek w zakresie min. 0° do 45° | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 5 | Kozetka posiadająca sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne | TAK |  |
| 6 | Tapicerowane leże pokryte materiałem wodoodpornym | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru koloru tapicerki z min. 6 kolorów | TAK |  |
| 8 | Pod leżem uchwyt rolki prześcieradła jednorazowego | TAK |  |
| 9 | Szerokość całkowita 550 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 10 | Długość całkowita 1900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 11 | Wysokość całkowita 500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 12 | Rok produkcji - 2022 | TAK |  |
| 13 | Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 14 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK |  |
| VI | Stół zabiegowy |  |  |
| 1 | Ogólnozabiegowy stół z napędem elektro-hydraulicznym | TAK |  |
| 2 | Osłona podstawy stołu zawierająca wycięcia na stopy | TAK |  |
| 3 | Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy | TAK |  |
| 4 | Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu | TAK |  |
| 5 | Czas pracy akumulatora – min. 30 minut | TAK |  |
| 6 | Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatorów: max 8 godzin | TAK |  |
| 7 | Stół wyposażony w system przeprowadzający autotest po uruchomieniu przewodowym pilotem sterowania. | TAK |  |
| 8 | Stół z możliwością przesuwu wzdłużnego blatu 300mm | TAK |  |
| 9 | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - płyta podgłówka, - płyta pleców, - płyta siedzenia, - płyta nożna jednoczęściowa | TAK |  |
| 10 | 4 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C | TAK |  |
| 11 | Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali | TAK |  |
| 12 | Stół pozbawiony elementów harmonijkowych utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 13 | Kolumna stołu jednobryłowa, bez wystających elementów utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. Nie dopuszcza się stołów z panelami sterowniczymi umieszczonymi na kolumnie stołu. | TAK |  |
| 14 | Wymiary stołu: z tolerancją +/- 20 mm - Długość całkowita 2060mm - Minimalna wysokość bez materaca min 720mm - Maksymalna wysokość bez materaca min 1070mm - Szerokość bez szyny bocznej 520mm - Szerokość z szyną boczną 590mm | TAK |  |
| 15 | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: min. 200kg | TAK |  |
| 16 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka: min 25kg | TAK |  |
| 17 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka: min 30kg | TAK |  |
| 18 | Przechył Trendelenburga: 30˚ | TAK |  |
| 19 | Przechył anty-Trendelenburga: 30˚ | TAK |  |
| 20 | Przechył boczny stołu w lewo/prawo: 25˚ / 25˚ | TAK |  |
| 21 | Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: 45˚ / 90˚ | TAK |  |
| 22 | Dźwignia zwalniania blokady podgłówka zlokalizowana na całej szerokości stołu od strony głowy | TAK |  |
| 23 | Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: 80˚ / 40˚ | TAK |  |
| 24 | Regulacja kątowa płyty podnóżka góra/dół: 20˚ / 90˚ | TAK |  |
| 25 | Regulacja kątowa płyty podnóżka na boki: 180˚ (90˚ każdy) | TAK |  |
| 26 | Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: - grubości min 75 mm, - antystatyczne, - wodoodporne, - z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, - zdejmowane, - odporne na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 27 | Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części: - część pleców i siedzenia - Płyty podgłówka - Płyty podnóżka | TAK |  |
| 28 | Otwory materacy (odpowietrzniki) zabezpieczone materiałem wodoszczelnym | TAK |  |
| 29 | Dwa panele sterowania: panel sterowania ukryty w podstawie stołu, pilot zdalnego sterowania. | TAK |  |
| 30 | Obsługa stołu przy pomocy panelu ukrytego w podstawie realizowana przez przełączniki z mechanizmem samoczynnego powrotu do neutralnej pozycji. | TAK |  |
| 31 | Możliwość podłączenia nożnego panelu sterowania odpornego na zachlapania | TAK |  |
| 32 | Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie: - Włączanie/wyłączanie, - Uniesienie/opuszczenie blatu stołu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechył boczny stołu w lewo/prawo - Regulacja płyty pleców - Regulacja przesuwu wzdłużnego blatu | TAK |  |
| 33 | Blokada kół za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
| 34 | Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania: - Sieciowego zasilania - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Przekroczenia limitu - Przeprowadzenia autotestu | TAK |  |
| 35 | Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem: - Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 220˚) - Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 110˚) - Pozycja „0” | TAK |  |
| 36 | System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po max 4 minutach nie używania | TAK |  |
| 37 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
| 38 | Stół wyposażony w ekran anestezjologiczny o wysokości min 85cm i szerokości min 60cm | TAK |  |
| 39 | Przystawki pod rękę ruchome w płaszczyźnie poziomej o długości min 54cm i szerokości min 13cm (2 szt.) | TAK |  |

PAKIET 7

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) |  | Wartość brutto (PLN |  | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx |  |

PAKIET 7 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii – 1 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 7

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 2 | Rama i obudowa wykonane całościowo ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 3 | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. | TAK |  |
| 4 | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1.200 mm Szerokość: 450 mm Głębokość: 560 mm | TAK |  |
| 5 | Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” lub jeden „basen” | TAK |  |
| 6 | Drzwi otwierane uchylnie, w dół. | TAK |  |
| 7 | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi | TAK |  |
| 8 | Automatyczne uruchomienie ustalonego programu po zamknięciu drzwi komory | TAK |  |
| 9 | Automatyczne otwarcie drzwi komory po zakończonym cyklu mycia i dezynfekcji w celu szybszego wysuszenia wsadu. | TAK |  |
| 10 | System mycia składający się z wielu dysz stałych i obrotowych. | TAK |  |
| 11 | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 6 kW | TAK |  |
| 12 | Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie | TAK |  |
| 13 | Minimum 5 programów mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) | TAK |  |
| 14 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | TAK |  |
| 15 | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C | TAK |  |
| 16 | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
| 17 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu | TAK |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed zalaniem | TAK |  |
| 19 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) | TAK |  |
| 20 | Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach | TAK |  |
| 21 | Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 1kW | TAK |  |
| 22 | Samo -dezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe obejmująca zbiornik wody, wytwornicę pary, orurowanie, komorę mycia i odpływ | TAK |  |
| 23 | Możliwość stosowania środków do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnych na rynku | TAK |  |
| 24 | Wbudowana wytwornica pary zintegrowana ze zbiornikiem wodnym | TAK |  |
| 25 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu <48 dB | TAK |  |
| 26 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” | TAK |  |
| 27 | Odpływ Ø 110 mm | TAK |  |
| 28 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia 9 kW | TAK |  |
| 29 | Urządzenie posiadające certyfikat CE | TAK |  |
| 30 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 | TAK |  |
| 31 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. | TAK |  |
| 32 | Deklaracja zgodności CE, potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE | TAK |  |