## SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

tel. 86 47 33 610             fax 86 47 33 210          tel. centr. 86 47 33 900 wew.266 (zamówienia publiczne)

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                                                                  www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZT-SZP-226/01/9/2018	          	                  				                                02.08.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/9/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

- DOTYCZY PAKIETU NR 12

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 12, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność oraz standardowej do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- DOTYCZY PAKIETU NR 27

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 27, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność oraz standardowej do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- 3.            DOTYCZY PAKIETU NR 12

- Czy Zamawiający w zad. 12 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewnik do trombektomii znanego amerykańskiego producenta:

- cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi

- cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej  przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej

- cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F o świetle  0,070" i 7F o świetle 0,078”

- długość robocza cewnika 138 cm

- cewnik wzmocniony (wtopiony podłużny popychacz)

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 18 cm cewnika

- rozmiar kanału ekstrakcyjnego 1,25 mm2 dla 6F i 1,45 mm2 dla 7F

- marker 2mm od końcówki dystalnej

- szybkość aspiracji 1,79 ml/sek dla 6F i 2,82 ml/sek dla 7F

- 2 markery dostępowe na szafcie, dobrze widoczne w skopii

- opatentowana stożkowa końcówka Silva, centrująca się samodzielnie, aby chronić ścianę naczynia w trakcie wprowadzania i aspiracji

- w zestawie: 2x30ml strzykawka aspiracyjna z blokadą; 1x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości 20cm

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- 4. DOTYCZY PAKIETU NR 27

- Czy Zamawiający w zad 27 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewnik do trombektomii znanego amerykańskiego producenta o następujących parametrach:

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014"

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F o świetle  0,070" i 7F o świetle 0,078”

- długość robocza cewnika 138 cm

- cewnik wzmocniony (wtopiony podłużny popychacz)

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 18 cm cewnika

- rozmiar kanału ekstrakcyjnego 1,25 mm2 dla 6F i 1,45 mm2 dla 7F

- marker 2mm od końcówki dystalnej

- szybkość aspiracji 1,79 ml/sek dla 6F i 2,82 ml/sek dla 7F

- 2 markery dostępowe na szafcie

- cewnik Rapid Exchange

- opatentowana stożkowa końcówka Silva, centrująca się samodzielnie, aby chronić ścianę naczynia w trakcie wprowadzania i aspiracji

- w zestawie: 2x30ml strzykawka aspiracyjna z blokadą; 1x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości 20cm?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- 5. DOTYCZY  pkt V.3) SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie przez Wykonawcę dostaw na wyroby medyczne do zabiegów kardiochirurgii na wymaganą kwotę, w pakietach 12,16 i 27?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- 6. DOTYCZY  par. 6 ust. 1b) wzoru umowy, załącznik nr 5 do SIWZ dla pakietów 1-18,21,22,24-27,30,31

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 1% wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki w dostawie. Naliczanie kary od wartości umowy jest niewspółmierne do ewentualnego zawinienia Wykonawcy.

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- 7.  DOTYCZY Pakietu  23 poz. 3

Czy zamawiający zaakceptuje elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, o max. średnicy 7,8F?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8.  DOTYCZY Pakietu  23 poz. 17

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie bez algorytmu  umożliwiającego  automatyczne dobranie opóźnień AV i VV ?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9.  DOTYCZY Pakietu  23 poz. 23

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie bez możliwość programowania stałej szerokości impulsu  defibrylacji w obu fazach ?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. DOTYCZY Pakietu  23 poz. 25

- Czy zamawiający zaakceptuje elektrody lewokomorowe sterydowe 4-biegunowe o średnicy korpusu 4,8F na całej długości, natomiast  z możliwością wyboru 2 kształtów: litery S i litery L ?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- 11.  DOTYCZY Pakietu  23 poz. 26

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie bez algorytmu zwiększającego amplitudę załamka R pomniejszającego amplitudę załamka T, natomiast zapewniające unikanie nadwyczuwania załamka T za pomocą filtrów oraz 11 parametrów  programowania wyczuwania ?

- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12.  DOTYCZY Pakietu  16

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SIWZ dopuści do przetargu Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej autoryzowanego producenta Datscope, kompatybilny z wszystkimi dostępnymi systemami  Datascope Corp/USA oraz kompatybilne z pompa typu ARROW KAAT II plus: o nastepujacych parametrach technicznych

Zestaw do kontrapulsacji

- cewnik  do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej  w rozmiarze 7,5Fr/34 i 40 ml

- korpus cewnika z poliuretanu, cewniki  odporne na zaginanie

- kanał centralny o średnicy 0,027” wykonany z poliamidu.

- w każdym zestawie z cewnikiem min.  2 prowadniki o długości 145 cm pokryte PTFE i średnicy 0,025” oraz 2 sztuki introduktorów dotętniczych,

Sterylna zastawka jednokierunkowa ze strzykawka 30 ml (z cewnikiem IAB)

- Sterylny zestaw wprowadzający, w skład którego wchodzi:

-igła angiograficzna o rozmiarze 18

-rozszerzacz naczyniowy

- koszulka introduktora z zastawka hemostatyczna

- rozszerzacz introduktora

- kranik trójdrożny

- nasadka luer

- przedłużacz cewnika

-Dreny ciśnieniowe: Dwa dreny ciśnieniowe o długości 1,2 m

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

13.  DOTYCZY Pakietu  9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonów non - compliant typu RX posiadający zakres średnic 2.0-5.0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm)  i długości 8-18mm (8; 10; 12; 15; 18 mm) o profilu 0,0295" dla balonu 3.0mm i ciśnieniu  RBP – 22 Atm (20 atm dla średnic 4,5 i 5,0 mm) ?

Odpowiedź: Tak

14.  DOTYCZY Pakietu 23 - kardiowerter-defibrylator resynchronizujący punkt 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczające defibrylację o energii 36J od pierwszej terapii? Układ może być zaoferowany z elektroda podskórną, jako klinicznie udowodnione rozwiązanie mające wpływ na zmniejszenie progu defibrylacji?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

15.DOTYCZY Pakietu 23 - kardiowerter-defibrylator resynchronizujący punkt 3 i 24

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylacyjne pasywne/aktywne, jedno/dwucoilowe o zakresach długości 52-100cm i średnicy ≤ 8,6Fr do wyboru DF-1/DF-4?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

16. DOTYCZY Pakietu 23 - kardiowerter-defibrylator resynchronizujący punkt 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe bipolarne i quadripolarne o dwóch długościach i trzech krzywiznach, uwalniające steryd na każdym z pierścieni co może mieć wpływ na obniżenie progu stymulacji?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

17. DOTYCZY Pakietu 23 - kardiowerter-defibrylator resynchronizujący punkt 23

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieprogramowalnej szerokości impulsu defibrylacji, natomiast z możliwością programowania różnych konfiguracji wektorów przepływu impulsu wysokoenergetycznego w ramach jednej sekwencji dostarczanych terapii wysokoenergetycznych?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

18. DOTYCZY Pakietu 23 - kardiowerter-defibrylator resynchronizujący punkt 25

Czy Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe o średnicy 5,3Fr, w części dystalnej 3,9Fr i średnicach 5,1 Fr z możliwością stymulacji w konfiguracji 16 wektorów, elektrody posiadają krótki wektor zmniejszający ryzyko stymulacji nerwu przeponowego, elektrody posiadają 3 krzywizny jedną z nich jest kształt litery S?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- 19. DOTYCZY Pakietu 23 kardiowerter-defibrylator resynchronizujący punkt 26

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające algorytm dyskryminacji załamka T?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- 20. DOTYCZY Pakietu 28 stymulator jednojamowy parametry graniczne, programowane punkt 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu w zakresie 0,12- 1,5ms co nieznacznie różni się od wymaganych wartości?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

21. DOTYCZY Pakietu 28 stymulator jednojamowy parametry graniczne, programowane punkt 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gniazdem IS 1, kompatybilne z łącznikami umożliwiającymi połączenie elektrod o średnicach 3,2mm, 5mm?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

22. DOTYCZY Pakietu 28 stymulator dwujamowy parametry graniczne, programowane punkt 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie impulsu w zakresie 0,5-7,5V?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

23. DOTYCZY Pakietu 28 stymulator dwujamowy parametry graniczne, programowane punkt 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu w zakresie 0,12- 1,5ms co nieznacznie różni się od wymaganych wartości?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

24. DOTYCZY Pakietu 28 stymulator dwujamowy parametry graniczne punkt 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gniazdem IS 1, kompatybilne z łącznikami umożliwiającymi połączenie elektrod o średnicach 3,2mm, 5mm?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- 25. DOTYCZY Pakietu 29 ICD VR parametry graniczne punkt 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczające defibrylację o energii 35J od pierwszej terapii?Układ może być zaoferowany z elektroda podskórną, jako klinicznie udowodnione rozwiązanie mające wpływ na zmniejszenie progu defibrylacji?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

26. DOTYCZY Pakietu 29 ICD VR parametry graniczne punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające algorytm dyskryminacji załamka T?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

27. DOTYCZY Pakietu 29 ICD VR parametry graniczne punkt 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego pamięć IEGM wynosi 32min?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

28. DOTYCZY Pakietu 29 ICD VR parametry graniczne punkt 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, z algorytmem dostosowującym energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min, ale zapewniającym dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym pobudzeniu?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

29. DOTYCZY Pakietu 29 ICD VR parametry graniczne punkt

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylacyjne pasywne/aktywne, jedno/dwucoilowe o zakresach długości 52-100cm i średnicy ≤ 8,6Fr?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

30. DOTYCZY Pakietu 29 ICD VR parametry graniczne punkt 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością programowania pierścienia SVC typu ON/OFF o nieprogramowalnej szerokości impulsu defibrylacji, natomiast z możliwością programowania różnych konfiguracji wektorów przepływu impulsu wysokoenergetycznego w ramach jednej sekwencji dostarczanych terapii wysokoenergetycznych?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

31. DOTYCZY Pakietu 29 ICD VR parametry graniczne punkt 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości monitorowanie zmienności odcinka ST?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

32. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczające defibrylację o energii 35J od pierwszej terapii?Układ może być zaoferowany z elektroda podskórną, jako klinicznie udowodnione rozwiązanie mające wpływ na zmniejszenie progu defibrylacji?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

33. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające algorytm dyskryminacji załamka T?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

34. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego pamięć IEGM wynosi 32min?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

35. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, z algorytmem dostosowującym energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min, ale zapewniającym dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym pobudzeniu?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

36. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylacyjne pasywne/aktywne, jedno/dwucoilowe o zakresach długości 52-100cm i średnicy ≤ 8,6Fr do wyboru DF-1/DF-4?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

37. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością programowania pierścienia SVC typu ON/OFF o nieprogramowalnej szerokości impulsu defibrylacji, natomiast z możliwością programowania różnych konfiguracji wektorów przepływu impulsu wysokoenergetycznego w ramach jednej sekwencji dostarczanych terapii wysokoenergetycznych?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

38. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego testu umożliwiającego optymalny dobór opóźnienia AV/PV?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

39. DOTYCZY Pakietu 29 ICD DR parametry graniczne punkt 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości monitorowanie zmienności odcinka ST?

- Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

40. DOTYCZY Pakietu 23 formularz asortymentowy pozycja 2 i 3 oraz parametry wymagane

Co Zamawiający miał na myśli pisząc pozycja 2. „Stymulator resynchronizujący (CRT-D) wraz z instrumentarium” i pozycja 3.” Stymulator resynchronizujący (CRT-P) wraz z instrumentarium”?

Nie ma bowiem do tych pozycji opisanych parametrów wymaganych, co uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty. Parametry wymagane podane są jedynie dla  pozycji 1.

W nazwie pakietu znajduje się zapis „Parametry wymagane Pakiet 23 poz. 1 - Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący wysokoenergetyczny z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji i adekwatne do stymulator resynchronizujący.”?

Parametry wymagane przygotowane dla pozycji 1 nie mają zastosowania w przypadku stymulatorów resynchronizujących (poz. 2 i 3).

Dużej części parametrów wymaganych dla poz. 1 urządzenia z poz. 2 i 3 jako typ urządzenia nie posiadają, co wynika z pracy i funkcji tych urządzeń.

Ponadto Zamawiający wymaga wycenienia stymulatora resynchronizujacego wraz z instrumentarium, ale brak parametrów wymaganych do pozycji 2 i 3 uniemożliwia wskazanie co wchodzi w skład takiego instrumentarium.

Zapis ten wprowadza Wykonawcę w błąd i uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty.

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ i ujednolicenie zapisów również w kontekście umowy co pozwoli na prawidłowe przygotowanie i skalkulowanie oferty

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 23 dokonuje zmiany w opisie i w ilościach (aktualne zestawienie w załączeniu)

Wyjaśnienie znaczenia słowa instrumentarium w kontekście SIWZ: niezbędne elementy urządzenia (stymulator, elektrody) oraz narzędzia do implantacji tego układu.

41. DOTYCZY Pakietu 29 dotyczy Parametry oceniane / parametry wymagane Pakiet 29 poz. 2

Co Zamawiający miał na myśli  pisząc: „Parametry oceniane / parametry wymagane Pakiet 29 poz. 2 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – zestaw”?

W nazwie znajdują się dwie sprzeczne informacje. Opis pakietu wskazuje na urządzenie jednojamowe a zapis w nawiasie sugeruje, że ma to być urządzenie dwujamowe.

Zapis ten wprowadza Wykonawcę w błąd i uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty.

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ i ujednolicenie zapisów również w kontekście umowy co pozwoli na prawidłowe przygotowanie i skalkulowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 29 poz. 2 w tabelach: „Parametry oceniane / parametry wymagane Pakiet 29 poz. 2 – miał na myśli Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw (aktualne zestawienie w załączeniu).

42. DOTYCZY załącznika nr 5 do SIWZ

- a) Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 5 do SIWZ, poprzez dodanie do par. 2 ust. 3 zdania o następującym brzmieniu: „Asortyment uznawany będzie za użyty w momencie pobrania go z depozytu”.

- b) Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 5 do SIWZ poprzez dodanie do par. 2 ust.11 zdania o następującej treści:  „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z magazynu przez Kupującego”.

- c) Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 5 do SIWZ poprzez dodanie do par. 2 ust. 12 o następującej treści:  „Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzania okresowej kontroli terminu ważności Asortymentu znajdującego się w magazynie”.

Odpowiedź:

a) Zamawiający odmawia dokonania zmiany zawartej w pytaniu.

b)Zamawiający odmawia dokonania zmiany zawartej w pytaniu.

c) Zamawiający odmawia dokonania zmiany zawartej w pytaniu. Zamawiający informuje jednak, że zmodyfikował wzór umowy poprzez dodanie do § 2 ustępu 12 (a co za tym idzie zmodyfikował też treść § 6 i §7 wzoru umowy).

43. DOTYCZY Pakietu 23 pozycja 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 pozycja 2 miał na myśli Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) czy Stymulator resynchronizujący (CRT-P) ?

Odpowiedź:  Zamawiający w Pakiecie nr 23 poz. 2 miał na myśli defibrylator resynchronizujący, natomiast w w poz. 1  Zamawiający miał na myśli kardiowerter defibrylator (ICD).

44. DOTYCZY Pakietu  6.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu próbki z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie cewników w w.w. pakiecie lub czy Zamawiający dopuści do oceny próbkę demonstracyjną, niesterylną?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

44. DOTYCZY Pakietu  6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy cewnika balonowego uwalniającego Paklitaksel o następujących parametrach:

- cewnik typu rapid exchange

- balon typu semi-compliant

- szeroka gama rozmiarów od 1,5 do 4,5 mm – 11 średnic

- długości balonów: 10,15,20,25,30,40 mm

- długość użytkowa 142 cm

- ciśnienie nominalne 6 atm

- RBP 16 atm

- ABP 20 atm

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- profil końcówki 0,017”

- distal shaft 2,6 F

- proximal shaft 2,0 F

- dawka leku 3μg/mm2

- dwa markery elastyczne markery na powierzchni balonu

- okres ważności – 36 miesięcy

- skuteczność  terapeutyczna potwierdzona badaniem Essential Registry?

Powyższy cewnik balonowy jest stosowany z powodzeniem od 3 lat w wielu ośrodkach na terenie kraju.

Odpowiedź:  Tak

45. DOTYCZY Pakietu  9.

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wysokociśnieniowy cewnik balonowy w systemie Rx bez wymagania OTW, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w specyfikacji?

Odpowiedź:  Tak

46. DOTYCZY Pakietu  12.

Prosimy o dopuszczenie w powyższym pakiecie cewnik aspiracyjny w systemie szybkiej wymiany Rx, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 i 7 F, o następujących parametrach:

-  zdolność aspiracyjna 96 cc/min dla 6F oraz 168 cc/min dla 7F

-  powierzchnia światła ekstrakcji (proksymalnie) 0,95mm2 dla 6F oraz 1,54mm2 dla 7F

-  powierzchnia światła ekstrakcji (dystalnie) 0,93mm2 dla 6F oraz 1,43mm2 dla 7F

-  zewnętrzna średnica 0,067" (1,70mm) dla 6F oraz 0,078" (1,98mm) dla 7F

-  wewnętrzna średnica 0,044” (1,12mm) dla 6F oraz 0,052” (1,33mm) dla 7F

-  długość sekcji Rx 25 cm

-  długość robocza 145 cm

-  kompatybilny prowadnik 0,014”

- zawartość zestawu: cewnik aspiracyjny, usztywniający mandryn, kranik, przedłużacz, 2 koszyczki filtrujące, 1 x strzykawka aspiracyjna z blokadą 50/60cc ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

47. DOTYCZY Pakietu  17.

Czy Zamawiający wymaga opaski uciskowej do tętnicy promieniowej z indykatorem godzinowym umożliwiającym zaznaczenie godziny założenia opaski? Ucisk miejsca nakłucia widoczny jest poprzez silikonową soczewkę?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

48. DOTYCZY Pakietu  18.

Czy zamawiający dopuści system stentgraftu wieńcowego o długościach: 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm, ciśnieniu RBP  14 bar (⌀4,5 - 5,0 mm) oraz 16 bar (⌀2,5 - 4,0 mm), przy zachowaniu innych parametrów? Termin ważności oferowanych stentgraftów wynosi 36 miesięcy?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy dotyczący Pakietów nr 19, 20, 23, 28, 29

- Zamawiający postanowił zmienić § 2 ust 2 (poz. 2) wzoru umowy, poprzez zastąpienie jego dotychczasowego brzmienia następującym:

„Sprzedawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, prześle Kupującemu 2 komplety kardiowerterów - defibrylatorów z Pakietu 23 poz.1; 1 Kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego (CRT-D) wysokoenergetyczego z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji wraz z instrumentarium z Pakietu 23 poz. 2 i 1 komplet stymulatora resynchronizującego (CRT-P) wraz z instrumentarium. Do czasu użycia przez Kupującego pozycji Asortymentu, o których mowa w zdaniu pierwszym, Kupujący uprawniony będzie do ich bezpłatnego magazynowania (depozyt) i użycia w wybranym przez siebie czasie.”

- Zamawiający postanowił zmienić § 2 wzoru umowy, poprzez dodanie do niego ust. 12 o poniższej treści:

„W wypadku, gdy termin ważności Asortymentu bezpłatnie magazynowanego (depozyt) upłynie, Sprzedawca zobowiązany jest, na wezwanie Kupującego, wymienić ten Asortyment na Asortyment, którego termin ważności jest zgodny z terminem, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. Do wymiany Asortymentu zastosowanie ma § 2 ust. 4 Umowy.”

- Zamawiający postanowił zmieć § 6 ust. 1 wzoru umowy, poprzez dodanie do niego lit. g) o poniższej treści:

„Za zwłokę w wymianie Asortymentu, którego termin ważności upłynął, zgodnie z § 2 ust. 12 Umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki”

- Zamawiający postanowił zmieć § 6 ust. 2 wzoru umowy, poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści następującą:

„Kary umowne określone w § 6 ust. 1 lit b)-g) podlegają sumowaniu”

- Zamawiający postanowił zmienić § 7 ust. 3 Umowy, poprzez dodanie do niego lit. h) o poniższej treści:

„Dwukrotnego opóźnienia Sprzedawcy w wymianie Asortymentu, którego termin ważności upłynął lub jednokrotnego takiego opóźnienia, które to przekracza 7 dni, na zasadach określonych w § 2 ust. 12 Umowy.”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonał następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

- Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X  SIWZ oraz złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia 10.08.2018 r. do godz. 10.00.  Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.

- Rozdział XI ust. 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

4. Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 10.08.2018 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej (pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.

- Zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 10 sierpnia  2018 r. godz. 10.00
OTWARCIE  OFERT:  10 sierpnia 2018 r.  godz. 10.30”

W związku z powyższą zmianą SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 139-317102 z dnia 21.07.2018 r., zwanego dalej Ogłoszeniem, w następującym zakresie:

- pkt IV.2.2) Ogłoszenia otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/08/2018

Czas lokalny: 10:00”

- pkt IV. 2.7) Ogłoszenia otrzymuje nowe brzmienie:

„Warunki otwarcia ofert

Data: 10/08/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Pok. 242 - II piętro Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

# Pełnomocnik Dyrektora

- ds administracyjno - inwestycyjnych

# mgr Aneta Gomółka - Siembora