Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..…………………………………………………

          - Adres: ………………………………….……….……….…………………………………

          - Numer telefonu. …………………………………………….……….……………..………

Osoba do kontaktów : .....................................................………………………………

Adres poczty elektronicznej (e-mail), na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ........................................@.................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404  Łomża

    - I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie okulistycznego mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę brutto: ………… zł (słownie: …………………………………………………. złotych).

II. OŚWIADCZENIA:

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i zakresem dostaw określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                      i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa     i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
i art. 5 -17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
 tj.  przez  okres  30  dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

8. * Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawców i  wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz podajemy firmy podwykonawców

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

10. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

12. Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny/ aparatura medyczna jest kompletny/a, nowy/a (rok produkcji 2019), nie powystawowy/a, nieużywany/a i gotowy/a do funkcjonowania 
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

13. Wadium w kwocie ....................  zł zostało wniesione dnia .................... r.  w formie ...........................................  (wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….……………

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy przekazać Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia 
i godziny terminu składania ofert).

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy zwrócić na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

15. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Integralną część oferty stanowią:
1.................................................................................
2..................................................................................

3..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1    - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pkt II ppkt 11 lit.  a i b.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..............................................

..............................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

        - Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP, oraz w związku ze złożeniem oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie okulistycznego mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: 
ZT-SZP-226/01/32/2019, w imieniu :

...................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz .U. z 2019 r. poz. 369), *

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz .U. z 2019 r. poz. 369),*

…..................... dnia …..................r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*  niepotrzebne skreślić

UWAGA!

- Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy 
z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

..............................................

..............................................

..............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………… …………………………………….……

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie okulistycznego mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2019,

- OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie okulistycznego mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2019

OFERUJEMY:

Miejsce montażu i uruchomienia: Sala operacyjna Oddziału Okulistycznego zlokalizowana 
na Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulistyczny mikroskop operacyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium JAKOŚĆ (OCENA TECHNICZNA) | Parametr oferowany – należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop przeznaczony do przeprowadzania operacji okulistycznych w przednim i tylnym odcinku oka. Rok produkcji mikroskopu 2019. | TAK |  |  |
| 2. | Obiektyw apochromatyczny z ogniskową 200mm. | TAK |  |  |
| 3. | Zmotoryzowany układ powiększenia zoom. Zmotoryzowane ogniskowanie. Wyświetlanie aktualnych parametrów powiększenia i ogniskowania w zasięgu wzroku operatora. Umiejscowienie wizualizacji: na ramieniu lub na statywie lub inne rozwiązanie | TAK | Umiejscowienie wizualizacji na ramieniu - 10 pkt Umiejscowienie wizualizacji na statywie lub inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
| 4. | Szeroka na 25mm baza stereoskopii dla dobrego widzenia przestrzennego. | TAK |  |  |
| 5. | Pochylanie głowicy mikroskopu zgrubne w zakresie nie mniejszym niż – 65 do + 85 stopni. Pochylanie precyzyjne w zakresie od -10 do + 10 stopni. | TAK |  |  |
| 6. | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w szerokim zakresie regulacji – nie mniej niż 160 stopni. Okulary szerokokątne dla operatora z regulacją korekcji sferycznej w zakresie nie mniejszym niż +4D do -7D | TAK |  |  |
| 7. | Oświetlenie bliskie osi obserwacji. Ciągła regulacja kąta oświetlenia osiowego dla uzyskania optymalnego odbicia światła z dna oka. | TAK |  |  |
| 8. | Wskaźnik pozycji układu wzmocnienia czerwonego refleksu z dna oka umieszczony w zasięgu wzroku operatora. Umiejscowienie wizualizacji: na ramieniu lub na statywie lub inne rozwiązanie | TAK | Umiejscowienie wizualizacji na ramieniu - 10 pkt Umiejscowienie wizualizacji na statywie lub inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
| 9. | Oświetlenie szczelinowe z przesuwem szczeliny. | TAK |  |  |
| 10. | Zmotoryzowany układ xy sterowany z przycisku nożnego o dużym zakresie przesuwu, nie mniej niż 60mm/60mm. Wyświetlanie aktualnej pozycji xy w zasięgu wzroku operatora. Umiejscowienie wizualizacji: na ramieniu lub na statywie lub inne rozwiązanie | TAK | Umiejscowienie wizualizacji na ramieniu - 10 pkt Umiejscowienie wizualizacji na statywie lub inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
| 11. | Przycisk nożny, przewodowy, do regulacji następującymi funkcjami: zoom, ogniskowanie, xy, regulacja jasności światła, włączanie i wyłączanie światła, inwersja ruchu xy w operacjach witrektomii, reset mikroskopu. Możliwość programowania przez użytkownika funkcji przycisku. | TAK |  |  |
| 12. | Stereoskopowy mikroskop asystenta do montażu z dowolnej strony mikroskopu. Łamany w trzech osiach. Z prostowaniem obrazu. | TAK |  |  |
| 13. | Oświetlenie światłowodowe, diodowe o mocy nie mniej niż 50W, o dużym zakresie regulacji jasności oświetlenia. Ciągła regulacja jasności oświetlenia z przycisku nożnego i z panelu sterującego. Wbudowany moduł diodowy o mocy nie mniejszej niż 50W jako zapas do szybkiego przełączenia. | TAK |  |  |
| 14. | Wyświetlanie w zasięgu wzroku operatora procentowej wartości względnej poziomu oświetlenia w stosunku do oświetlenia maksymalnego. Umiejscowienie wizualizacji: na ramieniu lub na statywie lub inne rozwiązanie | TAK | Umiejscowienie wizualizacji na ramieniu - 10 pkt Umiejscowienie wizualizacji na statywie lub inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
| 15. | Kolumna podłogowa, na kołach z hamulcami. Wskazanie na wyświetlaczu stanu wyważenia mikroskopu. Automatyczne zablokowanie ruchu głowicy w pionie w przypadku braku jej wyważenia dla bezpieczeństwa pacjenta i operatora. Hamulce elektromagnetyczne umożliwiające swobodne pozycjonowanie głowicy mikroskopu. | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość zaprogramowania wysokości głowicy mikroskopu do wyłączenia światła lub resetu mikroskopu. | TAK |  |  |
| 17. | Dziesięć kompletów obłożeń na pokrętła, do sterylizacji w autoklawie. Pokrowiec na mikroskop – 1 szt. Osłona na obiektyw- 1 szt. | TAK |  |  |
| 18. | Mikroskopowy medyczny system rejestracji obrazu o rozdzielczości nie mniejszej niż full HD zintegrowany z mikroskopem. Adapter kamery z przesłoną irysową do regulacji głębi ostrości. Kamera full HD lub wyższej rozdzielczości. Wyjście HDMI HD, SDI, wyjście DVI, S-video. Rejestrator kompatybilny z oferowaną kamerą z HDD nie mniejszym niż 500GB. Równoczesne nagrywanie na dysk, na zewnętrzny nośnik USB lub do sieci. Klawiatura bezprzewodowa do wprowadzania danych. Monitor LCD 21,5 cala lub większy do prezentacji obrazu. | TAK |  |  |
| 19. | System obrazowania do operacji witreoretinalnych współpracujący ze stereoskopowym przekątnym systemem odwracania obrazu ( inwerter – posiadanym przez zamawiającego) niezintegrowany z oftalmoskopem. | TAK |  |  |
| 20. | Soczewka redukcyjna dopasowująca aparat do ogniskowej mikroskopu f=200mm. | TAK |  |  |
| 21. | Soczewka robocza szerokokątna o średnicy zewnętrznej 19mm, zakres wysokości pracy 3-4mm, pole 120 stopni. | TAK |  |  |
| 22. | Soczewka robocza plamkowa o średnicy zewnętrznej 19mm, zakres wysokości pracy 10mm, pole 60 stopni. | TAK |  |  |
| 23. | Soczewka robocza szerokokątna o średnicy zewnętrznej 20 mm, zakres wysokości pracy 3-15mm, pole 60-130 stopni wykonana ze szkła kwarcowego. | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość dokupienia innych soczewek roboczych o innych parametrach niż wymienione. | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość wymiany soczewek roboczych w trakcie operacji bez konieczności demontażu przyrządu. | TAK |  |  |
| 26. | Możliwość używania soczewek jednorazowych. | TAK |  |  |
| 27. | Wysuwany pręt mocujący soczewkę roboczą, zabezpieczający przed uciśnięciem rogówki. | TAK |  |  |
| 28. | Osobny mechanizm regulacji ostrości niezależny od ustawienia mikroskopu. | TAK |  |  |
| 29. | Możliwość sterylizacji przyrządu i soczewek w autoklawie. | TAK |  |  |
| 30. | Kaseta do sterylizacji (z wkładem do ułożenia elementów systemu). | TAK |  |  |
| 31. | Łatwy montaż i demontaż przyrządu na mikroskopie. | TAK |  |  |
| 32. | Zwarta ażurowa konstrukcja, nie ograniczająca pola operacyjnego. | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie okulistycznego mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2019

OFERUJEMY:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

| L.p. | Parametr | Wymagany | Oferowany (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | min. 36 miesięcy |  |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji | 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 4. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji | 3 |  |  |
| 6. | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 7a. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | cały okres gwarancji, |  |  |
| 7b. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |  |
| 7c. | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji | min 6 m-cy, podać |  |  |
| 8. | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej | TAK Podać dołączyć |  |  |
| 10. | Szacunkowy koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) cena 1 roboczogodziny koszt dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego - ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanego sprzętu w skali 1 roku | Podać Podać podać |  |  |
| 11. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia | Min. 10 lat |  |  |
| 12. | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
| 13. | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat | Min 5 lat, podać |  |  |
| 14. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji, | TAK |  |  |
| 15. | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
| 16. | Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy dostawie. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty na wezwanie i przy dostawie. *- jeśli dotyczy | TAK |  |  |
| 17. | Przy dostawie - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy