## Zestawienie asortymentowo - ilo
Pakiet 1
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny |  | 150 (depozyt 3 sztuki każdego rozmiaru)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | wpis do rejestru produktów leczniczych | podać nazwę, numer i datę ważności
5. | stent pokryty substancją antyproliferacyjną uwalnianą z powierzchni stentu przy pomocy polimeru ulegającego biodegradacji | tak, podać nazwę leku
6. | platforma ze stopu kobaltowo-chromowego/platynowo- chromowego | tak
7. | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu | podać w miesiącach
8. | wymagane minimalne RBP16 bar dla wszystkich rozmiarów | tak
9. | minimalny wymagany przedział długości stentów od 8,0 mm do 32 mm | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
10. | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,5 mm | tak, podać
11. | wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. | tak, podać
12. | równoczesne i równomierne rozprężanie się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | skrócony okres podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) | podać | 12mies – 0 p. 6mies – 1p.
2. | profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy | podać w calach | ≥0,042 – 0 p. ≤0,041 – 1 p.
3. | maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,25 – 0 p., 3,26 - 3,30 -1 p., ≥3,31- 2 p.
4. | oferowanie stentów o długości powyżej 32 mm | podać długości powyżej 32 mm | <33 mm – 0 p., 33-35mm – 1 p., =36mm – 2 p., > 36 mm – 3 pkt
5. | oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm | tak/ nie | Nie - 0 p., Tak – 1 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem (Everolimus) |  | 150 (depozyt 3 sztuki każdego rozmiaru)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem (Everolimus)
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | wpis do rejestru produktów leczniczych | podać nazwę, numer i datę ważności
5. | stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek - everolimus | tak, podać nazwę leku
6. | paltforma stała ze stopu kobaltowo-chromowego | tak
7. | stenty otwartokomórkowe o budowie slotted tube, montowane na balonie | tak
8. | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu | podać w miesiącach
9. | wymagane minimalne RBP18 bar dla wszystkich rozmiarów | tak
10. | minimalny wymagany przedział długości stentów od 8,0 mm do 34 mm, | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
11. | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm | tak, podać
12. | wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. | tak, podać
13. | równoczesne i równomierne rozprężanie się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem (Everolimus)
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | skrócony okres podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) | podać | 12mies – 0p., 6mies – 1p.
2. | profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy | podać w calach | ≥0,042 – 1 p., ≤0,043 – 0 p.
3. | maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,24 – 0 p., 3,25 - 3,27 –1 p., ≥3,28 – 2 p.
4. | maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | <3,5 – 0 p., 3,5 – 1 p., >3,5 – 2 p.
5. | oferowanie stentów o długości powyżej 34 mm | podać długości powyżej 34 mm | ≤34 mm – 0 p., 35-38mm – 1 p., >38 mm – 2 p.
6. | oferowanie stentów o średnicy 2,0 mm | tak/ nie | Nie - 0p., Tak – 1 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 3
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń |  | 150 (depozyt 3 sztuki każdego rozmiaru)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | stent kobaltowo-chromowy, pokrycie stentu substancją czynną w technologii albuminalnej | tak
5. | stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych. | tak
6. | stent uwalniający sirolimus w ilości 1.2 µg/mm2 | tak, podać dawkę leku
7. | brak powłoki polimerowej | tak
8. | ciśnienie nominalne 10 atm; RBP min. 18 atm dla średnic dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm | tak, podać
9. | długość systemu doprowadzającego ≤ 145 cm | tak, podać dł.
10. | grubość ściany stentu ≤ 0,0020” dla średnicy 2,5 mm oraz ≤ 0,0024” dla pozostałych rozmiarów | tak, podać w calach
11. | minimalny wymagany przedział długości od 9 mm do 32 mm dla stentów o średnicy ≥ 2,5mm | tak, podać
12. | min. wymagany przedział średnicy stentów od 2,0 mm do 4,0 mm. | tak, podać
13. | shaft proxymalny ≤ 1,9F shaft dystalny ≤ 2,5 F | tak, podać
14. | profil wejścia ≤ 0,016” | tak, podać
15. | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu | podać w miesiącach
16. | łatwość przechodzenia przez kręte naczynia | tak
17. | łatwość dojścia do bocznic | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | profil przejścia stentu ≤ 0,035" dla średnicy 3,0 mm | podać | ≥ 0,040” – 0p. ≤ 0,037” – 0,039” – 1p. ≤ 0,034” – 0,036” – 2p.
2. | skrócony okres podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) | podać | 12mies – 0p., 6mies – 1p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 4
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych |  | 50 (depozyt 3 sztuki każdego rozmiaru)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer i datę ważności
6. | stent kobaltowo-chromowy | tak
7. | shaft proxymalny<lub=1,9F | tak
8. | shaft dystalny <lub=2,5F | tak
9. | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu | tak
10. | minimalny wymagany przedział długości stentów od 8 - do 32 mm, dla średnic 2,75-4,0mm | tak, podać możliwe wymiary
11. | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,0 mm do 4.0 mm | tak, podać możliwe wymiary
12. | grubość ściany stentu max. 0,0024" dla średnicy równej i >3,0mm oraz 0,0020" dla średnicy 2,5mm | tak
13. | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu | tak
14. | wymagana dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń | tak
15. | skrócenie stentu dla średnic 2,75-4,0mm - 0% | tak
16. | równomierne i równoczesne rozprężanie się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu | tak
17. | zachowanie kształtu i krzywizn naczynia po rozprężeniu stentu oraz brak efektu przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | profil przejścia stentu przy średnicy 3,0 | podać w calach | ≥ 0,042 – 0 p., 0,041 - 0,038 – 1 p., ≤ 0,037 – 2 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 5
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny dedykowane do bifurkacji |  | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny dedykowane do bifurkacji
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | wpis do rejestru produktów leczniczych | podać nazwę, numer i datę ważności
5. | stent pokryty substancją antyproliferacyjną uwalnianą z powierzchni stentu przy pomocy polimeru | tak, podać nazwę leku
6. | wymagane minimalne RBP16 bar dla wszystkich rozmiarów | tak
7. | wymagane min. 3 długości stentów | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
8. | minimalny wymagany przedział średnic stentów dedykowanych do naczyń od 2,5 mm do 4,5 mm | tak, podać
9. | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu | podać w miesiącach
Parametry oceniane poz. 1 - Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny dedykowane do bifurkacji
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dodatkowy marker do pozycjonowania stentu w miejscu odejścia bocznicy | tak/nie | Nie – 0 p., Tak – 1 p.
2. | stent montowany na balonie wysokociśnieniowym, o zróżnicowanej średnicy dostosowanej do średnic tętnic wieńcowych w miejscu bifurkacji | tak/nie | Nie – 0 p., Tak – 1 p.
3. | komórka o powiększonym rozmiarze w miejscu odejścia bocznicy umożliwiająca dostęp do bocznicy dowolnym stentem lub balonem bez poszerzania średnicy komórki | tak/nie | Nie – 0 p., Tak – 1 p.
4. | skrócony okres podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) | podać | 12mies – 0p., 6mies – 1p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 6
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel, bez powłoki polimerowej do leczenia restenozy w stencie |  | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel, bez powłoki polimerowej do leczenia restenozy w stencie
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | Dawka paklitakselu - 3 µg/mm2 | tak, podać dawkę leku
5. | Długości balonu: od min.10mm do min.30mm (min.6 długości) | tak, wymienić
6. | RBP-14 atm dla balonów do średnicy 3,5 mm | tak, podać
7. | profil wejścia 0,017" | tak, podać
8. | ciśnienie nominalne -7atm. | tak, podać
9. | jednokrotna inflacja balonu gwarantująca skuteczne uwolnienie leku | tak
10. | shaft proxymalny ≤ 1,8F shaft dystalny ≤ 2,5 F | tak, podać
11. | bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte badaniami klinicznymi z minimum 3 letnim okresem kontrolnym (załączona dokumentacja) | tak, załączyć
12. | łatwość przechodzenia przez kręte naczynia | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel, bez powłoki polimerowej do leczenia restenozy w stencie
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | skrócony okres podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) | podać | 3mies – 0p., 1mies – 1p.
2. | bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi z minimum 3-letnim okresem kontrolnym | ilość badań klinicznych | 1 badanie - 0 p. największa ilość badań - 5 p. pozostałe proporcjonalnie Pozostałe proporcjonalnie liczone wg wzoru Ilość badań oferty badanej x 5 pkt maksymalna oferowana ilość badań
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 7
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
Sprzęt pomocniczy do PCI
1. | Koszulka naczyniowa udowa |  | 250
2. | Zestaw do wkłuć transradialnych |  | 1000
3. | Torquer |  | 600
4. | Łącznik Y |  | 600
5. | Przedłużacz ciśnieniowy 10 cm |  | 600
6. | Prowadnik diagnostyczny pokryty teflonem 0.035” 200cm |  | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Pakiet 7 - Sprzęt pomocniczy do PCI
Parametry wymagane Pakiet 7 poz. 1 - Koszulka naczyniowa udowa
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | zestaw składający się z koszulki naczyniowej, prowadnika 0,035"/40-60 cm oraz igły angiograficznej 18G/70 mm | tak
7. | wymagana średnica koszulki 5F ; 6F ; 7F | tak
8. | długość: 11 cm i 23 cm | tak
9. | atraumatyczna końcówka i przejście między rozszerzaczem a koszulką | tak
Parametry oceniane Pakiet 7 poz. 1 - Koszulka naczyniowa udowa
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | koszulka pokryta substancją śliską wewnątrz i na zewnątrz | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 1 p.
Parametry wymagane Pakiet 7 poz. 2 - Zestaw do wkłuć transradialnych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | dostępne średnice: 5F; 6F; 7F | tak
7. | w zestawie miniprowadnik 0.018”/45 - 50 cm, o zróżnicowanej budowie: z miękką, atraumatyczną częścią dystalną oraz usztywnioną częścią proksymalną bez oplotu, zapewniającą bardzo dobrą popychalność i przeniesienie obrotu | tak
8. | końcówka prowadnika wygięta pod kątem ok. 45°; | tak
9. | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę oraz niskie opory przejścia | tak
10. | w zestawie igła do nakłucia tętnicy 21G/38 mm oraz rozszerzacz | tak
Parametry oceniane Pakiet 7 poz. 2 - Zestaw do wkłuć transradialnych
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dostępne zestawy z prowadnikiem z końcówką prostą | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 1 p.
2. | koszulka pokryta substancją śliską wewnątrz i na zewnątrz | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 1 p.
Parametry wymagane Pakiet 7 poz. 3 – Torquer
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
Parametry oceniane Pakiet 7 poz. 3 – Torquer
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | torquer akceptujący prowadniki w zakresie średnic 0,014”-0,038” | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 1 p.
Parametry wymagane Pakiet 7 poz. 4 – Łącznik Y
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | szczelność zastawki podczas manewrowania prowadnikiem, możliwość kontroli ciśnienia i podawania kontrastu | tak
Parametry wymagane Pakiet 7 poz. 5 – Przedłużacz ciśnieniowy 10 cm
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | przedłużacz z końcówkami luer - luer lock, | tak
Parametry oceniane Pakiet 7 poz. 5 – Przedłużacz ciśnieniowy 10 cm
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | średnica wewnętrznej nie mniejsza niż 1,5 mm, dł. 10 cm | tak/nie | Nie – 0 p. Tak – 1 p.
Parametry wymagane Pakiet 7 poz. 6 – Prowadnik diagnostyczny pokryty teflonem 0.035”
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | prowadnik o średnicy 0,035”, dł. 200 cm, z końcówką typu „J” | tak
Parametry oceniane Pakiet 7 poz. 6 – Prowadnik diagnostyczny pokryty teflonem 0.035”
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dostępny prowadnik z prostą końcówką | tak/nie | Nie – 0 p. Tak – 1 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 8
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Prowadnik angioplastyczny |  | 600
2. | Urządzenie do zamykania tętnicy udowej |  | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 8 poz. 1 – Prowadnik angioplastyczny
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
5. | długość prowadnika min.190 cm | tak
6. | maksymalna średnica 0,014” | tak
7. | szeroka gama końcówek prowadników: od bardzo miękkich do twardych, minimum 40 rodzajów | tak
8. | dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych | tak
Parametry oceniane Pakiet 8 poz. 1 – Prowadnik angioplastyczny
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dostępne prowadniki o średnicy końcówki od 0,014” do 0,009” | podać | 2 śr. końcówki – 1 pkt; 3-4 śr. końcówki – 2 pkt; powyżej 4 śr. końcówki – 5 pkt.
Parametry wymagane Pakiet 8 poz. 2 – Urządzenie do zamykania tętnicy udowej
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
5. | możliwość ponownego wkłucia bezpośrednio po zamknięciu | tak
Parametry oceniane Pakiet 8 poz. 2 – Urządzenie do zamykania tętnicy udowej
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dostępne dwa rodzaje zamykaczy | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 3 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 9
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy do doprężania stentów |  | 250
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 9 poz. 1 – Cewnik balonowy do doprężania stentów
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | cewniki balonowe non compliance typu RX, dostępne balony typu OTW dla całego wymaganego zakresu średnic | tak
7. | cewnik balonowy non compliance | tak
8. | pokrycie hydrofilne balonu lub inny analogiczny rodzaj pokrycia | tak
9. | wymagany przedział średnic od 2,5 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm | tak, podać średnice
10. | material balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia | tak
11. | profil balonu ≤0.028’’ przy średnicy 3,0mm | tak
12. | cewnik o dobrym podparciu i popychalności | tak
Parametry oceniane Pakiet 9 poz. 1 – Cewnik balonowy do doprężania stentów
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | maksymalne RBP | podać w barach | ≤18 – 2 p., >18 – 0 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 10
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F |  | 1600
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 10 poz. 1 – Cewnik diagnostyczny 5F i 6F
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | minimalna długość cewników 100 cm a pigtaila 110 cm | tak
7. | wymagane średnice cewników 5F i 6F | tak
8. | wymagany cewnik miękki | tak
9. | wymagany cewnik atraumatyczny – łagodnie intubujacy naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia | tak
10. | końcówka dobrze widoczna w skopii | tak
11. | cewniki odporne na złamania, zagięcia | tak
12. | wymagany pełny wybór rozmiarów w zakresie następujących cewników: Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, Bypass lewy, prawy, Pigtail | tak, wymienić rozmiary w zakresie wymaganych krzywizn
13. | cewnik zbrojony | tak
14. | cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót | tak
Parametry oceniane Pakiet 10 poz. 1 – Cewnik diagnostyczny 5F i 6F
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | światło wewnętrzne cewnika 6F (w calach) | podać | ≥ 0,055" – 5p < 0,055" – 0p
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 11
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F |  | 600
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 11 poz. 1 – Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką | tak
7. | atraumatyczna końcówka | tak, opisać
8. | końcówka dobrze widoczna w skopii | tak
9. | światło wewnętrzne cewnika 5F (w calach) min. 0,058” | tak
10. | światło wewnętrzne cewnika 6F (w calach) min. 0,071” | tak
11. | światło wewnętrzne cewnika 7F (w calach) min. 0.081” | tak
12. | wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW , b) 5 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW, c) cewniki do lewego i prawego pomostu aort.-wieńcowego, d) każdy rodzaj krzywizny musi posiadać pełną rozmiarówkę oraz powinien być dostępny bez jak i z otworem bocznym, e) każdy rodzaj krzywizny i rozmiaru cewnika powinien być dostępny w wymiarze od 5F do 7F. | Tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników według punktów a,b,c,d,e z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
13. | cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. | tak
14. | cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wieńcowej i przy długo trwającym zabiegu | tak
15. | określić skuteczność przenoszenia ruchu obrotowego na koniec cewnika | 1:1
16. | cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót | tak
Parametry oceniane Pakiet 11 poz. 1 – Cewnik prowadzący do PCI 5F – 7F
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dostępne cewniki dedykowane do dostępu przez prawą tętnicę promieniową | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 5 p.
2. | oferowany cewnik jest najnowszym produktem tego typu zarejestrowanym przez firmę w Polsce. | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 5 p.
3. | łatwa identyfikacja rozmiaru dzięki zastosowaniu różnych kolorów uchwytu | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 1 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 12
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik do trombektomii 6F i 7F |  | 100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 12 poz. 1 – Cewnik do trombektomii 6F i 7F
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi | tak
7. | cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej | tak
8. | cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie | tak
9. | obecność w ofercie zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070”), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080”) | tak, podać
10. | szybkość aspiracji min. 40cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 90cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) | tak, podać
11. | światło aspiracyjne min. 0,041” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. | tak, podać
12. | w komplecie powinien znajdować się: cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki na aspirowany materiał zatorowy, | tak
13. | długość cewnika 145cm | tak
14. | marker na dystalnym końcu cewnika | tak
15. | końcówka dobrze widoczna w skopii | tak opisać
16. | łatwość przechodzenia do dystalnych segmentów naczyń | tak
Parametry oceniane Pakiet 12 poz. 1 – Cewnik do trombektomii 6F i 7F
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | dostępne dwie wersje: do świeżej skrzepliny z otworem centralnym i otworami na obwodzie cewnika oraz tylko z otworem centralnym do starej skrzepliny | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 1 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 13
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt./zest. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem |  | 600 szt.
2. | Jednorazowa bielizna do koronarografii ZESTAW I Jednorazowa bielizna do koronarografii i PTCA ZESTAW w jednym opakowaniu- prześcieradło angiograficzne 211 x 330 cm, z dwoma otworami - prześcieradło pod pacjenta 152 x 190 cm - 2 fartuchy L - miska 500 ml - miska 250 ml - prowadnik diagnostyczny 0.035 dł. 200 cm - dren niskociśnieniowy 175 cm- Przetwornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny do modułu hemodynamicznego DRAGER - 1 strzykawka 10ml LUER LOCK - 2 strzykawki 10ml LUER - 2 strzykawki 20 ml LUER - 1 strzykawki 20 ml LUER LOCK- strzykawka 5 ml LUER - przesłona na krocze 20 x 40 cm - serweta absorpcyjna 40 x 60 cm - worek na szybę 85 x 90cm - worek na lampę 75 x 80 cm - skalpel bezpieczny nr 11 - gaziki 10 x 10cm – 20szt. - gaziki 10 x 20cm – 6 szt. - rampa dwukranikowa typu OFF - serweta 75 x 90 cm z otworem (na rękę – podejście radialne) - serweta wysokochłonna do rąk 37 x 57 cm - serweta dwuwarstwowa na stolik 152 x 152 cm - dren męsko - męski z zastawką do oszczędzania kontrastu 180 cm - kolec przelewowy typu Transofix - kuweta 6000 ml - osłona na rękaw 40 x 60 cm - igła punkcyjna 0.8 i 0.7 - kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm - etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 2 sztuki |  | 1000 zestawów
3. | Jednorazowa bielizna do koronarografii ZESTAW II |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
a) | Fartuch jednorazowy rozmiar L |  | 200 szt.
b) | Kolec do kontrastu 15 cm z zastawką |  | 400 szt.
c) | Prowadnik diagnostyczny 0,035 ze strzykawką 10 ml |  | 200 szt.
d) | Serweta 75 x 90 z otworem (na rękę na podejście radialne) |  | 50 szt.
4. | Przetwornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny do modułu hemodynamicznego DRAGER |  | 50 szt.
5. | Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień |  | 500 szt.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry wymagane Pakiet 13 poz. 1 – Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | pojemność 20ml | tak
7. | ciśnienie inflacji min. 20atm. | tak
8. | ergonomiczny kształt | tak
9. | dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, podać minimalną podziałkę skali ciśnienia [atm] | tak
10. | możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji | tak
Parametry oceniane Pakiet 13 poz. 1 – Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | ciśnienie inflacji | podać w atm | 20 – 25 atm – 0 p. powyżej 25 atm - 5p.
Parametry wymagane Pakiet 13 poz. 5 – Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer
6. | hydrofilna powłoka balonu | tak
7. | profil balonu ≤ 0.016’’ przy średnicy 3.0 mm | tak
8. | długość użytkowa cewnika min. 145 cm, | tak, podać
9. | cewnik balonowy o średnicy 3,0 do 4,0 powinien współpracować z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
10. | shaft proksymalny  1,9F (dla wszystkich rozmiarów) shaft dystalny  2,5F (dla wszystkich rozmiarów) | tak
11. | minimalny zakres długości 10-30 mm (min. 5 długości) | tak
12. | crossing profile 0,025” dla średnicy 3.0 mm | tak
13 | minimalny wymagany zakres średnic : 1,25 - 4,0 mm (min. 9 średnic) | tak
14. | ciśnienie nominalne - 6 atm dla średnic 2.0 – 4.0 mm oraz 10 atm dla średnic 1.25 – 4.0 mm | tak
15. | RBP 14 atm. w zakresie średnic 2,0 – 4.0 mm oraz 18 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm | tak
16. | łatwość wprowadzenia w kręte i ciasne zwężenia | tak
Parametry oceniane Pakiet 13 poz. 5 – Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | ilość wszystkich dostępnych rozmiarów | wyszczególnić wszystkie dostępne rozmiary (długości i średnice) | 3 rozm. - 0 p. maksymalna zaoferowana ilość rozmiarów- 5p. Pozostałe proporcjonalnie liczone wg wzoru ilość rozmiarów oferty badanej x 5 pkt maksymalna oferowana ilość rozmiarów
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 14
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca |  | 40
2. | Introduktor do założenia elektrody endokawitarnej |  | 40
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 14 poz. 1 – Elektroda do czasowej stymulacji serca
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | dostępne średnice 5F, 6F, 7F | tak
Parametry oceniane Pakiet 14 poz. 1 – Elektroda do czasowej stymulacji serca
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | regulacja długości miękkiej końcówki poprzez wysunięcie lub ewakuację mandrynu | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 3 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 15
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Wkład jednorazowy z szybkozłączem do kontrastu do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena |  | 40
2. | Złącze wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena dł. 150 cm |  | 40
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 15 poz. 1,2
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
Parametry oceniane Pakiet 15 poz. 2
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | wytrzymałość ciśnienia | podać w PSI | do 1000 psi – 0 p. powyżej 1000 psi - 5p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 16
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilne do pompy typu ARROW KAAT II plus |  | 15
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 16 poz. 1
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | cewnik do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej w rozmiarze 7,5Fr/30 i 40 ml | tak
7. | korpus cewnika zbrojony metalowym oplotem, cewniki odporne na zaginanie | tak
8. | kanał centralny o średnicy 0,027” wykonany z nitinolu. | tak
9. | w każdym zestawie z cewnikiem min. 2 prowadniki o długości 175 cm i średnicy 0,025” oraz 2 sztuki introduktorów dotętniczych, skalpel, strzykawka 60 ml | tak
Parametry oceniane Pakiet 16 poz. 1
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | cewnik balonowy z zestawem do wprowadzenia z min. 2 koszulkami dotętniczymi w tym 1 szt. z portem bocznym | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 5 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 17
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej |  | 1000
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 17 poz. 1
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | Opaska uciskowa przezroczystego materiału umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia poduszką powietrzną wypełnioną przez kanał z zastawką | tak
7. | 3 rozmiary długości opaski | tak
8. | Max pojemność poduszki 20 ml | tak
9. | Możliwość szybkiego założenia i usunięcia oraz regulacja siły ucisku | tak
Parametry oceniane Pakiet 17 poz. 1
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | Tłok blokujący na nadmuchiwanej części umożliwiający wypuścić dokładnie 2ml powietrza 3 godziny po kompresji | tak/nie | Nie – 0 p. Tak - 3 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 18
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stent wieńcowy typu stent-graft |  | 15
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 18 poz. 1 – Stent wieńcowy typu stent-graft
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności
6. | stent stalowy | tak
7. | system monorail; montowany na balonie | tak
8. | długość: min. zakres 16 – 26 mm | tak
9. | średnica min. zakres 3,0 - 5,0 mm | tak
10. | łatwość przeprowadzania stentu przez kręte odcinki naczyń | tak
Parametry oceniane Pakiet 18 poz. 1 – Stent wieńcowy typu stent-graft
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | RBP min.15atm | podać | 15 atm - 0 pkt powyżej 15 atm - 3p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 19
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
Wyroby medyczne do ablacji serca
I. | Elektrody diagnostyczne
1. | Elektrody diagnostyczne 4 polowe sterowalne |  | 15 szt (depozyt-2 szt)
2. | Elektrody diagnostyczne 10 polowe sterowalne |  | 40 szt (depozyt-4 szt)
3. | Elektrody diagnostyczne 20 polowe sterowalne: cewniki diagnostyczne dwudziestopolowe sterowalne do mapowania trzepotania prawego przedsionka |  | 3 szt (depozyt-1szt)
4. | Elektrody diagnostyczne 10 polowe niesterowalne |  | 17 szt (depozyt-1 szt)
5. | Przedłużacze do elektrod diagnostycznych 10 polowych |  | 3 szt
6. | Przedłużacze do elektrod diagnostycznych 4 polowych |  | 2 szt
II. | Cewniki ablacyjne
1. | Cewniki ablacyjne z końcówką 4 mm o zwiększonej przewodności cieplnej |  | 35 szt (depozyt-3 szt)
2. | Cewniki ablacyjne z końcówką 8 mm o zwiększonej przewodności cieplnej |  | 14 szt (depozyt-2 szt)
3. | Cewniki ablacyjne chłodzone z końcówką 3,5 mm o zwiększonej przewodności cieplnej |  | 10 szt (depozyt-2 szt)
4. | Cewniki ablacyjne dedykowane do zabiegów trzepotania o zwiększonej przewodności cieplnej |  | 35 szt (depozyt-3 szt)
5. | Kable połączeniowe |  | 3 szt
6. | Kable połączeniowe cewników ablacyjnych o długości co najmniej 150 cm |  | 3 szt
7. | Elektrody diagnostyczne 4 polowe niesterowalne. |  | 15 szt ( depozyt 3 szt)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 19 poz. I - Elektrody diagnostyczne
1. Elektrody diagnostyczne 4 polowe sterowalne
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | liczba biegunów: 4 | Tak
2 | średnica: 6 F | Tak
3 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego min. 110 cm | Tak
4 | szerokość biegunów: 1–2 mm | Tak
5 | różne odległości biegunów: 5 mm, oraz 10mm - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
2. Elektrody diagnostyczne 10 polowe sterowalne
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | liczba biegunów: 10 | Tak
2 | średnica: 6 F | Tak
3 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego min. 110 cm | Tak
4 | szerokość biegunów: 1–2 mm | Tak
5 | różne odległości biegunów do wyboru: 2-6-2 mm, 2-8-2 oraz 2-10-2 mm -do wyboru przez Zamawiającego | Tak
6 | co najmniej trzy wielkości krzywizny - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
3. Elektrody diagnostyczne 20 polowe sterowalne: cewniki diagnostyczne dwudziestopolowe sterowalne do mapowania trzepotania prawego przedsionka
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | liczba biegunów: 20 | Tak
2 | średnica: 6 F | Tak
3 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego min. 90 cm | Tak
4 | szerokość biegunów: 1–2 mm | Tak
5 | odległość biegunów: 2-8-2mm | Tak
6 | zmienna krzywizna zgięcia | Tak
4. Elektrody diagnostyczne 10 polowe niesterowalne
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | liczba biegunów: 10 | Tak
2 | średnica: 6 F | Tak
3 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego min.110 cm | Tak
4 | różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika – co najmniej 2 rodzaje - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
5 | szerokość biegunów: 1–2 mm | Tak
6 | różne odległości biegunów : 2 mm, 5 mm, 2–5–2 mm oraz 2-8-2 mm - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
7 | dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami, o średnicy do wyboru przez Zamawiającego: 5F oraz 6 F i dla średnicy 6 F o co najmniej 3 rodzajach odległości biegunów: 2 mm, 5 mm, 2-5-2 mm. | Tak
Parametry wymagane Pakiet 19 poz. II - Cewniki ablacyjne
1. Cewniki ablacyjne z końcówką 4mm o zwiększonej przewodności cieplnej
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F | Tak
2 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości min.110 cm | Tak
3 | krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe | Tak
4 | różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru przez Zamawiającego – co najmniej 5 wielkości | Tak
5 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni | Tak
6 | maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm | Tak
7 | automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku | Tak
8 | bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin | Tak
9 | co najmniej 5 rodzajów krzywizn | Tak
10 | końcówka zakończona elektrodą o długości 4 mm | Tak
2. Cewniki ablacyjne z końcówką 8 mm o zwiększonej przewodności cieplnej
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F | Tak
2 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości min.110 cm | Tak
3 | krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe | Tak
4 | różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru przez Zamawiającego – co najmniej 5 wielkości | Tak
5 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni | Tak
6 | maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm | Tak
7 | automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku | Tak
8 | bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin | Tak
9 | końcówka zakończona elektrodą o długości 8 mm | Tak
3. Cewniki ablacyjne chłodzone z końcówką 3,5 mm o zwiększonej przewodności cieplnej
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F | Tak
2 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości min.110 cm | Tak
3 | krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe | Tak
4 | różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru przez Zamawiającego – co najmniej 5 wielkości | Tak
5 | maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm | Tak
6 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 260 stopni | Tak
7 | automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku | Tak
8 | bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin | Tak
9 | końcówka zakończona elektrodą o długości 3,5mm | Tak
10 | czujnik temperatury w końcówce cewnika | Tak
11 | 12 otworów irygacyjnych, rozmieszczonych w co najmniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym tip'a elektrody | Tak
12 | chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym | Tak
4. Cewniki ablacyjne dedykowane do zabiegów trzepotania o zwiększonej przewodności cieplnej
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | końcówka zakończona elektrodą o długości 8 mm i irygowana 3,5mm do wyboru przez Zamawiającego | Tak
2 | elektroda, z dodatkowym uzbrojeniem, poprawiającym stabilność końcówki cewnika ablacyjnego | Tak
3 | długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości min. 95cm | Tak
4 | krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe | Tak
5 | cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni | Tak
6 | automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku | Tak
7 | bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin | Tak
8 | dodatkowe wzmocnienia cewnika, w części która wykonuje zgięcie, poprawiające stabilność boczną | Tak
7. Elektrody diagnostyczne 4 polowe niesterowalne.
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | Cewniki diagnostyczne czteropolowe o krzywiznach stałych. | Tak
2 | Liczba biegunów: 4 | Tak
3 | Różne średnice do wyboru: 6F, 5F i 4F. | Tak
4 | Różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 5 rodzajów w tym krzywizny: Josephson, Damato, Cournand, His, Multipurpose. | Tak
5 | Dostępność cewników z miękką końcówką. | Tak
6 | Różne odległości biegunów do wyboru: 2mm, 5mm oraz 2-5-2 mm. | Tak
7 | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami o co najmniej 2 rodzajach krzywizn do wyboru, średnicy: 6F i 5F do wyboru i co najmniej 2 rodzajach odległości biegunów: 5 mm, 2-5-2 mm. | Tak
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 20
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do punkcji transseptalnej |  | 5 (depozyt 3 szt)
2. | Koszulka do punkcji transseptalnej |  | 10 (depozyt 3 szt)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 20 poz. 1 - Igła do punkcji transseptalnej
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | igła dostępna o długości 71cm, 89cm, 98cm i zagięciu 50, 86 stopni do wyboru | Tak
Parametry wymagane Pakiet 20 poz. 2 - Koszulka do punkcji transseptalnej
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | koszulka dostępna o długości 60cm, 79,4cm i zagięciu 15, 30, 55, 90, 120, 150 stopni do wyboru | Tak
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 21
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Elektroda rozpraszająca do generatora Amper |  | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 22
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw drenów do pompy Qiona |  | 15
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 23
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 kpl. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) wysokoenergetyczny z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji wraz z instrumentarium |  | 12 kpl (depozyt 2 kpl)
2. | Stymulator resynchronizujący (CRT-P) wraz z instrumentarium* |  | 6 kpl (depozyt 1 kpl)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
* niezbędne elementy urządzenia (stymulator, elektrody) oraz narzędzia do implantacji tego układu.
Parametry wymagane Pakiet 23 poz. 1 - Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) wysokoenergetyczny z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji wraz z instrumentarium i adekwatne do stymulator resynchronizujący.
L. p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | Czas sterylizacji min.12miesięcy | Tak
2 | Energia defibrylacji min. 40 J | Tak
3 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, o max. średnicy 7F | Tak
4 | Złącze DF- 1 i DF-4 - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
5 | Wszystkie elektrody sterydowe | Tak
6 | Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru przez Zamawiającego | Tak
7 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | Tak
8 | Elektrody wkrętkowe o niskim prawdopodobieństwie perforacji serca | Tak
9 | Różne typy elektrod do wyboru | Tak
10 | Elektrody do LV over the wire uni i bipolarne, przynajmniej dwie długości - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
11 | Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru przez Zamawiającego, izolacja: silikon plus poliuretan | Tak
12 | Bezprzewodowa komunikacja | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
14 | Możliwość programowania V-V delay | Tak
15 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV | Tak
16 | Przynajmniej 3 konfiguracje wektora stymulacji LV | Tak
17 | Algorytm umożliwiający automatyczne dobranie opóźnień AV i VV | Tak
18 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem | Tak
19 | Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach | Tak
20 | Zapewnienie elektrod lewokomorowych bipolarnych i lewokomorowych 4-polowych - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
21 | Możliwość dostarczenia urządzeń do 50% ilości szacunkowej z elektrodami 4-polowymi, min. 10 wektorów stymulacji | Tak
22 | Zapewnienie przynajmniej 2 programatorów, wszystkie z możliwością zdalnej kontroli urządzeń | Tak
23 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach | Tak
24 | Elektroda defibrylująca o max. rozmiarze 7F | Tak
25 | Elektrody lewokomorowe sterydowe 4-biegunowe o średnicy korpusu 4,7F z końcowym odcinkiem 4F, kształt litery S | Tak
26 | Algorytm zwiększający amplitudę załamka R pomniejszający amplitudę załamka T | Tak
Parametry oceniane Pakiet 23 poz. 1 - Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) wysokoenergetyczny z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji wraz z instrumentarium
L. p. | Parametry oceniane | Punktacja | Wartość oferowana
1 | Algorytmy umożliwiające modyfikację parametrów czułości elektrody komorowej w celu wyeliminowania nadczułości – wymienić | 2 algorytmy – 2 pkt 1 algorytm – 1 pkt
2 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału (true/integrated bipolar) | 1 pkt
3 | ATP przed/w trakcie ładowania kondensatora | 2 pkt
4 | Programowalna obudowa | 1 pkt
5 | Niezależna strefa monitorowania w strefie VT | 1 pkt
6 | Kryterium morfologii w strefie VT | 1 pkt
7 | Algorytmy zapobiegające nawrotom AF | 2 pkt
8 | Maksymalna pojemność zapisu EGM (dwukanałowy)w pamięci urządzenia | do 40 minut – 1 pkt; powyżej 40 min – 3 pkt
9 | Możliwość monitorowania impedancji wewnątrz klatkowej | 3 pkt
10 | Specjalna izolacja na krawędziach kardiowertera minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody o urządzenie | 3 pkt
11 | Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu | 3 pkt
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 24
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Prowadniki ciśnieniowe do FFR kompatybilne z urządzeniem Volcano |  | 30
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 24 poz. 1 - Prowadniki ciśnieniowe do FFR kompatybilne z urządzeniem Volcano
L. p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | dwie długości: 185 cm i 300 cm | Tak
2 | średnica 0,014” | Tak
3 | końcówka prosta i zakrzywiona | Tak
4 | czujnik ciśnienia w odległości 3 cm od końca części dystalnej | Tak
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 25
L. p. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Głowica do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej mechaniczna oraz elektroniczna kompatybilna z urządzeniem Volcano |  | 15
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 26
L. p. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w zestawach: | Cena jedn. netto 1 zestawu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestawy jednorazowego użytku do obłożenia pola operacyjnego do ablacji |  | 70
2. | Zestawy jednorazowego użytku do obłożenia pola operacyjnego do elektrody endokawitarnej |  | 40
3. | Zestawy jednorazowego użytku do obłożenia pola operacyjnego do stymulatorów |  | 160
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 26 poz. 1, poz. 2, poz. 3 - Zestawy jednorazowego użytku do obłożenia pola operacyjnego do ablacji, elektrody endokawitarnej i stymulatorów.
ZESTAW I do poz. 1
ZESTAW w jednym opakowaniu - etykieta z nadrukiem;
- chusta angiograficzna 225 cm x 330 cm;
- ręcznik celulozowy 30 cm x 40 cm;
- powłoka ochronna 110 cm x 110 cm;
- gaziki 10cm x10 cm, 8 warstwowe – 30 szt;
- skalpel bezpieczny;
- fartuch rozmiar L;
- igła 0,7x 30 mm;
- igła 0,8 x 30 mm;
- strzykawka dwuczęściowa luer 10 ml;
- strzykawka dwuczęściowa luer lock 20 ml;
- miseczka 250 ml;
- serweta 152 cm x 190cm;
- kolec przelewowy typu Transofix;
- kuweta 6000 ml;
- kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm;
- serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 150 x 100 cm.
ZESTAW II do poz. 2
ZESTAW w jednym opakowaniu - etykieta z nadrukiem;
- serweta angiograficzna o wymiarach 211cm x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm;
- gaziki 10 cm x 10cm, 8 warstwowe – 20 szt;
- skalpel bezpieczny;
- fartuch rozmiar L;
- igła 0,7x 30 mm;
- igła 0,8 x 30 mm;
- strzykawka dwuczęściowa luer 10 ml;
- serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 150 cm x 100 cm ;
- powłoka ochronna z gumką na szybę typu czapeczka 75 cm x 80 cm - 2 szt.;
- kleszczyki plastikowe proste dł. 145 mm;
- ręcznik celulozowy 30 cm x 40cm;
- miseczka 250 ml - 1 szt.
- etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 sztuki.
ZESTAW III do poz. 3
ZESTAW w jednym opakowaniu - etykieta z nadrukiem;
- serweta angiograficzna o wymiarach 211 cm x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm, otoczone folią przylepną i z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70 cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80 cm x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2;
- chusta 2 – warstwowa rozm. 150 x 90 cm – 2 szt.;
- fartuch rozmiar XL z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny – 2 szt;
- serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 150 cm x 100 cm;
- powłoka ochronna z gumką na szybę typu czapeczka 75 cm x 80 cm - 2 szt.;
- kuweta 6000 ml;
- skalpel roz. 10 z rączką i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu się personelu medycznego zgodne z dyrektywą 2010/32/UE;
- kleszczyki plastikowe proste dł. 145 mm;
- prześcieradło pod pacjenta o wym. 152 cm x 190 cm, w części centralnej wzmocnienie o wym. 90 cm x 190 cm x 1szt.;
- gaziki o wymiarach 10 cm x 10 cm, 8 warstwowe - 20 szt.;
- strzykawka typu Luer o poj. 20 ml;
- strzykawka typu Luer z gumowym tłokiem 20 ml ;
- igła 0.8 i 0,9 ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem;
- ręcznik celulozowy 30 cm x 40 cm;
- etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – 2 sztuki.
- koszula pooperacyjna jednorazowa dla pacjenta roz.uniwersalny
Parametry oceniane Pakiet 26 poz. 1, poz. 2 i poz. 3 – Zestawy jednorazowego użytku do obłożenia pola operacyjnego do ablacji, elektrody endokawitarnej i stymulatorów.
L. p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1 | Fartuch chirurgiczny z dodatkowymi wzmocnieniami z przodu fartucha i na przedramionach, które eliminują ryzyko przemakania podczas najdłuższych i najbardziej mokrych zabiegów | Tak/Nie | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt.
2 | Dodatkowa warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym w celu uzyskania maksymalnego poziomu ochrony pola operacyjnego przed ewentualną infekcją, wysoka odporność na penetrację płynów | Tak/Nie | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt.
3 | Złożenie i pakowanie zestawu w sposób ułatwiający ich późniejszą aplikację zgodnie z zasadami aseptyki szpitalnej | Tak/Nie | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 27
L. p. | Asortyment | nr katalogowy/Producent/ nazwa/ rok produkcji | Ilość sztuk/kompletów | Cena jedn. Netto 1 szt./kpl | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Stymulatory DDDR z kompletem elektrod – o parametrach nw. (długość do wyboru wg katalogu producenta). |  | 80 kompletów (depozyt 6 kpl)
2 | Elektrody o parametrach nw. (do wyboru przez Zamawiającego). |  | 20 szt.
3 | Stymulatory SSIR z elektrodą - o parametrach nw.(długość do wyboru wg katalogu producenta). |  | 69 kompletów (depozyt 6 kpl)
4 | Stymulatory SSIR bez elektrody (do reimplantacji). |  | 12 szt.
5 | Stymulatory DDDR bez elektrody (do reimplantacji). |  | 12 szt.
6 | Zestawy zawierające introduktor do wkłuć podobojczykowych - do implantacji elektrod do stałej stymulacji serca (układy stymulujące typu SSI, VDD i DDD). Rozmiar: 7-11 F (do wyboru przez Zamawiającego). |  | 300 szt.
7 | Narzędzia do przykręcania/odkręcania elektrody wkręcanej |  | 20 szt.
8 | Kluczyki do przykręcania/odkręcania stymulatora |  | 20 szt.
9 | Zestawy prowadników do elektrod przedsionkowych i komorowych, długość do wyboru według katalogu producenta. |  | 30 szt.
10 | Zaślepki na końcówki elektrod według katalogu producenta. |  | 5 kompletów
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
1. Parametr graniczny: możliwość wymiany w obrębie typu stymulatora z zależności od aktualnego zapotrzebowania (np. SSIR na DDDR).
2. Wykonawca użyczy nieodpłatnie w użytkowanie na rzecz Zamawiającego ANALIZATOR niezbędny przy implantacji układu stymulującego serce.
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Elektrody do stałej stymulacji serca
Lp. | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | Długość – minimum 52, 58, ......85 cm | Tak
2 | Rodzaj izolacji Silikon i Poliuretan - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
3 | Rodzaj fiksacji pasywny i aktywny - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
4 | Kształt prosty i kształt litery „J” – do wyboru przez Zamawiającego | Tak
5 | Polarność bipolarna i unipolarna | Tak
6 | Łącznik bipolarny IS-1mm | Tak
7 | Wysokooporowe i niskooporowe | Tak
8 | Gwarancja min.5 lat | Tak
9 | Sterylizacja min. 12 miesięcy | Tak
10 | Rodzaj powłoki na tip – sterydowa. | Tak
Stymulator SSIR
Lp | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
I. | Właściwości fizyczne stymulatora
1 | Waga < 30g | Tak
2 | czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak
3 | Gwarancja min. 5 lat | Tak
II. | Parametry programowane
1 | Rodzaje stymulacji / VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO. | Tak
2 | Częstość stymulacji zakres min. 40-170/min. | Tak
3 | Amplituda impulsu min. 0,5 – 7,0 V | Tak
4 | Szerokość impulsu (A/V) min.0,1 – 1,5 ms | Tak
5 | Czułość przedsionkowa/komorowa – min.0,25/1,0mV........4,0/7,5 mV | Tak
6 | Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
7 | Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
8 | Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod | Tak
9 | Żywotność stymulatora powyżej 10 lat/nast. nominalne/. | Tak
10 | Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w loży/aktywny awers i rewers obudowy/. | Tak
11 | Różne rodzaje gniazd dla elektrod-3.2, 5.0, 6.0, IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika. | Tak
12 | Specjalne funkcje terapeutyczne od 1-5 typów | Tak
13 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku lub komorze | Tak
14 | Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej). | Tak
15 | ICD kompatybilność | Tak
Stymulator DDDR
Lp | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
I. | Właściwości fizyczne stymulatora
1 | Waga < 30g | Tak
2 | czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak
3 | Gwarancja min. 5 lat | Tak
II. | Parametry programowane
1 | Rodzaje stymulacji : DDDR, DDIR, DOO, VDD, VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO. | Tak
2 | Częstość stymulacji – zakres minimum 40-170/min. | Tak
3 | Amplituda impulsu min. 0,1 – 1,5 V | Tak
4 | Szerokość impulsu (A/V)min.0,1 – 1,5 ms | Tak
5 | Czułość przedsionkowa/komorowa – min.0,18/1,0 mV - 4,0/7,5 mV | Tak
6 | Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
7 | Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
8 | Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod | Tak
9 | Żywotność stymulatora pow. 10 lat /nast. nominalne/ | Tak
10 | Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w loży (aktywny awers i rewers obudowy) | Tak
11 | Różne rodzaje gniazd dla elektrod-3.2, 5.0, 6.0, IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika. | Tak
12 | specjalne funkcje terapeutyczne od 1-5 typów. Co najmniej dwa algorytymy aktywacji funkcji mode switch. | Tak
13 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku oraz komorze. | Tak
14 | Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej). | Tak
15 | ICD kompatybilność | Tak
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 28
L. p. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) - zestaw |  | 20 zestawów (depozyt 2 zestawy)
2. | Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw |  | 10 zestawów (depozyt 2 zestawy)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane Pakiet 28 poz. 1 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – zestaw
L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | czas sterylizacji min.12miesięcy | TAK
2 | waga ≤ 80 gramów | TAK
3 | dostarczona energia defibrylacji min. 40 J | TAK
4 | żywotność min. 5lat | TAK
5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ | TAK
6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" | TAK
7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 minut | TAK
8 | automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" | TAK
9 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm – do wyboru. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. | TAK
10 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV - niezależnie, programowalny spadek napięcia | TAK
11 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK
12 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK
13 | automatyczne alarmy pacjenta, sygnał wibracyjny lub dźwiękowy - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | TAK
14 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: - stabilność rytmu; - nagły początek; - morfologia QRS bliskiego i dalekiego pola - do wyboru przez Zamawiającego | TAK
15 | monitorowanie zmienności odcinka ST | TAK
16 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | TAK
17 | Rozróżnianie szumów na elektrodzie prawokomorowej | TAK
Parametry oceniane Pakiet 28 poz. 1 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) - zestaw
L. p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Specjalna izolacja na krawędziach kardiowertera minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody o urządzenie | 3 pkt
2 | Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu | 3 pkt
3 | Potwierdzenie trwania arytmii | 2 pkt
4 | Algorytm preferujący natywne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | 3 pkt
5 | ATP przed/w trakcie ładowania kondensatora | 2 pkt
6 | Zmiana konfiguracji impulsu kardiowersji/defibrylacji w przypadku wysokiego DFT | 3 pkt
7 | Programowo odłączana obudowa defibrylatora jako elektroda terapii wysokoenergetycznej | 2 pkt
Parametry wymagane Pakiet 28 poz. 2 - Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw
L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | czas sterylizacji min.12 miesięcy | TAK
2 | waga ≤ 80 gramów | TAK
3 | dostarczona energia defibrylacji min.40 J | TAK
4 | żywotność min. 5lat | TAK
5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ | TAK
6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" | TAK
7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 minut | TAK
8 | rodzaje stym. DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R | TAK
9 | automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" | TAK
10 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne i pasywne, jedno i dwukoilowe , o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm – do wyboru przez Zamawiającego. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedną wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. | TAK
11 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia | TAK
12 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK
13 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK
14 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV | TAK
15 | automatyczne alarmy pacjenta, sygnał wibracyjny lub dźwiękowy - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | TAK
16 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu; nagły początek; morfologia QRS bliskiego/dalekiego pola - do wyboru przez Zamawiającego | TAK
17 | monitorowanie zmienności odcinka ST | TAK
18 | możliwość monitorowania impedancji wewnątrz klatkowej | TAK
19 | histereza promująca własny rytm | TAK
20 | rozróżnianie szumów na elektrodzie prawokomorowej | TAK
Parametry oceniane Pakiet 28 poz. 2 -Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw
L. p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie pokryte materiałem zmniejszającym ryzyko abrazji | 3 pkt
2 | Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu | 2 pkt
3 | Potwierdzenie trwania arytmii | 2 pkt
4 | Algorytm preferujący natywne przewodzenie komór | 3 pkt
5 | ATP przed/w trakcie ładowania kondensatora | 2 pkt
6 | Zmiana konfiguracji impulsu kardiowersji/defibrylacji w przypadku wysokiego DFT | 3 pkt
7 | Programowo odłączana obudowa defibrylatora jako elektroda terapii wysokoenergetycznej | 2 pkt
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 29
Sprzęt pomocniczy do kardiowertera
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stylet, soft, 65 cm |  | 5
2. | Stylet, firm, 65 cm |  | 5
3. | Jednorazowy kabel chirurgiczny do pomiarów śródoperacyjnych |  | 30
4. | przyrząd do odkręcania kardiowertera |  | 10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy