- Załącznik nr 1 do SIWZ

- PO ZMIANIE

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

PAKIET 1

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto za okres 36 m - cy | VAT % | Wartość brutto za okres 36 m - cy | Producent / model / typ/ rok produkcji/ ilość przepracowanych godzin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Aparat do hemodializy Czynsz dzierżawy (cena zawiera wszelkie koszty związane z dzierżawą i utrzymaniem w ruchu aparatu) | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | za 1 m-c/szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do hemodializy i hemodiafiltracji Czynsz dzierżawy (cena zawiera wszelkie koszty związane z dzierżawą i utrzymaniem w ruchu aparatu) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | za 1 m-c/szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO CZYNSZU DZIERŻAWY WSZYSTKICH APARATÓW WSKAZANYCH W PKT 1 i PKT 2 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały zużywalne do 14 szt. aparatów wymienionych w poz. 1 i 2 oraz do aparatów własnych Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / model / typ |  |  |
| 3.1 | Dializatory niskoprzepływowe jednorazowego użytku | 18 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Dializatory wysokoprzepływowe jednorazowego użytku | 27 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Koncentrat kwaśny do dializ do wykonania 45500 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Kapsuły wodorowęglanowe j.u. do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lata na dzierżawionych aparatach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie j.u. do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat na dzierżawionych aparatach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Igły tętnicze i żylne do dializ j.u. do wykonania 25 000 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Cewniki czasowe do dializ j.u. | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Cewniki permanentne do dializ j.u. | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Filtry płynu dializacyjnego do dzierżawionych maszyn do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Środki dezynfekcyjne do dzierżawionych maszyn do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ (CENA) NETTO ZAKUPU MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WSKAZANYCH W PKT 3 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ (CENA) BRUTTO ZAKUPU MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WSKAZANYCH W PKT 3 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA NETTO PAKIETU 1 za okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA BRUTTO PAKIETU 1 za okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * Ilości niezbędnych materiałów zużywalnych będą podawane telefonicznie w zależności od  potrzeb Zamawiającego

- Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Parametry określone jako "TAK"  są wymaganiami obligatoryjnymi (warunkami granicznymi). Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Parametry Techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - poz. 1 i poz. 2 - Aparaty do hemodializ: |  |  |  |
| Poz. 1 aparaty do hemodializ 12 szt. o parametrach: Podać: Model/typ:…………………………………….. Producent:……………………………………. Rok produkcji - ………………………………… Ilość przepracowanych godzin …………………….. |  |  |  |
| l.p. | Parametr | Parametr wymagany (określony jako „TAK”) | Parametr oferowany (podać) |
| 1. | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| 2. | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| 3. | Możliwość pracy na dializatorach wysokoprzepływowych | TAK |  |
| 4. | Oznaczanie Kt/V online | TAK |  |
| 5. | Programy dezynfekcji chemicznej i termicznej | TAK |  |
| 6. | Możliwość przeprowadzenia dializy na suchym składniku dwuwęglanowym | TAK |  |
| 7. | Wbudowana pompa heparyny do antykoagulacji podczas zabiegu z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa”. | TAK |  |
| 8. | Podgląd efektywnego przepływu krwi | TAK |  |
| 9. | Monitor mierzenia ciśnienia krwi – pomiar pojedynczy lub w trybie automatycznym, mankiet do pomiaru ciśnienia umożliwiający mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 10. | Zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym postawiony na dedykowanej podstawie w aparacie. | TAK |  |
| 11. | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej. | TAK |  |
| 12. | Wyposażone w filtr płynu dializacyjnego | TAK |  |
| 13. | Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji. | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 17. | Lampka wskaźnikowa widoczna z dużej odległości informująca o statusie pracy aparatu i alarmach. | TAK |  |
| Poz. 2 aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line - 2 szt. o parametrach: Podać: Model/typ:…………………………………………………… Producent:…………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………… Ilość przepracowanych godzin …………………….. |  |  |  |
| l.p. | Parametr | Parametr wymagany (określony jako „TAK”) | Parametr oferowany (podać) |
| 1. | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| 2. | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| 3. | Możliwość pracy na dializatorach wysokoprzepływowych | TAK |  |
| 4. | Oznaczanie Kt/V online | TAK |  |
| 5. | Programy dezynfekcji chemicznej i termicznej | TAK |  |
| 6. | Możliwość przeprowadzenia dializy na suchym składniku dwuwęglanowym | TAK |  |
| 7. | Wbudowana pompa heparyny do antykoagulacji podczas zabiegu z możliwością podania żądanego „bolusa”. | TAK |  |
| 8. | Podgląd efektywnego przepływu krwi | TAK |  |
| 9. | Monitor mierzenia ciśnienia krwi – pomiar pojedynczy lub w trybie automatycznym, mankiet do pomiaru ciśnienia umożliwiający mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 10. | Zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym postawiony na dedykowanej podstawie w aparacie. | TAK |  |
| 11. | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej. | TAK |  |
| 12. | Wyposażone w filtr płynu dializacyjnego | TAK |  |
| 13. | Wyposażony w pompę krwi i pompę płynu substytucyjnego | TAK |  |
| 14. | Produkcja płynu substytucyjnego na bieżąco przez aparat | TAK |  |
| 15. | Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji. | TAK |  |
| 16. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polski. | TAK |  |
| 17. | Lampka wskaźnikowa widoczna z dużej odległości informująca o statusie pracy aparatu i alarmach. | TAK |  |
| - Poz. 3 Materiały zużywalne do aparatów wymienionych w poz. 1 i 2 - Do wykonania 45 500 dializ /3 lata PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| - 3.1. Dializatory niskoprzepływowe j. u.: |  |  |  |
|  | - Błona syntetyczna, o wysokiej biozgodności - Sterylizacja parą wodną lub promieniami gamma - Wielkość powierzchni w zakresie 1,6-2,2 m2 - Brak reakcji alergicznych i pirogennych | TAK |  |
| - 3. 2. Dializatory wysokoprzepływowe j.u.: |  |  |  |
|  | - Błona syntetyczna, o wysokiej biozgodności - Sterylizacja parą wodną lub promieniami gamma - Wielkość powierzchni w zakresie 1,6-2,4 m2 | TAK |  |
| - 3.3. Koncentrat kwaśny do dializ – przy średnim zużyciu ok. 5l na 1 dializę: |  |  |  |
|  | - Koncentrat z wyraźnym oznaczeniem składu - Zamawiający ma możliwość zmiany składu koncentratu w tym zawartości glukozy w zależności od potrzeb. - Koncentrat w kanistrach o pojemności maksymalnie 6 litrów. | TAK |  |
| - 3.4. Kapsuły wodorowęglanowe j.u.: |  |  |  |
|  | - Składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku - Wielkość kapsuły gwarantuje wykonanie jednej dializy trwającej ok. 5 godz. - Kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializ. | TAK |  |
| - 3.5. Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie j. u.: |  |  |  |
|  | - Linia żylna i tętnicza wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego - posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego - posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną - Sterylizowane parą wodną lub promieniowaniem radiacyjnym - Linia kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializ - Linie wyposażone w kranik trójdrożny i filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym | TAK |  |
| - 3.6. Igły tętnicze i żylne do dializ j. u.: |  |  |  |
|  | - Rozmiar igieł 1,5 – 1,8 F | TAK |  |
| - 3.7. Cewniki czasowe do dializ j.u.: |  |  |  |
|  | - Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera - Dwukanałowe, o dł.15-24 cm, śr. 11-13F - Proste - Wyraźne oznaczenie pojemności kanałów - Zaciski na ramionach cewnika | TAK |  |
| 3.8. Cewniki permanentne do dializ j.u.: |  |  |  |
|  | - Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera - Dwukanałowe, o dł. 27- 50cm, śr. 14-16F, - Cewnik zapewnia efektywny przepływ krwi 400ml/min. - Cewnik o przekroju okrągłym, dowolne rozwiązanie przekroju kanałów wewnętrznych - koszulka przez którą wprowadza się cewnik posiada zabezpieczenie przed wstecznym wypływem krwi. - Wyraźne oznaczenie pojemności kanałów - Zaciski na ramionach cewnika | TAK |  |
| - 3.9. Filtry płynu dializacyjnego do oferowanych maszyn |  |  |  |
| - 3. 10. Środki dezynfekcyjne: |  |  |  |
|  | Preparaty do dezynfekcji wewnętrznej po każdej dializie do aparatów dzierżawionych w ilości niezbędnej do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lat | TAK |  |

_________................................., dnia …………………….r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawc

PAKIET 2

| Materiały zużywalne do 6 szt. aparatów własnych Zamawiającego (aparaty Fresenius 4008 S classic) Do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / model / typ |
| 1 | - Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie jednorazowego użytku do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat na aparatach Fresenius 4008 S classic |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Kapsuły wodorowęglanowe jednorazowego użytku do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat na aparatach Fresenius 4008 S classic. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry płynu dializacyjnego do aparatów Fresenius 4008 S classic do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środki do dezynfekcji wewnętrznej aparatu Fresenius 4008 S classic do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU 2 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU 2 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |

| - Materiały zużywalne do 6 szt.aparatów własnych Zamawiającego. Do wykonania 15 900 dializ /3 lata PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p.; Opis parametru; Parametr wymagany (TAK); Parametr oferowany. |
| Poz.1 Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie jednorazowego użytku | - Linia żylna i tętnicza wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego - posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego - posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną - Sterylizowane parą wodną lub promieniowaniem radiacyjnym - Linia kompatybilna z posiadanymi u Zamawiającego aparatami do hemodializ - Linie wyposażone w kranik trójdrożny i filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym | TAK |  |
| Poz 2 Kapsuły wodorowęglanowe jednorazowego użytku | - Składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku - Wielkość kapsuły gwarantuje wykonanie jednej dializy trwającej ok. 5 godz. - Kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializ. | TAK |  |
| Poz. 4 Środki do dezynfekcji wewnętrznej aparatu Fresenius 4008 S classic | Preparaty do dezynfekcji wewnętrznej po każdej dializie do aparatów dzierżawionych w ilości niezbędnej do wykonania 15 900 dializ w okresie 3 lat | TAK |  |

______________........................., dnia …………………..r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 3

| Igły bezpieczne do wykonania 10.000 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / model / typ |
| 1. | - Igły bezpieczne do wykonania 10.000 dializ w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO PAKIETU 3 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO PAKIETU 3 ZA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |

| Igły bezpieczne do wykonania 10.000 dializ w okresie 3 lat PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany (TAK) | Parametr oferowany |
| 1 | Igła bezpieczna - rozmiar igieł 1,5 – 1,8 F, Z nasuwanym na ostrze igły zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem podczas kończenia zabiegu | TAK |  |

…………………………., dnia …………………. r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy