Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Dotyczy wszystkich Pakietów:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 4 tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów:  Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego realizowane w ramach projektu  RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18 pn „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2018

OFERUJEMY

PAKIET  1  –     Nebulizator z osprzętem

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nebulizator z osprzętem | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | technologia z zastosowaniem wibracyjnej siatki | TAK |  |
| 2 | możliwość stosowania u pacjentów wentylowanych i nie wentylowanych stosowanie we wszystkich rodzajach wentylacjo włącznie z wentylacją mechaniczną, HFOV, wentylacją nieinwazyjną i wysokim przepływem | TAK |  |
| 3 | może nebulizować wszystkie leki dopuszczone do nebulizacji z użyciem maski lub ustnika | TAK |  |
| 4 | wielkość cząstki 1-5 mikrometra | TAK |  |
| 5 | zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
| 6 | cicha praca | TAK |  |
| 7 | przystosowany do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 8 | możliwość stosowania USB | TAK |  |
| 9 | maski pediatryczne jednorazowego użycia - 100 sztuk | TAK |  |
| 10 | ustniki jednorazowego użycia - 100 sztuk | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  2  –    Aparat USG

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost przedniej pary kół, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |
| 2 | Waga aparatu maksymalnie 85 kg | TAK |  |  |
| 3 | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 1 500 000 | TAK | 1 500 000 – 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 4 | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 60% wielkości monitora | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo min. +/- 120 stopni, góra/dół min. 20 cm | TAK |  |  |
| 7 | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |  |
| 8 | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK | 10 ” - 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 9 | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym aparatu lub dostępna z panelu sterowania/pulpitu | TAK |  |  |
| 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 45 sekund | TAK |  |  |
| 12 | Wymagana dynamika aparatu min. 270 dB | TAK | 270 dB– 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 18,0 MHz | TAK |  |  |
| 14 | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array - liniowe - convex - microconvex - wielopłaszczyznowa, matrycowa do obrazowania 2D i 3D w czasie rzeczywistym dedykowane do echokardiografii przezprzełykowej - dopplerowskie typu ołówkowego - volumetryczne: convex, liniowa, endowagilanla | TAK |  |  |
| 15 | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |  |
| 16 | Wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie go w czasie maksymalnie 25s lub zainstalowany UPS | TAK | UPS- 0 pkt Akumulator wbudowany – 10 pkt |  |
|  | II Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |  |
| 17 | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) Doppler kolorowy (CD) Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |  |
| 18 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm | TAK |  |  |
| 19 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |  |
| 20 | Regulacja wzmocnienia poprzecznego wiązki ultradźwiękowej (LGC) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 22 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |  |
| 23 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obrazów na sek. | TAK | 1800 ob./s– 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 24 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |  |
| 25 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm | TAK |  |  |
| 26 | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 [m/s] | TAK |  |  |
| 27 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |  |
| 28 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: jamy brzusznej, naczyniowych, małych narządów (sutki, tarczyca, jądra), układu kostno-szkieletowego, pediatrycznych, urologicznych, transkranialnych, echokardiograficznych pediatrycznych, echokardiograficznych dorosłych | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej „Stress Echo” | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie | TAK |  |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie | TAK |  |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory oraz oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking | TAK |  |  |
|  | III Funkcje użytkowe: |  |  |  |
| 33 | Min. 10-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK | 10 stopni – 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 34 | Min. 10-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK | 10 stopni – 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 35 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |
| 36 | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 37 | Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 38 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |  |
| 39 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. . | TAK | 7 kątów –0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 40 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |
| 41 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |  |
| 42 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK |  |  |
| 43 | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów | TAK |  |  |
| 44 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
| 45 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D, min.: LVEDV, LVESV, EF, CO; w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK |  |  |
| 46 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne min.: MV A, AVA, VTI, Qp/Qs; naczyniowe min.: PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED wraz z raportami z badania kardiologicznego | TAK |  |  |
| 47 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | TAK |  |  |
| 48 | Możliwość monitorowania sygnału oddechowego (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonej w procentach | TAK |  |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o funkcję wspomagającą diagnostykę sutka oparta na śledzeniu położenia głowicy liniowej w przestrzeni w polu obrazowania | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany na głowicy liniowej | TAK |  |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na głowicy convex. Możliwość uzyskania min. 15 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o funkcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o funkcję nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących z wykorzystaniem niskich wartości indeksu mechanicznego (MI) oraz technik Pulse Inversion oraz Power Modulation dostępnych na głowicy convex, liniowej. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępna łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie trójwymiarowe struktur serca (3D serca) w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej z funkcją jednoczesnej wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy trójwymiarowej przezprzełykowej w trybie B i Doppler kolorowy oraz elektroniczną rotacją skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D z zastosowaniem głowic volumetrycznych o prędkości min. 25 obj./s. | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z komunikacją w DICOM zawierające analizy obrazów do zainstalowania na zewnętrznym komputerze min.: • automatyczne wyznaczanie IMT, • analizę ilościową badań z kontrastem (wyznaczanie krzywych zmian intensywności kontrastu w danym regionie), • analizę ilościową obrazów trójwymiarowych (pomiary odległości objętości itp.), • oprogramowanie do wyświetlania projekcji obrazu 2D z zapamiętanego obrazu 3D w tzw. sposób tomograficzny tj. jednoczesne wyświetlanie min. 16 projekcji/przekroi na jednym ekranie, • analizę ROI • analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości • oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking • pomiary odległości, powierzchni, objętości i EF, • graficzna prezentacja globalnej i segmentowej EF, • możliwość oceny asynchronii z obrazu trójwymiarowego lewej komory • możliwość zrekonstruowania przestrzennego kształtu lewej komory, • graficzne modelowanie zastawki mitralnej wraz z wyznaczaniem parametrów modelu | TAK |  |  |
|  | IV Głowice ultradźwiękowe: |  |  |  |
|  | Głowica microconvex | TAK |  |  |
| 60 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 61 | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |  |
| 62 | Kąt widzenia min. 110° | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych oraz struktur powierzchniowych | TAK |  |  |
| 63 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 12.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 64 | Szerokość czoła głowicy max 40 mm | TAK |  |  |
| 65 | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna | TAK |  |  |
| 66 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 67 | Liczba elementów min. 96 | TAK |  |  |
| 68 | Pole widzenia głowicy min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Głowica sektorowa | TAK |  |  |
| 69 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 70 | Liczba elementów min. 80 | TAK |  |  |
| 71 | Pole widzenia głowicy min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Głowica convex | TAK |  |  |
| 72 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 73 | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |  |
| 74 | Kąt widzenia min. 70° | TAK |  |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań struktur powierzchniowych o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz), z obrazowaniem harmonicznym, o długości czoła głowicy min. 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym i ilości elementów min. 256 | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o elektroniczną, volumetryczną głowicę liniową do badań naczyń, o zakresie częstotliwości pracy min. 5.0 do 12.0 MHz, ilość elementów min. 192, obsługująca tryby obrazowania B-mode, CD, PW Doppler, CPA, 3/4D, | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 9.0 MHz (± l MHz), kącie pola widzenia min. 90°, ilości elementów min. 192 | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę przezprzełykową pediatryczną o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz), kącie widzenia min. 90 stopni | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową, matrycową głowicę przezprzełykową do obrazowania struktur serca w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz) o min. 2500 elementów obrazowych, kącie widzenia min. 90 stopni | TAK/NIE | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | V Archiwizacja: |  |  |  |
| 80 | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
| 81 | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI. | TAK |  |  |
| 82 | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
| 83 | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. | TAK |  |  |
| 84 | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |  |
| 85 | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne , naczyniowe oraz ogólne | TAK |  |  |
|  | VI Inne |  |  |  |
| 86 | Kompatybilność oferowanego systemu ultrasonograficznego z posiadanym przez Zamawiającego systemem USG Philips Affiniti w zakresie głowic | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 2 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 240  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  3  –    Analizator tlenku azotu w powietrzu wydychanym

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator tlenku azotu w powietrzu wydychanym | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru FeND w pełni mobilny wyposażony w stację bazową oraz bezprzewodową głowicę pomiarową | TAK |  |  |
| 2 | Stacja bazowa niewielkich rozmiarów wyposażona w min 6 calowy ekran dotykowy | TAK | 6 cali– 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 3 | Głowica wyposażona w czarno-biały wyświetlacz LCD informujący o pomiarach | TAK |  |  |
| 4 | Przesyłanie danych z głowicy do stacji bazowej poprzez Bluetooth | TAK |  |  |
| 5 | Stacja bazowa wyposażona w min 2 porty USG | TAK |  |  |
| 6 | Połączenie stacji bazowej do sieci poprzez Ethernet jak również Wireless via ALAN | TAK |  |  |
| 7 | Stacja bazowa zasilana z sieci 100-240 V poprzez ładowarkę | TAK |  |  |
| 8 | Głowica wyposażona w wewnętrzny akumulator Li-ion ładowany indukcyjnie ze stacji bazowej | TAK |  |  |
| 9 | Pomiar dokonywany poprzez specjalny ustnik/filtr umożliwiający max 5 kolejnych pomiarów dla jednego pacjenta w czasie 15 minut | TAK |  |  |
| 10 | Głowica wyposażona we wbudowany czujnik/analizator chemiczny zapewniający wykonanie minimum 3000 badań | TAK |  |  |
| 11 | Zakres pomiaru analizator: 5-300 ppb Liniowość 85% Dokładność: +/- 5 ppb poniżej 50 ppb +/- 10 ppb j>=50 ppb | TAK |  |  |
| 12 | Pamięć stacji bazowej umożliwiająca zgromadzenie min 15 tysięcy badań bez konieczności archiwizowania ich na zewnętrznym nośniku | TAK |  |  |
| 13 | Pamięć głowicy umożliwiająca zgromadzenie min 100 badań bez konieczności przesyłania ich do stacji bazowej | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość podłączenia drukarki USB lub WFi | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość eksportu plików CSV lub PDF | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 3 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  10  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  4  –    Spirometr + zestaw do badań bodypletyzmograficznych

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do badań bodypletyzmograficznych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakresy pomiarowe Wymagania dla pomiarów przepływu i objętości: -zakres pomiaru przepływu min 18 1/s - rozdzielczość pomiaru przepływu min 10 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości min 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% | TAK |  |
| 2 | a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta ( bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych ) b/W dostawie min 20 szt. głowic pneumotachograficznych c/Ustniki w dwóch rozmiarach: - dla dorosłych min 20szt. - dla dzieci min 20 szt. | TAK |  |
| 3 | Kabina bodypletyzmograficzna - otwieranie od wewnątrz i zewnątrz - objętość 900-1000l - kabina z przezroczystymi 4 ściankami i drzwiami | TAK |  |
| 4 | Ciśnienie w jamie ustnej zakres +/- 10 kPa rozdzielczość 0.01 kPa dokładność pomiaru < 2% | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie w kabinie bodypletyzmograficznej zakres +/- 0,02 kPa rozdzielczość 0.0001 kPa dokładność pomiaru < 2% | TAK |  |
| 6 | Mierzone wielkości w badaniu Bodypletyzmografia: Rtot, Rin, Rex, Rpeak, Gtot, Srtot, Sgotot, TLC, VC, IC, ITGV, ERV, RV | TAK |  |
| 7 | Zamykacz przepływu sterylizowany w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji > 1000 | TAK |  |
| 8 | a/Zamykacz przepływu wymienny dla każdego pacjenta ( bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych b/ W zestawie min 20 wymiennych zamykaczy | TAK |  |
| 9 | Mierzone wielkości w badaniu Dyfuzja metodą ,, single breath” VCIN, VA, RV, FRC, TLC, RV%TLC, FRC%TLC, DCOSB, DCOSBK , DCOSB/VA TA, FICO, FACO, FIHE FAE, | TAK |  |
| 10 | Analizator CO: zasada pomiaru: NDIR zakres: 0 – 0.3% dokładność < 2% zakresu rozdzielczość 0.01% | TAK |  |
| 11 | Analizator He: zasada pomiaru: zmiana konduktancji zakres: 0 – 10% dokładność < 2% zakresu rozdzielczość 0.01% | TAK |  |
| 12 | W zestawie: butla o pojemności wodnej 10 l napełniona mieszaniną gazów kalibracyjno-pomiarowych CO/He/reszta powietrze syntetyczne oraz wyposażona w reduktor z regulatorem przepływu/ciśnienia. | TAK |  |
| 13 | Własna elektroniczna stacja pomiarowa warunków otoczenia ( temperatura, ciśnienie, wilgotność ) | TAK |  |
| 14 | System do prowadzenia testów prowokacyjnych metodą wziewną z wykorzystaniem Mettacholiny, prowadzony Metodą ciągłą i metodą impulsową | TAK |  |
| 15 | Standard testu prowokacyjnego inhalacyjnego z bieżącą kontrolą dawki środka prowokacyjnego oraz analizą spadku wartości FEV1 i obliczaniem wartości PD20 i/lub PC20 według wzoru liniowego i lub/logarytmicznego | TAK |  |
| 16 | Zestaw zawiera; a/głowicę nebulizacyjną 2 szt. b/ standaryzowanych nebulizatorów np. PARI 11 szt. | TAK |  |
| 17 | a/oprogramowanie systemu prowokacyjnego pracujące w środowisku Windows 7/8/10 b/ współpraca ze spirometrem on line c/bieżąca kontrola spadku FEV 1 d/ baza danych kompatybilna z bazą danych spirometru | TAK |  |
| 18 | System podawania środków prowokacyjnych z układem usuwania powietrza wydechowego pacjenta poza pracownie, podczas próby prowokacyjnej | TAK |  |
| 19 | Głowica nebulizacyjna sterylizowana w całości | TAK |  |
| 20 | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a/ wartości należne z ich informacja o ich autorze b/liczba odchyleń standardowych i precentyli c/porównania d/zapisane krzywe-wykresy e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości f/definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność g/możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych h/możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę i/możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp | TAK |  |
| 21 | Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów -podatność statyczna i dynamiczna -opory oddechowe metodą okluzji -rhinomanometr -pulsoksymtee -kapnograf -moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych -wzorzec oddechowy -wzorzec oddechowy z PO1 -moduł obiektywnego pomiaru ograniczenia przepływów | TAK |  |
| 22 | a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego i /lub PDF b/możliwość dołączenia moduł transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL 7 | TAK |  |
| 23 | Bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  5 –    System diagnostyki refluksu krtaniowo - gardłowego

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System diagnostyki refluksu krtaniowo - gardłowego | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator do 24 – lub 48 godzinnej pH-metrii wyposażony w: |  |  |
| 2 | przełączniki pozycji ciała i okresów posiłków | TAK |  |
| 3 | wyświetlacz LCD wyświetlające: nazwisko i imię pacjenta, dietę, godzinę oraz zaznaczoną przez pacjenta dolegliwości, objawy oraz zmierzoną chwilowo wartości ph | TAK |  |
| 4 | moduł bezprzewodowy komunikacji z nadajnikiem | TAK |  |
| 5 | nadajnik do podłączenia sond do komunikacji bezprzewodowej z rejestratorem | TAK |  |
| 6 | 2 kart pamięci do rejestracji badania | TAK |  |
| 7 | zakres pomiarowy 1-10 ph | TAK |  |
| 8 | komunikacja bezprzewodowa z nadajnikiem | TAK |  |
| 9 | hypoalergiczna, wolna od lateksu sonda jednokanałowa, jednorazowego użytku do pomiaru frakcji gazowej pH w gardle o parametrach: wbudowana dioda LED ułatwiająca pozycjonowanie sondy 2. podziałka centymetrowa 3. pomiar dokonywany z częstotliwością 2 Hz i przesyłany bezpośrednio do rejestratora 4. możliwość podłączenia jednokanałowej sondy doprzełykowej, jednorazowego użytku 5. stanowisko do kalibracji 6. zestaw buforów do kalibracji: 4.0 pH, 7.0 pH oraz roztwór płuczący | TAK |  |
| 10 | średnica sondy 1.5 mm | TAK |  |
| 11 | możliwość podłączenia adaptera do przesyłania danych pomiarowych do systemów polisomnograficznych | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  6  –    Zestaw do badań polisomnograficznych

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań polisomnograficznych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do badań polisomnograficznych | TAK |  |
| 2 | Urządzenie niewielkich rozmiarów instalowane bezpośrednio na klatce pacjenta ( dorośli, dzieci starsze ) Podczas badania dzieci młodsze aparat układany na łóżku obok pacjenta | TAK |  |
| 3 | Ciężar aparatu z bakteriami bez opakowania nie więcej niż 300g | TAK |  |
| 4 | Wszystkie przetworniki ciśnień i wzmacniacze czujniki pozycji oraz mikrofon do rejestracji chrapania wbudowane w aparat | TAK |  |
| 5 | Dostarczenie wraz z aparatem oprogramowania do oceny wyników na dowolnej ilości komputerów, bez dodatkowych opłat | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie w języku polskim. Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK |  |
| 7 | Wstępna automatyczna ocena wyników dokonywana przez oprogramowanie | TAK |  |
| 8 | Możliwość zmiany kryteriów oceny automatycznej badania polisomnograficznego | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawiania własnej wersji raportu końcowego. Raport w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej ilości komputerów bez dodatkowych opłat licencyjnych | TAK |  |
| 11 | Pojemność pamięci zapisu danych dla pojedynczego badania min. 12 godzin | TAK |  |
| 12 | Aparat mim 24 kanałowy | TAK |  |
| 13 | Czujniki wielorazowe ( oprócz kaniul donosowych ) | TAK |  |
| 14 | Pomiary: -SpO2 -puls -chrapanie -przepływ -pozycja ciała -ruchy oddechowe brzucha -ruchy oddechowe klatki piersiowej -sensor światła -EKG ( nie mniej niż 6 kanałów ) - pomiar ruchu kończyn dolnych ( aktymetr ) -pomiar skurczowego ciśnienia krwi -ocena PTT ( pulse trasit time ) -EEG -możliwość wprowadzania dodatkowych sygnałów z min 8 kanałów analogowych -EEG zintegrowana trzyodprowadzeniowa elektroda czołowa z pełna analizą faz snu | TAK |  |
| 15 | Zakres pomiaru SpO2: 80%- 99%- +/- 2% SpO2%: 60%-79% +/-4% Plus zakres pomiaru 50 1/min – 150 1/min +/-1 2% | TAK |  |
| 16 | Dla SpO2 czujniki dla dzieci w postaci kapturka nakładanego na paluszek - czujnik SpO2 dla dzieci o wadze 4-15kg -czujnik SpO2 dla dzieci o wadze 15-60kg | TAK |  |
| 17 | 2 pasy oddechowe ( piersiowy i brzuszny) z przetwornikami pneumatycznymi ciśnieniowymi Czujnik ruchów klatki piersiowej w postaci pasa zakładanego na klatkę piersiową zapinany na rzepy z 2-ma kieszonkami z umieszonym w nich czujnikami pneumatycznymi Czujniki ruchów brzucha w postaci pasa zakładanego na brzuch zapinany na rzepy z 1 kieszonką z umieszczonymi w niej czujnikiem pneumatycznym Rozmiar pasów do pomiaru ruchów brzucha co najmniej: - pas piersiowy dla dzieci ( elastyczny ) 88 cm - pas piersiowy dla dzieci ( elastyczny ) 78cm | TAK |  |
| 18 | Aparat wyposażony w kanał odczytu wartości CPAP/BIPAP | TAK |  |
| 19 | Możliwość dokonywania badań on-line ( podgląd w czasie rzeczywistym ) | TAK |  |
| 20 | Aparat zasilany z wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
| 21 | Rejestracja danych w wewnętrznej pamięci polisomnografu | TAK |  |
| 22 | Opcjonalna możliwość rozbudowy z wideometrią cyfrową a zastosowaniem kamery ze zintegrowanym mikrofonem oraz promiennikiem R: transmisja danych poprzez sieć | TAK |  |
| 23 | Złącza sensorów kodowane kolorami Wtyki przewodów łączących się z jednostką główną zabezpieczone przed wypadnięciem | TAK |  |
| 24 | Aparat wyposażony w minimum 25 sztuk kaniul pomiaru przepływu powietrza dla dzieci i 25 sztuk kaniul dla dzieci młodszych | TAK |  |
| 25 | Komputer do oceny badań wraz z monitorem i drukarką komputerową | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  7  –    Zestaw do badań EEG

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań EEG | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko rejestracji bada z funkcja oceny i analizy zapisów EEG |  |  |
|  | Parametry techniczne głowicy |  |  |
| 1 | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczna, z aparatu | TAK |  |
| 2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 32 |  |
| 3 | Liczba kanałów wejściowych poligraficznych | 8 |  |
| 4 | Min 1 wejście SpO2 | TAK |  |
| 5 | Min 1 wejście EVENT | TAK |  |
| 6 | Głowica z systemem standardowych elektrod referencyjnych ( R ) w min ilości 12 | TAK |  |
| 7 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/g2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | TAK |  |
| 8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | TAK |  |
| 10 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN-42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | TAK |  |
| 12 | Ręczny wybór pomiaru impendancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | TAK |  |
| 13 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorujące układ według standardu 10-20 | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanału EEG realizowana za pomocą min 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK |  |
| 15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min 5 stopniowej bezpośrednio na głowicy | TAK |  |
| 16 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D ( bit ) | 16 |  |
| 17 | Wbudowany wilt sieciowy 50/60 Hz | TAK |  |
| 18 | Parametry kanałów głowicy |  |  |
| 19 | Szum wejściowy ( uV pp) ( 1-70 Hz ) | <1 |  |
| 20 | Impedancja wejściowa ( MOhm ) | - 100 |  |
| 21 | CMRR -przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | - 120 dB |  |
|  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |  |  |
| 22 | Stała czasu ( S ) | ( 0.03-10 ) |  |
| 23 | Czułość | ( 10 uV/cm-2mV/cm ) |  |
| 24 | Częstotliwość próbkowania ( Hz ) | - 2000 |  |
| 25 | Ilość remontaży definiowana przez użytkownika | nieograniczona |  |
| 26 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10H 10-5,5-5 | TAK |  |
| 27 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min 400 gotowych zdarzeń | TAK |  |
| 28 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np.: zdarzenie techniczne, zdarzenie fizjologiczne i zdarzenie stymulujące | TAK |  |
| 29 | Możliwość definiowania edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | TAK |  |
| 30 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizację znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | TAK |  |
| 31 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas aktywizacji sygnału | TAK |  |
| 32 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK |  |
| 33 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | TAK |  |
| 34 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz ( np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM CCFM ) | TAK |  |
| 35 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | TAK |  |
| 36 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | TAK |  |
| 37 | Funkcja wizualizacji krzywej w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK |  |
|  | Fostymulator |  |  |
| 38 | Ilość programów fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | nieograniczona |  |
| 39 | Stymulator błyskowy ( Hz ) | 0.5-60 |  |
| 40 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | TAK |  |
| 41 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kołach umożliwiającego jej przemieszczanie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |
| 42 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | TAK |  |
| 43 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK |  |
| 44 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | TAK |  |
| 45 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG ) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | TAK |  |
| 46 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | TAK |  |
| 47 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | TAK |  |
| 48 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | TAK |  |
| 49 | Funkcja blokowanego zaznaczenia wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | TAK |  |
| 50 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | TAK |  |
| 51 | Funkcja wizualizacji krzywa EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK |  |
| 52 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | TAK |  |
| 53 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | TAK |  |
|  | Analiza FFT |  |  |
| 54 | Możliwość regulacji długości i bufora FFT | TAK |  |
| 55 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów: histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | TAK |  |
| 56 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokrotnie | TAK |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
| 57 | ( minimalne wymagania ) -procesor INTEL CORE 15 lub równoważny -pamieć RAM 6GB -dysk twardy 1TB -nagrywarka DVD -karta sieciowa -klawiatura komputerowa -mysz -monitor kolorowy LCD 21 -system operacyjny Windows 10 Pro -karta graficzna z chipstem nVidia 2 GB -zasilacz awaryjny UPS -osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania -drukarka laserowa czarno-biała | TAK |  |
|  | INNE CECHY APARATU |  |  |
| 58 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | TAK |  |
| 59 | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | TAK |  |
| 60 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | TAK |  |
| 61 | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG a pracującym w placówce aparatem EEG ( Typ DigiTrack | TAK |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy systemu dokładne stanowisko analizy polissomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | TAK |  |
|  | WIDEOMETRIA |  |  |
| 63 | Podstawowe funkcji zestawu 1.zsynchronizowania rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, 2. przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta 3.archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD HDD | TAK |  |
| 64 | Konfiguracja zestawu: 4.profesionalna kamera sieciowa 5.specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery 6.specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | TAK |  |
|  | MAPPI G 22D/3D ( Virtual Reality ) |  |  |
| 65 | mapowanie 2D I 3d przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR mapowanie potęcjałów mapowanie gęstości pola ( SCD ) mapowanie prędkości zmian potencjału ( pochodna po czasie mapowanie widma mocy względnej % mapowanie widma mocy bezpośredniej ( RMS ) mapowanie asymetrii potencjalnej mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeni mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy automatyczne dostosowanie skali kolorystycznej wartości mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu Goldmana ( średniej), Cz Fz albo laplasjanu\wyświetlanie wielu map ( z zadanego zakresu ) zastosowanie różnych metod interpolacji wartości mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości prezentacja izolonii mapy | TAK |  |
| 66 | Wymagane akcesoria: 1. Czepek do badań EEG 2. Zestaw elektrod z przewodami 3. Zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie szczelne zamknięcie ( opakowanie 50 szt. ). 4. Zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna iil, znak CE ( 5 szt. ) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2 % chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt w pojedynczych saszetkach ) | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  8  –    Pulsoksymetr + Kapnograf

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kapnograf | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maly i lekki pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2w krwi ( SpO2) i tętna oraz pomiaru EtCO2 dla dorosłych i dzieci noworodkowy w strumieniu bocznym | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr zasilany z akumulatora wystarczające min na 18 godzin pracy | TAK |  |
| 3 | Pomiar spO2 w zakresie 0-100% a w zakresie 70-100% z dokładnością do +/- 2% | TAK |  |
| 4 | Pomiar tętna w zakresie 35-250 ud/min z dokładnością do =/- 1 ud/min | TAK |  |
| 5 | Sposób pomiaru EtCO2 – widmo podczerwieni | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru ETco2 0 -19.7 % ( 0-150 mmHg/0020kPa ) z dokładnością: < 5.0% CO2 +/- 2 mmmHg i rozdzielczością 0.1 mmHg | TAK |  |
| 7 | Przepływ gazu w zakresie 60-80 ml/min | TAK |  |
| 8 | Sposób kalibracji zera: automatycznie/ręcznie | TAK |  |
| 9 | Wyświetlanie pletyzmogramu: Wyświetlanie wartości cyfrowej SpO2 i pulsu Wyświetlanie EtCO2 jako krzywej i numerycznie | TAK |  |
| 10 | Dotykowy ekran | TAK |  |
| 11 | Obrowy ekran w 4-ech kierunkach | TAK |  |
| 12 | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej min 4.3 ‘’ i rozdzielczości 480 x 272 pikseli | TAK |  |
| 13 | Waga urządzenia z akumulatorem bez czujnika max 500g | TAK |  |
| 14 | Maksymalny czas ładowania 3h do 90%, 4 h do 100% | TAK |  |
| 15 | Pamięć wewnętrzna do 500 pacjentów | TAK |  |
| 16 | Czujnik wielorazowy dla dorosłych i dzieci i noworodków Nellcor OxiMax | TAK |  |
| 17 | Pułapka wodna, linia próbkująca, kaniula donosowa, adapter kątowy | TAK |  |
| 18 | Zasilacz sieciowy | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 9  –    Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator łatwy w obsłudze | TAK |  |
| 2 | Analizator z walizką transportową | TAK |  |
| 3 | Ustniki jednorazowe z filtrem antywirusowym i antybakteryjnym – 150 sztuk | TAK |  |
| 4 | Gaz do kalibracji – 2 szt. | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  10  –    System do diagnostyki chorób obturacyjnych płuc metodą oscylacji wymuszonych

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Dziecięcy  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do diagnostyki chorób obturacyjnych płuc metodą oscylacji wymuszonych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | możliwość wykonania badania u dzieci powyżej 2 roku życia | TAK |  |
| 2 | system FOT zgodny z wytycznymi ERS/ATS dla FOT | TAK |  |
| 3 | wartości referencyjne dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 4 | możliwość przeprowadzenia badania wykorzystując częstotliwości 5,6,8,10 Hz, miks 5-11-19 Hz oraz Szum Pseudo Losowy / PSRN/ 5-37 Hz | TAK |  |
| 5 | unikatowy test 10 pddechów. Komfortowe badanie pacjenta z algorytmem automatycznego odrzucania oddechów nie fizjologicznych i nie spójnych. | TAK |  |
| 6 | automatyczna regulacja, wykrywanie i określanie ograniczenia przepływu wydechowego po podaniu leku rozszerzającego oskrzela i porównania przed i po zastosowaniu leczenia | TAK |  |
| 7 | ### minimalna objętość martwa do 35 ml. | TAK |  |
| 8 | zasilanie 240 V | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  11  –    System chłodzenia noworodka

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System chłodzenia noworodka | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone dla noworodków, które urodziły się w stanie niedotlenienia i są zagrożone ciężkim uszkodzeniem centralnego układu nerwowego | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie do chłodzenia całego ciała noworodka | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość podgrzewania ciała noworodka | TAK |  |  |
| 4 | Funkcja SERVO – system po zakończeniu procesie schładzania pacjenta do zadanej temperatury automatycznie rozpocznie proces ogrzewania do zadanej temperatury | TAK/NIE | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Zakres nastawienia temperatury w granicach od 12ºC do 39ºC | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Kontrola temperatury ciała noworodka w granicach od 12ºC do 39ºC | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Wyświetlacz temperatury nastawionej i aktualnej | TAK |  |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w alarm zbyt niskiej temperatury i zbyt wysokiej temperatury | TAK |  |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w alarm braku lub zaburzonego przepływu płynu chłodzącego/ogrzewającego | TAK |  |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w alarm braku zasilania i niskiego poziomu płynu chłodzącego/ogrzewającego | TAK |  |  |
| 11 | Urządzenie łatwe do dezynfekowania | TAK |  |  |
| 12 | Masa/Waga – nie więcej niż 7,5 kg | TAK |  |  |
| 13 | Napięcie/Sieć 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 14 | Czujniki temperatury pacjenta: 2 czujniki (rektalny i skórny) | TAK |  |  |
| 15 | Maksymalna waga pacjent ≤ 50 kg. | TAK |  |  |
| 16 | Stałość temperatury ± 0,3 ºC | TAK |  |  |
| 17 | Pojemność pamięci Danych 2 GB (50 000 godzin) Wszystkie parametry programowane i mierzone | TAK |  |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w alarmy: Brak zasilania Niski poziom płynu chłodzącego Brak przepływu Przekroczenie dopuszczalnego zakresu temperatury Usterka systemu | TAK |  |  |
| 19 | Medium chłodzące woda destylowana | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 20 | W zestawie 10 kompletów: - Materacyków chłodzących j.u. - Czujników rektalnych j.u. - Pasków mocujących materacyk | TAK |  |  |
| MONITOR FUNKCJI MÓZGU aEEG |  |  |  |  |
| 21 | Zasilanie - 3,6 V wewnętrzna bateria LiIon, 5 V zewnętrzne zasilania do stosowania w medycynie | TAK |  |  |
| 22 | Ekran dotykowy kolorowy | TAK |  |  |
| 23 | Wymiary: 102 x 190 x 50 cm | TAK |  |  |
| 24 | Waga: 450 gr | TAK |  |  |
| 25 | Liczba kanałów: 4 | TAK |  |  |
| 26 | Wejście elektrod: Specjalny port dla elektrod | TAK |  |  |
| 27 | Impedancja wejściowa >800 MOhm | TAK |  |  |
| 28 | Maksymalny zakres na wejściu: ±12 mV | TAK |  |  |
| 29 | Szerokość pasma: 0.2-100 Hz | TAK |  |  |
| 30 | Zakłócenia: <1 μV RMS | TAK |  |  |
| 31 | Kalibracja: Generator kwadratowej fali | TAK |  |  |
| 32 | Pomiar impedancji: wbudowany miernik 0-30 kOhm at 10 Hz | TAK |  |  |
| 33 | Czułość: 1,2 μV to 500 μV/sekcję | TAK |  |  |
| 34 | Filtr niskich częstotliwości: 0.2 Hz - 100 Hz | TAK |  |  |
| 35 | Filtr wysokich częstotliwości: 0.2 Hz - 100 Hz | TAK |  |  |
| 36 | Częstotliwość: 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 37 | Baza czasu EEG: 10-80 mm/sec.(definiowalna przez użytkownika) | TAK |  |  |
| 38 | Baza czasu CFM: 6 cm/sec. | TAK |  |  |
| 39 | Częstotliwości próbek: 256 Hz | TAK |  |  |
| 40 | Interface komunikacyjny: Bluetooth | TAK |  |  |
| 41 | Wejście zewnętrzne: zSO2/SaO2 wejście | TAK |  |  |
| 42 | Środowisko: Temperatura: 15-35°C – Względna wilgotność: 20-80%, nieskraplająca – Wysokość: 0-10000 m | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
| 43 | Wózek składający się z dwóch półek, dwóch szuflad i szyny do zamontowania monitora CFM : Wysokość wózka 671 mm. | TAK |  |  |
| 44 | 10 kompletów elektrod igłowych 10 kompletów elektrod hydrożelowych | TAK |  |  |
| 45 | Tabletki do dezynfekcji systemu chłodzenia – roczny zapas | TAK |  |  |
| 46 | Wykaz preparatów do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 11 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  45  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  12  –     Szpitalny odciągacz pokarmu

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpitalny odciągacz pokarmu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie magnetycznej (Plus). | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Do wyboru min. dwa programy. - Program ,,Inicjacji laktacji” (przeznaczony dla matek wcześniaków). - Program ,,Utrzymanie” (przeznaczony dla matek dzieci donoszonych). | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia. | TAK |  |  |
| 4 | Płynna regulacja siły ssania. | TAK |  |  |
| 5 | Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |  |
| 6 | Głośność aparatu max 45 dB. | TAK |  |  |
| 7 | Waga urządzenia max. 3 kg (bez stojaka jezdnego) | TAK |  |  |
| 8 | Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości. | TAK |  |  |
| 9 | Statyw na butelki. | TAK |  |  |
| 10 | Separacja mediów. | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 12 | Statyw do laktatora (wersja jezdna) | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK |  |  |
| 13 | Wykaz środków do dezynfekcji sprzętu | TAK, podać |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 12 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  13  –     Podgrzewacz do pokarmu na suche gorące powietrze z funkcją odmrażania

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podgrzewacz do pokarmu na suche gorące powietrze z funkcją odmrażania | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje urządzenia: - podgrzewanie - rozmrażanie | - TAK b) TAK/NIE | b) TAK -10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 2 | Urządzenie bezpiecznie podgrzewa pokarm matki lub mleko modyfikowane do temperatury 34 0 +/-4 0 C w suchym, gorącym powietrzu. | TAK |  |  |
| 3 | Pokarm, który ma być poddany podgrzewaniu może mieć różne temperatury początkowe: - a) temperatura pokojowa ok. 20 0 C - b) schłodzony w lodówce ok. 4 0 C - c) wyciągnięty z zamrażarki ok.– 200 C | a) i b) TAK c) TAK/NIE | c) TAK -10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 4 | Czas podgrzewania dostosowany do pojemności porcji | TAK |  |  |
| 5 | Sygnał dźwiękowy i wizualny informujący o zakończeniu procesu | TAK |  |  |
| 6 | Urządzenie przystosowane do podgrzewania pokarmu kolekcjonowanego w pojemnikach o różnych pojemnościach lub pokarmu umieszczonego w strzykawce. | TAK |  |  |
| 7 | Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości | TAK |  |  |
| 8 | Wkłady wymienne, zabezpieczające przed przedostaniem się mleka do środka urządzenia – 100 szt. | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 13 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  14 –     Fotel do kangurowania

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do kangurowania | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | obrotowy fotel z możliwością rozkładania do pozycji spoczynkowej | TAK |  |  |
| 2 | obrót fotela 360° | TAK /NIE | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 3 | funkcja bujania, kołysania, pływania w jednym | TAK |  |  |
| 4 | regulacja pochylenia oparcia uruchamiana poprzez nacisk pleców pacjentki | TAK |  |  |
| 5 | miękkie, wygodne, zabudowane podłokietniki ułatwiające karmienie i zabezpieczające dziecko | TAK |  |  |
| 6 | wykonany z ekoskóry – możliwość dezynfekcji | TAK |  |  |
| 7 | regulowane oparcie w kilku płaszczyznach: 93 x 114 ° | TAK /NIE | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 8 | wymiary po rozłożeniu (max.): 93 x 72 x 102 cm | TAK |  |  |
| 9 | wymiary po złożeniu (max.): 40 x 46 x 35 cm | TAK |  |  |
| 10 | waga fotela relaksacyjnego: 18,60 kg | TAK |  |  |
| 11 | dodatkowy stołek (podnóżek) obrotowy z funkcją bujania: 4,7 kg | TAK /NIE | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 12 | wysokość fotela relaksacyjnego: 50 cm | TAK |  |  |
| 13 | dopuszczalne obciążenie do 120 kg | TAK |  |  |
| 14 | wykaz środków do czyszczenia i dezynfekcji | TAK, podać |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 14 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  30  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 15 –  Inkubator zamknięty

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator zamknięty | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać co zapewnia inkubator) | TAK |  |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 6000 cm2 | TAK |  |  |
| 3 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |  |
| 5 | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD min 6”, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | TAK |  |  |
| II | Kopuła inkubatora |  |  |  |
| 1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |  |
| 2 | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 3 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. | TAK |  |  |
| 4 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem . | TAK |  |  |
| 5 | Otwory pielęgnacyjne z czterech stron inkubatora min. 6 sztuk | TAK |  |  |
| 6 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK 8 sztuk |  |  |
| 7 | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |  |
| 9 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron | TAK |  |  |
| 10 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |  |
| 11 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |  |
| 12 | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |  |
| 13 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora | TAK ≤ 45 dB |  |  |
| 14 | Możliwość wyjęcia wszystkich czterech ścian kopuły do mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 15 | Elektrostatyczny filtr powietrza z łatwym dostępem oraz oceną wzrokową jego zużycia | TAK |  |  |
| III | Regulacja nawilżania |  |  |  |
| 1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |  |
| 2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |  |
| 3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość stosowania jednorazowych (jednopacjentowych) zestawów do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody | TAK |  |  |
| IV | Regulacja temperatury |  |  |  |
| 1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 23 – 38°C | TAK, podać |  |  |
| 2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 34–38,0°C | TAK, podać |  |  |
| V | Monitorowanie |  |  |  |
| 1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |  |
| 2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK |  |  |
| VI | Tlenoterapia |  |  |  |
| 1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | TAK |  |  |
| 2 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | TAK |  |  |
| VII | Alarmy |  |  |  |
| 1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |  |
| 2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |  |
| 3 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |  |
| 4 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |  |
| 5 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |  |
| VIII | Eksploatacja |  |  |  |
| 1 | Wszystkie ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| IX | Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | TAK 2 sztuki |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | TAK 1 sztuka |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 4 | Pokrowce bawełniane na materacyk | TAK 2 sztuki |  |  |
| 5 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury | TAK 8 sztuk |  |  |
| 6 | Jednorazowe (jednopacjentowe) zestawy do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody | TAK 5 sztuk |  |  |
| 7 | Szafka | TAK 1 sztuka |  |  |
| 8 | Wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-6500 g | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 15 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  30  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  16  –  „Ciepłe gniazdko”

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Ciepłe gniazdko” | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEM OGRZEWANIA NIEMOWLĄT “CIEPŁE GNIAZDKO” |  |  |  |
|  | PANEL KONTROLNY |  |  |  |
| 1 | Główne zasilanie Prąd zmienny 220 -240 V lub prąd zmienny 110 - 120 V | TAK, podać |  |  |
| 2 | Zasilanie z baterii Prąd stały 12 – 24 V (ograniczona zdolność grzewcza przy prądzie stałym 12 V) | TAK, podać |  |  |
| 3 | Częstotliwość 50 - 60 Hz | TAK, podać |  |  |
| 4 | Pobór mocy maksymalnie 65VA | TAK, podać |  |  |
| 5 | Dostępne temperatury 34 OC - 38 OC w skokach co 0,5 OC | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Dokładność ±0,5 OC | TAK, podać |  |  |
| 7 | Rozdzielczość 0,5 OC | TAK, podać |  |  |
| 8 | Alarm dźwiękowy 55 dBA | TAK, podać |  |  |
| 9 | Wskaźniki temperatur i alarmy Diody LED dla 35 -37 OC są zielone, 34; 34,5; 37,5 oraz 38 OC są żółte <34, >38 OC są czerwone | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Alarm przekroczenia temperatury Dla temperatury wody 39,5 ± 1 OC |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11 | Wymiary i waga Długość 210 mm, szerokość 165 mm, wysokość 120F mm, waga ok. 3 kg | TAK, podać |  |  |
| 12 | Bezpieczniki F1, F2 220-240 V dla prądu zmiennego: T 1A L250V, 110-120 V dla prądu zmiennego: T 2A L250V | TAK, podać |  |  |
| 13 | Tryb stosowania - przeznaczone do stosowania ciągłego | TAK, podać |  |  |
| 14 | Wodoszczelny, jeżeli montowany zgodnie z wytycznymi producenta | TAK, podać |  |  |
| 15 | Bateria wewnętrzna Alkaliczna; 1,5 V, rozmiar LR6(AA) (tylko w przypadku awarii zasilania) | TAK, podać |  |  |
|  | PŁYTA GRZEWCZA |  |  |  |
| 16 | Napięcie prąd zmienny 24V z panelu kontrolnego BW-50 dla zasilania z sieci lub bateria 24V –prąd stały dla zasilania z baterii 24V | TAK, podać |  |  |
| 17 | Pobór mocy 50 W, 12 W dla zasilania panela kontrolnego z baterii 12V. | TAK, podać |  |  |
| 18 | Wymiary i waga Długość 580 mm, szerokość 250 mm, grubość 2 mm, masa 0,5 kg | TAK, podać |  |  |
| 19 | Długość kabla zasilającego: 1,2 m | TAK, podać |  |  |
| 20 | Materiał pokrowca PVC | TAK, podać |  |  |
| 21 | Wodoodporny, z wyjątkiem złącza | TAK, podać |  |  |
| 22 | Przewodnictwo - powierzchnia NIE jest przewodnikiem elektrycznym | TAK, podać |  |  |
| 23 | Promieniowanie - NIE wytwarza mierzalnych pól magnetycznych elektrycznych | TAK, podać |  |  |
|  | MATERAC WODNY |  |  |  |
| 24 | Wymiary i waga Długość 600 mm, szerokość 270 mm, grubość 30 mm, dostępne są również inne rozmiary. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą. Waga ok. 0,5 kg | TAK, podać |  |  |
| 25 | Materiał PVC | TAK, podać |  |  |
| 26 | Zalecany środek zapobiegający wzrostowi glonów - butelka płynu producenta 119 ml Poli (etylenodichlorek oksyetyleno (dimetyloimino) etylenu (dimetyloimino)] -10%, składniki obojętne 90% | TAK, podać |  |  |
|  | BAWEŁNIANE GNIAZDKO |  |  |  |
| 27 | Wymiary: Długość 650 mm, szerokość 450 mm, wysokość 50 mm -spłaszczone. | TAK, podać |  |  |
| 28 | Materiał osłona: Wysokiej jakości bawełna i poliester | TAK, podać |  |  |
| 29 | Wypełnienie kołnierza: Włókno poliestrowe. Zawsze suszyć bębnowo. | TAK, podać |  |  |
| 30 | Pranie - zalecana temperatura 60 0C, toleruje 90 0C, ale skraca to czas użytkowania produktu | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
| 31 | Środek zapobiegający wzrostowi glonów - butelka płynu producenta 119 ml Poli (etylenodichlorek oksyetyleno (dimetyloimino) etylenu (dimetyloimino)] -10%, składniki obojętne 90% | 2 sztuki dla każdego urządzenia |  |  |
| 32 | Wykaz preparatów do czyszczenia i dezynfekcji | TAK, podać |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 16. w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  17  –   Ogrzewacz noworodkowy ścienny

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewacz noworodkowy ścienny | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, niepodemonstracyjne, nierekondycjonowane | TAK |  |  |
| 2 | Promiennik noworodkowy z uchwytem ściennym stałym | TAK |  |  |
| 3 | Wtyczka dla złącza 220-240V / 50Hz | TAK |  |  |
| 4 | Bezpieczniki główne: 2 x 3.15 AT | TAK |  |  |
| 5 | Pobór mocy w stanie czuwania: 0.03 VA | TAK |  |  |
| 6 | Maksymalny pobór mocy: 630 VA | TAK |  |  |
| 7 | Element grzewczy: Ceramika, 600 W, długość fal 2-10µm (IR-B/C) | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |
| 8 | Oświetlenie: LED, 1 x 3W / 700mA / 4.5V, bez wbudowanego źródła prądu, temperatura 4000°K | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |
| 9 | Alarmy: -Akustyczny i wizualny po 15 minutach z automatyczną redukcją poziomu grzewczego do 20% maksymalnej mocy -Awaria zasilania -Awaria techniczna (z kodem awarii) | TAK, podać |  |  |
| 10 | Wymiary: 270 x 105 x 540 mm (szerokość x wysokość x długość) | TAK, podać |  |  |
| 11 | Masa: max. 4.3 kg (bez oprzyrządowania dodatkowego) | TAK, podać |  |  |
| 12 | Materiał bazowy element konstrukcyjny: CNS (stal nierdzewna) | TAK |  |  |
| 13 | Materiał reflektor: CNS (stal nierdzewna) | TAK |  |  |
| 14 | Materiał obudowa: ABS (tworzywo sztuczne odporne na działanie temperatury) | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 15 | Uchwyt ścienny stały, nieobrotowy: waga max. 1.5kg | TAK, podać |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 17 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  18  –   Aparat EKG

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 kanałowy elektrokardiograf z analizą i interpretacją badań – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2 | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 1, 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 3 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |  |
| 4 | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |  |
| 5 | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | TAK |  |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna oraz funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | TAK |  |  |
| 7 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |  |
| 8 | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | TAK |  |  |
| 9 | Prędkość przesuwu papieru 5/ 6,25 /10/ 12.5/ 25/ 50mm/s | TAK |  |  |
| 10 | Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo i czas rzeczywisty) | TAK |  |  |
| 11 | Zapis w trybie ręcznym (manual) | TAK |  |  |
| 12 | Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 30 s) | TAK |  |  |
| 13 | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | TAK |  |  |
| 14 | Długi zapis (do 15 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii | TAK |  |  |
| 15 | Wbudowany interfejs komunikacyjny 3 x USB | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 16 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet | TAK |  |  |
| 17 | Czułość 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV | TAK |  |  |
| 18 | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz, filtr zakłóceń mięśniowych 25/35/45 Hz, filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | TAK |  |  |
| 19 | Częstotliwość próbkowania 8000 Hz/kanał | TAK |  |  |
| 20 | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail za pomocą usługi EKG-MAIL | TAK |  |  |
| 21 | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min.7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |  |
| 22 | Pamięć wewnętrzna do 1000 badań | TAK |  |  |
| 23 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |  |
| 24 | Automatyczny test aparatu | TAK |  |  |
| 25 | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość wydruku badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |  |
| 27 | Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia) | TAK |  |  |
| 28 | Specjalistyczny mobilny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji na kółkach min. Ø 50 mm wyposażonych w hamulce ,zaprojektowany i przystosowany do współpracy z umieszczonym na nim aparatem | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o spirometrię | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 18 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  19 –    Wagi noworodkowe

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga noworodkowa | 13 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do zastosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III. | TAK |  |  |
| 2 | Funkcja bezprzewodowego przesyłania danych – wyniki pomiarów mogą być przesłane do elektronicznej bazy danych szpitala. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Nośność 15 kg | TAK |  |  |
| 4 | Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie. | TAK |  |  |
| 5 | Metalowa podstawa z 4 regulowanymi podgumowanymi podstawkami. | TAK |  |  |
| 6 | Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS | TAK |  |  |
| 7 | Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD – pozwala najpierw zająć się dzieckiem, a później zanotować wynik ważenia. | TAK |  |  |
| 8 | Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch albo miękkiej podkładki | TAK |  |  |
| 9 | Obciążenie maksymalne 5 kg (zakres 1), 15 kg (zakres 2) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Działka elementarna 2 g (zakres 1), 5 g (zakres 2) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11 | Zakres TARA 5 kg (zakres 1), 15 kg (zakres 2) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 551 x 151 x 320 mm | TAK |  |  |
| 13 | Wysokość cyfr 21 mm | TAK |  |  |
| 14 | Masa własna 7,1 kg | TAK |  |  |
| 15 | Zasilanie 6 baterii typ R6 , zasilacz (opcjonalnie) Pobór prądu 32 mA | TAK |  |  |
| 16 | Znak zgodności CE 0109 Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasa I Klasa dokładności III Elektryczne urządzenie medyczne Typ B Dopuszczenie produktu do obrotu | TAK |  |  |
| 19 | Wykaz preparatów do czyszczenia i dezynfekcji | TAK, podać |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 19 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  20  –   Lampa do fototerapii

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii statywowa, jezdna | TAK |  |  |
| 2 | Niska podstawa jezdna wyposażona w min 3 koła, z czego min 2 z blokadą | TAK/NIE | TAK – 3pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość odłączenia czaszy lampy od statywu i umieszczenia na kopule inkubatora | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Źródło światła - niebieskie diody LED o długości fali w zakresie 450 - 475 nm | TAK, podać |  |  |
| 5 | Lampa nieemitująca światła w zakresie UV i podczerwieni | TAK |  |  |
| 6 | Minimum dwa poziomy natężenia naświetlania - niski min 12 µW/cm2/nm - wysoki min. 30 µW/cm2/nm | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Odchylenie natężenia po 6h nie większe niż 10% | TAK, podać |  |  |
| 8 | Trwałość modułów LED min. 30 tyś godzin | TAK, podać | TAK, Wartość największa - 10pkt 30 000h - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 9 | Pole skutecznego naświetlania min.50cm x25 cm | TAK/NIE | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Wysokość lampy w zakresie 170-185cm | TAK, podać |  |  |
| 11 | Regulacja wysokości lampy w zakresie min. 40cm | TAK, podać |  |  |
| 12 | Regulowany kąt nachylenia czaszy lampy od 0º (poziomo) do min 40º | TAK, podać |  |  |
| 13 | Regulowana odległość punktu centralnego czaszy od osi stojaka (regulacja pozioma) w zakresie min.10cm | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14 | Ciężar czaszy lampy < 3,6 kg | TAK, podać |  |  |
| 15 | Całkowity ciężar lampy (statyw wraz z czaszą) max. 18 kg | TAK, podać |  |  |
| 16 | Dopuszczalny poziom hałasu < 60 dB | TAK, podać |  |  |
| 17 | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dla każdej lampy |  |  |  |
| 18 | Okularki ochronne w rozmiarach (mikro, wcześniak i noworodek) | TAK, po 20 sztuk każdego rozmiaru |  |  |
| 19 | Wykaz preparatów do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 20. w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 48  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  21  –    Łóżeczko do fototerapii

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżeczko do fototerapii | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa diodowa łóżeczkowa zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łóżeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia. | TAK |  |  |
| 2 | Źródło światła – diody LED emitujące światło niebieskie | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230V – zasilacz wbudowany | TAK |  |  |
| 4 | Niski poboru mocy max. 70 W | TAK |  |  |
| 5 | Natężenie promieniowania min. 45 μW/cm2nm | TAK, podać | Wartość max. >50 uW/cm2 – 10 pkt min. 45 μW/cm2nm – 0 pkt |  |
| 6 | Mata o rozmiarze min. 17 x 48 cm | TAK |  |  |
| 7 | Długości elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem min. 1,5 m. Przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty). | TAK |  |  |
| 8 | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy oraz licznik czasu naświetlania noworodka | TAK |  |  |
| 9 | Regulacja intensywności światła w min. 3 zakresach | TAK |  |  |
| 10 | Waga jednostki max. 2,2 kg | TAK |  |  |
| 11 | Żywotność diod min. 30 tyś. godzin | TAK |  |  |
| 12 | Tryb odzwyczajania | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
| 13 | Okularki ochronne w 2 rozmiarach - po 3 szt. każdego rozmiaru | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 21 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  22  –   Kocyk do fototerapii

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocyk do fototerapii | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii kocykowa | TAK |  |  |
| 2 | Źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastycznego węża. Możliwość łatwego odłączenia węża powierzchni oświetlającej od źródła światła. | TAK |  |  |
| 3 | Źródło światła - niebieskie diodyLED430 nm do 490 nm - pik pomiędzy 455 i 465 nm | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Szczytowe natężenie na powierzchni skóry pacjenta 35 μW/cm2/nm; +/- 15% | TAK, podać |  |  |
| 5 | Obszar efektywnego naświetlania minimum 1200 cm2 | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Obszar emisji światła (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) 40 cm x 30 cm LUB 2 x (20 cm x 30 cm) | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Szerokość x długość x wysokość (panel lampy) 21 cm x 20 cm x 16 cm | TAK, podać |  |  |
| 8 | Żywotność paneli LED >50000 h | TAK, podać | Wartość największa - 10pkt 40 000h - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 9 | Żywotność materacyka >8000 h | TAK powyżej 7 500h - 10 pkt do 7 500h - 0 pk |  |  |
| 10 | Waga (panel lampy) 1,4 kg | TAK, podać |  |  |
| 11 | Hałas w paśmie akustycznym <34 dB | TAK, podać |  |  |
| 12 | Moc 90 W max. | TAK, podać |  |  |
| 13 | Zasilanie 230 V~ 50-60Hz | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie dla każdej lampy |  |  |  |
| 14 | Okularki ochronne w rozmiarach (mikro, wcześniak i noworodek) | TAK, po 20 sztuk każdego rozmiaru |  |  |
| 15 | Pokrowce ochronne flizelinowe | TAK, 20 sztuk na urządzenie |  |  |
| 16 | Wykaz preparatów do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 22 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 35  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  23  –   Zestaw do terapii Opti Flow

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do terapii Opti Flow | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw medyczny, wyposażony w uchwyt na kroplówkę, podstawę jezdną na 5 kółkach, z co najmniej 2 hamulcami, w zestawie elektryczna listwa antyprzepięciowa; Wysokość statywu 192 cm. | Listwa antyprzepięciowa TAK/NIE | Listwa antyprzepięciowa TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Nawilżacz respiratorowy współpracujący z różnymi typami respiratorów wyposażony w: - cyfrowy wyświetlacz pomiaru temperatury ( temperatura wyświetlana w zakresie 3 cyfr ) -przycisk opcji wentylacji : - inwazyjnej (pacjent zaintubowany) oraz nieinwazyjnej (pacjent z maską) -przycisk wyciszenia alarmu -zakresy kontroli temperatury: -tryb inwazyjny: wylot komory 35,5 - 40°C, dren 35-40°C -tryb nieinwazyjny: wylot komory 31-36°C, dren 28-34°C -alarmy: - 1. wysokiej i niskiej wilgotności, - 2. braku lub złego podłączenia adapterów grzałki i czujnika temperatury | TAK, podać |  |  |
| 3 | Waga nawilżacza bez komory 2.8kg, z komorą napełnioną wodą 3.1kg -napięcie zasilania 230V +/-20V; 50-60Hz -moc płyty grzewczej 150W | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Mikser gazów medycznych o parametrach: Dokładność: +/- 3 % w skali całkowitej Ciśnienie: 30 – 75 psi FIO2: 21 – 100 % | TAK, podać |  |  |
| 5 | Wymiary urządzenia (miksera): 8,9 cm x 8,6 cm x 9,2 cm Waga – 1,25 kg. | TAK |  |  |
| 6 | Zakres pracy urządzenia: 0 – 30 l/min. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Możliwość montażu na pionowym statywie, lub na poziomej szynie. | TAK/NIE |  |  |
| 8 | W skład zestawu wchodzi: Mocowanie do statywu lub poziomej szyny Przepływomierz powietrza (0-15 l/min.) Komplet drenów doprowadzających tlen i powietrze do urządzenia ( długość drenów, 3 m. ) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
| 9 | Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi z gniazdem do ich mocowania. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Rozmiary: „wcześniak” i „noworodkowy” | TAK, po 5 sztuk z każdego rozmiaru |  |  |
| 10 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do HFNC,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury, stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel, Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. | TAK 10 sztuk |  |  |
| 11 | Rozmiary: „wcześniak” i „noworodkowy” | TAK, po 5 sztuk z każdego rozmiaru |  |  |
| 12 | Wykaz preparatów do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 23 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  24  –   Analizator równowagi kwasowo zasadowej

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator równowagi kwasowo zasadowej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 2 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl). | TAK |  |  |
| 3 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: 1.maksymalnie 45µl – z kapilary 2.maksymalnie 65 µl – ze strzykawki | TAK |  |  |
| 6 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczne mieszanie próbki | TAK |  |  |
| 8 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach | TAK |  |  |
| 9 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | TAK |  |  |
| 10 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni | TAK |  |  |
| 11 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów | TAK |  |  |
| 13 | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. | TAK |  |  |
| 15 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |  |
| 18 | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim | TAK |  |  |
| 19 | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 min ( wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) | TAK |  |  |
| 20 | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych | TAK/NIE | TAK– 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 21 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 22 | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 24 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 30  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  25 –    Pompy infuzyjne objętościowe i strzykawkowe

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy infuzyjne objętościowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompy infuzyjne strzykawkowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Pompy infuzyjne objętościowe |  |  |  |
| 1 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK, podać |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 33 | TAK |  |  |
| 4 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, ROK PRODUKCJI 2018 | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego przeznaczona na oddziały noworodkowe, sterowana elektronicznie z możliwością zamocowania do stacji dokującej | TAK |  |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 6 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | TAK, podać | 6 godz. - 0 pkt. Powyżej 6 godz. -10 pkt |  |
| 8 | Czas ładowania akumulatora max 3 godz do poziomu naładowania 95% | TAK |  |  |
| 9 | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym do 2,6 kg | TAK |  |  |
| 10 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego. | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego. | TAK |  |  |
| 13 | Zatrzaskowe mocowanie pompy do 2 stacji dokujących na 2 pompy każda . | TAK |  |  |
| 14 | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
| 15 | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  |  |
| 16 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |  |
| 17 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,01 do 1000 ml/godz. | TAK | zakres do 1000 ml/godz. - 0 pkt zakres >1000 ml/godz. - 10 pkt |  |
| 18 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 19 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |  |
| 20 | Przynajmniej 2 rodzaje bolusa ,szybkość podaży min.50-1200 ml/ h, automatyczne wyliczenie czasu | TAK |  |  |
| 21 | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |  |
| 22 | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 23 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP dedykowane dla noworodków | TAK |  |  |
| 24 | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |  |
| 25 | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml( Tryb micro) | TAK |  |  |
| 27 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min –24 godzin | TAK |  |  |
| 28 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK |  |  |
| 29 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 12 poziomów | TAK |  |  |
| 30 | Funkcja KVO | TAK |  |  |
| 31 | Zróżnicowana prędkość KVO 0,1-20ml/godz Wlew dodatkowy 1-1000ml/godz w przyrostach co 1ml/godz | TAK |  |  |
| 32 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 23,59 godz. | TAK |  |  |
| 33 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |  |
| 34 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie min od 1 – 8000 mmHg co 1mmHg | TAK |  |  |
| 35 | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min.4,5 metra | TAK |  |  |
| 36 | Rejestr zdarzeń min. 1000 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 37 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |  |
| 38 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania wykrywania pojedynczego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |  |
| 39 | Wyświetlacz LCD z szerokim kątem widzenia | TAK |  |  |
| 40 | Klawiatura symboliczna i/lub klawiatura numeryczna | TAK | klawiatura symboliczna - 0 pkt symboliczna i numeryczna - 10 pkt |  |
| 41 | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |  |
| 42 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
| 43 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
| 44 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 45 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 46 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |  |
| 47 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |  |
| 48 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |  |
| 49 | Alarm powietrza w linii | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 50 | Stacja dokująca umożliwiająca podłączenie do 2 pomp | TAK |  |  |
| II | Pompy infuzyjne strzykawkowe |  |  |  |
| 1 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |  |
| 4 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, ,ROK PRODUKCJI 2018 | TAK |  |  |
| 6 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego przeznaczona dla oddziałów noworodkowych, sterowana elektronicznie, z możliwością zamocowania do stacji dokującej | TAK |  |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 6 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK | 6 h - 0 pkt >6 h - 10 pkt |  |
| 8 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,5 kg | TAK |  |  |
| 9 | Mocowanie pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |  |
| 10 | Zatrzaskowe mocowanie pompy do 2 stacji dokujących na 3 pompy każda. | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
| 12 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |  |
| 13 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany manualnie l lub automatyczny system mocowania strzykawki z rozpoznawaniem objętości strzykawki | TAK |  |  |
| 14 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |  |
| 15 | Wizualna możliwość kontroli procesu infuzji | TAK |  |  |
| 16 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca przypadkowe wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie | TAK |  |  |
| 17 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |  |
|  | PROGRAMOWANIE INFUZJI |  |  |  |
| 19 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,01 – 1000 ml/godz. | TAK | zakres do 1000 ml/godz.- 0 pkt zakres >1000 ml/godz. - 10 pkt |  |
| 20 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 mm w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK |  |  |
| 21 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 22 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |  |
| 23 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |  |
| 24 | Minimum dwa rodzaje bolusa: A) Ręczny - szybkości podaży w zakresie 50 – 1200 ml/h B)Programowany - dawka lub objętość / czas:0,1-99,9 jednostek /0,1- 1200ml,automatyczne wyliczenie czasu | TAK | min.2 rodzaje bolusa -0 pkt 3 rodzaje bolusa -10 pkt |  |
| 25 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 2% | TAK |  |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |  |
| 27 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 24 godzin | TAK |  |  |
| 28 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |  |
| 29 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 12 poziomów | TAK |  |  |
| 30 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |  |
| 31 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | TAK |  |  |
| 32 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 23,59 godz. | TAK |  |  |
|  | PANEL STEROWANIA |  |  |  |
| 33 | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |  |
| 34 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.4,0 metrów | TAK |  |  |
| 35 | Klawiatura symboliczna i /lub numeryczna | TAK | klawiatura symboliczna - 0 pkt symboliczna i numeryczna - 10 pkt |  |
| 36 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 37 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |  |
| 38 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowywania ustawień oraz zawartości menu . | TAK |  |  |
| 39 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |  |
| 40 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
| 41 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |  |
| 42 | Alarm przypominający–zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
| 43 | Alarm okluzji | TAK |  |  |
| 44 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 45 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |  |
| 46 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |  |
| 47 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 50 | Stacja dokująca umożliwiająca podłączenie do 2 pomp | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 25 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 80 pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  26  –    Videolaryngoskop dla noworodków

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videolaryngoskop dla noworodków | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zawiera: 3,5 calowy wyświetlacz mocowany na rękojeści, zintegrowaną cyfrową nagrywarkę video, zdjęć wraz z kartą pamięci, ładowarkę i wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania z sieci 230V, łyżkę wielokrotnego użytku typu Mac w rozmiarze 1 oraz Miller w rozmiarze 0 z systemem video oraz podwójnym światłem UV / Białe LED / prowadnicę do nakładek jednorazowych z podwójnym światłem UV/LED , aluminiową rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce. | TAK |  |  |
| 2 | Waga całego zestawu max. 400g | TAK |  |  |
| 3 | Ekran TFT/LCD min. 3,5 cala montowany na rękojeści laryngoskopu. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość rozdzielenia ekranu od rękojeści. | TAK/NIE | TAK- 10pkt NIE - 0pkt |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery min. 720 x 480 | TAK |  |  |
| 6 | Częstotliwość odświeżania wideo min. 30 fps (klatek na sekundę) | TAK |  |  |
| 7 | Wyświetlacz obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej. | TAK |  |  |
| 8 | Zintegrowana cyfrowa nagrywarka video wraz z kartą pamięci SD o pojemności min. 4 GB. | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć. | TAK |  |  |
| 10 | Obsługa ekranu poprzez przyciski funkcyjne na obudowie. | TAK |  |  |
| 11 | Czas pracy urządzenia min. 1,5 godz. ciągłego używania. | TAK |  |  |
| 12 | Szafirowe szkiełko obiektywu kamery z elementem grzejnym, który zapewnia ochronę przed zaparowaniem | TAK |  |  |
| 13 | Matryca kamery CMOS | TAK |  |  |
| 14 | Funkcja automatycznego nagrywania bezpośrednio po włączeniu urządzenia. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE -0pkt |  |
| 15 | Regulacja jasności ekranu min. 4 poziomy. | TAK |  |  |
| 16 | Ergonomiczna, wykonana z aluminium o wysokim stopniu udarności rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce. | TAK |  |  |
| 17 | Trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
| 18 | Dodatkowa bateria podtrzymująca dane urządzenia przy wymianie akumulatora z rękojeści. | TAK |  |  |
| 19 | Zasilanie akumulatorem litowym o pojemności min. 3400 mAH | TAK |  |  |
| 20 | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 21 | Łyżki wielorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 22 | Łyżki wielokrotnego użytku typu Miller rozmiar 0 oraz McIntosh rozmiar 1 z systemem video oraz podwójnym źródłem światła UV / Białe LED. | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 26 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  20  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  27  –    Respirator + nCPAP + HFO

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator + nCPAP + HFO | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |  |
| 2 | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |  |
| 3 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 140 minut pracy | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii | TAK |  |  |
| 9 | Respirator stałoprzepływowy czasowo zmienny z limitowaną objętością | TAK |  |  |
| 10 | Waga respiratora – bez podstawy | TAK ≤ 20 kg |  |  |
| 11 | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |  |
| 13 | HFO – wentylacja wysoką częstotliwością | TAK |  |  |
| 14 | Oscylacje wytwarzane przez wbudowaną wewnątrz aktywną membranę zapewniającą ciągły przepływ bazowy (bez przerywania strumienia gazów) oraz aktywny wdech i wydech. | TAK |  |  |
| 15 | IPPV | TAK |  |  |
| 16 | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |  |
| 17 | SIMV, SIPPV | TAK |  |  |
| 18 | PSV | TAK |  |  |
| 19 | SIMV + PSV | TAK |  |  |
| 20 | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21 | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |  |
| 22 | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze | TAK |  |  |
| 23 | Trigger: przepływowy i objętościowy | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 24 | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |  |
| 25 | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia”. | TAK |  |  |
| 27 | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK |  |  |
| 28 | Tlenoterapia wysokimi przepływami HFNC (HFOT) | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o funkcję pomiaru mechaniki płuc pozwalającą na optymalną rekrutację bez konieczności odłączania pacjenta od respiratora. | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o tryb automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | TAK |  |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
| 31 | Zakres drgań dla HFO | TAK 5-20 Hz |  |  |
| 32 | # Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) | TAK do 100 cmH2O |  |  |
| 33 | Częstość oddechów 2-180 odd./min. wentylacji konwencjonalnej | TAK |  |  |
| 34 | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu | TAK od 2 l/min |  |  |
| 35 | Czas wdechu regulowany od 0,15 sek. | TAK |  |  |
| 36 | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |  |
| 37 | Przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK |  |  |
| 38 | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |  |
| 39 | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK |  |  |
| 40 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 15 L/min | TAK |  |  |
| 41 | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |  |
| 42 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |  |
| 43 | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |  |
| 44 | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK |  |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |  |
| 45 | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD | TAK min. 10” |  |  |
| 46 | Zapis trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  |
| 47 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |  |
| 48 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |  |
| 49 | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |  |
| 50 | Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych | TAK |  |  |
| 51 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |  |
| 52 | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie. | TAK |  |  |
| 53 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |  |
| 54 | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |  |
| 55 | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |  |
| 56 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 57 | Nieszczelność układu oddechowego | TAK |  |  |
| 58 | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |  |
| 59 | Pomiar podatności (C) oraz C20/C, | TAK |  |  |
| 60 | Pomiar FiO2 | TAK |  |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
| 61 | Bezdechu | TAK |  |  |
| 62 | Ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
| 63 | Ciśnienia CPAP | TAK |  |  |
| 64 | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |  |
| 65 | Alarm rozłączenia układu | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 66 | Zestaw do terapii wymiennych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra przeznaczonym na okres 14 dni u jednego pacjenta | TAK 3 szt. |  |  |
| 67 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |  |
| 68 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK 1 sztuka |  |  |
| 69 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane indywidualnie) | TAK 6 szt. |  |  |
| 70 | Stojak jezdny | TAK |  |  |
| 71 | Czujnik przepływu wielorazowy | TAK 2 sztuki |  |  |
| 72 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK 3 szt. |  |  |
| 73 | Łączniki do funkcji nCPAP w respiratorze o dł. 10 cm | TAK 3 szt. |  |  |
| 74 | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK Po 2 z każdego rozmiaru |  |  |
| 75 | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |  |
| 76 | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach | TAK 5 szt. różnych rozmiarów |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 27 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  15  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  28  – Analizator dobadania poziomu glukozy

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do badania poziomu glukozy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do określania całkowitej zawartości glukozy we krwi pełnej | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
| 3 | Urządzenie pracujące na zasilaczu sieciowym lub 4 bateriach 1,5 V typu AA lub R6 | TAK |  |  |
| 4 | Czas pomiaru 40 - 240 sekund | TAK |  |  |
| 5 | Objętość próbki max 5 µl | TAK |  |  |
| 6 | Analizator pracujący w oparciu o mikrokuwety zawierające liofilizowane odczynniki | TAK |  |  |
| 7 | Zakres pomiarowy we krwi pełnej 0-400 mg/dL (0-22,2 mmol/L) | TAK |  |  |
| 8 | Reakcja chemiczna pozwalająca na ilościowe oznaczenie glukozy jest zmodyfikowaną metodą wykorzystującą dehydrogenazę glukozową | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość pomiaru w krwi włośniczkowej, tętniczej, żylnej | TAK |  |  |
| 10 | Analizator ma wbudowaną opcję wewnętrznej procedury kontroli jakości — procedurę autotestu. Po każdym włączeniu analizatora automatycznie sprawdzana jest wydajność pracy układu optoelektronicznego | TAK |  |  |
| 11 | Pamięć 600 wyników pacjenta | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość podłączenia drukarki ASCII | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość przesyłania wyników do komputera PC | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 28 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  10  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  29 –  Centrala z oprogramowaniem i instalacją systemu

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala z oprogramowaniem i instalacją systemu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentacja danych 18 pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 22” i rozdzielczości 1920x1080 lub jednym kolorowym monitorze o przekątnej min. 27” ekranie o rozdzielczości min. 2560x1440 | TAK |  |  |
| 2 | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie) | TAK |  |  |
| 4 | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |  |
| 5 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |  |
| 6 | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |
| 7 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |  |
| 8 | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |  |
| 9 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |  |
| 10 | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub do udostępnionego dysku sieciowego | TAK |  |  |
| 11 | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec) | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków) | TAK/NIE | Tak-2 pkt Nie-0pkt |  |
| 13 | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość dowolnej personalizacji ustawień centrali | TAK/NIE | Tak-2 pkt Nie- 0pkt |  |
| 15 | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK/NIE | Tak-2 pkt Nie- 0pkt |  |
| 17 | Oprogramowanie centrali języku polskim | TAK |  |  |
| 18 | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy systemu do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) i danych laboratoryjnych oraz eksportowania danych fizjologicznych zbieranych przez system monitorowania | TAK |  |  |
| 20 | Drukarka laserowa A4 z wbudowanym interfejsem sieciowym 10/100/1000 Mbps oraz portem USB | TAK |  |  |
| 21 | Obsługa za pomocą myszy i klawiatury | TAK |  |  |
| 22 | Zasilacz awaryjny typu UPS | TAK |  |  |
|  | Stanowisko do aktywnej współpracy z kardiomonitorami – 1 szt |  |  |  |
| 23 | Możliwość wzajemnego podglądu zapisu z obsługiwanych 18 kardiomonitorów w tym zapisów bieżących real time jak i zapisów archiwalnych w tym pasków alarmowych | TAK |  |  |
| 24 | Dwa ekrany typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 22” i rozdzielczości 1920x1080 lub jeden kolorowy monitor o przekątnej min. 27” ekranie o rozdzielczości min. 2560x1440 | TAK |  |  |
| 25 | Podgląd dowolnie wybranego stanowiska monitorowania z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z poziomu stanowiska monitorowania | TAK |  |  |
| 27 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość dowolnej personalizacji ustawień stanowiska | TAK |  |  |
| 29 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 30 | Obsługa za pomocą myszy i klawiatury | TAK |  |  |
| 31 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego UPS | TAK |  |  |
| 32 | System zintegrowany z centralami zainstalowanymi na oddziałach: SOR i Oddziale Kardiologii | TAK |  |  |
| 33 | Kompatybilność ze szpitalnym systemem informatycznym | TAK |  |  |
| 34 | Infrastruktura sieciowa LAN po stronie Zamawiającego | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 29 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 6  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  30  –    Fantom noworodka do nauki pielęgnacji

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział  Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka  i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fantom noworodka do nauki pielęgnacji | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fantom noworodka do nauki pielęgnacji dziewczynka i chłopiec | TAK |  |  |
| 2 | realnie odzwierciedla wielkość i fizjonomię dziecka | TAK |  |  |
| 3 | o wymiarach fizycznie odpowiadających wielkości żywego noworodka w wieku od 0-4 tygodni imitujący masę noworodka | TAK |  |  |
| 4 | wykonany ze specjalnego wodoodpornego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) wyglądem zbliżonego do skóry - 1. brak szwów na powierzchni skóry - 2. jakość skóry silikonu nie ulegnie pogorszeniu po wielokrotnej kąpieli - 3. posiada przednie i tylne ciemię - 4. głowa nie jest ustalona - 5. elastyczne uszy - 6. posiada przestrzeń pomiaru 5 cm z jamy nosowej do gardła i przestrzeń pomiarową 15 cm od jamy ustnej do żołądka - 7. kształt ust umożliwiający ssanie - 8. ręce i nogi mogą być dowolnie ustalone i rozszerzone - 9. pępowina jest zdejmowana - 10. kanał odbytu jest 5 cm głębokości - 11. posiada obojczyk i mostek, co pozwala na sprawdzenie złamania obojczyka - 12. moszna zawiera jądra (tylko dla chłopca) - 13. model dziewczynka z możliwością karmienia piersią i funkcją oddawania moczu - 14. kształt ust umożliwia ustom zamknąć się wokół brodawki na piersi tak aby karmienie piersią było możliwe (tylko dla dziewczynki) | TAK/NIE | TAK – 10PKT NIE - 0PKT |  |
| 5 | Czynności możliwe do wykonania na fantomie: - 1. procedury związane z odprowadzaniem moczu do worka (brak możliwości cewnikowania) - 2. kąpanie - 3. obserwacja oraz pomiar części ciała (główka, pępek, jądra, itd.) - 4. główka odchyla się do tyłu, gdy nie jest prawidłowo podtrzymywana - 5. nieskomplikowane ćwiczenia fizyczne - 6. używanie pieluszki - 7. irygacja jelit - 8. postępowanie z kikutem pępowinowym oraz obserwacja pępka po odpadnięciu - 9. odsysanie: nos, żołądek, otwór ustny | TAK |  |  |
| 6 | Zestaw obejmuje fantom symulujący noworodka, pępowinę, butelkę do karmienia, ubranka dziecięce okrycie wierzchnie. | TAK |  |  |
| 7 | Parametry waga: 3.0 kg długość: 48 cm obwód głowy: 34 cm torba transportowa | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 30 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 10  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  31 –  Piłka położnicza, Worek sako, Krzesło porodowe, Koło porodowe

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłka położnicza | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek sako | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Krzesło porodowe | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Koło porodowe | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłka położnicza |  |  |  |
| 1.1 | gumowy przyrząd w kształcie fasoli | TAK |  |  |
| 1.2 | gładka, gumowa powierzchnia (umożliwiająca dezynfekcję) | TAK |  |  |
| 1.3 | wielkość i kształt zapewniający stabilną oraz komfortową pozycję rodzącej | TAK |  |  |
| 2 | Worek sako |  |  |  |
| 2.1 | wypełniony styropianowymi granulkami adaptującymi się do ciała kobiety | TAK |  |  |
| 2.2 | wykonany z plamoodpornego, wodoodpornego, łatwego w utrzymaniu czystości materiału | TAK |  |  |
| 2.3 | uniwersalna wielkość i kształt dająca możliwość przyjęcia dogodnej pozycji przez każdą rodzącą | TAK |  |  |
| 3 | Krzesło porodowe |  |  |  |
|  | ZESTAW ZAWIERA: |  |  |  |
| 3.1 | krzesło porodowe z nakładką silikonową | TAK |  |  |
| 3.2 | podstawka podwyższająca z oparciem | TAK |  |  |
| 3.3 | krzesło dla położnej | TAK |  |  |
| 3.4 | mata antybakteryjna | TAK |  |  |
| 3.5 | Stabilność: szeroka podstawa i zaokrąglona sztywna obudowa krzesła pewnie stoi na podłodze stwarzając u rodzącej poczucie bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
| 3.6 | Uniwersalna wysokość i szerokość siedziska: odpowiednie dla wszystkich typów budowy kobiety. | TAK |  |  |
| 3.7 | Optymalnie wyprofilowana linia krzesła: obły kształt, płaszczyzna siedziska odpowiednio szeroka i odchylona w tył i na boki. Rodząca może swobodnie siedzieć z odpowiednio ułożonymi udami. Nacisk na krocze jest mniejszy niż w pozycji poziomej, ale wygodna pozycja pozwala na rozluźnienie i maksymalne otwarcie macicy. | TAK |  |  |
| 3.8 | Duża wyprofilowana wnęka siedziska: zapewnia dobry widok oraz swobodny dostęp w trakcie czynności okołoporodowych. | TAK |  |  |
| 3.9 | Solidne uchwyty: rodząca może z nich korzystać, aby zwiększać siłę parcia. | TAK |  |  |
| 3.10 | Gładka, wodoodporna powierzchnia: łatwa w utrzymywaniu czystości, przystosowana do używania krzesła pod prysznicem lub w wannie. | TAK |  |  |
| 3.11 | Krzesło dla osoby asystującej: odpowiednio wysokie i wyprofilowane tak aby nie obciążać kręgosłupa. | TAK |  |  |
| 3.12 | Materiał: laminat poliestrowo-szklany, uchwyty ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 4 | Koło porodowe |  |  |  |
|  | Zestaw zawiera: |  |  |  |
| 4.1 | regulowane siedzenie | TAK |  |  |
| 4.2 | wałek pod szyję | TAK |  |  |
| 4.3 | oparcie - poduszka pod plecy | TAK |  |  |
| 4.4 | pasy zabezpieczające | TAK |  |  |
| 4.5 | podstawę górną | TAK |  |  |
| 4.6 | rolki transportowe z osłoną | TAK |  |  |
| 4.7 | podstawę dolną | TAK |  |  |
| 4.8 | spiralę | TAK |  |  |
| 4.9 | wałek do podpierania | TAK |  |  |
| 4.10 | zawieszenie podpory nóg | TAK |  |  |
| 4.11 | pasy z mocowaniami | TAK |  |  |
| 4.12 | śruby mocujące do podnóżków | TAK |  |  |
| 4.13 | poduszkę na podnóżek | TAK |  |  |
| 4.14 | podnóżek | TAK |  |  |
| 4.15 | poduszkę na podłogę | TAK |  |  |
| 4.16 | pilot | TAK |  |  |
|  | Parametry techniczne: |  |  |  |
| 4.17 | regulacja spirali za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień | TAK |  |  |
| 4.18 | dwa silniczki elektryczne do regulacji wysokości: 230V/24V (napięcie zasilania/zużycie energii elektrycznej) | TAK |  |  |
| 4.19 | regulacja wysokości i położenia spirali: 500mm, moc 3000N | TAK |  |  |
| 4.20 | klasa ochrony elektrycznej: urządzenie klasy I | TAK |  |  |
| 4.21 | stopień ochrony urządzenia: IP20B | TAK |  |  |
| 4.22 | wymiary maksymalne: długość 200cm, szerokość 145cm, wysokość 170cm | TAK |  |  |
| 4.23 | dopuszczalne obciążenie siedziska: min 120kg | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  32  –   Wanna porodowa

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna porodowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - długość całkowita: 1950 mm | TAK |  |
| 2 | - długość niecki: 1600 mm | TAK |  |
| 3 | - szerokość: 1000 mm | TAK |  |
| 4 | - wysokość: 1050 mm | TAK |  |
| 5 | - zakres podnoszenia na poziomie krawędzi niecki (możliwość regulacji): 600-1000 mm | TAK |  |
| 6 | pojemność niecki max. 220 l | TAK |  |
| 7 | ## Wanna wyposażona jest w: - - hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania niecki, - - baterię mieszalną wody, - - prysznic, termometr, - - siedzisko z zagłówkiem, - - regulowane podpory pod stopy, - - podpory pod ramiona wraz z pochwytami, - - materacyk przeciwślizgowy, - - instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu ręcznego, - - podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia, - - system dezynfekcji sprzętu i układu hydromasażu, - - w opcji podnośnik - wózek do szybkiej ewakuacji ciężarnej z wanny | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  33  –    System telemetrii KTG

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - System telemetrii KTG | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy, ruchów płodu i tętna matki | TAK |  |
| 2 | Wodoszczelność głowic IP68 | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie na ekranie kardiotokografu informacji o stanie naładowania baterii | TAK |  |
| 4 | Zasięg bezprzewodowego monitorowania min 80m w otwartej przestrzeni. | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe monitorowanie ciąży bliźniaczej, NiBp i Sp02 | TAK |  |
| 6 | Współpraca z kardiotokografami Philips Avalon | TAK |  |
| 7 | Drukarka laserowa (mono) | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 34  –    Detektory tętna płodu

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Detektory tętna płodu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | duży, czytelny kolorowy wyświetlacz z funkcją alarmu tętna | TAK |  |
| 2 | głośny osłuch z możliwością podłączenia słuchawek | TAK |  |
| 3 | lekka i kompaktowa konstrukcja urządzenia | TAK |  |
| 4 | obserwowanie wyniku badania w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 5 | ładowanie poprzez dołączoną ładowarkę sieciową | TAK |  |
| 6 | duże czoło głowicy | TAK |  |
| 7 | wbudowany akumulator | TAK |  |
| 8 | energooszczędność- możliwość wykonania do 250 badań bez konieczności ładowania detektora | TAK |  |
| 9 | automatyczne wyłączanie po jednej minucie | TAK |  |
| 10 | pokrowiec w zestawie | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz kolorowy 2.4” LCD prezentujący wykres lub wartości liczbowe FHR | TAK |  |
| 12 | Monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia | TAK |  |
| 13 | Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie | TAK |  |
| 14 | Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG) | TAK |  |
| 15 | Ładowanie poprzez USB z komputera lub dołączonej ładowarki | TAK |  |
| 16 | Energooszczędny – umożliwia wykonanie 250 jednominutowych badań bez ładowania | TAK |  |
| 17 | Wysokoczuła sonda 2.0 MHz z czołem o dużej powierzchni | TAK |  |
| 18 | Zakres pomiarowy 50 - 210 BPM | TAK |  |
| 19 | Rozdzielczość 1 BPM | TAK |  |
| 20 | Dokładność ±1% lub ±1 BPM | TAK |  |
| 21 | Głośnik 1W | TAK |  |
| 22 | Automatyczne wyłączanie po 1 minucie bezczynności i braku sygnału. | TAK |  |
| 23 | Sonda 2.0 MHz ± 5% | TAK |  |
| 24 | Średnica czoła głowicy (duża) | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  35 –   Kardiomonitory

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Kardiomonitory | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitory przenośne o budowie kompaktowej – moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane. | TAK |  |  |
| 2 | Konwekcyjny system chłodzenia zapewniający bezgłośną pracę. | TAK |  |  |
| 3 | Tryby pracy: - monitorowanie - symulacja pacjenta (do celów szkoleniowych) – włączenie zabezpieczone hasłem - konfiguracja – włączenie zabezpieczone hasłem - serwis – włączenie zabezpieczone hasłem | TAK |  |  |
| 4 | Wszystkie monitorowane parametry przekazywane na bieżąco do centrali monitorującej | TAK |  |  |
| 5 | Wytrzymałość na uderzenia według normy IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3,IEC/EN 60068-2-27 min. 100 g. Odporność na upadek zgodnie z normą EN1789, według normy EN 60068-2-32 wysokość min.0,75 m. Stopień ochrony na kurz i wodę według normy IEC/EN 60529: IP 32. Parametry potwierdzenie spełnienia norm w oryginalnych folderach, prospektach producenta | TAK |  |  |
|  | EKRAN |  |  |  |
| 6 | Ekran kolorowy LCD/TFT sterowany dotykowo o rozdzielczości min 800x600. Przekątna ekranu min. 8". | TAK |  |  |
| 7 | Co najmniej 5 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania urządzenia, w tym: - ekran 3 krzywych dynamicznych różnych parametrów - ekran OxyCRG (oksykardiorespirogram) - ekran 12 odprowadzeń EKG - ekran krzywych dynamicznych wraz z krótkimi odcinkami trendów - ekran dużych wartości liczbowych w miejscu krzywych | TAK |  |  |
| 8 | Automatyczne dopasowanie wielkości wyświetlanych krzywych do ilości podłączonych pomiarów. | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość tworzenia i zapamiętywania własnych konfiguracji ekranu (min 5) | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość zatrzymania w dowolnym momencie krzywych na ekranie (tzw zamrożenia) w celu dokładnej analizy. | TAK |  |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
| 11 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. System alarmów zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 9703-2. | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość czasowego zawieszenia alarmów – czas zawieszenia programowany przez użytkownika w zakresie min 1-10 minut oraz na stałe. | TAK |  |  |
| 13 | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z możliwością ustawienia różnego poziomu dla każdej z kategorii alarmów | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość zablokowania wyciszenia alarmów poniżej zaprogramowanego poziomu z zabezpieczeniem hasłem. | TAK/NIE | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 15 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 48 godzin. Jednoczasowa prezentacja min 3 parametrów w trendzie graficznym | TAK |  |  |
| 16 | Pamięć co najmniej 100 zdarzeń alarmowych z czasem wystąpienia. | TAK |  |  |
|  | ZASILANIE |  |  |  |
| 17 | Monitory zasilane elektrycznie z sieci 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK |  |  |
| 18 | Zasilanie akumulatorowe w monitorze na min. 3 h pracy. | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 19 | Masa monitora nie większa niż 5 kg | TAK |  |  |
| 20 | Konstrukcja zapewniająca cichą pracę, bez wewnętrznych wentylatorów i filtrów | TAK |  |  |
| 21 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących). Sterowanie przez ekran dotykowy - możliwość czasowego zablokowania reakcji na dotyk bez wyłączania monitora. | TAK |  |  |
| 22 | Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień odpowiednio dla wszystkich grup wiekowych pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli). Możliwość definiowania własnych co najmniej 10 własnych profili pacjentów z odpowiednimi ustawieniami. | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość dopasowania zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika. Możliwość zmiany kolejności pozycji w menu oraz ukrycia niewykorzystywanych pozycji / funkcji. | TAK |  |  |
| 24 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora liczbowego | TAK/NIE | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |
| 25 | Monitorowanie EKG za pomocą przewodu 3 lub 5-elektrodowego z możliwością jednoczesnego wyświetlenia 12 odprowadzeń EKG Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. Dokładność ± 1%. Wykrywanie impulsu stymulatora. Prezentacja liczbowa wartości HR, PVC, ST , QT, QTc Wyjście sygnału EKG na defibrylator. Pomiary EKG zgodne z wymaganiami norm EN60601-2-25, EN60601-2-27, EN60601-2-51 | TAK |  |  |
| 26 | Analiza odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w zakresie min od -20 do +20 mm | TAK |  |  |
| 27 | Analiza zaburzeń rytmu EKG (rozpoznawanie min 24 rodzajów) z alarmami poważnych arytmii, w tym: bradykardii, tachykardii, asystolii, migotania przedsionków, migotania komór | TAK |  |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |  |
| 28 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. | TAK |  |  |
| 29 | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-160 odd./min, dokładność nie gorsza niż +/-2 odd/min | TAK |  |  |
| 30 | Prezentacja krzywej oddechowej i liczby oddechów na minutę. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego |  |  |  |
| 31 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN60601-2-30:2000 | TAK |  |  |
| 32 | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. Zakres pomiarowy min: 10 – 260 mmHg. | TAK |  |  |
| 33 | Fabrycznie zaprogramowane różne wartości początkowe ciśnienia w mankiecie dla różnych grup wiekowych pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek Zabezpieczenie ciśnieniowe: max 300+/-20 mmHg | TAK |  |  |
| 34 | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 min – 8h godzin. | TAK, PODAĆ | 8h - 0 pkt Powyżej 8h - 10 pkt |  |
| 35 | Możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej np. 3 pomiary co 5 minut, następnie 3 pomiary co 20 minut itd | TAK |  |  |
| 36 | Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. stazy) | TAK |  |  |
| 37 | W komplecie mankiety dla pacjentów dorosłych w min 2 rozmiarach | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |  |
| 38 | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych (technologia z certyfikatem: Masimo lub FAST) Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9919:2005 | TAK |  |  |
| 39 | Możliwość pracy z czujnikami markowych producentów Masimo, Nellcor, Fast | TAK/NIE | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 40 | Zakres pomiarowy SpO2 pełny tzn: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 240 ud./min. | TAK |  |  |
| 41 | Regulowany czas odpowiedzi (uśredniania) – min 3 wartości | TAK |  |  |
| 42 | Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji | TAK |  |  |
| 43 | Zwłoka alarmu saturacji proporcjonalna do wartości o jaką przekroczony został limit alarmowy | TAK |  |  |
| 44 | W komplecie czujnik wielorazowy na palec dla pacjentów dorosłych, wykonany z silikonu, nie zawierający elementów mechanicznych (sprężyn, śrub itp.) – min 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |
| 45 | Pomiar temperatury powierzchniowy i/lub wewnętrzny. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45 stopni. Dokładność ± 0,1ºC Pomiar temperatury zgodny z wymaganiami normy EN 12470-4:2000 W komplecie czujnik do mierzenia temperatury powierzchniowej. | TAK |  |  |
| 46 | Stojak jezdny do kardiomonitorów wyposażony w podstawę na min 5 kółkach, rączkę do prowadzenia, koszyk na akcesoria z możliwością wypięcia bez użycia narzędzi. -2 szt Uchwyt ścienny regulowany z możliwością wypięcia kardiomonitora bez użycia narzędzi- 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko centralne-1szt |  |  |  |
|  | Cechy funkcjonalne |  |  |  |
| 47 | Zdalna prezentacja danych pacjenta z monitora funkcji życiowych z możliwością prezentacji danych w innym układzie niż wyświetlane na monitorze. Możliwość zaprojektowania układów ekranów i ich zawartości. | TAK |  |  |
| 48 | Zdalne sterowanie monitorem funkcji życiowych | TAK |  |  |
| 49 | Możliwość przesyłania danych pacjenta (informacje identyfikujące pacjenta, wykorzystywane przez aplikację w procesie automatycznego wyszukiwania) oraz danych autoryzacyjnych do innych aplikacji. | TAK |  |  |
| 50 | Zarządzanie uruchamianiem aplikacji na określonym wyświetlaczu, w odpowiednim miejscu ekranu oraz w określonym rozmiarze. | TAK |  |  |
| 51 | Możliwość sterowania monitorem funkcji życiowych z wykorzystaniem urządzeń sterujących podłączonych stacji medycznej, w tym granic alarmów dla monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 52 | Drukowanie wirtualne do plików PDF z możliwością definicji reguł organizacji wydruków (użytkownik ma do dyspozycji m.in. reguły tworzenia nazwy dla raportu w formacie PDF oraz strukturę katalogu dla zapisu). | TAK |  |  |
| 53 | Dostępne lokalne kolejki drukowania i kolejki sieciowe (opcje te można zmienić, włączyć lub wyłączyć). | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość uzyskania dostępu do wszystkich ekranów generowanych przez monitor pacjenta i wyświetlenie ich na wyświetlaczu komputera podłączonego do monitora pacjenta w sieci | TAK |  |  |
| 55 | Udostępnianie i sterowanie dodatkowym, niezależnym od monitora wyświetlaczem wykorzystywanym przez lekarzy i pielęgniarki do wyświetlania i obsługi danych monitorowanych funkcji życiowych pacjenta. | TAK |  |  |
| 56 | Możliwe sterowanie wszystkimi funkcjami ekranowymi aktualnie podłączonego monitora pacjenta takimi jak rozpoczynanie lub kończenie pomiaru parametrów fizjologicznych, zmiana trybów pomiarowych, zmiana progów alarmowych czy uciszanie alarmów. | TAK |  |  |
| 57 | Możliwość alternatywnego sposób dostępu do informacji pochodzących z kardiomonitora, na przykład do danych pacjenta w monitorach pacjenta - Obsługa danych na wyświetlanym za pośrednictwem opisywanej aplikacji, niezależnym ekranie musi odbywać się w ten sam sposób, jak na ekranie głównego wyświetlacza monitora pacjenta. | TAK |  |  |
| 58 | Możliwość wybór opcji dotyczących wyglądu i działania ekranu przez administratora systemu. | TAK |  |  |
| 59 | Możliwość wyświetlania danych w konwencji aplikacji systemu Windows i konwencji monitora pacjenta (możliwość przełączania pomiędzy tymi konwencjami). | TAK |  |  |
| 60 | Możliwość zapobiegania uruchamianiu w tle okna aplikacji do zdalnej obsługi monitora pacjenta | TAK |  |  |
| 61 | Automatyczna weryfikacji pod względem prawidłowego funkcjonowania. W poważnych przypadkach, wykrycie błędów powinno prowadzić do zakończenia działania i ponownego uruchomienia aplikacji stacji medycznej lub samej stacji. | TAK |  |  |
| 62 | W zależności od konfiguracji systemu użytkownik może wybrać do wyświetlenia nowy lub inny ekran z monitora pacjenta. | TAK |  |  |
| 63 | W przypadku wyboru nowego ekran do prezentacji ekranu w oknie, ekran różni się rozmiarem od poprzednio wyświetlanego, okno w stacji medycznej jest dostosowywane do rozmiaru nowego ekranu. | TAK |  |  |
| 64 | Jednoznaczna identyfikacja podłączone monitorów pacjenta na stacji medycznej | TAK |  |  |
| 65 | Możliwość konfiguracji i powrotu do domyślnego monitora funkcji życiowych pacjenta | TAK |  |  |
| 66 | Dodawanie nowego ekranu | TAK |  |  |
| 67 | Zmiana lub usunięcie istniejącego ekranu | TAK |  |  |
| 68 | Wyświetlanie ekranu z monitora pacjenta na całym ekranie wyświetlacza komputera | TAK |  |  |
| 69 | Zmiana rozmiaru okna. W przypadku wyświetlania ekrany zmniejszonego informacja o skalowaniu ekranu powinna być wyświetlana | TAK |  |  |
| 70 | Możliwość uruchamianie innych aplikacji użytkowanych przez placówkę | TAK |  |  |
|  | Architektura komputerowa |  |  |  |
| 71 | Komputer medyczny zintegrowany z monitorem w jednej obudowie - cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów. Sprzęt dedykowany do pracy w warunkach klinicznych. | TAK |  |  |
| 72 | Procesor: Intel min. Core i3 | TAK |  |  |
| 73 | Pamięć operacyjna zainstalowana: 8GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 32 GB | TAK |  |  |
| 74 | Dysk twardy: 128 GB SSD, | TAK |  |  |
| 75 | Kolorowy ekran dotykowy typu PCAP o przekątnej min. 23’’, LCD. | TAK |  |  |
| 76 | Możliwość dezynfekcji ekranu i panelu sterującego. Szczelność panelu przedniego min. IP65, dla całego systemu min. IP54 | TAK |  |  |
| 77 | Zgodność z normą EN60601-1 | TAK |  |  |
| 78 | Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080 | TAK |  |  |
| 79 | Sterowanie wyświetlanymi danymi oraz wpisywanie danych pacjenta za pomocą: ekranu dotykowego, myszki wraz z rolką, dwa przyciski klawiatury. | TAK |  |  |
| 80 | System operacyjny w wersji PRO (professional) wersja 7 lub 10 PL | TAK |  |  |
| 81 | Wbudowane złącza min: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xLAN, 1 x RS232 (izolowany), 1 x Display port 1 x HDMI | TAK |  |  |
| 82 | Wbudowane dwa głośniki, regulacja głośności za pomocą przycisków na przednim panelu. | TAK |  |  |
| 83 | Waga panelu bez części jezdnej < 8 kg | TAK |  |  |
| 84 | System mocowania Vesa 75mm /100 mm | TAK |  |  |
| 85 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
| 86 | Klawiatura USB, standardowy układ z pełnowymiarowymi, klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. Klawisze niskoprofilowe, konstrukcja odporna na zalanie. | TAK |  |  |
| 87 | Urządzenie wskazujące Mysz USB | TAK |  |  |
| 88 | Możliwość wyłączenia dotyku ekranu z poziomu panelu czołowego | TAK |  |  |
| 89 | Wbudowane w panelu podświetlenie klawiatury, możliwość włączenia za pomocą przycisku na przednim panelu | TAK/NIE | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 90 | Możliwość regulacji jasności ekranu za pomocą przycisków na przednim panelu. | TAK |  |  |
| 91 | Zasilane elektryczne 240 VAC/50 Hz, zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |  |
| 92 | Wbudowany akumulator, podtrzymanie napięcia na min. 0,5 h pracy | TAK |  |  |
| 93 | Drukarka laserowa A4 | TAK |  |  |
| 94 | Kompatybilność ze szpitalnym systemem informatycznym | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 35 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  50  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 36  –     Aparat USG

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Aparat USG | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Konstrukcja i konfiguracja: |  |  |  |
|  | System o zwartej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 110 kg | TAK |  |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 000 000 | TAK | 4 000 000 – 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD lub LED o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 60% wielkości monitora | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra-dół, lewo-prawo | TAK, podać zakresy |  |  |
|  | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK | 3 gniazda– 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych (biopsji) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 40 sekund | TAK |  |  |
|  | Wymagana dynamika aparatu min. 320 dB | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 18,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - liniowe - convex - microconvex - endovaginalne - volumetryczne: convex, endovaginalna, liniowa | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 25s lub zainstalowany UPS | TAK | UPS – 0 pkt Akumulator wbudowany – 10 pkt |  |
|  | II Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) sterowany pod kontrolą 2D, max mierzona prędkość przy kącie 00 min 18 m/s (+/-2m/s) Doppler kolorowy (CD) Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny Obrazowanie 4D z zastosowaniem głowic volumetrycznych o prędkości min. 35 obj./s. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Ogniskowanie strefowe z możliwością regulacji jego wielkości i położenia lub punktowe | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2700 obrazów na sek. | TAK | 2700 ob./s– 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -15 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych, do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na zaoferowanej głowicy liniowej. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: ginekologicznych, położniczych, małych narządów, echokardiograficznych płodu, wizualizacja objętościowa, wielopłaszczyznowa serca płodu, jama brzuszna | TAK |  |  |
|  | III Funkcje użytkowe: |  |  |  |
|  | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK | 8- stopniowe– 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
|  | Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK | 8- stopniowe– 0 pkt wartość największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 5 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznych pomiarów biometrycznych płodu: FL, BPD, HC, AC. | TAK |  |  |
|  | Funkcja szacowania prawdopodobieństwa złośliwosci w obrębie przydatków przy diagnostyce jajników wg wytycznych IOTA model LR2 | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznego wyznaczania NT i IT z obrazu 2D | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Tryb fotorealistycznej wizualizacji obrazów 3/4D z wykorzystaniem wirtualnego źródła światła z możliwoścą umieszczenia źródła światła w dowolnym miejscu względem obiektu 3D | TAK |  |  |
|  | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, Mammograficznych celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie do elastografii STRAIN dostępne na głowicy liniowej i endowaginalnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wspomagającą diagnostykę sutka oparta na śledzeniu położenia głowicy liniowej w przestrzeni, w polu obrazowania. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wizualizacji w czasie rzeczywistym minimum 2 niezależnych płaszczyzn obrazowania z możliwością płynnej zmiany kąta pomiędzy płaszczyznami | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | IV Głowice ultradźwiękowe: |  |  |  |
| 1. | Głowica convex 2D do badań przezbrzusznych | TAK |  |  |
| 1.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 –5.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 1.2 | Liczba elementów min. 150 | TAK |  |  |
| 1.3 | Kąt widzenia min. 100° | TAK |  |  |
| 2. | Głowica endowaginalna | TAK |  |  |
| 2.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 10.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 2.2 | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |  |
| 2.3 | Kąt widzenia min. 160° | TAK | 1600 – 0 pkt wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 3. | Głowica convex volumetryczna 3D/4D do badań przezbrzusznych | TAK |  |  |
| 3.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 2.0 –6.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 3.2 | Liczba elementów min. 192 | TAK |  |  |
| 3.3 | Pole widzenia głowicy min. 90 stopni | TAK |  |  |
| 4. | # Głowica liniowa do badania małych narządów | TAK | Przystosowanie do oferowanego aparatu posiadanej przez Zamawiającego głowicy L18-5 - 0 pkt zaoferowanie głowicy wg podanych parametrów w pkt. 4.1-4.3 – 30 pkt |  |
| 4.1 | # Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 8.0 –18.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |
| 4.2 | Liczba elementów min. 192 | TAK |  |  |
| 4.3 | Szerokość czoła głowicy max 40 mm | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań małych narządów, struktur powierzchniowych, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 4.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz), szerokość czoła głowicy min. 50 mm, liczbie elementów min. 1000 | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o elektroniczną, volumetryczną głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy min. 5.0 do 12.0 MHz, ilość elementów min. 192, obsługująca tryby obrazowania B-mode, CD, PW Doppler, CPA, 3/4D, | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endowaginalną o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz (± l MHz), kącie pola widzenia min. 160°, ilości elementów akustycznych min. 128 | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | V Archiwizacja: |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500 GB | TAK | 500 GB – 0 pkt wartość największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI. | TAK |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne ginekologiczne I położnicze | TAK |  |  |
|  | Drukarka (mono) | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 36 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  185 pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET  37 –  Histeroskop zestaw

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Histeroskop zestaw | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tor wizyjny Full HD |  |  |  |
| 1 | Monitor o przekątnej min. 26 cali | TAK |  |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 | TAK |  |  |
| 3 | Wejście DVI-D | TAK |  |  |
| 4 | Mocowanie VESA 100x100 | TAK |  |  |
| II | Sterownik kamery – 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Zintegrowane w sterowniku kamery cyfrowe wyjścia wideo: 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI, rozdzielczość wyjściowa 1920 x 1080p, 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 2 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia dedykowanego wideolaparoskopu sztywnego 3D | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 3 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w koniec dystalny sondy wziernikowej | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 4 | Zintegrowane w sterowniku kamery min. 3 gniazda USB do podłączenia: pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki | TAK, podać | TAK Ilość gniazd USB: > 3 - 10 pkt. = 3 - 0 pkt. |  |
| 5 | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK |  |  |
| 6 | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawienie poziomu natężenia światła, wł. / wył. światła bezpośrednio poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |  |
| 7 | Menu kamery prezentowane w formie graficzno - tekstowych ikon wyświetlanych na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość konfigurowania zawartości menu przez użytkownika | TAK |  |  |
| 9 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery, możliwość zapisu min. 15 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość zapisu / odczytu profili użytkowników w / z zewnętrznej pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |  |
| 11 | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |  |
| 13 | Funkcja zapisu filmów i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |  |
| 14 | Zapis filmów w formacie: mpeg4 | TAK |  |  |
| 15 | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | TAK |  |  |
| 16 | Funkcja automatycznej regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w oferowanym źródle światła w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora | TAK |  |  |
| 17 | W zestawie: - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB kompatybilna ze sterownikiem kamery, - przewód wideo DVI-D / DVI-D - długość min. 3m, - zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68 | TAK |  |  |
| III | Głowica kamery – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetworniki CMOS o rozdzielczości Full HD (1080p) i formacie obrazu 16:9 | TAK |  |  |
| 2 | Obiektyw głowicy zintegrowany na stałe (bez możliwości demontażu przez personel), o ogniskowej 16 mm | TAK |  |  |
| 3 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w EtO, STERRAD 100S | TAK |  |  |
| IV | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Źródło światła wykorzystujące technologię LED. | TAK |  |  |
| 2 | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 175W | TAK |  |  |
| 3 | Regulacja ustawień poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła | TAK |  |  |
| 4 | Ustawiony poziom natężenia światła wyświetlany na panelu przednim źródła światła | TAK |  |  |
| 5 | Zintegrowane w źródle światła gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawienie poziomu natężenia światła, wł. / wył. światła bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |  |
| 6 | Praca źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła | TAK |  |  |
| V | Pompa ssąco - płucząca do histeroskopii - 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Pompa histeroskopowa ssąco - płucząca | TAK |  |  |
| 2 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną (pompa rolkowa) | TAK |  |  |
| 3 | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami workowymi | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania pompy do operacji laparoskopowych z automatycznym podwyższeniem zakresów ciśnienia i prędkości płukania oraz ciśnienia odsysania po zastosowaniu dedykowanego drenu | TAK |  |  |
| 5 | Zakres regulacji prędkości płukania: min. 0-500 ml/min | TAK |  |  |
| 6 | Zakres regulacji ciśnienia płukania: 0-200 mmHg | TAK |  |  |
| 7 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: 0- (-) 0,5 bar | TAK |  |  |
| 8 | Regulacja ustawień poprzez przyciski membranowe na panelu przednim pompy | TAK |  |  |
| 9 | Wyświetlanie aktualnej i ustawionej prędkości płukania na panelu przednim pompy | TAK |  |  |
| 10 | Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na panelu przednim pompy | TAK |  |  |
| 11 | Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia odsysania na panelu przednim pompy | TAK |  |  |
| 12 | Wyświetlania informacji o aktualnym trybie pracy: histeroskopia, laparoskopia | TAK |  |  |
| 13 | Dren płuczący histeroskopowy, sterylizowalny – 6 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy - 100 szt. | TAK |  |  |
| 15 | Dren ssący, sterylizowalny - 2 szt. | TAK |  |  |
| VI | Wózek aparaturowy - 1 komplet |  |  |  |
| 1 | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach | TAK |  |  |
| 2 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | TAK |  |  |
| 3 | Ruchome ramię do zamocowania monitora | TAK |  |  |
| 4 | Wysięgnik na płyny | TAK |  |  |
| 5 | Szyna sprzętowa | TAK |  |  |
| VII | Histeroskop kompaktowy z wymiennym płaszczem operacyjnym |  |  |  |
| 1 | Histeroskop kompaktowy z układem optycznym Hopkinsa, jednoczęściowy, śr. 2,9 mm, dł. 24 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalny, wyposażony w zintegrowany kanał płuczący z przyłączem LUER-Lock i rozbieralnym, metalowym kranikiem. Konstrukcja tubusu histeroskopu umożliwiająca założenie płaszcza operacyjnego z możliwością zamocowania go w dwóch pozycjach: aktywnej oraz pasywnej – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2 | Płaszcz przepływowy, operacyjny, dedykowany do histeroskopu kompaktowego, rozmiar nie większy niż 4,5 mm, dł. 16 - 18 cm, wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów; wyposażony w przyłącze z kranikiem do podłączenia odsysania. Mocowanie płaszcza na histeroskopie kompaktowym w dwóch położeniach: aktywnym oraz pasywnym – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, bransze chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 4 | Nożyczki histeroskopowe tępo zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 5 | Kulociąg histeroskopowy, półsztywny, rozm. 5 Fr., długość 34-36 cm, obie bransze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 6 | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 7 | Elektroda disekcyjna, igłowa, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr., – 1 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Przewód HF, bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 9 | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kontem 90⁰, wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera; całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy – 1 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Pokrywa kontenera w kolorze czerwonym wykonana z grubego aluminium, min. 2 mm grubości, z filtrem przeznaczonym na min 5 tyś cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym, przeznaczona do wanny o wymiarach 470x274x90 mm, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali, całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy – 1 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 406x253x76 mm – 1 szt. - dostosowany wielkością do wanny kontenera z części VII pkt 11 | TAK |  |  |
| VIII | Histseroskop diagnostyczno - operacyjny |  |  |  |
| 1 | Optyka histeroskopowa o śr. 2,9 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. | TAK/NIE |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny, rozmiar nie większy niż 4,3 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów; wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, rozmiar 5 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania - 1 szt. | TAK |  |  |
| 4 | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, bransze chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 5 | Nożyczki histeroskopowe tępo zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 6 | Kulociąg histeroskopowy, półsztywny, rozm. 5 Fr., długość 34-36 cm, obie bransze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 7 | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Elektroda disekcyjna, igłowa, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr., – 1 szt. | TAK |  |  |
| 9 | Przewód HF, bipolarny, dł. 300 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 10 | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 2 szt. | TAK |  |  |
| 11 | Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kontem 90⁰, wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy – 1 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Pokrywa kontenera w kolorze czerwonym wykonana z grubego aluminium, min. 2 mm grubości, z filtrem przeznaczonym na min 5 tyś cykli sterylizacji, posiadająca filtr pracujący w systemie otwartym, przeznaczona do wanny o wymiarach 470x274x90 mm, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali, całość z pokrywą stanowi kontener bezobsługowy – 1 szt. | TAK |  |  |
| 13 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 406x253x76 mm – 1 szt. - dostosowany wielkością do wanny kontenera z części VIII pkt 12 | TAK |  |  |
| IX | Diatermia - 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy typu touch screen o przekątnej min. 9" | TAK |  |  |
| 2 | Diatermia wyposażona w 2 gniazda monopolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką z bolcem 4 mm, 5 mm i 8 mm bez stosowania dodatkowych adapterów i przejściówek | TAK |  |  |
| 3 | Diatermia wyposażona w 2 gniazda bipolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką płaską dwubolcową oraz z wtyczką okrągłą bez stosowania dodatkowych adapterów i przejściówek | TAK |  |  |
| 4 | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli NaCl | TAK |  |  |
| 5 | Dedykowany program do waporyzacji bipolarnej w roztworze soli NaCl | TAK |  |  |
| 6 | Program przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami bipolarnymi | TAK |  |  |
| 7 | Ograniczenie mocy cięcia bipolarnego do min. 200 W | TAK |  |  |
| 8 | Ograniczenie mocy koagulacji bipolarnej do min. 100 W | TAK |  |  |
| 9 | Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia | TAK |  |  |
| 10 | Program do cięcia i koagulacji monopolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami monopolarnymi | TAK |  |  |
| 11 | Tryb cięcia monopolarnego z kontrolą łuku elektrycznego | TAK |  |  |
| 12 | Ograniczenie mocy cięcia monopolarnego do 200 W | TAK |  |  |
| 13 | Ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej do 120 W | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość ustawienia 9 efektów koagulacji podczas cięcia monopolarnego | TAK |  |  |
| 15 | Funkcja monitorowania połączenia płytki neutralnej | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość zapamiętania min. 299 programów użytkowników | TAK |  |  |
| 17 | Włącznik nożny z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym | TAK |  |  |
| 18 | Elektroda neutralna, wielorazowa - 2 szt. | TAK |  |  |
| 19 | Przewód do wielorazowej elektrody neutralnej - 2 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Elektroda neutralna, jednorazowa - 50 szt. | TAK |  |  |
| 21 | Przewód do jednorazowej elektrody neutralnej - 2 szt. | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 37 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  30  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 38  –  Kolposkop

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolposkop | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj układu optycznego, podać | TAK | Okular - 10 pkt, Brak okularu - 0 pkt |  |
| 2 | Powiększenie powyżej x17,5; podać | TAK | Najmniejsze - 0 pkt, Największe - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie obliczone wg wzoru: wartość oferty badanej / wartość największa z otrzymanych ofert x 10 pkt |  |
| 3 | Odległość robocza powyżej 250 mm | TAK |  |  |
| 4 | Pole widzenie dla powiększeń x7,5; x15; x30 | TAK |  |  |
| 5 | Wbudowany zielony filtr | TAK |  |  |
| 6 | Regulacja wysokości i ostrości za pomocą pokręteł | TAK |  |  |
| 7 | Kompensacja ametropii w zakresie od -7 do +7 dioptrii | TAK |  |  |
| 8 | Źródło światła LED | TAK | Zintegrowane z obudową - 10 pkt, Światłowód - 0 pkt |  |
| 9 | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie powyżej 45 000 Lux | TAK | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 10 | Temperatura barwowa 5700-6000 ºK | TAK |  |  |
| 11 | Żywotność diod powyżej 20 000 godzin | TAK |  |  |
| 12 | Kolposkop wyposażony w statyw z podstawą jezdną | TAK |  |  |
| 13 | Ruchome ramię zintegrowane z podstawą jedną | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość złożenia ramienia | TAK |  |  |
| 15 | Regulacja wysokości ramienia manualna w zakresie 890-1290 mm | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość montażu do fotela ginekologicznego | TAK |  |  |
| 17 | Kamera do przesyłania obrazu na ekran z oprzyrządowaniem do podłączenia | TAK |  |  |
| 18 | Drukarka laserowa (mono) | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 38 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  40   pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 39  –    Aparat do znieczulenia

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |  |
| 3 | Parametry ogólne: |  |  |  |
| 4 | masa aparatu do 160 kg | TAK |  |  |
| 5 | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |  |
| 6 | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |  |
| 7 | koła jezdne z hamulcem minimum dwóch kół przednich | TAK |  |  |
| 8 | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |  |
| 9 | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |  |
| 10 | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |  |
| 11 | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu | TAK |  |  |
| 12 | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |  |
| 13 | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | TAK |  |  |
| 14 | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | TAK |  |  |
| 15 | ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego | TAK |  |  |
| 16 | Podłączenie do odciągu gazów – gniazda „duży” Dräger w kolumnach anestezjologicznych i podłączenie do gniazd AGA – sale zabiegowo-operacyjne, lub na Sali Cięć do gniazda „mały” Dräger) | TAK |  |  |
| 17 | Układ oddechowy |  |  |  |
| 18 | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |  |
| 19 | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02 | TAK |  |  |
| 20 | możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, bez stosowania dodatkowych elementów i bez użycia narzędzi | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21 | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |  |
| 22 | obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | TAK |  |  |
| 23 | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. | TAK |  |  |
| 24 | wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu | TAK |  |  |
| 25 | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |  |
| 26 | Respirator anestetyczny | TAK |  |  |
| 27 | Tryby wentylacji |  |  |  |
| 28 | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej , przełączenie jednym ruchem np. przy pomocy dźwigni | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt |  |
| 29 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC | TAK |  |  |
| 30 | tryb wentylacji objętościowo zmienny PC | TAK |  |  |
| 31 | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 32 | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | TAK |  |  |
| 33 | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |  |
| 34 | Regulacje |  |  |  |
| 35 | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 8 | TAK |  |  |
| 36 | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |  |
| 37 | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | TAK |  |  |
| 38 | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |  |
| 39 | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |  |
| 40 | Alarmy |  |  |  |
| 41 | alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK |  |  |
| 42 | maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 43 | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 44 | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 45 | alarm Apnea | TAK |  |  |
| 46 | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |
| 47 | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |
| 48 | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 49 | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
| 50 | pomiar częstości oddechowej f | TAK |  |  |
| 51 | pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 52 | pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 53 | pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 54 | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwanicznych) | TAK |  |  |
| 55 | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 56 | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 57 | kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem | TAK |  |  |
| 58 | możliwość rozbudowy o pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych | TAK |  |  |
| 59 | Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 60 | ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | TAK |  |  |
| 61 | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy | TAK |  |  |
| 62 | możliwość indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora | TAK |  |  |
| 63 | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |  |
| 64 | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
| 65 | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
| 66 | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |  |
| 67 | PAROWNIK |  |  |  |
| 68 | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec | TAK |  |  |
| 69 | na wyposażeniu parownik do sevofluranu ze szczelnym wlewem | TAK |  |  |
| 70 | automatyczny test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia | TAK / NIE | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 71 | wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |  |
| 72 | Inne |  |  |  |
| 73 | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |  |
| 74 | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |  |
| 75 | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |  |
| 76 | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |  |
| 77 | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywa ciśnienia tętniczego Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
| 78 | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |  |
| 79 | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | TAK |  |  |
| 80 | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |  |
| 81 | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych do identyfikacji pacjentów | TAK |  |  |
| 82 | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |  |
| 83 | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |  |
| 84 | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |  |
| 85 | Pomiar EKG |  |  |  |
| 86 | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 87 | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 88 | pomiar częstości serca | TAK |  |  |
| 89 | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |  |
| 90 | podstawowa analiza arytmii pracy serca możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |  |
| 91 | detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |  |
| 92 | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |  |
| 93 | Pomiar saturacji i tętna |  |  |  |
| 94 | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji | TAK |  |  |
| 95 | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | TAK |  |  |
| 96 | Pomiar temperatur |  |  |  |
| 97 | pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |  |
| 98 | możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 | TAK |  |  |
| 99 | Pomiar ciśnienia |  |  |  |
| 100 | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |  |
| 101 | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240/ min. | TAK |  |  |
| 102 | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych pacjentów | TAK |  |  |
| 103 | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | TAK |  |  |
| 104 | Inne |  |  |  |
| 105 | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych; Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora; Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora | TAK |  |  |
| 106 | pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe | TAK |  |  |
| 107 | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali | TAK |  |  |
| 108 | aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (produkcja bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych) potwierdzenie certyfikatem | TAK |  |  |
| 109 | Zaoferowany aparat do znieczulenia kompatybilny z serią CARESTATION użytkowaną przez Zamawiającego | TAK / NIE | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 110 | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |  |
| 111 | Rok produkcji 2018 | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 39 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  40  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 40 –   Stół operacyjny

Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY W KRYTERIUM „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego. | TAK | Obudowa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej – 0 pkt. Obudowa podstawy wykonana z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego – 5 pkt. |  |
| 2 | Brak gumowej osłony harmonijkowej na łączeniu blatu z kolumną | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 3 | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny | TAK | Tak napęd elektromechaniczny 0 pkt. Tak napęd elektrohydrauliczny – 5 pkt. |  |
| 4 | Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. | TAK |  |  |
| 5 | Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; | TAK |  |  |
| 6 | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu. Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. | TAK |  |  |
| 7 | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego. | TAK |  |  |
| 8 | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop. | TAK |  |  |
| 9 | Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów: |  |  |  |
| 10 | Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 50 mm | TAK (podać) |  |  |
| 11 | Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –300 / +300 +/-50 | TAK (podać) |  |  |
| 12 | Nachyleń bocznych w zakresie min. –200 / +200 +/-50 | TAK (podać) |  |  |
| 12 | Automatycznego ustawienia pozycji „0” | TAK (podać) |  |  |
| 13 | Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 2200 | TAK (podać) |  |  |
| 14 | Nachylenia: płyty plecowej w zakresie min. –400 / +750 +/-50 | TAK (podać) |  |  |
| 15 | Sterowana za pomoca pilota lub manualna regulacja nachylenia płyt nóg w zakresie min. 00 / -950 +/-50 Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi. | TAK (podać) |  |  |
| 16 | Blat złożony z następujących elementów: - podgłówek z regulacją płyty podgłówka w dwóch osiach - górna płyta plecowa odłączana - dolna płyt plecowa - płyta siedziska | Tak |  |  |
| 17 | Kompatybilność oferowanych segmentów blatu (podgłówek, płyta plecowa) z posiadamymi przez Zamawiającego segmentami blatów stołów typ ALPHASTAR. | Tak |  |  |
| 18 | Manualna regulacja podgłówka w zakresie przywodzenia i odwodzenia głowy min. +45° do - 90° | Tak |  |  |
| 19 | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka. | TAK |  |  |
| 20 | Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 21 | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | TAK |  |  |
| 22 | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 60 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. | TAK | Tak materace grubości od 60mm do <80mm – 0 pkt. Tak materace grubości ≥ 80mm – 5 pkt. |  |
| 23 | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie. | TAK |  |  |
| 24 | W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V. | TAK |  |  |
| 25 | Dopuszczalne obciążenie stołu >320 kg | TAK (podać) | Tak – od 320 kg do <360kg – 0 pkt Tak - ≥ 360kg – 5 pkt. |  |
| 26 | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |  |
| 27 | Podpora pod rękę – 1 szt. | TAK |  |  |
| 28 | Pas do mocowania pacjenta – 3 szt. | TAK |  |  |
| 29 | Pilot przewodowy 1 szt. | TAK |  |  |
| 30 | Podpory kończyn dolnych typu GOEPEL wraz z zaciskiem mocującym – para | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w Pakiecie 40 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi  30  pkt.

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2018 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy