Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i sprzętu medycznego

PO ZMIANIE

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako TAK są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w ofertowanym urządzeniu.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/72/2017

- OFERUJEMY:

PAKIET 1 - INKUBATOR OTWARTY – 2 SZT.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATOR OTWARTY | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY (oznaczony TAK) | PARAMETR OFEROWANY (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otwarty inkubator noworodkowy | Tak |  |
| 2 | Spełnia wymagania „CE” | Tak |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |
| 4 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | Tak |  |
| 5 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | Tak |  |
| 6 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie do fototerapii sterowane z pulpitu inkubatora | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 7 | Fototerapia białym światłem | Tak |  |
| 8 | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora | Tak |  |
| 9 | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta | Tak |  |
| 10 | Po obróceniu promiennika ciepło z niego emitowane nadal pada na materacyk | Tak |  |
| 11 | Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 12 | Odchylane ścianki boczne | Tak |  |
| 13 | Ścianki bocznie o wysokości min. 22 cm | Tak |  |
| 14 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100 | Tak |  |
| 15 | Materacyk o wymiarach min70x48cm | Tak |  |
| 16 | Na kółkach z hamulcami | Tak |  |
| 17 | Z elektryczną regulacją wysokości | Tak |  |
| 18 | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora | Tak |  |
| 19 | Uchwyty do przemieszczania inkubatora | Tak |  |
| 20 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | Tak |  |
| 21 | Ręczna regulacja temperatury materacyka żelowego | Tak |  |
| 22 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | Tak |  |
| 23 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry | Tak |  |
| 24 | W komplecie min 10 jednorazowych czujników temperatury skóry | Tak |  |
| 25 | W komplecie min 2 wielorazowe czujniki temperatury skóry | Tak |  |
| 26 | min 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | Tak |  |
|  | Zintegrowana waga |  |  |
| 27 | Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora | Tak |  |
| 28 | Waga pozwalająca na ważenie pacjenta przy dowolnym nachyleniu leża | Tak |  |
| 29 | Waga z funkcją ważenia bez tarowania | Tak |  |
| 30 | Jednocześnie wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | Tak |  |
| 31 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | Tak |  |
| 32 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu w formie słownego komunikatu | Tak |  |
| 33 | Min. 3 szafki/szuflady na akcesoria | Tak |  |
| 34 | Szafka na akcesoria dostępna po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych | Tak |  |

PAKIET 2 - INKUBATOR ZAMKNIĘTY DO INTENSYWNEJ TERAPII – 2 SZT

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATOR ZAMKNIĘTY DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY (oznaczony TAK) | PARAMETR OFEROWANY (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | Tak |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | Tak |  |
| 3 | Dostęp do wnętrza inkubatora z minimum 3 stron z minimum 5 otworami pielęgnacyjnymi | Tak |  |
| 4 | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana. | Tak |  |
| 5 | Regulacja wysokości elektrycznie sterowana dostępna po obu stronach inkubatora | Tak |  |
| 6 | Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce. | Tak |  |
| 7 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD | Tak |  |
| 8 | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne z regulowanym natężeniem światła | Tak |  |
| 9 | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora | Tak |  |
| 10 | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie | Tak |  |
| 11 | Po podniesieniu kopuły praca jak inkubator otwarty | Tak |  |
| 12 | Materacyk (leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie. | Tak |  |
| 13 | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk – sterowanie z pulpitu inkubatora | Tak |  |
| 14 | Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne – ciągła praca promiennika również podczas pracy jako inkubator zamknięty | Tak |  |
| 15 | Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym i zamkniętym lub zamkniętym i otwartym w czasie nie dłuższym niż 4 sek | Tak |  |
| 16 | Szuflada do wprowadzania kasety RTG - pełna dostępność, z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka. | Tak |  |
| 17 | Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej | Tak |  |
| 18 | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora przy włączonej podaży tlenu =<44 dB. | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 19 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, regulacja nastaw co 1% | Tak |  |
| 20 | Tryb autoregulacji nawilżania optymalizujący poziom wilgotności do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze | Tak |  |
| 21 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | Tak |  |
| 22 | Funkcja autoczyszczenia nawilżacza | Tak |  |
| 23 | Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej | Tak |  |
| 24 | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | Tak |  |
| 25 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. | Tak |  |
| 26 | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry | Tak |  |
| 27 | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła przy pacjencie | Tak |  |
| 28 | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku przy pacjencie | Tak |  |
| 29 | Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55dB | Tak |  |
| 30 | Funkcja automatycznego odzwyczajania od inkubatora | Tak |  |
| 31 | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta | Tak |  |
| 32 | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry | Tak |  |
| 33 | Widok ułatwiający prowadzenie zinegrowanej opieki | Tak |  |
| 34 | Inkubator posiada alarmy akustyczno – optyczne | Tak |  |
| 35 | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów | Tak |  |
| 36 | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową | Tak |  |
| 37 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | Tak |  |
| 38 | Ścianki boczne kopuły odchylane do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 39 | Gniazdo USB zapewniające szybkie przeniesienie ustawień do nowego urządzenia w czasie wymiany na potrzebę czyszczenia | Tak |  |
| 40 | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | Tak |  |
| 41 | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy). | Tak |  |
| 42 | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem – min 20szt na inkubator | Tak |  |
| 43 | Przewód pneumatyczny do gazów medycznych. | Tak |  |
| 44 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i minutnik | Tak |  |
| 45 | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora | Tak |  |
| 46 | Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała | Tak |  |
| 47 | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia | Tak |  |
| 48 | Pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii | Tak |  |
| 49 | Ramię do podtrzymywania rur oddechowych mocowane do materacyka | Tak |  |
| 50 | Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku | Tak |  |
| 51 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | Tak |  |
| 52 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | Tak |  |
| 53 | Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym mocowana na szynie bocznej inkubatora, żywotność diod min 35 000 godzin pracy ciągłej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

PAKIET 3 - INKUBATOR TRANSPORTOWY – 1 SZT

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATOR TRANSPORTOWY | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR | Parametr wymagany (oznaczony TAK) | PARAMETR OFEROWANY (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Stanowisko przeznaczone do transportu wewnętrznego noworodka. | TAK |  |
| 1.2 | Wymiary podstawy - długość x szerokość wysokość 156x78x165 +/- 5cm | TAK |  |
| 1.3 | Stanowisko wyposażone jest następująco: |  |  |
| 1.3.1 | Inkubator przystosowany do transportu wewnętrznego | TAK |  |
| 1.3.2 | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP | TAK |  |
| 2. | Inkubator do transportu wewnętrznego |  |  |
| 2.1 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 2.1.1 | UPS zapewniający zasilanie inkubatora przez min 60min | TAK |  |
| 2.1.1 | UPS o mocy min. 1800W, zapewniający zasilanie inkubatora oraz nawilżacza podczas transportu | TAK |  |
| 2.1.2 | Wejściowy współczynnik mocy >0,99 | TAK |  |
| 2.1.3 | Sprawność > 92% | TAK |  |
| 2.1.4 | Czas ładowania max. 4 godziny do 90% pojemnności | TAK |  |
| 2.2 | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | TAK |  |
| 2.3 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.4 | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 2.5 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. | TAK |  |
| 2.6 | Otwory pielęgnacyjne min. 6 sztuk | TAK |  |
| 2.6.1 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania min 8 sztuk | TAK |  |
| 2.7 | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora. | TAK |  |
| 2.8 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |
| 2.9 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron | TAK |  |
| 2.10 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |
| 2.1 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.12 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 45 dB | TAK |  |
| 3. | Regulacja nawilżania |  |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK |  |
| 4. | Regulacja temperatury |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 23 – 38°C | TAK |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 34–38,0°C | TAK |  |
| 5. | Monitorowanie |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 5.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 6. | Alarmy |  |  |
| 6.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 6.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |
| 6.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |
| 6.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |
| 6.1.4 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 7 | Świadectwa i certyfikaty |  |  |
| 6.1 | Certyfikat zgodności CE | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie |  |  |
| 8.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia min 2 sztuki | TAK |  |
| 8.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji min 2 sztuki | TAK |  |
| 8.4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 8.5 | Pokrowce bawełniane na materacyk min3 sztuki | TAK |  |
| 8.6 | Przylepce odblaskowe do mocowania czujnika temperatury min 10sztuk | TAK |  |
| 8.7 | Rogal bawełniany do zapewnienia odpowiedniego ułożenia noworodka w 3 rozmiarach po min 3szt | TAK |  |
| 8.8 | Pokrowiec bawełniany na inkubator z jedną stroną otwartą. | TAK |  |
| 8.9 | Podstawa jezdna na kółkach o Ø 150mm +/- 25mm, z uchwytem do pchania lub ciągnięcia zestawu z uchwytem do dwóch butli gazowych i miejscem do wbudowania UPS. | TAK |  |
| 8.10 | Stojak do mocowania respiratora zintegrowany z podstawą jezdną. | TAK |  |
| 8.11 | Stojak do zamocowania butli gazowych – tlenu i powietrza | TAK |  |
| 8.12 | Butla do tlenu i powietrza z reduktorami | TAK |  |
| 9. | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - | TAK -z wykorzystaniem efekt Coanda -10 pkt -bez wykorzystania efektu Coanda-0 pkt |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 4. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy | TAK |  |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |
| 6. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK |  |
| 7. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 10kg | TAK |  |
| 8. | Wymiary maksymalne: 35 x 30 x 25 cm +/- 2cm | TAK |  |
| 9. | Pobór mocy - max. 70 W | TAK |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 11. | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii | TAK – 10 NIE -0 |  |
| 12. | Współpraca z systemem PDMS/HIS | TAK |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | IPPV | TAK |  |
| 2. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |
| 3. | SIMV, SIPPV | TAK |  |
| 4. | PSV | TAK |  |
| 5. | SIMV + PSV | TAK |  |
| 6. | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |
| 7. | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |
| 8. | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK |  |
| 12. | Funkcja tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC | TAK-10 NIE-0 |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów 3- 165odd./min. | TAK |  |
| 2. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min | TAK |  |
| 3. | Czas wdechu regulowany od 0,15sek. | TAK |  |
| 4. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |
| 5. | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| 7. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK |  |
| 7.1 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min | TAK |  |
| 8. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |
| 9. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |
| 10. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |
| 12. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” | TAK |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o zapis Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK-10 NIE-0 |  |
| 4 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 7 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 8 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |
| 10. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie | TAK |  |
| 11.1 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |
| 12. | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 15. | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |
| 16. | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |
| 17. | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |
| 18. | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |
| 19. | Pomiar FiO2 | TAK |  |
| 20. | Objętość minutowa | TAK |  |
| 21. | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |
| 22. | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |
| 23. | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |
| 2. | Bezdechu | TAK |  |
| 3. | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |
| 4. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |
| 5. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 6. | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |
| 7. | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |
| 8. | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |
| 9. | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym min 5 sztuk | TAK |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania - 1 sztuka - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK |  |
| 5. | Stojak jezdny | TAK |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy min 2 sztuki | TAK |  |
| 7. | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra min 3 szt. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK -zawierający jony srebra – 10pkt -bez jonów srebra – 0pkt |  |
| 8. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach po min 3 z każdego rozmiaru | TAK |  |
| 9. | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach po min 3 z każdego rozmiaru | TAK |  |
| 10. | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach min 10 szt. różnych rozmiarów | TAK |  |

PAKIET 4 - RESPIRATOR – 1 SZT

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RESPIRATOR | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY (oznaczony TAK) | PARAMETR OFEROWANY (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 4. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy | TAK |  |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |
| 6. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK |  |
| 7. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 10kg | TAK |  |
| 8. | Wymiary maksymalne: 35 x 30 x 25 cm+/- 2cm | TAK |  |
| 9. | Pobór mocy - max. 70 W | TAK |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 11 | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii | TAK-10 NIE-0 |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS | TAK -10pkt NIE -0pkt |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | IPPV | TAK |  |
| 2. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |
| 3. | SIMV, SIPPV | TAK |  |
| 4. | PSV | TAK |  |
| 5. | SIMV + PSV | TAK |  |
| 6. | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |
| 7. | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |
| 8. | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK |  |
| 12. | Funkcja tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC | TAK |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | TAK-10 NIE-0 |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów 3- 165odd./min. | TAK |  |
| 2. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min | TAK |  |
| 3. | Czas wdechu regulowany od 0,15sek. | TAK |  |
| 4. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |
| 5. | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| 7. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK |  |
| 7.1 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min | TAK |  |
| 8. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |
| 9. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |
| 10. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |
| 12. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” | TAK |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |
| 3 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK-10 NIE-0 |  |
| 4 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 7 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 8 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |
| 10. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie | TAK |  |
| 11.1 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |
| 12. | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 15. | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |
| 16. | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |
| 17. | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |
| 18. | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |
| 19. | Pomiar FiO2 | TAK |  |
| 20. | Objętość minutowa | TAK |  |
| 21. | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |
| 22. | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |
| 23. | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |
| 2. | Bezdechu | TAK |  |
| 3. | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |
| 4. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |
| 5. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 6. | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |
| 7. | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |
| 8. | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |
| 9. | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym min 10 sztuk | TAK |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania- 1 sztuka: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – min10 szt. | TAK |  |
| 5. | Stojak jezdny | TAK |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy min 2sztuki | TAK |  |
| 7. | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra min 5 szt. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy podgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK -zawierający jony srebra – 10 pkt -bez jonów srebra – 0 pkt |  |
| 8. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach min po 3 z każdego rozmiaru | TAK |  |
| 9. | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach min po 3 z każdego rozmiaru | TAK |  |
| 10. | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach min 10 szt. różnych rozmiarów | TAK |  |

PAKIET 5 – KARDIOMONITOR WIELOCZYNNOŚCIOWY – 2 SZT

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOMONITOR WIELOCZYNNOŚCIOWY | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY (oznaczony TAK) | PARAMETR OFEROWANY (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor o budowie modułowej, umożliwiający rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, z automatyczną konfiguracją monitora. Możliwość wykorzystania modułów posiadanych przez Zamawiającego z serii Intellivue | TAK |  |
| 2. | Uchwyt na moduły pomiarowe montowany niezależnie od kardiomonitora | TAK |  |
| 3. | Dostęp do gniazd pomiarowych od frontu | TAK |  |
| 4. | Bezpieczne zamocowanie systemu monitorowania na stanowisku z możliwością szybkiego wypięcia kardiomonitora bez użycia narzędzi. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie dostawy | TAK |  |
| 5. | Każdy monitor wyposażony w odłączany moduł transportowy o masie maksymalnie 1,5 kg, zapewniający jednoczesne monitorowanie EKG z analizą arytmii, oddechu, SpO2, NIBP, Temperatury i IBP wraz z alarmami tych parametrów podczas transportu, wyposażony we wbudowany, kolorowy ekran dotykowy TFT o przekątnej co najmniej 6”i rozdzielczości 1024x480, uchwyt do przenoszenia oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3 godziny pracy. Moduł z możliwością odczytu parametrów zarówno przy zamocowaniu pionowym jak i poziomym z automatycznym dostosowaniem wyświetlanych parametrów na ekranie . Podłączenie modułu transportowego do kardiomonitora stacjonarnego odbywa się z zachowaniem nastaw alarmów, kalibracji przetworników i danych pacjenta. | TAK |  |
| 6. | Moduł transportowy odporny na upadek (przynajmniej z wysokości 0,75 metra) , zgodnie z EN1789. | TAK |  |
| 7. | Możliwość podglądu danych jednoczasowo zarówno na kardiomonitorze jak i module transportowym | TAK |  |
| 8. | Kardiomonitor i moduł transportowy chłodzone konwekcyjnie bez wewnętrznych wentylatorów, zabezpieczone przed wchłanianiem zanieczyszczeń i zapewniające cichą pracę, odporne na dezynfekcję, klasa min IPX1 | TAK |  |
| 9. | Prezentacja danych: Kardiomonitory z pojedynczymi, wbudowanymi ekranami kolorowymi TFT o parametrach co najmniej:– przekątna min. 15”, rozdzielczość 1280x768., zapewniające prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania) - co najmniej 20 różnych konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji i szybkiego przełączania bez utraty danych i przerywania monitorowania (w tym możliwość wyświetlenia krótkich odcinków trendów obok odpowiednich krzywych dynamicznych) - prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych i histogramów z minimum ostatnich 48 godzin | TAK |  |
| 10. | Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą przycisków szybkiego dostępu, ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego. | TAK |  |
| 11 | Możliwość konfiguracji układu menu ekranowego indywidualnie do potrzeb użytkownika – możliwość ukrycia nie wykorzystywanych funkcji, ustawienia kolejności elementów menu itp | TAK-10 NIE-0 |  |
| 12 | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu, alarmów i innych funkcji oraz parametrów monitora. Możliwość tworzenia min. 10 własnych profili ustawień użytkownika w monitorze głównym i w module przenoszonym z pacjentem. Co najmniej 3 fabryczne profile dla różnych grup wiekowych pacjentów. | TAK -10pkt NIE -0pkt |  |
| 13. | Zasilanie sieciowe +/-230V oraz awaryjne akumulatorowe (w kardiomonitorze lub w module pomiarowym ) zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego |  |  |
| 14. | Zainstalowane oprogramowanie: - obliczenia hemodynamiczne, utlenowania i wentylacyjne | TAK |  |
| 15. | Wbudowane min. 3 porty komunikacyjne USB pozwalające na podłączenia myszki i klawiatury do obsługi kardiomonitora oraz złącze Ethernet | TAK |  |
| 16. | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego (np. DVI, HDMI) | TAK |  |
| 17. | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Zachowanie nastaw alarmowych i automatyczne przeniesienie danych pacjenta pomiędzy modułem transportowanym z pacjentem a monitorem bazowym. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 100 pozycji z możliwością ich przeglądania na ekranie | TAK |  |
| 18. | Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie min. od 1 minuty do 10 minut lub na stałe | TAK |  |
| 19. | Funkcja blokująca możliwość całkowitego wyciszenia głośności sygnałów alarmowych przez użytkownika poniżej pewnego zaprogramowanego przez użytkownika poziomu. | TAK/NIE Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20. | W monitorach zainstalowane oprogramowanie wspomagające wczesne wykrywanie i alarmowanie o podejrzeniu sepsy | TAK/NIE Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21. | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 3 lub 5 elektrodowy) Analiza arytmii – klasyfikacja min. 20 rodzajów zaburzeń w tym: - asystolia - migotanie komór - częstoskurcz komorowy - tachykardia - bradykardia - tachykardia nadkomorowa - rytm komorowy - ciężka tachykardia - ciężka bradykardia oraz sygnalizacja zaburzeń stymulacji Pomiar odcinka ST w zakresie minimalnym od -20 do +20 mm oraz odcinka QT, QTc , Możliwość wyświetlenia pomiaru odcinka ST za pomocą wykresów kołowych Wyświetlanie wartości QT i QTc Pomiar HR w zakresie min. 20-300 /min Wyjście sygnału EKG do podłączenia defibrylatora Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min | TAK 20 rodzajów zaburzeń – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 22. | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 5 elektrodowego | TAK/NIE Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23. | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100% w technologii o potwierdzonej odporności na zakłócenia: Nellcor, FAST lub Masimo. Zakres pomiarowy tętna min. 30-300 /min. Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna, saturacji i wskaźnika perfuzji. Programowany przez użytkownika czas uśredniania pomiaru. Inteligentny system alarmów SpO2 - czas reakcji alarmu zależny od wartości o jaką przekroczono limit alarmowy i szybkości przekroczenia. W komplecie do każdego kardiomonitora wielorazowy, nie zawierający elementów metalowych elastyczny opaskowy czujnik na palec; - dla noworodków –2 szt.; Przewód przedłużający- 1szt. | TAK |  |
| 24. | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły. Funkcja stazy. Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 minuty do 24 godzin. W komplecie min. 5 rodzajów mankietów jednorazowych po minimum 10 szt. w różnych rozmiarach dla noworodków |  |  |
| 25. | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto | TAK/NIE Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26. | IBP Inwazyjny pomiar ciśnienia z możliwością rozszerzenia o dodatkowe kanały poprzez dopięcie modułów . Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg, Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów. Możliwość wpisania różnych nazw ciśnienia (w tym ICP) z automatycznym przeskalowaniem krzywej ciśnienia. W komplecie przewód do pomiaru IBP do przetworników stosowanych przez Zamawiającego do ustalenia na etapie dostawy. | TAK |  |
| 27. | Temperatura, Monitorowanie temperatury w 2 kanałach w każdym kardiomonitorze. Pomiar temperatury w zakresie min.od minus 1 do 45˚C W komplecie czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej 2szt na kardiomonitor | TAK |  |
| 28. | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym - pomiar etCO2 i imCO2 w strumieniu bocznym - zakres pomiaru 0-150 mmHg - czas nagrzewania systemu nie dłuższy niż 2 minuty W komplecie układ pomiarowy dla noworodków i dzieci niezaintubowanych po minimum 20 sztuk na kardiomonitor. | TAK |  |
| 29. | Możliwość rozbudowy o pomiar IBP, TEMP, Pomiar saturacji metodą Masimo Rainbow. | TAK/NIE Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

PAKIET 6 – INFANT FLOW – 1 SZT

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFANT FLOW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry | PARAMETR WYMAGANY (oznaczony TAK) | PARAMETR OFEROWANY (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków | TAK |  |
| 2. | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | TAK |  |
| 4. | Zasilanie | TAK |  |
| 4.1 | 230V, 50Hz ±10% (zasilacz wbudowany w aparat) | TAK |  |
| 4.2 | 12 i 24 VDC | TAK |  |
| 4.3 | Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 170 minut pracy | TAK |  |
| 4.4 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2-6,5 BAR | TAK |  |
| 5. | Pobór mocy max. 70W | TAK |  |
| 6. | Wymiary maksymalne: 25x27x35 cm+/- 2cm | TAK |  |
| 7. | Waga aparatu max. 10 kg | TAK |  |
| 8. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |
| 9. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 11. | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii | TAK – 10 NIE -0 |  |
| 12. | Temperatury pracy min. 10-40ºC | TAK |  |
| 13. | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤42 dB | TAK – 10 NIE - 0 |  |
| 8. | Tryby oddechowe |  |  |
| 8.1 | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia - duoPAP | TAK |  |
| 8.2. | nCPAP | TAK |  |
| 9. | Parametry oddechowe regulowane |  |  |
| 9.1 | Funkcja automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 40% | TAK |  |
| 9.2 | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | TAK |  |
| 9.3 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% oraz jej czas | TAK |  |
| 9.4 | Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,1 sek. | TAK |  |
| 9.5 | Czas wydechu od 0,3 do 25 sekund | TAK |  |
| 9.6 | Częstość oddechowa 2-60 odd/min | TAK |  |
| 9.7 | PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O | TAK |  |
| 9.8 | Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH20 | TAK |  |
| 9.9 | Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O | TAK |  |
| 9.10 | Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK |  |
| 10. | Obrazowane parametry oddechowe |  |  |
| 10.1 | Stężenie tlenu w % | TAK |  |
| 10.2 | Ciśnienie średnie, szczytowe i końcowo wydechowe | TAK |  |
| 11. | Ekran |  |  |
| 11.1 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,5” | TAK |  |
| 11.2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |
| 11.3 | Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 11.4 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 11.5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 11.6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 11.7 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 11.8 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 11.9 | Schemat graficzny z lokalizacją uszkodzeń prezentowany na ekranie aparatu | TAK -10 NIE-0 |  |
| 10. | Alarmy |  |  |
| 10.1 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
| 10.2 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 10.3 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 10.4 | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
| 10.5 | Automatyczne ustawienia granic alarmowych | TAK |  |
| 10.6 | Regulacja opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia w zakresie 1-10 sekund | TAK |  |
| 10.7 | Regulacja głośności alarmów min. 3 stopnie | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie |  |  |
| 11.1 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania 1 szt.: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK |  |
| 11.2 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – min 3 szt. | TAK |  |
| 11.3 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra min 10 szt. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK -zawierający jony srebra – 10pkt -bez jonów srebra – 0pkt |  |
| 11.4 | Adapter łączący komorę nawilżacza min 10 szt. | TAK |  |
| 11.5 | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach min po 2 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |
| 11.6 | Czapeczka dostępne rozmiary 000-9 min 10 szt. | TAK |  |

PAKIET 7 – APARAT USG Z KOLOROWYM DOPPLEREM  – 1 SZT

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT USG Z KOLOROWYM DOPPLEREM | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| - WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

| - l.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY (oznaczony TAK) |  |  | PARAMETR OFEROWANY (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | Konstrukcja i konfiguracja: |  |  |  |  |  |
| - 1 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost przedniej pary kół, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |  |  |
| - 2 | Waga aparatu maksymalnie 85 kg | TAK 85 kg – 0 pkt wartość najniższa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
| - 3 | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 | TAK 4 500 000 – 0 pkt wartość najwyższa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
| - 4 | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej powyżej 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK 21” – 0 pkt wartość najwyższa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
| - 5 | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 60% wielkości monitora | TAK |  |  |  |  |
| - 6 | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo min. +/- 180 stopni, góra/dół min. 20 cm | TAK |  |  |  |  |
| - 7 | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |  |  |  |
| - 8 | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK 10” – 0 pkt wartość najwyższa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
| - 9 | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu | TAK |  |  |  |  |
| - 10 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym aparatu | TAK |  |  |  |  |
| - 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 45 sekund | TAK |  |  |  |  |
| - 12 | Wymagana dynamika aparatu min. 280 dB | TAK |  |  |  |  |
| - 13 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 18,0 MHz | TAK |  |  |  |  |
| - 14 | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array 2. liniowe 3. convex 4. microconvex 5. endovaginalne 6. przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, matrycowa do obrazowania 2D 7. dopplerowskie typu ołówkowego 8. volumetryczne: convex, endovaginalna, liniowa | TAK |  |  |  |  |
| - 15 | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |  |  |  |
| - 16 | Wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie go w czasie maksymalnie 25s | TAK |  |  |  |  |
| II Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) Doppler kolorowy (CD) Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 2 regulatory | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 obrazów na sek. | TAK |  |  |  |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 [m/s] | TAK |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |  |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: jamy brzusznej, naczyniowych, małych narządów (sutki, tarczyca, jądra), układu kostno-szkieletowego, pediatrycznych, urologicznych, transkranialnych, echokardiograficznych pediatrycznych | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej „Stress Echo” | TAK / NIE TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian serca, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie | TAK / NIE TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory oraz oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE -0 pkt |  |  |  |  |
| III Funkcje użytkowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |  |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |  |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK 7 kątów – 0 pkt wartość najwyższa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |  |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D, min.: LVEDV, LVESV, EF, CO; w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne min.: MV A, AVA, VTI, Qp/Qs; naczyniowe min.: PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED wraz z raportami z badania kardiologicznego | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału oddechowego (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wspomagającą diagnostykę sutka oparta na śledzeniu położenia głowicy liniowej w przestrzeni | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany na głowicy liniowej | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na głowicy convex. Możliwość uzyskania min. 15 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących z wykorzystaniem niskich wartości indeksu mechanicznego (MI) oraz technik Pulse Inversion oraz Power Modulation dostępnych na głowicy convex, liniowej. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępna łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D z zastosowaniem głowic volumetrycznych o prędkości min. 25 obj./s. | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z komunikacją w DICOM zawierające analizy obrazów do zainstalowania na zewnętrznym komputerze min.: • automatyczne wyznaczanie IMT, • analizę ilościową badań z kontrastem (wyznaczanie krzywych zmian intensywności kontrastu w danym regionie), • analizę ilościową obrazów trójwymiarowych (pomiary odległości objętości itp.), • oprogramowanie do wyświetlania projekcji obrazu 2D z zapamiętanego obrazu 3D w tzw. sposób tomograficzny tj. jednoczesne wyświetlanie min. 16 projekcji/przekroi na jednym ekranie, • analizę ROI • analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości • oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking • pomiary odległości, powierzchni, objętości i EF, • graficzna prezentacja globalnej i segmentowej EF, • możliwość oceny asynchronii z obrazu trójwymiarowego lewej komory • możliwość zrekonstruowania przestrzennego kształtu lewej komory, • graficzne modelowanie zastawki mitralnej wraz z wyznaczaniem parametrów modelu | TAK |  |  |  |  |
| IV Głowice ultradźwiękowe: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Głowica microconvex | TAK |  |  |  |  |
| 1.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 9.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |  |  |
| 1.2 | Liczba elementów min. 128 | TAK |  |  |  |  |
| 1.3 | Kąt widzenia min. 110° | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych oraz struktur powierzchniowych | TAK |  |  |  |  |
| 2.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |  |  |
| 2.2 | Szerokość czoła głowicy max 40 mm | TAK |  |  |  |  |
| 2.3 | Liczba elementów min. 280 | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Głowica sektorowa pediatryczna | TAK |  |  |  |  |
| 3.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |  |  |
| 3.2 | Liczba elementów min. 96 | TAK |  |  |  |  |
| 3.3 | Pole widzenia głowicy min. 90 stopni | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Głowica liniowa do badań małych narządów, mięśniowo-szkieletowych oraz struktur powierzchniowych | TAK |  |  |  |  |
| 4.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 16.0 MHz (± 1 MHz) | TAK |  |  |  |  |
| 4.2 | Szerokość czoła głowicy max 40 mm | TAK |  |  |  |  |
| 4.3 | Liczba elementów min. 192 | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań struktur powierzchniowych o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz), z obrazowaniem harmonicznym, o długości czoła głowicy min. 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym i ilości elementów min. 256 | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o elektroniczną, volumetryczną głowicę liniową do badań naczyń, o zakresie częstotliwości pracy min. 5.0 do 12.0 MHz, ilość elementów min. 192, obsługująca tryby obrazowania B-mode, CD, PW Doppler, CPA, 3/4D, | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 9.0 MHz (± l MHz), kącie pola widzenia min. 90°, ilości elementów min. 192 | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę przezprzełykową pediatryczną o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz), kącie widzenia min. 90 stopni | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową, matrycową głowicę przezprzełykową do obrazowania struktur serca w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz) o min. 2500 elementów obrazowych, kącie widzenia min. 90 stopni | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |  |
| V Archiwizacja: |  |  |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI. | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |  |  |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe | TAK |  |  |  |  |
| VI Inne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilność oferowanego systemu ultrasonograficznego z posiadanym przez Zamawiającego systemem USG Philips Affiniti w zakresie głowic | TAK |  |  |  |  |

................................						........................................................

data							                pieczątka i podpis Wykonawcy