Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

…………………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń 
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/22/2022

OFERUJEMY:

| Lp. | Asortyment | model/typ, producent, rok produkcji (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf komputerowy z wyposażeniem |  |
| 2. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu |  |

O następujących parametrach:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany (Parametr graniczny) | Parametr punktowany (Ocena) | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf komputerowy |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy nowy, nieużywany, umożliwiający akwizycję min. 64 nienakładających się submilimetrowych warstw oraz umożliwiający uzyskanie min. 128 sublimimetrowych warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa-detektor | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji - 2022 | Tak |  |  |
|  | Maksymalna rzeczywista moc generatora tomografu możliwa do ustawienia w protokole klinicznym [kW] | ≥ 70 kW | >100 kW - 2 pkt 71-99 kW - 1 pkt 70 kW – 0 pkt |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe [kV] do zastosowania w protokołach klinicznych | ≤ 80 kV | <80 kV - 1 pkt 80 kV - 0 pkt |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe [kV] do zastosowania w protokołach klinicznych | ≥ 135 kV | > 135 kV - 2 pkt 135 kV - 0 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd anodowy [mA] wykorzystywany w protokole badania dla napięcia min. 120 kV | ≥ 600 mA |  |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy RTG [MHU] lub jej ekwiwalent w przypadku lampy RTG o konstrukcji chłodzenia innej niż klasyczna jeśli jej szybkość chłodzenia jest nie mniejsza niż 5 MHU/min | ≥ 7 MHU |  |  |
|  | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | ≥ 1000 kHU/min |  |  |
|  | Ilość fizycznych rzędów detektora w osi Z | ≥ 64 |  |  |
|  | Grubość najcieńszej warstwy akwizycyjnej [mm] | ≤ 0,65 mm |  |  |
|  | Szerokość detektora w osi Z odniesiona do izocentrum (pokrycie anatomiczne detektora) [mm] | ≥ 38 mm |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla całego zakresu skanowania i akwizycji min. 64 nienakładających się warstw [mm] | ≤ 0,35 mm |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (3600) układu lampa-detektor dostępny dla badań ogólnych i kardiologicznych [s] | ≤ 0,35 s |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika skoku spirali (pitch) możliwego do ustawienia w protokole badania spiralnego przy akwizycji z kolimacją wiązki (pokryciem anatomicznym) min. 38mm i pola obrazowania min. 50 cm | ≥ 1,50 | > 1,50 - 2 pkt 1,50 - 0 pkt |  |
|  | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych głowy przy pojedynczym podaniu środka kontrastowego z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s [cm] | ≥ 11 cm | > 13 cm - 2 pkt > 11 cm - 1 pkt 11 cm - 0 pkt |  |
|  | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastowego z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s [cm] | ≥ 11 cm | > 13 cm - 2 pkt > 11 cm - 1 pkt 11 cm - 0 pkt |  |
|  | Średnica gantry [cm] | ≥ 70 cm |  |  |
|  | Kamera nad tomografem do automatycznego pozycjonowania pacjenta umożliwiająca w pełni automatyczne wyznaczenie izocentrum pacjenta. Automatyczne wyznaczenie anatomicznych punktów referencyjnych zgodnych z protokołem badania i na ich podstawie określenie zakresu topogramu. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie wysokości pacjenta do wyznaczonego izocentrum i wjazd na pozycję rozpoczęcia skanowania zgodnie z wyznaczonym anatomicznym punktem referencyjnym po wciśnięciu jednego przycisku na gantry. | Tak/Nie | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta z konsoli operatorskiej bez konieczności operowania przyciskami na gantry. | Tak/Nie | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne ostrzeganie personelu przed możliwą kolizją pacjenta z gantry w przypadku nieprawidłowego ułożenia pacjenta | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Programowane w protokole badania kolorowe wskaźniki z odmierzaniem czasu do końca skanu informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu umieszczone z przodu i z tyłu gantry. | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu informacyjnym gantry. | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora [cm] | podać | ≤ 100 cm - 2 pkt > 100 cm - 0 pkt |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie [cm] | ≥ 200 cm |  |  |
|  | Maksymalna szybkość badania w trybie spiralnym mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanu spiralnego dla pola obrazowania min. 50 cm [mm/s] | ≥175 mm/s (podać parametry skanu: szerokość wiązki, czas obrotu, pitch i SFOV) |  |  |
|  | Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) [cm] | ≥ 185 cm |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu stołu podczas badania pacjenta w całym zakresie skanowania | ≥ 225 kg |  |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac zabezpieczony przed zalaniem - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię - podpórka pod nogi | Tak |  |  |
|  | Obsługa stołu i gantry za pomocą paneli na obudowie gantry umieszczonych z przodu i z tyłu gantry. | Tak |  |  |
|  | Nożne przyciski do obsługi stołu umieszczone z lewej i prawej strony stołu. | Tak |  |  |
|  | System ograniczenia fizycznego kontaktu personelu z pacjentem składający się z min. trzech kamer do podglądu pacjenta wraz ze sterowaniem ruchami stołu (góra/dół, przód/tył) oraz pochylaniem gantry z pomieszczenia konsoli operatorskiej. | Tak/Nie | Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie protokołów badania zgodnych ze skierowaniem przychodzącym z systemu RIS. | Tak/Nie | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania [cm] | ≥ 50 cm |  |  |
|  | Zmniejszone pole skanowania równe 30 cm (± 10%) do badań głowy, szczupłych pacjentów oraz dzieci umożliwiające ograniczenie wiązki promieniowania w osi XY | Tak/Nie Podać rozmiar pola skanowania | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Prospektywne i retrospektywne skanowanie, umożliwiające akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG). | Tak |  |  |
|  | Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji. | Tak |  |  |
|  | Prospektywna, pulsacyjna akwizycja kardiologiczna wykonywana w celu obniżenia dawki promieniowania, typu SnapShot Pulse, Heart View ECG-Pulsing, SureCardio Prospective lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak Podać nazwę |  |  |
|  | Specjalistyczna funkcja akwizycyjno-rekonstrukcyjna zmniejszająca co najmniej pięciokrotnie rozmycie obrazu naczyń wieńcowych spowodowane ich ruchem podczas akwizycji. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta). | Tak/Nie Podać nazwę | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania perfuzji mózgu oraz dynamicznej angiografii mózgu z jednego podania kontrastu | Tak |  |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych umożliwiający redukcje dawki o min. 80% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji FBP przy tej samej jakości obrazowania. | Tak, podać % redukcji dawki bez pogorszenia jakości obrazu w stosunku do FBP |  |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | Tak |  |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach x,y,z. | Tak |  |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający dawkę powierzchniową promieniowania nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi). | Tak |  |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w osi XY przy jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw, w akwizycji spiralnej, w matrycy 512x512, w punkcie 50% krzywej MTF [pl/cm] | ≥ 10,0 pl/cm | ≥ 12,0 pl/cm - 2 pkt 11,0 pl/cm - 1 pkt 10,0 pl/cm - 0 pkt |  |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU ±10% i dla napięcia 120 kV [mGy]. | ≤ 11,0 mGy | < 5,0 mGy - 2 pkt < 11,0 mGy - 1 pkt 11,0 mGy - 0 pkt |  |
|  | Efektywna lub rzeczywista kardiologiczna rozdzielczość czasowa możliwa do uzyskania w badaniu naczyń wieńcowych przy jednosegmentowej rekonstrukcji obrazu | ≤ 150 ms | < 75 ms - 2 pkt < 150 ms - 1 pkt 150 ms - 0 pkt |  |
|  | Konsola operatorska tomografu komputerowego |  |  |  |
|  | Jedna konsola operatorska z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19” | Tak |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów | ≥ 400 000 obrazów |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] | ≥ 50 obrazów/s |  |  |
|  | Maksymalna matryca rekonstrukcji obrazów | ≥ 512 x 512 | 1024 x 1024 – 1 pkt 512 x 512 – 0 pkt |  |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. | Tak |  |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | Tak |  |  |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania | ≥ 10 |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Report | Tak |  |  |
|  | Pomiary geometryczne | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MPR, VRT itp. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji i automatycznego startu badania spiralnego na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. Sprzężenie klasy min. IV wg. CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem | Tak |  |  |
|  | Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu. | Tak |  |  |
|  | Serwer aplikacyjny |  |  |  |
|  | Serwer aplikacyjny: • Pamięć RAM: min. 64 GB • Pojemność macierzy: min. 2 TB • Dwa stanowiska lekarskie – wyposażone w 2 diagnostyczne monitory medyczne klasy IIb o przekątnej min. 21” i monitor opisowy o przekątnej min. 22” • Oprogramowanie Windows 10 Pro z pakietem Office | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną danych obrazowych TK. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie 2D, 3D dla obrazów w standardzie DICOM. | Tak |  |  |
|  | Pomiary geometryczne | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MPR, VRT itp. | Tak |  |  |
|  | Fotorealistyczna rekonstrukcja 3D (Cinematic lub równoważna) do prezentacji ludzkiej anatomii wykorzystująca do tworzenia obrazu oświetlenie objętościowe (wielopunktowe) | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych - bronchoskopii z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak/Nie Podać nazwę i producenta | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów TK | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do zawansowanej analizy miąższu płuc wspomagające diagnostykę COVID'19 umożliwiające automatyczną segmentację i zaznaczenie kolorem obszarów min. 3 podstawowych zmętnień: mlecznej szyby (GGO), zagęszczeń siateczkowych (CPP) oraz zagęszczeń skonsolidowanych (PNC) z obliczaniem objętości i procentu poszczególnych obszarów zmętnień w stosunku do całych płuc, lewego i prawego płuca oraz poszczególnych płatów płuc. Kolorowa prezentacja poszczególnych obszarów na tle płuc. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy) | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne generowanie widoków skośnych, prostopadłych do trzonów kręgów i przestrzeni międzytrzonowych | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu i narządów miąższowych umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Pakiet oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) wraz z automatycznym obliczaniem objętości zawału i penumbry w celu szybkiej diagnostyki stanu udarowego | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej oceny udarów mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu). | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające uzyskanie dynamicznych obrazów naczyń mózgowych z badania perfuzji mózgu. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Wyświetlanie map perfuzyjnych mózgowia i narządów miąższowych w 3D | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Specjalizowane protokoły do perfuzji narządów miąższowych (min. wątroby, nerek, śledziony, trzustki, prostaty itp.). | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania zmian ogniskowych w płucach, zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, objętościową analizą guzków płucnych, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian, a także czasu po którym objętość zmian wzrośnie dwukrotnie (doubling days) Oprogramowanie musi automatycznie rozróżniać charakter guza (lity, nielity, częściowo lity) oraz automatycznie segmentować guzy lite, nielite i częściowo lite oraz automatycznie obliczać objętość litą i nielitą guzka | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym lub ręcznymi pomiarami min.: objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do śledzenia i analizy zmian onkologicznych zgodnie z kryteriami RECIST 1.0, RECIST1.1, WHO i CHOI. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych kryteriów oceny zmian onkologicznych i wykonywanie śledzenia zmian w oparciu o stworzone kryteria. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do ręcznej lub automatycznej segmentacji wątroby na płaty i min. 8 segmentów gałęzi żyły wrotnej automatycznie obliczające objętość wątroby, płatów i poszczególnych segmentów. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne obliczanie stosunku objętości guza do objętości wątroby, płatu i segmentu, w którym znajduje się guz. | Tak/Nie Podać nazwę i producenta | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach. Jednoczesna prezentacji badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i jego prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania miejsc o charakterze polipów zintegrowane z oprogramowaniem do kolonografii. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego oznaczania i usuwania obrazu pozostałości kałowych z jelita grubego | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z automatyczną segmentacją komór serca i naczyń wieńcowych, obliczające objętość skurczową i rozkurczową, objętość wyrzutową i rzut minutowy, grubość i ruchomość lewej komory, z prezentacją na wykresie Bull Eye, z automatyczną segmentacją i analizą stenoz naczyń wieńcowych oraz oceną zwapnień wg Agatstona. Pakiet musi zawierać automatyczne etykietowanie naczyń wieńcowych. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny czynnościowej serca umożliwiające automatyczną segmentację wszystkich jam serca (komór i przedsionków) oraz obliczanie parametrów funkcjonalnych wszystkich jam | Tak/Nie Podać nazwę i producenta | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Funkcja obrazowania tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS z oceną lokalizacji blaszki miażdżycowej | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu |  |  |  |
|  | Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez min. 24 godziny w wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP. Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów. Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym. Sprzężenie z tomografem w klasie min. 4 wg CiA 425. | Tak Podać nazwę i producenta |  |  |
|  | System optymalizacji dawki |  |  |  |
|  | Podłączenie Tomografu do posiadanego systemu rejestracji i monitorowania dawki promieniowania | Tak |  |  |
|  | Akcesoria do tomografu |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości | Tak |  |  |
|  | UPS do zabezpieczenia zasilania konsoli operatorskiej, układu chłodzenia lampy oraz zasilania detektora w przypadku zaników napięcia sieciowego | Tak |  |  |
|  | Podłączenie tomografu i serwera aplikacyjnego do funkcjonującego u Zamawiającego systemu PACS/RIS | Tak |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu TK (bez ograniczeń liczby skanów obejmująca detektory, lampę oraz inne urządzenia i oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia) obejmujący wykonanie co najmniej trzech przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg. zaleceń producenta) w czasie jej trwania. | Min. 24 miesiące |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | Tak |  |  |

Parametry punktowane – łącznie max. 40 punktów jednostkowych