## Zestawienie asortymentowo - ilo
PAKIET 23
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 kpl. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) wysokoenergetyczny z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji wraz z instrumentarium |  | 12 kpl (depozyt 2 kpl)
2. | Stymulator resynchronizujący (CRT-P) wraz z instrumentarium |  | 6 kpl (depozyt 1 kpl)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry wymagane Pakiet 23 poz. 1 - Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) wysokoenergetyczny z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji wraz z instrumentarium i adekwatne do stymulator resynchronizujący.
L. p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Czas sterylizacji min.12miesięcy | Tak
2 | Energia defibrylacji min. 40 J | Tak
3 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, jedno/dwukoilowe, przynajmniej dwie długości -do wyboru, o max. średnicy 7F | Tak
4 | Złącze DF- 1 i DF-4 - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
5 | Wszystkie elektrody sterydowe | Tak
6 | Elektrody defibrylujące o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru przez Zamawiającego | Tak
7 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | Tak
8 | Elektrody wkrętkowe o niskim prawdopodobieństwie perforacji serca | Tak
9 | Różne typy elektrod do wyboru | Tak
10 | Elektrody do LV over the wire uni i bipolarne, przynajmniej dwie długości - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
11 | Elektrody przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji – do wyboru przez Zamawiającego, izolacja: silikon plus poliuretan | Tak
12 | Bezprzewodowa komunikacja | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak
14 | Możliwość programowania V-V delay | Tak
15 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV | Tak
16 | Przynajmniej 3 konfiguracje wektora stymulacji LV | Tak
17 | Algorytm umożliwiający automatyczne dobranie opóźnień AV i VV | Tak
18 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem | Tak
19 | Kompletny zestaw do kaniulacji CS z możliwością wyboru kaniul o różnych krzywiznach | Tak
20 | Zapewnienie elektrod lewokomorowych bipolarnych i lewokomorowych 4-polowych - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
21 | Możliwość dostarczenia urządzeń do 50% ilości szacunkowej z elektrodami 4-polowymi, min. 10 wektorów stymulacji | Tak
22 | Zapewnienie przynajmniej 2 programatorów, wszystkie z możliwością zdalnej kontroli urządzeń | Tak
23 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach | Tak
24 | Elektroda defibrylująca o max. rozmiarze 7F | Tak
25 | Elektrody lewokomorowe sterydowe 4-biegunowe o średnicy korpusu 4,7F z końcowym odcinkiem 4F, kształt litery S | Tak
26 | Algorytm zwiększający amplitudę załamka R pomniejszający amplitudę załamka T | Tak
Parametry oceniane Pakiet 23 poz. 1 - Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) wysokoenergetyczny z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów stymulacji wraz z instrumentarium
L. p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Algorytmy umożliwiające modyfikację parametrów czułości elektrody komorowej w celu wyeliminowania nadczułości – wymienić | 2 algorytmy – 2 pkt 1 algorytm – 1 pkt
2 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału (true/integrated bipolar) | 1 pkt
3 | ATP przed/w trakcie ładowania kondensatora | 2 pkt
4 | Programowalna obudowa | 1 pkt
5 | Niezależna strefa monitorowania w strefie VT | 1 pkt
6 | Kryterium morfologii w strefie VT | 1 pkt
7 | Algorytmy zapobiegające nawrotom AF | 2 pkt
8 | Maksymalna pojemność zapisu EGM (dwukanałowy)w pamięci urządzenia | do 40 minut – 1 pkt; powyżej 40 min –3 pkt
9 | Możliwość monitorowania impedancji wewnątrz klatkowej | 3 pkt
10 | Specjalna izolacja na krawędziach kardiowertera minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody o urządzenie | 3 pkt
11 | Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu | 3 pkt
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 29
L. p. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość | Cena jedn. netto 1 | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) - zestaw |  | 20 zestawów (depozyt 2 zestawy)
2. | Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw |  | 6 zestawów (depozyt 2 zestawy)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
Parametry wymagane Pakiet 29 poz. 1 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – zestaw
L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | czas sterylizacji min.12miesięcy | TAK
2 | waga ≤ 80 gramów | TAK
3 | dostarczona energia defibrylacji min. 40 J | TAK
4 | żywotność min. 5lat | TAK
5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ | TAK
6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" | TAK
7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 minut | TAK
8 | automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" | TAK
9 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm – do wyboru. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. | TAK
10 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV - niezależnie, programowalny spadek napięcia | TAK
11 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK
12 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK
13 | automatyczne alarmy pacjenta, sygnał wibracyjny lub dźwiękowy - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | TAK
14 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: - stabilność rytmu; - nagły początek; - morfologia QRS bliskiego i dalekiego pola - do wyboru przez Zamawiającego | TAK
15 | monitorowanie zmienności odcinka ST | TAK
16 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | TAK
17 | Rozróżnianie szumów na elektrodzie prawokomorowej | TAK
Parametry oceniane Pakiet 29 poz. 1 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) - zestaw
L. p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Specjalna izolacja na krawędziach kardiowertera minimalizująca zjawisko przetarcia elektrody o urządzenie | 3 pkt
2 | Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu | 3 pkt
3 | Potwierdzenie trwania arytmii | 2 pkt
4 | Algorytm preferujący natywne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | 3 pkt
5 | ATP przed/w trakcie ładowania kondensatora | 2 pkt
6 | Zmiana konfiguracji impulsu kardiowersji/defibrylacji w przypadku wysokiego DFT | 3 pkt
7 | Programowo odłączana obudowa defibrylatora jako elektroda terapii wysokoenergetycznej | 2 pkt
Parametry wymagane Pakiet 29 poz. 2 - Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw
L. p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | czas sterylizacji min.12 miesięcy | TAK
2 | waga ≤ 80 gramów | TAK
3 | dostarczona energia defibrylacji min.40 J | TAK
4 | żywotność min. 5lat | TAK
5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ | TAK
6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" | TAK
7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 minut | TAK
8 | rodzaje stym. DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R | TAK
9 | automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" | TAK
10 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne i pasywne, jedno i dwukoilowe , o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm – do wyboru przez Zamawiającego. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedną wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. | TAK
11 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia | TAK
12 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK
13 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK
14 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV | TAK
15 | automatyczne alarmy pacjenta, sygnał wibracyjny lub dźwiękowy - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | TAK
16 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu; nagły początek; morfologia QRS bliskiego/dalekiego pola - do wyboru przez Zamawiającego | TAK
17 | monitorowanie zmienności odcinka ST | TAK
18 | możliwość monitorowania impedancji wewnątrz klatkowej | TAK
19 | histereza promująca własny rytm | TAK
20 | rozróżnianie szumów na elektrodzie prawokomorowej | TAK
Parametry oceniane Pakiet 29 poz. 2 -Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw
L. p. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Urządzenie pokryte materiałem zmniejszającym ryzyko abrazji | 3 pkt
2 | Algorytm automatycznie zmieniający konfigurację wyładowań wysokoenergetycznych w przypadku wykrycia wysokiego natężenia prądu | 2 pkt
3 | Potwierdzenie trwania arytmii | 2 pkt
4 | Algorytm preferujący natywne przewodzenie komór | 3 pkt
5 | ATP przed/w trakcie ładowania kondensatora | 2 pkt
6 | Zmiana konfiguracji impulsu kardiowersji/defibrylacji w przypadku wysokiego DFT | 3 pkt
7 | Programowo odłączana obudowa defibrylatora jako elektroda terapii wysokoenergetycznej | 2 pkt
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy