SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

tel. 86 47 33 268    fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                  www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2018 	         			             20 listopad 2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

    - w przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

- Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

- Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

    - Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

    - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ  wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ

Pytanie 1

Dot. poz. 1 – POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA

- Dot. pkt 21 -Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające możliwość programowania infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, kcal, mEq, mL na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dot. pkt 25 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające możliwość programowania objętości do podania w zakresie 0,1 – 999 ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści Załącznika nr 4 do SIWZ w pozycji 2 (pompa infuzyjna objętościowa) w taki sposób, że parametr techniczny wskazany w pkt 7 w brzmieniu:

„Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 5 godz. przy przepływie powyżej100 ml/godz.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 5 godzin przy przepływie minimum 
100 ml/godz.”

W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SIWZ nie ulega zmianie.

Załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

podpisał

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

PO ZMIANIE

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego  realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna; Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2018

OFERUJEMY:

POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA - Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA - Przeznaczenie, miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,  Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

| - Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model/typ, Producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA | 28 SZT. |  |  |  |  |  |
| 2 | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA | 15 SZT. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

poz. 1 – POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA o następujących parametrach:

| Lp | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |  |
| 4 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, ROK PRODUKCJI 2018 | TAK |  |  |
| 6 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie, z możliwością zamocowania do stacji dokującej | TAK |  |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 7 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |  |
| 8 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,4 kg | TAK |  |  |
| 9 | Mocowanie pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |  |
| 10 | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanych w cenie oferty 8 (ośmiu) stacji dokujących dostosowanych zarówno do zaoferowanych pomp strzykawkowych jak i do zaoferowanych pomp objętościowych | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
| 12 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, bez konieczności włączania urządzenia, skala objętości strzykawki stale widoczna, objętość rozpoznawana automatycznie | TAK |  |  |
| 13 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |  |
| 14 | Wizualna możliwość kontroli procesu infuzji | TAK |  |  |
| 15 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca przypadkowe wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie | TAK |  |  |
| 16 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa | TAK |  |  |
|  | PROGRAMOWANIE INFUZJI |  |  |  |
| 18 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |  |
| 19 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 mm w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK |  |  |
| 20 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |  |
| 22 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |  |
| 23 | Minimum dwa rodzaje bolusa: A) Ręczny - szybkości podaży w zakresie 50 – 1200 ml/h B)Programowany - dawka lub objętość / czas:0,1-99,9 jednostek /0,1- 1200ml,automatyczne wyliczenie czasu | TAK | min.2 rodzaje bolusa -0 pkt 3 rodzaje bolusa -10 pkt |  |
| 24 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |  |
| 25 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |  |
| 26 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 24 godzin | TAK |  |  |
| 27 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |  |
| 28 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 12 poziomów | TAK | 12 – 0 pkt 12-20 – 5 pkt powyżej 20 – 10 pkt |  |
| 29 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |  |
| 30 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości | TAK |  |  |
| 31 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 23,59 godz. | TAK |  |  |
|  | PANEL STEROWANIA |  |  |  |
| 32 | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |  |
| 33 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.4,0 metrów | TAK |  |  |
| 34 | Klawiatura symboliczna i /lub numeryczna | TAK | klawiatura symboliczna - 0 pkt symboliczna i numeryczna - 10 pkt |  |
| 35 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 36 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |  |
| 37 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowywania ustawień oraz zawartości menu . | TAK |  |  |
| 38 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |  |
| 39 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
| 40 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |  |
| 41 | Alarm przypominający–zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
| 42 | Alarm okluzji | TAK |  |  |
| 43 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 44 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |  |
| 45 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |  |
| 46 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 48 | Instrukcja obsługi w języku polskim całościowa i skrócona | TAK |  |  |
| 49 | Przeglądy urządzenia min. co 24 miesiące | TAK | 24 miesiące - 0 pkt 25-35 miesięcy -5pkt. 36 miesięcy i więcej- 10 pkt |  |

poz. 2 – POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA o następujących parametrach:

| l.p. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Wartość oferowana - podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |  |
| 4 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, ,ROK PRODUKCJI 2018 | TAK |  |  |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna objętościowa do podawania dużych objętości, sterowana elektronicznie z możliwością zamocowania do stacji dokującej | TAK | - Styl |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 5 godzin przy przepływie minimum 100 ml/godz. | TAK, podać |  |  |
| 8 | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2,3 kg | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego. | TAK |  |  |
| 12 | Zatrzaskowe mocowanie pompy do stacji dokującej | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej | TAK |  |  |
| 14 | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta, założenie zestawu bez konieczności włączania pompy | TAK |  |  |
| 15 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |  |
| 16 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | TAK | zakres do/= 1200 ml/h– 0 pkt zakres powyżej 1200 ml/h– 10 pkt |  |
| 17 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 18 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |  |
| 19 | Przynajmniej 2 rodzaje bolusa ,szybkość podaży min.50-1200 ml/ h, automatyczne wyliczenie czasu | TAK |  |  |
| 20 | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |  |
| 21 | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 22 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |  |
| 23 | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |  |
| 24 | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |  |
| 25 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |  |
| 26 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min –24 godzin | TAK |  |  |
| 27 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK |  |  |
| 28 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 12 poziomów | TAK | 12 – 0 pkt powyżej 12 – 10 pkt |  |
| 29 | Funkcja KVO | TAK |  |  |
| 30 | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika | TAK |  |  |
| 31 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 23,59 godz. | TAK |  |  |
| 32 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |  |
| 33 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie min od 75 – 750 mmHg | TAK |  |  |
| 34 | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 4 metry | TAK |  |  |
| 35 | Rejestr zdarzeń min. 1000 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 36 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |  |
| 37 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |  |
| 38 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 39 | Klawiatura symboliczna i/lub klawiatura numeryczna | TAK | klawiatura symboliczna - 0 pkt symboliczna i numeryczna - 10 pkt |  |
| 40 | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia | TAK |  |  |
| 41 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
| 42 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
| 43 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 44 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 45 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |  |
| 46 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |  |
| 47 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |  |
| 48 | Alarm powietrza w linii | TAK |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim całościowa i skrócona | TAK |  |  |
| 50 | Przeglądy urządzenia min. co 24 miesiące | TAK | 24 miesiące - 0 pkt 25-35 miesięcy-5 pkt 36 miesięcy i więcej- 10 pkt. |  |

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 90 pkt.

………………………						………………………………….

data						  podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy