Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

PO ZMIANIE – PAKIET 2

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pionu Urologii Szpitala  Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży , znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 58 /2020,

OFERUJEMY:

PAKIET 2

Tor wizyjny z diatermią  elektrochirugiczną, dwoma ureteroskopami sztywnymi cienkimi, dwoma  endoskopami do laserowej enukleacji gruczołu krokowego.

Miejsce montażu i uruchomienia: Sala Endoskopii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tor wizyjny z diatermią elektrochirugiczną, dwoma ureteroskopami sztywnymi cienkimi, dwoma endoskopami do laserowej enukleacji gruczołu krokowego w tym: | 1 zestaw | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
|  | Tor wizyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirugiczna | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | Endoskopy do laserowej enukleacji gruczołu krokowego | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | Ureteroskop sztywny długi | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ ZESTAWU | 1 zestaw | XXXXXXX |  |  |  | XXXXXXXXXXX |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor kamer Full HD rozdzielczość 1920 X 1080,WUXGA, SXGA . Możliwość zintegrowania ze źródłem światła LED. | TAK |  |  |
| 2. | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem. | TAK |  |  |
| 3. | Wyposażenie jednostki w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno - cyfrowej celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | TAK |  |  |
| 4. | Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR | TAK |  |  |
| 5. | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej | TAK |  |  |
| 6. | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1 DVI. | TAK |  |  |
| 7. | Wyjścia analogowe: COMP, Y/C | TAK |  |  |
| 8. | Monitor min. 26 cale LED dedykowany do procesora i kamery | TAK | 26 cale – 0,00 pkt Powyżej 26 cali - 10,00 pkt |  |
| 9. | Głowica kamery | TAK |  |  |
| 10. | Typ kątowy( L- kształtna) dedykowana do procedur endourologicznych | TAK |  |  |
| 11. | Rozdzielczość HDTV 1080 | TAK |  |  |
| 12. | Proporcje obrazu 4:3 | TAK |  |  |
| 13. | Masa: nie większe niż 100 g bez przewodu i przełączników zdalnych. | TAK | Równe 100 g - 0,00 pkt Mniejsze niż 100 g -10,00 pkt |  |
| 14. | Powiększenie cyfrowe | TAK |  |  |
| 15. | 3 dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na przewodzie, przewód min. 3,5 m. | TAK |  |  |
| 16. | Regulacja ostrości widzenia pierścieniem w korpusie głowicy | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość rotacji obrazu korpusem głowicy | TAK |  |  |
| 18. | Blokada mocowania endoskopu z dźwignią umożliwiającą rotacje korpusu głowicy | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość zanurzania w środku dezynfekcyjnym | TAK |  |  |
| 20. | Sterylizacja: ETO, STERRAD50/100S/200/NX | TAK |  |  |
| 21. | Kompatybilność z procesorem obrazu FULL HD | TAK |  |  |
| DIATERMIA |  | TAK |  |  |
| 1. | Uniwersalna diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna z możliwością rozbudowy do systemu zaawansowanego cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych | TAK |  |  |
| 2. | Wyposażona w przewód zasilający, włącznik nożny 2- przyciskowy ( do cięcia i koagulacji) | TAK |  |  |
| ENDOSKOPY DO LASEROWEJ ENUKLEACJI PROSTATY, GUZÓW PĘCHERZA I KAMIENI W PĘCHERZU - 2 SZT. |  | TAK |  |  |
| 1. | Płaszcze zewnętrzne resektoskopu 27 F- 2 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Płaszcze wewnętrzne 24F do płaszcza zewnętrznego 27F lub resektoskopu 24 F z obturatorem – 2 szt. | TAK |  |  |
| 3. | Optyki 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy+ tuba ochronna - 2 szt. | TAK |  |  |
| 4. | Element pracujący do sond laserowych ( kompatybilny z płaszczem wewnętrznym resektoskopu) - 2 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Rurka prowadząca do sond laserowych o średnicy aks 3,6 F z retraktorem - 2 szt. | TAK |  |  |
| 6. | Strzykawka 150 ml z końcówką zatrzaskową (kompatybilna do resektoskopu) – 2 szt. | TAK |  |  |
| URETEROSKOP SZTYWNY DŁUGI – 2 SZT. |  | TAK |  |  |
| 1. | Długość robocza max 431 mm | TAK |  |  |
| 2. | Kąt patrzenia 7 stopni | TAK |  |  |
| 3. | Koniec dystalny 6,4 F | TAK |  |  |
| 4. | Odcinek dystalny maksymalnie 7,9 F | TAK |  |  |
| 5. | Kanał roboczy 4,2 F ( dla narzędzi max 3,5 F). | TAK |  |  |
| 6. | Łącznik z nierozbieralnym kranikiem | TAK |  |  |
| 7. | Uszczelki do łącznika min. 20 szt | TAK |  |  |
| 8. | Światłowód dedykowany do urządzenia, długość min. 3 m – 2 szt. | TAK |  |  |
| 9. | Kontener do sterylizacji ureteroskopu – 2 szt | TAK |  |  |

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane 
w Pakiecie 2 w kryterium  „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” wynosi 20,00 pkt.