## Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe oraz parametry wymagane
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/42/2020, OFERUJEMY:
PAKIET NR 1
Asortyment do zabiegów o trudnym dostępie odpromieniowym
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Prowadniki naczyniowe hydrofilne | szt. | 20
| 1.1. | prowadniki wykonane z nitynolu
| 1.2. | pokrycie hydrofilne
| 1.3. | rdzeń prowadnika pokryty osłonką z poliuretanu
| 1.4. | dostępne w co najmniej dwóch różnych długościach: 220 cm oraz 260 cm
| 1.5. | dostępne co najmniej trzy średnice: 0,032"; 0,035”; 0,038"
| 1.6. | dostępne końcówki typu "J"
| 1.7. | co najmniej dwa typy sztywności: standard oraz sztywne
| 2 | Koszulka promieniowa hydrofilna przeznaczona do zabiegów PCI ad hoc | zestaw | 40
| 2.1. | koszulka przeznaczona do zabiegów PCI w trybie ad hoc i do drobnych, obkurczających się tętnic promieniowych
| 2.2. | koszulka o danej średnicy kompatybilna z cewnikami prowadzącymi o średnicy większej o jeden F
| 2.3. | dostępne długości koszulki 10 i 16 cm
| 2.4. | zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym - 0,021” lub 0,025”
| 2.5. | długość prowadnika 45 cm
| 2.6. | odpowiednia igła metalowa w zestawie
| 2.7. | koszulka wykonana z ETFE, odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilną
| 2.8. | szczelna zastawka hemostatyczna
| 2.9. | atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
| 2.10. | rozszerzacz z połączeniem zatrzaskowym
| 2.11. | boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie
| 2.12. | rozmiary kodowane kolorami i liczbowo
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 2
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Koszulki do tętnicy udowej zbrojone | szt. | 25
| 1.1. | koszulka z zastawką hemostatyczną, zbrojone na całej długości spiralnym metalowym oplotem
| 1.2. | pokrycie hydrofilne całym wewnątrznaczyniowym odcinku koszulki
| 1.3. | atraumatyczna, niezbrojona końcówka zabezpieczająca przed uszkodzeniem ściany naczynia
| 1.4. | rozszerzacz z zatrzaskowym mocowaniem na koszulce, z atraumatycznym przejściem między rozszerzaczem a koszulką
| 1.5. | port boczny z drenem zakończonym kranikiem – do przepłukiwania koszulki
| 1.6. | ucho do mocowania szwu chirurgicznego
| 1.7. | koszulki dostępne w średnicach od 6F do 8 F
| 1.8. | koszulki dostępne w długościach od 11 cm do co najmniej 45 cm
| 1.9. | kompatybilność z prowadnikami o średnicy od 0,018” do 0,035”
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 3
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Jałowy opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia z miejsca po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie W skład zestawu powinny wchodzić: | szt. | 25
| 1.1. | sterylna gaza impregnowana kaolinem lub innym środkiem aktywującym hemostazę, oddziałującym na procesy kaskady krzepnięcia
| 1.2. | transparentna folia mocująca, pakowana sterylnie
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 4
Asortyment do zabiegów angioplastyki o złożonej lub krętej anatomii
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe | szt. | 20
| 1.1. | cewnik umożliwiający wykonanie zabiegu angioplastyki wieńcowej bez zakładania koszulki naczyniowej
| 1.2. | długość cewnika: minimum 100 cm
| 1.3. | cewnik pokryty warstwą hydrofilną
| 1.4. | kompatybilność z prowadnikiem 0.035”
| 1.5. | dostępne średnice: 6.5F, 7.5F, 8.5F
| 1.6. | duże wewnętrzne światło cewnika: 0.070” – dla 6.5F, 0.081” – dla 7.5F oraz 0.090” – dla 8.5F
| 1.7. | światło wewnętrzne pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE)
| 1.8. | dostępne różne krzywizny, w tym: JL, JL ST, JR, JR ST, AL, AL ST, HS, PB, SPB, MP
| 2 | Prowadniki do krętych naczyń oraz do przechodzenia przez kolaterali | szt. | 30
| 2.1. | średnica prowadnika 0,014”
| 2.2. | prowadnik wykonany ze stali 316L
| 2.3. | dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów
| 2.4. | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
| 2.5. | sztywność końcówki: 0,5 g lub 0,7g
| 2.6. | końcówka cieniująca 3 cm (platyna)
| 2.7. | kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz o krzywiźnie J
| 2.8. | dostępne długości: 180cm i 300cm
| 3 | Prowadniki do forsowania niedrożności w bardzo krętych lub zwapniałych odcinkach naczyń | szt. | 70
| 3.1. | średnica prowadnika: 0,014”
| 3.2. | prowadnik wykonany ze stali 316L
| 3.3. | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
| 3.4. | dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów
| 3.5. | końcówka cieniująca o długości 3 cm, wykonana z platyny
| 3.6. | kształt końcówki dostępny w dwóch rodzajach: prostym (z - możliwością kształtowania dystalnych 3 cm) lub o krzywiźnie J
| 3.7. | pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm prowadnika
| 3.8. | płaszcz polimerowy na dystalnej 20 cm części prowadnika
| 3.9. | prowadniki dostępne w długościach: 180 cm lub 300 cm
| 4 | Prowadniki angioplastyczne do forsowania niedrożności bez widocznego kikuta światła w miejscu okluzji | szt. | 10
| 4.1. | prowadniki wykonany ze stali 316L
| 4.2. | średnica prowadnika: 0,014”
| 4.3. | wydłużona i ścięta końcówka dystalna (czubek prowadnika), ułatwiająca penetrację miejsca okluzji
| 4.4. | dostępne trzy rodzaje ściętej końcówki dystalnej (czubka prowadnika) o średnicach: 0,010” lub 0,011” lub 0,012”.
| 4.5. | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
| 4.6. | dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów
| 4.7. | dostępne trzy rodzaje końcówek o sztywności/zdolności penetracyjnej czubka: 1,7 g lub 3,5 g lub 4,5 g
| 4.8. | końcówka cieniująca o długości 15 cm, wykonana z platyny kształt końcówki – o krzywiźnie J, na odcinku 1 mm
| 4.9. | pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm
| 4.10. | prowadniki dostępne w długości 190 cm, ale w ofercie również długości co najmniej 300 cm
| 5 | Prowadniki angioplastyczne do eksternalizacji | szt. | 5
| 5.1. | średnica 0,010”
| 5.2. | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L
| 5.3. | rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu
| 5.4. | sztywność końcówki 3,0g
| 5.5. | końcówka cieniująca 3cm (platyna)
| 5.6. | pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na długości170cm
| 5.7. | pokrycie silikonem na długości 160cm
| 5.8. | długość prowadnika – co najmniej 330cm
| 5.9. | kształt końcówki: prosta
| 6 | Cewniki prowadzące do zabiegów angioplastyki zapewniające szczególnie duże podparcie bierne | szt. | 15
| 6.1. | długość cewnika - minimum 100 cm
| 6.2. | kompatybilność z prowadnikiem 0.038”
| 6.3. | światło wewnętrzne pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE)
| 6.4. | cewnik pokryty zewnętrzna warstwą hydrofilną
| 6.5. | dostępne średnice: 6F, 7F oraz 8F
| 6.6. | średnica wewnętrzna światła dla rozmiaru 6F – co najmniej 0,071”, dla rozmiaru 7F – co najmniej – 0,081”
| 6.7. | elastyczna, atraumatyczna końcówka dystalna dobrze widoczna w skopii RTG
| 6.8. | konstrukcja zapewniająca sztywność proksymalnej oraz elastyczność dystalnej części cewnika
| 6.9. | trzy krzywizny na przebiegu cewnika zapewniające optymalne podparcie
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 5
Asortyment do ultrawysokociśnieniowego doprężania stentów
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Cewniki balonowe ultra-wysokociśnieniowe | szt. | 10
| 1.1. | oferowane w zestawie obejmującym ultrawysokociśnieniowy cewnik balonowy oraz kompatybilny inflator
| 1.2. | mała podatność na przyrost średnicy (non-compliant)
| 1.3. | ciśnienie RBP - co najmniej 35 atm.
| 1.4. | dwuwarstwowa budowa balonu
| 1.5. | równomierne rozprężenie całego balonu - niewystępowanie efektu tzw. „dog boning”;
| 1.6. | dwa markery platynowe;
| 1.7. | profil wejścia balonu: 0,016”.
| 1.8. | inflator-strzykawka, o maksymalnej wartości ciśnienia na manometrze nie mniejszej niż 35 atm.
| 1.9. | dokładność manometru inflatora: ± 1 atm.
| 2 | Inflator ultra-wysokociśnieniowy | szt. | 10
| 2.1. | inflator-strzykawka, o maksymalnej wartości ciśnienia na manometrze > 30 atm.
| 2.2. | dokładność manometru inflatora: ± 1 atm
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 6
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Cewnik balonowy nacinający, do restenoz oraz zmian zwapniałych | szt. | 10
| 1.1. | system monorail, rapid exchange (RX)
| 1.2. | element nacinający zbudowany z elastycznego ostrza lub nitinolowego drutu oplatającego zewnętrzną powierzchnię balonu
| 1.3. | profil przejścia balonu – nie większy niż 0,032”
| 1.4. | najmniejsza oferowana średnica nominalna – nie więcej niż 2,5 mm
| 1.5. | największa oferowana średnica nominalna – nie mniej niż 3,5 mm
| 1.6. | ciśnienie RBP – co najmniej 16 atm.
| 1.7. | kompatybilność z prowadnikami 0.014”
| 1.8. | kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 7
Asortyment do angioplastyki zmian o złożonej anatomii, zlokalizowanych na bifurkacjach naczyń
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny przeznaczone do stentowania zmian kompleksowych na bifurkacjach naczyń | szt. | 40
| 1.1. | stent ze stopu kobaltowo-chromowego
| 1.2. | architektura stentu o typie otwartokomórowym
| 1.3. | grubość przęsła stentu - nie przekraczająca 85 µm
| 1.4. | uwalniany lek antymitotyczny – sirolimus lub jego analog
| 1.5. | zakres oferowanych nominalnych średnic stentów – od co najwyżej 2,25, do co najmniej 4,0 mm
| 1.6. | zakres oferowanych długości stentów – od co najwyżej 9 do co najmniej 38 mm
| 1.7. | dobry dostęp do bocznych gałęzi odchodzących od stentowanego odcinka – po rozprężeniu do średnicy 3,0 mm pole otwartej komórki stentu nie mniejsze niż 4,5 mm2
| 1.8. | skrócenie stentu po rozprężeniu nie więcej niż o 1%
| 1.9. | możliwość przeprężenia stentu o co najmniej 1 mm ponad średnicę nominalną, bez utraty integralności pokrycia
| 1.10. | profil wejścia dla dystalnej końcówki balonu – nie większy niż 0,018”
| 1.11. | długość cewnika dostarczającego – co najmniej 140 cm
| 1.12. | kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F dla każdego rozmiaru średnicy nominalnej
| 1.13. | ciśnienie RBP dla średnic nominalnych w przedziale 2,25 – 3,0 mm nie mniejsze niż 16 atm.
| 1.14. | skuteczność i bezpieczeństwo udowodnione w randomizowanych badaniach klinicznych
| 2 | Cewnik balonowy do trudnych zmian, umożliwiający przejście do gałęzi bocznej przez oczko stentu rozprężonego w naczyniu głównym | szt. | 50
| 2.1. | cewnik w systemie RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
| 2.2. | długość użytkowa - co najmniej 145 cm
| 2.3. | balon typu semi compliant
| 2.4. | ciśnienie RBP – co najmniej 12 atm.
| 2.5. | dostępne długości w zakresie od 5 mm do 40 mm
| 2.6. | średnice nominalne w zakresie od 1,00 mm do 4,00 mm – co najmniej 10 średnic
| 2.7. | profil przejścia dla średnicy nominalnej 1.00 mm - co najwyżej 0.023” (0,58 mm)
| 3 | Cewnik balonowy małopodatny, do doprężania stentu w bifurkacji | szt. | 20
| 3.1. | wysokociśnieniowy cewnik małopodatny (noncompliant)
| 3.2. | zalecany do doprężania początkowej części bifurkacji za pomocą techniki POT
| 3.3. | kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F
| 3.4. | możliwość zastosowania w technice kissing balloon w cewniku prowadzącym 6F
| 3.5. | dostępny zakres średnic nominalnych od 2,0 do 5,0 mm
| 3.6. | długości balonów dostępne w zakresie od 6 do 20 mm
| 3.7. | długość robocza cewnika – 145 cm
| 3.8. | szaft proksymalny nie większy niż 1,9 F, zaś dystalny nie większy niż 2,6 F
| 3.9. | hydrofilne pokrycie
| 3.10. | nominalne ciśnienie balonu – 12 atm.
| 3.11. | ciśnienie RBP dla wszystkich zakresu średnic – co najmniej 20 atm.
| 3.12. | profil wejścia balonu do zmiany – nie większy niż 0,017”
| 3.13. | trójwarstwowa budowa balonu
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 8
Cewniki ułatwiające dostęp do dystalnych lub niedrożnych odcinków naczyń
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Cewnik zwiększający zasięg cewnika prowadzącego, wprowadzany w systemie monorail | szt. | 10
| 1.1. | cewnik do zastosowania w układzie teleskopowym typu „matka i dziecko”
| 1.2. | możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm lub większej.
| 1.3. | oferowane cewniki kompatybilne z cewnikiem prowadzącym od 5F do 7F
| 1.4. | światło wewnętrzne: co najmniej 0,056" - dla cewnika kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz co najmniej 0,062” - dla cewnika kompatybilnego z 7F
| 1.5. | długość użytkowa - nie mniej niż 150 cm.
| 1.6. | długość przedłużającego segmentu RX (monorail, rapid exchange): - nie więcej niż 30 cm
| 1.7. | obecność półotwartej rynny wprowadzającej, pozbawionej elementu metalowego powyżej dystalnego roboczego końca cewnika
| 1.8. | miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika z dystalnym markerem dobrze widocznym w obrazie RTG
| 1.9. | cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym oplotem
| 2 | Mikrocewniki do podparcia i wymiany prowadników wieńcowych oraz superselektywnej iniekcji kontrastu | szt. | 10
| 2.1. | mikrocewniki typu OTW
| 2.2. | kompatybilność z prowadnikiem 0,014”
| 2.3. | prosta, atraumatyczna i hydrofilna końcówka dystalna, z markerem umiejscowionym nie dalej niż 1,0 mm od końca dystalnego
| 2.4. | zbrojenie ściany mikrocewnika - oplot
| 2.5. | hydrofilne pokrycie zewnętrzne w dystalnej części mikrocewnika - na długości nie mniejszej niż 40 cm
| 2.6. | zewnętrzna średnica w części dystalnej - nie większa niż 1,8F (0,61 mm)
| 2.7. | zewnętrzna średnica w części proksymalnej – nie większa niż 2,5F (0,84 mm)
| 2.8. | średnica światła w części dystalnej - nie mniejsza niż 0,017” (0,43 mm)
| 2.9. | cewniki dostępne w dwóch wersjach długości – w tym w wersji krótszej nieprzekraczającej 130 cm
| 3 | Mikrocewniki z wysmukłą końcówką przeznaczone do bardzo wąskich i krętych naczyń oraz do kolaterali wieńcowych | szt. | 5
| 3.1. | mikrocewniki typu OTW
| 3.2. | wysmukła, stożkowa, zawężająca się ku końcowi miękka i atraumatyczna końcówka dystalna.
| 3.3. | końcówka dystalna dobrze widoczna w promieniach RTG
| 3.4. | kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014”
| 3.5. | zbrojenie cewnika spiralnym stalowym oplotem
| 3.6. | średnica zewnętrzna proksymalnej części trzonu – nie większa niż 2,9 F (0,97 mm).
| 3.7. | średnica końca dystalnej części trzonu – nie większa niż 2,1 F.
| 3.8. | możliwość wybiórczego (superselektywnego) podawania kontrastu lub leków przez kanał do dystalnej części naczynia
| 3.9. | pokrycie kanału wewnętrznego - PTFE
| 3.10. | zewnętrzne polimerowe pokrycie hydrofilne w części dystalnej – na długości co najmniej 50 cm
| 3.11. | w ofercie dostępne mikrocewniki w dwóch długościach: krótszej – co najwyżej 135 cm oraz dłuższej – co najmniej 150 cm
| 4 | Mikrocewniki do przechodzenia przez zmiany bardzo trudne do sforsowania | szt. | 5
| 4.1. | mikrocewnik typu OTW
| 4.2. | końcówka dystalna - gwintowana lub owinięta zewnętrzną spiralą
| 4.3. | zbrojenie cewnika podwójnie nawiniętym przeciwstawnym spiralnym oplotem
| 4.4. | końcówka dystalna dobrze widoczna w promieniach RTG
| 4.5. | kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014”
| 4.6. | średnica zewnętrzna proksymalnej części trzonu – nie większa niż 2,9 F (0,97 mm).
| 4.7. | średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – nie większa niż 2,1 F (0,71 mm).
| 4.8. | pokrycie kanału wewnętrznego - PTFE
| 4.9. | zewnętrzne polimerowe pokrycie hydrofilne w części dystalnej – na długości co najmniej 50 cm
| 4.10. | w ofercie dostępne mikrocewniki w dwóch długościach: krótszej – co najwyżej 135 cm oraz dłuższej – co najmniej 150 cm
| 5 | Mikrocewniki z podwójnym światłem | szt. | 10
| 5.1. | długość mikrocewnika – nie mniejsza niż 135 cm
| 5.2. | dwa kanały dla prowadników: jeden kanał przez cała długość mikrocewnika (OTW) oraz drugi, w części dystalnej - umożliwiający wprowadzanie mikrocewnika do naczynia w systemie monorail (rapid exchange, Rx)
| 5.3. | mikrocewnik dostępnych w co najmniej dwóch wersjach różniących się kątem wyjścia kanału OTW
| 5.4. | kompatybilność obu kanałów z prowadnikami 0,014”
| 5.5. | markery pozycjonujące w części dystalnej dobrze widoczne we fluoroskopii
| 5.6. | zbrojenie trzonu mikrocewnika
| 5.7. | hydrofilna powłoka zewnętrzna, obejmująca co najmniej 15 cm dystalnej części mikrocewnika
| 5.8. | profil/średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – nie większa niż 2,1F (0.71 mm)
| 5.9. | kompatybilność mikrocewnika z cewnikiem prowadzącym 6F
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 9
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | System dystalnej protekcji - zapobiegający embolizacji łożyska naczyniowego, w zestawie Parametry techniczne zestawu: | zestaw | 5
| 1.1. | w zestawie obrotowy koszyczek zintegrowany z prowadnikiem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie.
| 1.2. | kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 6F
| 1.3. | długość systemu – nie mniejsza niż 180 cm i nie większa niż 220 cm
| 1.4. | możliwość ręcznego formowania krzywizny końcówki prowadnika
| 1.5. | wielkość oczek filtra – nie większa niż 120 mikrometrów
| 1.6. | znaczniki widoczne w obrazie RTG: końcówka prowadnika 3 cm, pętla nitynolowa otwierającą koszyczek oraz marker proksymalny
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 10
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Zestaw do drenażu osierdzia W skład zestawu muszą wchodzić następujące elementy: | zestaw | 5
| 1.1. | igła punkcyjna 18G - długości co najmniej 90 mm i co najwyżej 200 mm
| 1.2. | rozszerzacz i koszulka z zastawką hemostatyczną
| 1.3. | skalpel
| 1.4. | prowadnik 0.035'' z końcówką J
| 1.5. | wysokoprzepływowy cewnik z poliuretanu typu pigtail o długości co najmniej 40 cm i co najwyżej 80 cm
| 1.6. | strzykawka typu luer lock 10 ml
| 1.7. | strzykawka typu luer lock o pojemności 50 lub 60 ml
| 1.8. | obłożenie absorbujące
| 1.9. | obłożenie na pole operacyjne
| 1.10. | kranik
| 1.11. | dren
| 1.12. | worek na płyn ewakuowany z jamy osierdziowej
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 11
Asortyment do wykonywania aterektomii rotacyjnej (rotablacji)
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Cewnik do aterektomii rotacyjnej, wraz z łącznikiem | szt. | 10
| 1.1. | zakres dostępnych średnic wierteł: minimalna - 1,25 mm, maksymalna - 2,50mm
| 1.2. | długość cewnika - minimum 135 cm
| 2 | Prowadnik wieńcowy do wprowadzania cewnika rotablacyjnego | szt. | 15
| 2.1. | długość prowadnika – co najmniej 330 cm
| 2.2. | średnica prowadnika – nie większa niż 0,009”
| 2.3. | dostępne dwie sztywności prowadnika: typ Floppy i typ Extra Support
| 2.4. | widoczna w skopii RTG końcówka - o średnicy 0.014” i długości co najmniej 20 mm
| 3 | Dzierżawa konsoli sterującej do rotablacji | M-c | 3
| 3.1. | możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę
| 3.2. | możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu minimum 6 atm.
| 3.3. | czytelny panel sterowania
| 3.4. | pełne sterowanie za pomocą przełączników na łączniku
| 3.5. | konsola elektroniczna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 12
Asortyment do wykonywania pomiarów cząstkowej oraz wieńcowej rezerwy przepływu
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | Prowadniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR). - - możliwość zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”. - prowadnik wyposażony w sensor ciśnieniowy oraz termistor – umieszczone w części dystalnej. - połączenie prowadnika z konsolą pomiarową – bezprzewodowe, ale dostępne także w opcji przewodowej (kabel łączący z wtyczką) - w zależności od wyboru zamawiającego. | szt. | 70
| 1.1. | długość prowadnika – co najmniej 170 cm
| 1.2. | prowadnik pomiarowy wieńcowy o średnicy nie przekraczającej 0,014”
| 1.3. | powłoka z PTFE na części sztywnej prowadnika,
| 1.4. | powłoka hydrofilna na części elastycznej – na odcinku co najmniej 30 cm,
| 1.5. | końcówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG, z możliwością manualnego kształtowania – o długości co najmniej 3 cm
| 1.6. | hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu
| 1.7. | możliwość zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”.
| 1.8. | prowadnik wyposażony w sensor ciśnieniowy oraz termistor – umieszczone w części dystalnej.
| 1.9. | połączenie prowadnika z konsolą pomiarową – bezprzewodowe, ale dostępne także w opcji przewodowej (kabel łączący z wtyczką) - w zależności od wyboru zamawiającego.
| 2 | Dzierżawa aparatury (konsoli) do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu | M-c | 3
Parametry aparatu:
| 2.1. | aparat z oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczanie zarówno wartości FFR, jaki i indeksu oceniającego rezerwę przepływu w spoczynku (bez konieczności wywoływania hiperemii)
| 2.2. | możliwość montażu aparatu na dowolnym statywie jezdnym lub montażu bezpośrednio do stołu angiografu
| 2.3. | bezprzewodowa, radiowa transmisja sygnału między prowadnikiem pomiarowym i konsolą
Podstawowe parametry techniczne
| 2.4. | zakres pomiarowy ciśnienia: od co najwyżej 30 do co najmniej 300 mmHg
| 2.5. | dokładność pomiaru ciśnienia w zakresie od 50mmHg do 300mmHg - nie gorsza niż ±3% odczytu.
| 2.6. | aparat w formie monitora z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 14 cali
Na ekranie monitora musi być wyświetlany:
| 2.7. | przebieg krzywych chwilowego i średniego ciśnienia z cewnika prowadzącego (ciśnienie proksymalnego) i z prowadnika pomiarowego (dystalnego)
| 2.8. | wartości: ciśnienia dystalnego (Pd), ciśnienia proksymalnego (Pa), FFR, spoczynkowego indeksu rezerwy przepływu
| 2.9. | rejestracja w cyfrowej pamięci aparatu przebiegów, sygnałów oraz wyników pomiarów dla minimum 100 godzin rejestracji
| 2.10. | możliwość ręcznej korekty automatycznie wyznaczonego parametru FFR
| 2.11. | kompatybilność z różnymi systemami monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą, poprzez dobór dedykowanych kabli połączeniowych (na żądanie oferent ma obowiązek dostarczenia odpowiednich kabli i przyłączy)
| 2.12. | aparat wyposażony w złącze typu USB
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 13
| Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Parametr oferowany – PODAĆ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
| 1 | CEWNIKI DO WYKONYWANIA ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ (IVUS) | szt. | 25
| 1.1. | cewniki przystosowane do wprowadzania do tętnic wieńcowych
| 1.2. | w ofercie dostępne cewniki z nieruchomą wieloelementową sondą elektroniczną oraz cewniki z ruchomą sondą mechaniczną
| 1.3. | kompatybilność obu wymienionych typów cewników IVUS z prowadnikami wieńcowymi 0,014”
| 1.4. | kompatybilność obu wymienionych typów cewników IVUS z cewnikami prowadzącymi o średnicy 6F
| 1.5. | długość robocza cewników oby typów cewników – co najmniej 135 cm
| 1.6. | cewniki w systemie elektronicznym oferowane z długą lub krótką końcówką dystalną (do wyboru)
| 1.7. | częstotliwość sygnału ultrasonograficznego dla cewników wewnątrzwieńcowych: co najmniej 20 MHz - dla systemu elektronicznego lub co najmniej 45 MHz – dla systemu z sondą ruchomą.
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO
…......................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy