Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

PO ZMIANIE – dotyczy Pakietu 2

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/56/2019,

OFERUJEMY:

PAKIET 2 – Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów

Miejsce montażu i uruchomienia: Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Model, typ, producent, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZAFA DO PRZECHOWYWANIA I SUSZENIA ENDOSKOPÓW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| l.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oceniany w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2019 r. | TAK |  |  |
| 3 | Potwierdzenie zgodności urządzenia z wymaganiami normy EN 16442:2015 | TAK |  |  |
| 4 | Drzwi przeszklone z blokadą ich otwarcia. | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel, zapisany w pamięci urządzenia. | TAK |  |  |
| 6 | Blokada drzwi aktywna również w trakcie spadku zasilania (możliwość awaryjnego manualnego otwarcia). | TAK |  |  |
| 7 | Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny. | TAK |  |  |
| 8 | Sygnalizacja czasu otwarcia drzwi w czasie przekraczającym 15 minut. | TAK |  |  |
| 9 | Na wyświetlaczu kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 10 | Kolorystyczne podświetlenie LED każdego uchwytu informujące, na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy zdjąć endoskop oraz jaki jest obecnie status przechowywania endoskopu. | TAK / NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 11 | 4 punktowe oświetlenie LED wewnątrz szafy. | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość podłączenia w szafie co najmniej 8 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli w jednym czasie. | TAK | > 8 endoskopów - 5 pkt 8 endoskopów - 0 pkt |  |
| 13 | Wymagane przyłącza do kanałów endoskopów wyposażone w filtry HEPA. |  |  |  |
| 14 | Endoskopy umieszczane w jednej komorze, dopuszcza się przegrodę dzielącą komorę na dwie części. | TAK PODAĆ | jedna komora bez przegrody – 5 pkt dwie komory – 0 pkt |  |
| 15 | Przestrzeń dla każdego przechowywanego endoskopu 100 mm ± 2 mm. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 16 | Wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez ryzyka dotykania części endoskopu dna szafy. Nie dopuszcza się rozwiązania ograniczającego swobodny odpływ ewentualnych skroplin na dno szafy. | TAK |  |  |
| 17 | Wieszaki składane pod kątem 90o, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości niewiększej niż 160 cm. | TAK | Wysokość załadunku/rozładunku < 160 cm – 5 pkt Wysokość załadunku/rozładunku 160 cm – 0 pkt |  |
| 18 | Asynchroniczne suszenie oraz kondycjonowanie endoskopów, niezależnie dla każdego podłączonego endoskopu wskaźnik czasu przechowywania. | TAK / NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 19 | Niezależna kontrola stanu połączenia każdego podłączonego endoskopu. | TAK |  |  |
| 20 | Wbudowany dotykowy ekran LCD/PLC o przekątnej 7" z menu w języku polskim. | TAK |  |  |
| 21 | Na ekranie dostępne informacje o statusie przechowywania i ewentualnych nieprawidłowościach, alarmach, itp. |  |  |  |
| 22 | Kontrola stanu wyświetlacza i baterii zasilającej ekran LCD/PLC | TAK |  |  |
| 23 | Wbudowany skaner kodów kreskowych służący do identyfikacji użytkowników oraz endoskopów. | TAK |  |  |
| 24 | Identyfikacja endoskopów przy użyciu skanera, z możliwością ręcznego wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 1000 kodów endoskopów. | TAK |  |  |
| 25 | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 100 użytkowników. | TAK |  |  |
| 26 | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu. Wydruk generowany automatycznie po wyjęcie endoskopu. | TAK |  |  |
| 27 | Na wydruku takie informacje jak: Nr urządzenia i procesu, Kod i model endoskopu, Osoba, która włożyła endoskop, Osoba, która wyciągnęła endoskop, Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu, Czas trwania poszczególnych etapów procesu, Liczba alarmów | TAK |  |  |
| 28 | System filtracji powietrza w szafie klasy HEPA H13 (wg PN-EN 1822). | TAK |  |  |
| 29 | System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry w zestawie przyłączeniowym. | TAK |  |  |
| 30 | Kontrola stanu filtra, zgłaszanie przez urządzenie wszelkich nieprawidłowości | TAK |  |  |
| 31 | Monitorowany proces przechowywania endoskopów. Informacja o statusie przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 32 | Wskaźnik postępu procesu suszenia. | TAK |  |  |
| 33 | Kontrolowany proces suszenia endoskopów niezależnie dla każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 34 | Wskaźnik postępu procesu kondycjonowania. | TAK |  |  |
| 35 | Pomiar wilgotności względnej. | TAK |  |  |
| 36 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w kanałach endoskopów. | TAK |  |  |
| 37 | Możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 72 godz. | TAK |  |  |
| 38 | Badania potwierdzające możliwość przechowywania nawet 30 dni. | TAK |  |  |
| 39 | W przypadku braku zasilania możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia, lub 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania. | TAK |  |  |
| 40 | Kontrola czasu przechowywania endoskopu. Zgłaszanie alarmów po przekroczeniu zadanego czasu przechowywania. | TAK |  |  |
| 41 | Możliwość załadunku i wyładunku kilku endoskopów przy jednokrotnym otwarciu drzwi | TAK |  |  |
| 42 | Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza w szafie. | TAK |  |  |
| 43 | Sterowanie dostarczaniem sprężonego powietrza do każdego endoskopu. | TAK |  |  |
| 44 | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości/ alarmu . | TAK |  |  |
| 45 | Lista kodów alarmowych przechowywana w pamięci urządzenia. | TAK |  |  |
| 46 | Koszyk na akcesoria endoskopowe montowany na ścianie, wewnątrz komory szafy. | TAK |  |  |
| 47 | Kontrola przeglądów okresowych. | TAK |  |  |
| 48 | Wymiary szafy (+/- 10 mm): Szerokość: 1300 mm Głębokość: 450 mm Wysokość: 2070 mm | TAK |  |  |
| 49 | Waga (+/- 10 kg) 200 kg. | TAK |  |  |
| 50 | Ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego szafę 2,0 – 6,0 bar. | TAK |  |  |
| 51 | Pobór powietrza nie większy niż 100L/ min. | TAK |  |  |
| 52 | Urządzenie zasilane prądem 230V, 50-60 Hz, 2,2A | TAK |  |  |
| 53 | Pobór mocy nie więcej niż 500 W/h. | TAK |  |  |
| 54 | Komunikacja poprzez Ethernet RJ45. | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy