Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów:  Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego realizowane w ramach projektu  RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18 pn „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2019

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko porodowe | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| PAKIET 1– Łóżko porodowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce montażu i uruchomienia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży |  |  |  |  |  |
| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY – podać |  |  |
| 1. | Długość całkowita łóżka | 229cm ± 5cm |  |  |  |
| 2. | Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach. | 91cm ± 1cm |  |  |  |
| 3. | Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach | 99cm ± 1cm |  |  |  |
| 4. | Regulacja elektryczna wysokości | TAK |  |  |  |
| 5. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca | 58cm ± 3cm |  |  |  |
| 6. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca | 99cm ± 2cm |  |  |  |
| 7. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo ze zdejmowanym segmentem nożnym, wyposażonym w zintegrowaną podstawę umożliwiającą postawienie go na podłodze. | TAK |  |  |  |
| 8. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |  |  |
| 9. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża | min. 0º-63º |  |  |  |
| 10. | Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia segmentu oparcia pleców – ograniczenie zsuwania się pacjentki w dół łóżka podczas porodu. | TAK |  |  |  |
| 11. | Zakres automatycznej korekty segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża | min. 0º-15º |  |  |  |
| 12. | Elektryczna regulacja wysokości segmentu nożnego | TAK |  |  |  |
| 13. | Maksymalne obciążenie segmentu nożnego | min. 181kg |  |  |  |
| 14. | Manualna regulacja pozycji Trendelenburga - mechanizm wspomagany sprężyną gazową umożliwia wychylenie łóżka w czasie niższym niż 3s. pod kątem 8º, za pomocą dźwigni zlokalizowanej od strony głowy pacjentki. Funkcja uzyskiwana niezależnie od wysokości łóżka. | TAK |  |  |  |
| 15. | Zakres regulacji kąta nachylenia pozycji Trendelenburga. | min. 0º-8º |  |  |  |
| 16. | Automatyczne nocne podświetlenie łóżka, ułatwiające poruszanie się pacjentki w ciemnym pokoju i zwiększające jej bezpieczeństwo podczas schodzenia z łóżka. | TAK |  |  |  |
| 17. | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i od strony wewnętrznej dla pacjentki. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. | TAK |  |  |  |
| 18. | Przycisk dezaktywujący wszystkie funkcje elektryczne. | TAK |  |  |  |
| 19. | Wizualny wskaźnik włączonej blokady funkcji elektrycznych. | TAK |  |  |  |
| 20. | Barierki boczne opuszczane z użyciem jednej ręki, chowają się pod leże, zapewniając brak przerwy transferowej. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjentki z łóżka. | TAK |  |  |  |
| 21. | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanego szczytu łóżka z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych. | TAK |  |  |  |
| 22. | Wbudowana bateria zasilająca wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania. | TAK |  |  |  |
| 23. | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |  |  |
| 24. | Uchwyty porodowe chowane pod leże z użyciem jednej ręki, pokryte materiałem zapobiegającym ślizganiu rąk. | TAK |  |  |  |
| 25. | Podkolanniki zintegrowane z podparciami pod stopy z możliwością regulacji wysokości dzięki elektrycznej regulacji całego segmentu nożnego, w celu łatwiejszego wspomagania re-pozycjonowania pacjentki na łóżku. Podparcia pod stopy z płynną regulacją kąta nachylenia i rozwarcia przy użyciu jednej ręki. Podkolanniki przegubem kulowym z blokadą umożliwiającym w łatwy sposób ułożenie podkolanników w dogodnym położeniu | TAK |  |  |  |
| 26. | Podkolanniki łatwe w dezynfekcji, wykonane w technologii bezszwowej, z jednego odlewu - z elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. | TAK |  |  |  |
| 27. | 4 koła o średnicy 150mm z centralną podwójną blokadą ruchu wokół własnej osi i obrotu oraz funkcją jazdy kierunkowej. | TAK |  |  |  |
| 28. | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze | min. 227 kg |  |  |  |
| 29. | Masa całkowita łóżka | max. 220 kg |  |  |  |
| 30. | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |  |  |
| 31. | Odbojniki rolkowe od strony szczytu łóżka zabezpieczające ścianę przed uderzeniem | TAK |  |  |  |
| 32. | Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego łóżkami porodowymi AFFINITY 4/LIFT-OFF, Hill Rom | TAK |  |  |  |
|  | MATERAC |  |  |  |  |
| 33. | Długość materaca | 198cm ± 2cm |  |  |  |
| 34. | Szerokość materaca | 89cm ± 2cm |  |  |  |
| 35. | Grubość materaca w segmencie oparcia i siedziska min. 12,7cm | TAK |  |  |  |
| 36. | Grubość materaca w segmencie nożnym. | 8,9cm ± 2cm |  |  |  |
| 37. | Wycięcie materaca w segmencie siedziska V-kształtne | TAK |  |  |  |
| 38. | Zdejmowane, podwójne poszycie materaca ze zgrzewanymi krawędziami gwarantujące całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska. | TAK |  |  |  |
| 39. | Możliwość założenia tylnej części pokrowca materaca na segment oparcia w celu ograniczania zsuwania się materaca w dół łóżka podczas porodu. | TAK |  |  |  |
| 40. | Materac przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, antyalergicznej, bakteriostatycznej, odporny na promieniowanie UV. Materac styczny na całej długości leża, bez przerwy transferowej. | TAK |  |  |  |
| 41. | Wodoodporność, klasyfikacja IPX4 | TAK |  |  |  |
|  | AKCESORIA POMOCNICZE |  |  |  |  |
| 42. | Wieszak na płyny infuzyjne. | TAK |  |  |  |
| 43. | Zdejmowana misa na płyny fizjologiczne o pojemności min. 10 litrów. | TAK |  |  |  |
| 44. | Pałąg do pozycji kucznej montowany w dolnej części łóżka | TAK |  |  |  |
| 45. | Tacka na narzędzia mocowana do segmentu łóżka przy misy na płyny fizjologiczne | TAK |  |  |  |

PAKIET 2

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłka położnicza | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek sako | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Detektory tętna płodu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| PAKIET 2 POZYCJA 1 – Piłka położnicza |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | OPIS PARAMETRU |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY - podać |  |
| 1 | W kształcie fasoli (50x100 cm +/- 20 cm) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2 | Gładka, gumowa powierzchnia (umożliwiająca dezynfekcję) |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Wielkość i kształt zapewniający stabilną oraz komfortową pozycję rodzącej |  | TAK |  |  |  |
| PAKIET 2 POZYCJA 2 – Worek sako (pufa, siedzisko) |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | OPIS PARAMETRU |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY - podać |  |
| 1 | Wypełniony styropianowymi granulkami |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Wykonany z plamoodpornego, wodoodpornego, łatwego w utrzymaniu czystości materiału |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Uniwersalna wielkość i kształt |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Wymiary: szer. 100 cm +/- 10 cm; wys. 120 cm +/- 10 cm; głęb. 100 cm+/- 10 cm |  | TAK, podać |  |  |  |
| PAKIET 2 POZYCJA 3 – Detektory tętna płodu |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. |  |  |  |  |  |  |
| L.P. |  | OPIS PARAMETRU |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| 1 |  | Wyświetlacz kolorowy min. 2.4” LCD prezentujący wykres lub wartości liczbowe FHR z funkcją alarmu tętna |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Głośny osłuch z możliwością podłączenia słuchawek |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Obserwowanie wyniku badania w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Duże czoło głowicy |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Wbudowany akumulator |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Możliwość wykonania do 250 badań bez konieczności ładowania detektora |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG) |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Wysokoczuła sonda 2.0 MHz ± 5% z czołem o dużej powierzchni |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Zakres pomiarowy 50 - 210 BPM |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Rozdzielczość 1 BPM |  | TAK |  |  |
| 13 |  | Dokładność ±1% lub ±1 BPM |  | TAK |  |  |
| 14 |  | Głośnik min. 1W |  | TAK |  |  |
| 15 |  | Automatyczne wyłączanie po 1 minucie bezczynności i braku sygnału. |  | TAK |  |  |
| 16 |  | Ładowanie poprzez USB z komputera lub dołączonej ładowarki |  | TAK |  |  |
| 17 |  | W zestawie: - pokrowiec - ładowarka USB - przewód do ładowania USB z ładowarki lub komputera |  | TAK |  |  |
| PAKIET 2 POZYCJA 4 – Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce uruchomienia: Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. |  |  |  |  |  |  |
| L.P. |  | OPIS PARAMETRU |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| 1 |  | Analizator łatwy w obsłudze |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Analizator z walizką transportową |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Ustniki jednorazowe min. 400 szt. |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Gaz do kalibracji – 2 szt. |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Zakres pomiaru 0-300 ppm |  | TAK, podać |  |  |
| 6 |  | Wyświetlacz LCD |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Czas trwania pomiaru do 60 sek |  | TAK, podać |  |  |
| 8 |  | Zasilanie bateriami |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Standardowy element do pobierania próbek (trójnik) |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Zestaw do kalibracji – min. 5 szt. |  | TAK, podać |  |  |
| 11 |  | Baterie w zestawie |  | TAK |  |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy