## Zestawienie asortymentowo - ilo
PAKIET 1
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń |  | 480 (depozyt 3 sztuki każdego rozmiaru)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | stent kobaltowo-chromowy, pokrycie stentu substancją czynną w technologii albuminalnej | tak
5. | stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych. | tak
6. | stent uwalniający sirolimus w ilości 1.2 µg/mm2 | tak, podać dawkę leku
7. | brak powłoki polimerowej | tak
8. | ciśnienie nominalne 10 atm; RBP min. 18 atm dla średnic dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm | tak, podać
9. | długość systemu doprowadzającego ≤ 145 cm | tak, podać dł.
10. | grubość ściany stentu ≤ 0,0020” dla średnicy 2,5 mm oraz ≤ 0,0024” dla pozostałych rozmiarów | tak, podać w calach
11. | minimalny wymagany przedział długości od 9 mm do 32 mm dla stentów o średnicy ≥ 2,5mm | tak, podać
12. | min. wymagany przedział średnicy stentów od 2,0 mm do 4,0 mm. | tak, podać
13. | shaft proxymalny ≤ 1,9F shaft dystalny ≤ 2,5 F | tak, podać
14. | profil wejścia ≤ 0,016” | tak, podać
15. | minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu | podać w miesiącach
16. | łatwość przechodzenia przez kręte naczynia | tak
17. | łatwość dojścia do bocznic | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do krętych naczyń
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | profil przejścia stentu ≤ 0,035" dla średnicy 3,0 mm | podać | ≥ 0,040” – 0p. ≤ 0,037” – 0,039” – 1p. ≤ 0,034” – 0,036” – 2p.
2. | skrócony okres podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (DAPT) | podać | 12mies – 0p., 6mies – 1p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 2
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/Nazwa producenta | Ilość w sztukach | Cena jedn. netto 1 szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych |  | 50 (depozyt 3 sztuki każdego rozmiaru)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
Parametry wymagane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1. | nazwa produktu | podać
2. | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
3. | producent | podać
4. | sposób sterylizacji produktu | podać
5. | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer i datę ważności
6. | stent kobaltowo-chromowy | tak
7. | shaft proxymalny<lub=1,9F | tak
8. | shaft dystalny <lub=2,5F | tak
9. | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu | tak
10. | minimalny wymagany przedział długości stentów od 8 - do 32 mm, dla średnic 2,75-4,0mm | tak, podać możliwe wymiary
11. | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,0 mm do 4.0 mm | tak, podać możliwe wymiary
12. | grubość ściany stentu max. 0,0024" dla średnicy równej i >3,0mm oraz 0,0020" dla średnicy 2,5mm | tak
13. | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu | tak
14. | wymagana dobra mobilność i łatwość doprowadzania stentu do dystalnych i/lub krętych odcinków małych naczyń | tak
15. | skrócenie stentu dla średnic 2,75-4,0mm - 0% | tak
16. | równomierne i równoczesne rozprężanie się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu | tak
17. | zachowanie kształtu i krzywizn naczynia po rozprężeniu stentu oraz brak efektu przeprostu naczynia po rozprężeniu stentu | tak
Parametry oceniane poz. 1 - Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych
Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Wartość oferowana
1. | profil przejścia stentu przy średnicy 3,0 | podać w calach | ≥ 0,042 – 0 p., 0,041 - 0,038 – 1 p., ≤ 0,037 – 2 p.
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 3
L. p. | Asortyment | nr katalogowy/Producent/ nazwa/ rok produkcji | Ilość sztuk/kompletów | Cena jedn. Netto 1 szt./kpl | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Stymulatory DDDR z kompletem elektrod – o parametrach nw. (długość do wyboru wg katalogu producenta). |  | 80 kompletów (depozyt 6 kpl)
2 | Elektrody o parametrach nw. (do wyboru przez Zamawiającego). |  | 20 szt.
3 | Stymulatory SSIR z elektrodą - o parametrach nw.(długość do wyboru wg katalogu producenta). |  | 69 kompletów (depozyt 6 kpl)
4 | Stymulatory SSIR bez elektrody (do reimplantacji). |  | 12 szt.
5 | Stymulatory DDDR bez elektrody (do reimplantacji). |  | 12 szt.
6 | Zestawy zawierające introduktor do wkłuć podobojczykowych - do implantacji elektrod do stałej stymulacji serca (układy stymulujące typu SSI, VDD i DDD). Rozmiar: 7-11 F (do wyboru przez Zamawiającego). |  | 300 szt.
7 | Narzędzia do przykręcania/odkręcania elektrody wkręcanej |  | 20 szt.
8 | Kluczyki do przykręcania/odkręcania stymulatora |  | 20 szt.
9 | Zestawy prowadników do elektrod przedsionkowych i komorowych, długość do wyboru według katalogu producenta. |  | 30 szt.
10 | Zaślepki na końcówki elektrod według katalogu producenta. |  | 5 kompletów
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ( BRUTTO )
1. Parametr graniczny: możliwość wymiany w obrębie typu stymulatora z zależności od aktualnego zapotrzebowania (np. SSIR na DDDR).
2. Wykonawca użyczy nieodpłatnie w użytkowanie na rzecz Zamawiającego minimum 2 ANALIZATORY niezbędny przy implantacji układu stymulującego serce.
Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Elektrody do stałej stymulacji serca
Lp. | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
1 | Długość – minimum 52, 58, ......85 cm | Tak
2 | Rodzaj izolacji Silikon i Poliuretan - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
3 | Rodzaj fiksacji pasywny i aktywny - do wyboru przez Zamawiającego | Tak
4 | Kształt prosty i kształt litery „J” – do wyboru przez Zamawiającego | Tak
5 | Polarność bipolarna i unipolarna | Tak
6 | Łącznik bipolarny IS-1mm | Tak
7 | Wysokooporowe i niskooporowe | Tak
8 | Gwarancja min.5 lat | Tak
9 | Sterylizacja min. 12 miesięcy | Tak
10 | Rodzaj powłoki na tip – sterydowa. | Tak
Stymulator SSIR
Lp | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
I. | Właściwości fizyczne stymulatora
1 | Waga < 30g | Tak
2 | czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak
3 | Gwarancja min. 5 lat | Tak
II. | Parametry programowane
1 | Rodzaje stymulacji / VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO. | Tak
2 | Częstość stymulacji zakres min. 40-170/min. | Tak
3 | Amplituda impulsu min. 0,5 – 7,0 V | Tak
4 | Szerokość impulsu (A/V) min.0,1 – 1,5 ms | Tak
5 | Czułość przedsionkowa/komorowa – min.0,25/1,0mV........4,0/7,5 mV | Tak
6 | Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
7 | Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
8 | Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod | Tak
9 | Żywotność stymulatora powyżej 10 lat/nast. nominalne/. | Tak
10 | Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w loży/aktywny awers i rewers obudowy/. | Tak
11 | Różne rodzaje gniazd dla elektrod-3.2, 5.0, 6.0, IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika. | Tak
12 | Specjalne funkcje terapeutyczne od 1-5 typów | Tak
13 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku lub komorze | Tak
14 | Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej). | Tak
15 | ICD kompatybilność | Tak
Stymulator DDDR
Lp | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) jeśli dany parametr jest spełniony, Wykonawca wpisuje w rubrykę „TAK”; w przypadku parametrów wymaganych określonych wartością liczbową Wykonawca zobowiązany jest do podania konkretnej wartości – parametru oferowanego przez Wykonawcę sprzętu)
I. | Właściwości fizyczne stymulatora
1 | Waga < 30g | Tak
2 | czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak
3 | Gwarancja min. 5 lat | Tak
II. | Parametry programowane
1 | Rodzaje stymulacji : DDDR, DDIR, DOO, VDD, VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO. | Tak
2 | Częstość stymulacji – zakres minimum 40-170/min. | Tak
3 | Amplituda impulsu min. 0,1 – 1,5 V | Tak
4 | Szerokość impulsu (A/V)min.0,1 – 1,5 ms | Tak
5 | Czułość przedsionkowa/komorowa – min.0,18/1,0 mV - 4,0/7,5 mV | Tak
6 | Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
7 | Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny | Tak
8 | Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod | Tak
9 | Żywotność stymulatora pow. 10 lat /nast. nominalne/ | Tak
10 | Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w loży (aktywny awers i rewers obudowy) | Tak
11 | Różne rodzaje gniazd dla elektrod-3.2, 5.0, 6.0, IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika. | Tak
12 | specjalne funkcje terapeutyczne od 1-5 typów. Co najmniej dwa algorytymy aktywacji funkcji mode switch. | Tak
13 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku oraz komorze. | Tak
14 | Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej). | Tak
15 | ICD kompatybilność | Tak
……………………… ………………………………….
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy